前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第10部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T8151.10-2000《锌精矿化学分析方法  锡量的测定》，与GB/T8151.10-2000相比，主要有如下变动：

——删除了方法2。

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证、控制条款和试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8151.10-2000；GB/T8151.10-1987。

锌精矿化学分析方法

第10部分：锡量的测定

氢化物发生一原子荧光光谱法

1  范围

本部分规定了锌精矿中锡量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中锡量的测定。测定范围:0.0030%～0.50%。

2  方法提要

试料用碳酸钠、过氧化钠熔融分解。用盐酸浸出，在氢化物发生器中，锡被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中，仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水

3.1  无水碳酸钠。

3.2  过氧化钠。

3.3  硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.4  盐酸（ρ1.98g/mL）。

3.5  盐酸(1+1)。

3.6  盐酸(1+49)。

3.7  硫酸(1+9)。

3.8  氢氧化钾溶液（5g/L）。

3.9  硼氢化钾溶液(20g/L):10.0g硼氢化钾溶解于500mL氢氧化钾溶液(5g/L)中，当日配制。

3.10  锡标准贮存溶液:称取0.1000g纯锡粉(≥99.99%）于250mL烧杯中,加5mL硫酸(3.3)，加热溶解并蒸至冒三氧化硫白烟，冷却后，加5mL硫酸(3.7)，加热使盐类溶解，冷却后，移入1000mL容量瓶中，用硫酸(3.7)稀释至刻度，混匀此溶液1mL含100ug锡。

3.11  锡标准溶液:移取5.00mL锡标准贮存溶液(3.10) 于500mL容量瓶中，加入75mL盐酸(3.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg锡。

4  仪器

原子荧光光谱仪，附锡高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标的原子荧光光谱仪均可使用：

——检出限 : 不大于1μg/mL。

——精密度 :最高浓度标准溶液荧光强度及“零”浓度溶液荧光强度相对于最高浓度标准溶液荧光强度平均值的变异系数应分别不大于5.0 %和1.0%。

——工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比，应不小于0.90。

使用AFS－2201型原子荧光光谱仪测定锡量的工作条件如表A1和表A2。

表 A1  仪器工作条件

| 灯电流 mA | 负高压 V | 载气流量 mL/min | 屏蔽气流量 mL/min | 原子化温度 ℃ | 原子化器高度 mm | 延迟时间 S | 采样时间 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 300 | 400 | 800 | 750 | 7 | 0 | 10 |

表A2    蠕动泵工作参数

| 步骤 | 速度 n/min | 时间 /s | 重复次数 | 读数 | 停止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 | 60 0 80 0 | 8 4 14 4 | 1 1 1 0 | NO NO YES NO | NO NO NO YES |

5  试样

5.1  样品应通过0.100mm孔筛。

5.2  样品预先在105℃士5℃烘1h，置于干燥器中冷至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1 称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 锡质量分数 /% | 试料量 /g | 试液总体积/mL | 补加盐酸(3.5)/mL | 分取试液体积/mL | 测定溶液 体积/mL | 补加盐酸(3.5)/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.003～ 0.010 | 0.200 | 100 | 10.0 | 20.00 | 100 | 2.0 |
| > 0.010～0.050 | 0.200 | 100 | 10.0 | 10.00 | 100 | 3.0 |
| > 0.050～0.100 | 0.200 | 100 | 10.0 | 5.00 | 100 | 3.5 |
| > 0.100～0.500 | 0.100 | 200 | 20.0 | 10.00 | 250 | 9.0 |

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  于30mL高铝坩埚底部铺上1g无水碳酸钠（3.1），3g过氧化钠（3.2），加入试料(6.1)，再加1g过氧化钠（3.2）覆盖在上面，置于马弗炉中，缓慢升温至650℃熔融10min，取出冷却，移入预先盛有30～40mL水的300mL烧杯中，加热浸出，稍冷，用盐酸中和至溶液刚透明，然后按表1试液总体积补加盐酸并移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.2  按表1分取试液，并按测定溶液体积补加盐酸(3.5)，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.3  在原子荧光光谱仪上，以盐酸(3.6)为载流，硼氢化钾溶液为还原剂，随同试料的空白溶液为参比，测量其荧光强度.从工作曲线上查得相应的锡浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL锡标准溶液分别于一组100mL的容量瓶中，分别补加100mL、90mL、85mL、70mL、50mL、40mL、25mL盐酸(3.6)，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  在与测定溶液相同的条件下，以盐酸(3.6)为载流，硼氢化钾溶液为还原剂，试剂空白为参比，测量标准溶液的荧光强度。以锡浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按式(1)计算锡的质量分数，数值以%表示：

……………………  (1)

式中：

p—自工作曲线上查得的锡浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0—试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数；若锡含量小于0.10%时，表示至三位小数；小于0.010%时，表示至四位小数。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性

| ）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

10  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

GB/T8151.10—201×

代替GB/T8151.10-2000

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

201×-××-××实施

201×-××-××发布

锌精矿化学分析方法

第10部分：锡量的测定

氢化物—原子荧光光谱法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part10：Determination of tin content—

Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry

（预审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS77.120.60

H13