ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T xxxx-xxxx

i

丁辛醇废催化剂中铑含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Test method of spent oxo-alcohols catalyst—Determination of

rhodium—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准由徐州浩通新材料科技股份有限公司负责起草。

本标准由国家有色金属及电子材料分析测试中心、兰州金川新材料科技股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司等参加起草。

本标准主要起草人：郁丰善、王锐利、夏军、王媛、李娜、郭培庆，兰美秀。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准首次发布。

丁辛醇废催化剂中铑含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本标准规定了丁辛醇废催化剂中铑含量的测定方法。

本标准适用于丁辛醇废催化剂中铑含量的测定。测定范围：0.010%～2.000%。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  方法提要

- 用硫酸溶解试料，以过氧化氢和盐酸氧化络合铑进入溶液，在ICP-AES选定的最佳工作条件下测定铑的含量。

- 4  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

4.1  盐酸（ρ1.19g/mL）；

4.2  过氧化氢（ρ1.11g/mL）；

4.3  硫酸（ρ1.84g/mL）；

4.4  硫酸（1+1）；

4.5  盐酸（1+1）；

4.6  氩气（ω≥99.99%）；

4.7  氯铑酸铵 [(NH4)3RhCl6·1.5H2O]，光谱纯；

4.8  铑标准溶液（1000µg/mL）

称取0.3856g氯铑酸铵（4.7）（已于105℃烘箱干燥至恒重并置于干燥器中冷却至室温）于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（4.5），溶解后转移至100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此标准溶液每1mL含1.0000mg铑。

4.9  铑标准溶液（100µg/mL）

移取10mL铑标准溶液（4.8）至100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此标准溶液每1mL含0.1000mg铑。

- 5  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪（工作参数附录A）。

在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

—光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.30KW。

—分辨率：200nm时光学分辨率不大于0.010nm；400nm时光学分辨率不大于0.020nm。

—仪器稳定性：仪器1h内漂移不大于2.0%。

- 6  试样

将装有试样的试样瓶置于80℃的保温箱中保温30min，取出充分混匀，保存于干燥器中备用。

- 7  分析步骤

- 7.1 试料

趁热取出约2g试料，冷却至室温后，称取其质量，精确至0.0001g。

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 7.2  空白试验

随同试料做空白试验。

- 7.3  试料溶液的制备

7.3.1  将试料(7.1)置于250mL烧杯中，加入10mL硫酸(4.3)，盖上表面皿，于电炉或电热板上加热使试料完全炭化。

7.3.2  取下冷至室温，逐滴加入5mL过氧化氢（4.2），将溶液加热至近沸，保持此状态，每隔5min加入1mL过氧化氢（4.2），至烧杯中的溶液呈清亮状态为止。

7.3.3  取下稍冷，加入10mL盐酸（4.5），加热至沸腾。

7.3.4  取下冷却至室温，转移至100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 7.4  试料溶液的测定

将制备的试料溶液（7.3.4）和空白试液（7.2）于电感耦合等离子体原子发射光谱仪进行测定。铑的分析线为343.489nm。

- 7.5  工作曲线的绘制

分别移取0.00、1.00、5.00、10.00、20.00mL铑标准溶液（4.9）于一组100mL容量瓶中，分别加入2.0mL硫酸（4.4），以水稀释至刻度，混匀。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪进行测定，铑的分析线为343.489nm。以铑元素浓度为横坐标，测定强度值为纵坐标，绘制工作曲线。工作曲线的相关系数应不小于0.9998。

- 8  分析结果的表述

按公式（1）计算铑的质量分数wRh，数值以％表示：

wRh=(ρ−ρ0)×V×10−6m0×100……………………………………………(1)

式中：

ρ——自工作曲线上查得试料的铑的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液的铑的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

分析结果保留三位有效数字。

- 9  精密度

9.1  重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况应不超过5％。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1                                       ％

| 铑的质量分数 | 0.0350 | 0.800 | 2.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铑的重复性限（r） | 0.003 | 0.010 | 0.025 |

9.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2                                       ％

| 铑的质量分数 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.010-0.200 | 0.008 |
| >0.200-1.000 | 0.014 |
| >1.000-2.000 | 0.028 |

- 10  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A

（资料性附录）

电感耦合等离子体原子发射光谱仪的测定条件

按仪器使用说明书优化仪器操作条件（参考下列参数设定）：

高频发生器功率：1300W。

氩气流量：冷却气15.0L/min；保护气0.80L/min；载气0.20L/min。

观测方式：轴向观测。

进样流速：1.50mL/min。