GB/T 18116.1—201X

代替GB/T 18116.1--2000

前　　言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

GB/T18116《氧化钇铕化学分析方法》共分2个部分：

——第1部分：氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥量的测定    电感耦合等离子体光谱法（方法1）  电感耦合等离子体质谱法（方法2）

——第2部分：氧化钇铕中氧化铕含量的测定   电感耦合等离子体光谱法（方法1）  荧光光度法（方法2）

本部分为第1部分。

本部分电感耦合等离子体光谱法（方法1）为修订，电感耦合等离子体质谱法（方法2）为首次制定。

两个方法的分析范围出现重叠时，氧化铥量的测定以方法1作为仲裁方法，除氧化铥外以方法2作为仲裁方法。

本部分与GB/T18116.1-2000相比，主要技术变化如下：

——调整了方法适用范围，由4.00%～8.00%调整至2.00%～10.00%；

——调整了CeO2、Pr6O11、Sm2O3、Tb4O7的测定下限；

——将原CeO2 404.076nm、446.021nm 和Gd2O3 342.247nm分析线,替换为CeO2413.765nm、418.660nm 和Gd2O3 310.050nm；

——增加了参考线Dy2O3 400.045nm、Ho2O3 339.898nm和Yb2O3 289.138nm；

——增加了精密度（重复性）条款；

——增加了电感耦合等离子体质谱法（方法2）。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分方法1主要起草单位：江阴加华新材料资源有限公司、甘肃稀土集团有限责任公司、广东珠江稀土有限公司、广东江门科恒实业股份有限公司。

本部分方法1主要起草人：赵萍红、李小军、谢建伟、郭剑啸、黄瑞甜  陈伟  张远中、邓汉芹、宋耀、喻雪琳。

本部分方法2主要起草单位：北京有色金属研究总院、江阴加华新材料资源有限公司、江西定南大华新材料资源有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心。

本部分方法2主要起草人：刘鹏宇、邵荣珍、刘兵、倪菊华、何凤娟、张悫、陈添连、王寿虹、陈星斌、吴希。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T18116.1-2000。

氧化钇铕化学分析方法

氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、

氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、

氧化铥、氧化镱和氧化镥量的测定

电感耦合等离子体光谱法（方法1）

1 范围

本方法规定了氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥含量的测定方法。

本方法适用于氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥含量的测定。测定范围见表1。

表 1

| 氧化物 | 质量分数/% | 氧化物 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| La2O3 | 0.0001 ～ 0.010 | Dy2O3 | 0.0002 ～ 0.010 |
| CeO2 | 0.0003 ～ 0.010 | Ho2O3 | 0.0001 ～ 0.010 |
| Pr6O11 | 0.0003 ～ 0.010 | Er2O3 | 0.0001 ～ 0.010 |
| Nd2O3 | 0.0003 ～ 0.010 | Tm2O3 | 0.0001 ～ 0.010 |
| Sm2O3 | 0.0003 ～ 0.010 | Yb2O3 | 0.0001 ～ 0.010 |
| Gd2O3 | 0.0002 ～ 0.010 | Lu2O3 | 0.0001 ～ 0.010 |
| Tb4O7 | 0.0003 ～ 0.010 | / | / |

2  方法原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

3   试剂

3.1 过氧化氢（30%）。

3.2 盐酸（1+1）。

3.3 硝酸（1+1）。

3.4 氧化钇标准溶液：称取25.0000g经950℃灼烧1h的氧化钇[w(Y2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于250mL烧杯中，加150mL 盐酸 （3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100mg氧化钇。

3.5 氧化铕标准溶液：称取2.5.000g经950℃灼烧1h的氧化铕[w(Eu2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于250mL烧杯中，加30mL 盐酸 （3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铕。

3.6 氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镧[w(La2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镧。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化镧标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.7 氧化铈标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈[w(CeO2/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.3），加10mL过氧化氢(3.1),低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铈。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化铈标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.8 氧化镨标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镨[w(Pr6O11/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镨。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化镨标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.9 氧化钕标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钕[w(Nd2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钕。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化钕标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.10 氧化钐标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钐[w(Sm2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钐。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化钐标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.11 氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钆[w(Gd2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钆。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化钆标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.12 氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铽[w(Tb4O7/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铽。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化铽标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.13 氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镝[w(Dy2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镝。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化镝标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.14 氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钬[w(Ho2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钬。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化钬标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.15 氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铒[w(Er2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铒。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化铒标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.16 氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铥（>99.99%），置于100mL烧杯

中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铥。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化铥标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.17 氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镱[w(Yb2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镱。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化镱标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.18 氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镥[w(Lu2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镥。再将此溶液稀释成1mL含1µg和1mL含1µg氧化镥标准溶液,其酸度均为含5%盐酸.

3.19 氩气[w(Ar)>99.99%] 。

4 仪器

  - 电感耦合等离子体光谱仪, 分辨率<0.006nm(200nm处)。

  - 光源：氩等离子体光源。

5 试样

将试样于950℃灼烧1h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

6 分析步骤

6.1分析试液的制备

称取1.0000g试样(5)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀待用。

6.2 标准系列溶液的配制

将氧化钇、氧化铕标准溶液（3.4、3.5）和各稀土氧化物标准溶液（3.6~3.18）按表2分别移入4套6组共24个 100mL容量瓶中，并加入10mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀，制得24个标准系列溶液，待用。

表2-1 标准系列配制

| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
| --- | --- |
|  | 氧化铕 | 氧化钇 | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 |
| 1-1 | 250 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 250 | 9750 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1-3 | 250 | 9750 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1-4 | 250 | 9750 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1-5 | 250 | 9750 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1-6 | 250 | 9750 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
|  | 氧化钆 | 氧化铽 | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 |
| 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1-3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1-4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1-5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1-6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

表2-2 标准系列配制

| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
| --- | --- |
|  | 氧化铕 | 氧化钇 | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 |
| 2-1 | 510 | 9490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 510 | 9490 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2-3 | 510 | 9490 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2-4 | 510 | 9490 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2-5 | 510 | 9490 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2-6 | 510 | 9490 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
|  | 氧化钆 | 氧化铽 | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 |
| 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2-3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2-4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2-5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2-6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

表2-3 标准系列配制

| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
| --- | --- |
|  | 氧化铕 | 氧化钇 | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 |
| 3-1 | 600 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | 600 | 9400 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3-3 | 600 | 9400 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 3-4 | 600 | 9400 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3-5 | 600 | 9400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3-6 | 600 | 9400 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
|  | 氧化钆 | 氧化铽 | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 |
| 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3-3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 3-4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3-5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3-6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

表2-4 标准系列配制

| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
| --- | --- |
|  | 氧化铕 | 氧化钇 | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 |
| 4-1 | 680 | 9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-2 | 680 | 9320 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4-3 | 680 | 9320 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4-4 | 680 | 9320 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4-5 | 680 | 9320 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4-6 | 680 | 9320 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
|  | 氧化钆 | 氧化铽 | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 |
| 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4-3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4-4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4-5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4-6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

表2-5 标准系列配制

| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
| --- | --- |
|  | 氧化铕 | 氧化钇 | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 |
| 5-1 | 760 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-2 | 760 | 9240 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 5-3 | 760 | 9240 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 5-4 | 760 | 9240 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 5-5 | 760 | 9240 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5-6 | 760 | 9240 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
|  | 氧化钆 | 氧化铽 | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 |
| 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 5-3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 5-4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 5-5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5-6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

表2-6 标准系列配制

| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
| --- | --- |
|  | 氧化铕 | 氧化钇 | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 |
| 6-1 | 860 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-2 | 860 | 9140 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 6-3 | 860 | 9140 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6-4 | 860 | 9140 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 6-5 | 860 | 9140 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6-6 | 860 | 9140 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 元素 标液号 | 各稀土(以氧化物计)浓度,ug/mL |
|  | 氧化钆 | 氧化铽 | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 |
| 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 6-3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6-4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 6-5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6-6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

6.3  测定

6.3.1  推荐分析线见表3。

表3

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La2O3 | 408.672 | CeO2 | 413.765、418.660 | Pr6O11 | 422.535 |
| Nd2O3 | 401.225 | Sm2O3 | 428.078 | Gd2O3 | 310.050 |
| Tb4O7 | 350.917 | Dy2O3 | 353.171、400.045 | Ho2O3 | 339.898、345.600 |
| Er2O3 | 337.271 | Tm2O3 | 313.126 | Yb2O3 | 328.937、289.138 |
| Lu2O3 | 261.542 | -- | -- | -- | -- |

6.3.2  将分析试液（6.1）与标准系列溶液（6.2）同时进行氩等离子体光谱测定。

6.4测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7  分析结果的表述

将标准系列溶液（6.2）的含量直接输入计算机，根据分析试液（6.1）和标准系列溶液（6.2）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（6.1）中待测稀土元素的质量浓度。

按式（1）计算待测稀土元素的质量分数（%）：

c · V0 × 10-6

ω（X）=                     × 100  ……………………………………(1)

m0

式中：

c ——自工作曲线上查得被测稀土氧化物的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表4数据采用线性内插法求得：

表4

| 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）％ | 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.00032 | 0.00005 | 氧化镝 | 0.00037 | 0.00008 |
|  | 0.00051 | 0.00015 |  | 0.00056 | 0.00015 |
|  | 0.0022 | 0.0005 |  | 0.0021 | 0.0005 |
|  | 0.0052 | 0.0008 |  | 0.0051 | 0.0008 |
|  | 0.010 | 0.001 |  | 0.010 | 0.001 |
| 氧化铈 | 0.00033 | 0.00005 | 氧化钬 | 0.00041 | 0.00010 |
|  | 0.00050 | 0.00015 |  | 0.00062 | 0.00020 |
|  | 0.0021 | 0.0005 |  | 0.0022 | 0.0005 |
|  | 0.0051 | 0.0008 |  | 0.0052 | 0.0008 |
|  | 0.010 | 0.001 |  | 0.010 | 0.001 |
| 氧化镨 | 0.00034 | 0.00005 | 氧化铒 | 0.00040 | 0.00008 |
|  | 0.00053 | 0.00015 |  | 0.00056 | 0.00015 |
|  | 0.0022 | 0.0005 |  | 0.0022 | 0.0005 |
|  | 0.0051 | 0.0008 |  | 0.0051 | 0.0008 |
|  | 0.010 | 0.001 |  | 0.010 | 0.001 |
| 氧化钕 | -- | -- | 氧化铥 | 0.00015 | 0.00005 |
|  | 0.00032 | 0.00005 |  | 0.00032 | 0.00015 |
|  | 0.00051 | 0.00015 |  | 0.00052 | 0.0002 |
|  | 0.0022 | 0.0005 |  | 0.0021 | 0.0005 |
|  | 0.0051 | 0.008 |  | 0.0049 | 0.0008 |
|  | 0.010 | 0.001 |  | 0.010 | 0.001 |
| 氧化钐 | 0.00033 | 0.00008 | 氧化镱 | 0.00034 | 0.00005 |
|  | 0.00053 | 0.00015 |  | 0.00052 | 0.00015 |
|  | 0.0021 | 0.0005 |  | 0.0021 | 0.0005 |
|  | 0.0050 | 0.0008 |  | 0.0050 | 0.0008 |
|  | 0.010 | 0.001 |  | 0.010 | 0.001 |

表4（续）

| 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）％ | 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化钆 | 0.00031 | 0.00005 | 氧化镥 | 0.00032 | 0.00005 |
|  | 0.00051 | 0.00015 |  | 0.00051 | 0.00015 |
|  | 0.0022 | 0.0005 |  | 0.0021 | 0.0005 |
|  | 0.0050 | 0.0008 |  | 0.0050 | 0.0008 |
|  | 0.010 | 0.001 |  | 0.010 | 0.001 |
| 氧化铽 | 0.00036 | 0.00008 | -- | -- | -- |
|  | 0.00053 | 0.00015 |  | -- | -- |
|  | 0.0021 | 0.0005 |  | -- | -- |
|  | 0.0050 | 0.0008 |  | -- | -- |
|  | 0.010 | 0.001 |  | -- | -- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| 氧化钕 氧化铈 氧化镨 氧化钐 氧化铽 | 0.0003～0.0005 > 0.0005～0.0020 > 0.0020～0.0050 > 0.0050～0.010 | 0.0002 0.0004 0.0008 0.002 |
| 氧化钆 氧化镝 | 0.0002～0.0005 > 0.0005～0.0020 > 0.0020～0.0050 > 0.0050～0.010 | 0.0002 0.0004 0.0008 0.002 |
| 氧化钬 | 0.0001～0.0003 > 0.0003～0.0005 > 0.0005～0.0020 > 0.0020～0.0050 > 0.0050～0.010 | 0.0002 0.0003 0.0004 0.0008 0.002 |
| 氧化镧 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 | 0.0001～0.0003 > 0.0003～0.0005 > 0.0005～0.0020 > 0.0020～0.0050 > 0.0050～0.010 | 0.0001 0.0002 0.0004 0.0008 0.002 |

9 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

电感耦合等离子体质谱法（方法2）

10 范围

本方法规定了氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化镱、氧化镥含量的测定方法。

本方法适用于氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化镱、氧化镥含量的测定。测定范围见表6。

表6

| 氧化物 | 质量分数 ∕% | 氧化物 | 质量分数 ∕% |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化钐 氧化钆 | 0.00005～0.005 0.00005～0.005 0.00005～0.005 0.00005～0.005 0.00005～0.005 0.00005～0.005 | 氧化铽 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 | 0.00005～0.005 0.00005～0.005 0.00005～0.005 0.00005～0.005 0.0002～0.005 0.00005～0.005 0.00005～0.005 |

11 方法原理

试样以硝酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行质谱测定，测定时以内标法进行校正，用干扰方程校正Tm所受Eu多原子离子干扰。

12 试剂和材料

12.1 过氧化氢（30%）。

12.2 硝酸溶液(1+1)

12.3 氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镧[w(La2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化镧。

12.4 氧化铈标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈[w(CeO2/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，2mL过氧化氢(12.1) 低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化铈。

12.5 氧化镨标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镨[w(Pr6O11/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化镨。

12.6 氧化钕标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钕[w(Nd2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化镨。

12.7 氧化钐标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钐[w(Sm2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化钐。

12.8 氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钆[w(Eu2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化钆。

12.9 氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铽[w(Gd2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化铽。

12.10 氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镝[w(Dy2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化镝。

12.11 氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钬[w(Ho2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化钬。

12.12 氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铒[w(Er2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化铒。

12.13 氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铥[w(Tm2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化铥。

12.14 氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镱[w(Yb2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化镱。

12.15 氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000g，经900℃灼烧1h的氧化镥[w(Lu2O3/REO)>99.999%，w(REO)>99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(12.2)，低温加热至溶解，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化镥。

12.16 混合稀土标准溶液：分别移取2.00mL各稀土氧化物标准贮存溶液(12.3～12.15)置于100mL容量瓶中，加10mL硝酸(12.2)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20.0μg各单一稀土氧化物。再将此溶液稀释成1mL含各单一稀土氧化物分别为 1.00μg的标准溶液。

12.17 铯内标溶液：称取0.1270 g氯化铯，加入10 mL水及2 mL硝酸(12.2)，溶解至清，冷却。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铯。再将此溶液用硝酸(1+99)稀释成1 mL含1μg铯的内标溶液。

12.18 氩气[w(Ar)>99.99%]。

13 仪器

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率不低于(0.8±0.1) Nor。

14 试样

试样于900℃灼烧1h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

15 分析步骤

15.1 试料

称取0.10g试样(5)，精确至0.0001g。

15.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

15.3 空白试验

随同试料做空白试验。

15.4 分析试液的制备

将试料(15.1)置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少许水及10 mL硝酸(12.2)，加热溶解至清。取下，放置冷却至室温，移入100 mL容量瓶中。加入1.00mL铯内标溶液(12.16)，用水稀释至刻度，混匀。

15.5 标准系列溶液的配制

分别移取0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL混合稀土标准溶液(12.15)于6个100 mL容量瓶中，加入1.00mL铯内标溶液(12.16)，加入4mL硝酸溶液（12.2），用水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液的浓度为0ng／mL、2.00 ng／mL、5.00ng／mL、10.00 ng／mL、20.00 ng／mL、50.00 ng／mL。

15.6 测定

15.6.1 测量元素同位素质量数见表7。

表7

| 元素 | 测定同位素质量数 | 元素 | 测定同位素质量数 | 校正方程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Gd Tb | 139 140 141 146 147 157 159 | Dy Ho Er Tm* Yb Lu Cs | 163 165 166 169 174 175 133 | I 169Tm ＝ Ｉ169 - 1.09205·I167Er + 0.745909·I166Er |

15.6.2  将空白试验溶液 (15.3)、分析试液（15.4）与标准系列溶液（15.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

16  分析结果的计算与表述

按式（1）计算稀土氧化物杂质的质量分数（%）：

( ρ-ρ0 )·V0 × 10-9

ω（X）=                             × 100  ………………………………(2)

m

式中：

ρ——计算机输出的分析试液（15.4）中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——计算机输出的空白试验 （15.3）中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升 （ng/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

17 精密度

17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表8中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表8

| 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.00018 | 0.00002 | 氧化镝 | 0.00021 | 0.00002 |
|  | 0.00053 | 0.00005 |  | 0.00056 | 0.00004 |
|  | 0.0021 | 0.0001 |  | 0.0021 | 0.0001 |
|  | 0.0051 | 0.0002 |  | 0.0051 | 0.0002 |
| 氧化铈 | 0.00016 | 0.00002 | 氧化钬 | 0.00028 | 0.00002 |
|  | 0.00051 | 0.00004 |  | 0.00061 | 0.00003 |

表8（续）

| 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铈 | 0.0020 | 0.0001 | 氧化钬 | 0.0021 | 0.0001 |
|  | 0.0050 | 0.0002 |  | 0.0051 | 0.0002 |
| 氧化镨 | 0.00016 | 0.00002 | 氧化铒 | 0.00020 | 0.00002 |
|  | 0.00053 | 0.00003 |  | 0.00054 | 0.00003 |
|  | 0.0021 | 0.0001 |  | 0.0021 | 0.0001 |
|  | 0.0050 | 0.0002 |  | 0.0050 | 0.0002 |
| 氧化钕 | 0.00017 | 0.00003 | 氧化铥 | 0.00018 | 0.00003 |
|  | 0.00053 | 0.00003 |  | 0.00051 | 0.00007 |
|  | 0.0020 | 0.0001 |  | 0.0020 | 0.0003 |
|  | 0.0050 | 0.0002 |  | 0.0050 | 0.0006 |
| 氧化钐 | 0.00016 | 0.00002 | 氧化镱 | 0.00020 | 0.00002 |
|  | 0.00052 | 0.00003 |  | 0.00053 | 0.00004 |
|  | 0.0021 | 0.0001 |  | 0.0021 | 0.0001 |
|  | 0.0051 | 0.0002 |  | 0.0050 | 0.0002 |
| 氧化钆 | 0.00016 | 0.00002 | 氧化镥 | 0.00016 | 0.00002 |
|  | 0.00052 | 0.00004 |  | 0.00050 | 0.00004 |
|  | 0.0021 | 0.0001 |  | 0.0020 | 0.0001 |
|  | 0.0051 | 0.0002 |  | 0.0049 | 0.0002 |
| 氧化铽 | 0.00015 | 0.00002 | -- | -- | -- |
|  | 0.00051 | 0.00003 |  | -- | -- |
|  | 0.0020 | 0.0001 |  | -- | -- |
|  | 0.0050 | 0.0002 |  | -- | -- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

17.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表9所列允许差。

表9

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化钕 氧化钐 氧化钆 氧化铈 氧化镨 氧化铕 氧化铽 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化镱 氧化镥 | 0.00005～0.0003 ＞0.0003～0.0010 ＞0.0010～0.0030 ＞0.0030～0.0050 | 0.00008 0.0002 0.0003 0.0005 |
| 氧化铥 | 0.0002～0.0010 ＞0.0010～0.0030 ＞0.0030～0.0050 | 0.0002 0.0004 0.0006 |

18 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氧化钇铕化学分析方法

氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥量的测定

方法1  电感耦合等离子体光谱法

方法2  电感耦合等离子体质谱法

Yttrium-europium oxide—Determination of lanthanum oxide, cerium oxide, praseodymium oxide, neodymium oxide, samarium oxide, gadolinium oxide, terbium oxide，dysprosium oxide, holmium oxide, erbium oxide, thulium oxide , ytterbium oxide and lutetium oxide contents

by inductiely coupied plasma atomic emission spectrographic method and inductiely coupied plasma mass spectrum method

(送审稿)

20X×-××-××发布

20X×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布