前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准起草单位：包头稀土研究院、包钢稀土高科技股份有限公司。

# 本标准参加起草单位：赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司、湖南益阳鸿源稀土有限责任公司。

本标准主要起草人：刘春、崔爱端、郝茜、姚南红、陈婕、朱霓、秦丽、胡礼海、许鸽鸣、肖红梅。

氟化稀土化学分析方法

氟量的测定

水蒸汽蒸馏-EDTA滴定

1  范围

本标准规定了氟化稀土中氟量的测定方法。

本标准适用于氟化稀土中氟量的测定。测定范围:20.00 % ~ 40.00 % 。

2  方法原理

试料中的氟经水汽蒸馏伴随高氯酸烟挥发，从而与其它元素分离，冷凝回收富集。在pH≈2.0~3.0，馏分中的氟离子与氯化镧反应，过量的镧离子在六次甲基四胺—盐酸缓冲溶液（pH=5.5）中，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准溶液滴定，计算氟量。

3   试剂和材料

3.1   高氯酸，优级纯（ρ=1.76g/mL）。

3.2   氢氧化钠溶液：25%。

3.3   盐酸（1+1）。

3.4   氨水（1+1）。

3.5   对硝基酚指示剂：0.2 %水溶液。

3.6   二甲酚橙指示剂：0.5 %水溶液。

3.7   六次甲基四胺—盐酸缓冲溶液（pH≈5.5）：称取200g六次甲基四胺于500mL烧杯中，用300mL热水将其溶解，溶液冷却后补加30mL浓盐酸，混匀，存于500mL广口瓶中备用。

3.8  锌标准溶液，c（Zn2+）= 0.02980mol/L

称取0.3900g纯锌（w>99.99%，去掉表面氧化层）于250mL烧杯中，加30mL水，30mL盐酸（3.3）低温加热至完全溶解。冷却后移入200mL容量瓶中，补加5mL盐酸（3.3）以水稀释至刻度，混匀。

3.9  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液，c（EDTA)=0.030mol/L。

3.9.1配制：称取23g乙二胺四乙酸二钠（EDTA）于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入2L容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.9.2标定：分取25.00mL锌标准溶液（3.8）于250mL三角瓶中，加50mL水，1滴对硝基酚（3.5），用氨水（3.4）调至溶液刚变黄色，加5mL六次甲基四胺缓冲溶液（3.7），2滴二甲酚橙（3.6），用EDTA标准滴定溶液（3.9）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准溶液（3.9）体积的极差值应不超过0.10mL，取其平均值。

按式（1）计算EDTA标准溶液（3.9）的实际浓度：

………………………………………………………………………………….（1）

式中：

c —EDTA标准溶液（3.9）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0－锌标准溶液（3.8）的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1－分取锌标准溶液（3.8）的体积，单位为升（L）；

V2－滴定锌消耗EDTA标准溶液（3.9）的体积，单位为升（L）；

3.10   氯化镧标准溶液（c（La3+）=0.0300mol/L）

3.10.1配制：称取48g氧化镧（REO>99.5%，La2O3/ REO >99.99%）于500mL烧杯中，加100mL盐酸（3.3）低温加热溶解至清，再补加100 mL盐酸（3.3），溶液稀释于10L下口瓶中，混匀。

3.10.2标定：分取20.00mL氯化镧标液（3.10）于250mL三角瓶中，加25mL水，1滴对硝基酚（3.5），用氨水（3.4）调至溶液刚变黄色，加10mL六次甲基四胺缓冲溶液（3.7），2滴二甲酚橙指示剂（3.6），用EDTA标准溶液（3.9）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准溶液（3.9）体积的极差值应不超过0.10mL，取其平均值。

按式（2）计算氯化镧标准溶液（3.10）的实际浓度：

…………………………………………………………………………………………（2）

式中：

c —氯化镧标准溶液（3.10）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1－EDTA标准溶液（3.9）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3－滴定镧消耗EDTA标准溶液（3.9）的体积，单位为升（L）；

V4－移取氯化镧标准溶液（3.10）的体积，单位为升（L）。

4   仪器

蒸馏装置：见图1

图1蒸馏分离装置

1—蒸馏瓶，2—水蒸汽瓶，3—温度计， 4—冷凝管，5—控温电炉

5   试样

试料经105℃~110℃干燥2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

按照表1，依据氟含量称取试料（5），精确至0.0001g。

表1 称样量与试料中氟量的关系

| 氟量范围 / % | 氯化镧标液（3.10）加入量/mL | 称样量 / g |
| --- | --- | --- |
| 20.00 ~ 30.00 | 20.00 | 0.1 |
| 30.00 ~ 40.00 | 20.00 | 0.07 |

6.2  测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1  按图1搭建实验装置。将试料（6.1）置于三口瓶中，加入20mL高氯酸（3.1）。打开冷凝水，控制电炉温度使溶液温度在140℃～160℃之间，调节水蒸汽流速，以5mL/min的流速承接馏分，蒸馏50min，馏分收集于盛有准确加入20.00mL氯化镧标准溶液（3.10）的烧杯中，蒸馏后馏分总体积约280mL ~300mL。

6.3.2  向馏分中加入1滴对硝基酚（3.5），用氢氧化钠溶液（3.2）调节溶液呈黄色，再用盐酸（3.3）调节至刚好无色，并过量5滴。溶液于电炉上低温煮沸4min后，用少量水吹洗杯壁，流水冷却至20℃～25℃，加入20mL六次甲基四胺—盐酸缓冲溶液（3.7），3滴二甲酚橙（3.6），用EDTA标准溶液（3.9）滴定，溶液由红色变为黄色，即为终点。

7  分析结果的计算与表述

按式（3）计算氟化稀土中氟的质量分数（%）：

………………………………………（3）

式中：

C2 ──加入氯化镧标准溶液（3.10）的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V5──加入氯化镧标准溶液（3.10）的体积，单位为升（L）；

C3 ──滴定时消耗EDTA标准溶液（3.9）的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V6──滴定时消耗EDTA标准溶液（3.9)）的体积，单位为升（L）；

19.00── 氟的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ mol）；

3── 镧与氟的络合系数。

m──试样（6.1）的质量，单位为克（g）；

8   精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 氟量的质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 25.62 | 0.34 |
| 27.70 | 0.40 |
| 27.71 | 0.37 |
| 38.58 | 0.31 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2再现性

表3

| 氟量的质量分数 / % | 再现性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 25.64 | 0.32 |
| 27.75 | 0.50 |
| 27.68 | 0.48 |
| 38.52 | 0.53 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 氟量的质量分数 / % | 误差/ % |
| --- | --- |
| 20.00 ~ 30.00 | 0.45 |
| 30.00 ~ 40.00 | 0.55 |

9   质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国工业和信息化部发布

XB

××××-××-××实施

××××-××-××发布

氟化稀土化学分析方法

氟量的测定
EDTA滴定法

Chemical analysis method for rare earth fluoride

Determination of fluorine content

Water vapor distillation - EDTA titration

（送审稿）

XB/T XXX.X—201X

中华人民共和国稀土行业标准

标准