ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.10-201X

（报批稿）

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part10: Determination of potassium content

Flame atomic absorption spectrometric method

铝中间合金化学分析方法

第10部分：钾含量的测定

火焰原子吸收光谱法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定 硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定 EDTA滴定法

本部分为第10部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、东北轻合金有限责任公司。

本部分主要起草人：石磊、吴豫强、薛宁、XXX、刘沙、崔爽。

铝中间合金化学分析方法

第10部分：钾含量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中钾含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中钾含量的测定。测定范围：0.0050％～1.0％。

2  方法提要

试样用盐酸、过氧化氢溶解，加入氯化铯作电离抑制剂，使用空气 - 乙炔火焰，于火焰原子吸收光谱仪波长766.5nm处，测量钾的吸光度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用优级纯试剂和亚沸水或不含钾的蒸馏水。

3.1 铝（≥99.99%，不含钾）。

3.2 盐酸（1+1），高纯试剂BVⅢ级。

3.3 过氧化氢（ρ 1.10g/mL），优级纯。

3.4 氯化铯溶液（25g/L）：称取2.5g氯化铯（高纯），溶于100mL水中，混匀。

3.5 铝溶液（20mg/mL）：称取20.000g铝（3.1）置于500mL聚四氟乙烯烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600mL盐酸（3.2），缓慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.6 钾标准贮存溶液（1.0mg/mL）：称取1.9068g基准氯化钾（预先在450℃～500℃灼烧1.5h～2h并在干燥器中冷却至室温）于300mL烧杯中溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于干燥的聚乙烯瓶中。此溶液1mL含1.0mg钾。

3.7 钾标准溶液（0.010mg/mL）：移取10.00mL钾标准贮存溶液（3.6）于1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含0.010mg钾。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附钾空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——灵敏度：在与测量试料溶液的基体一致的溶液中，钾的特征浓度应不大于0.5μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液(不是零浓度溶液)测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.50g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

称取0.5000g铝（3.1），随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加入15mL盐酸（3.2），待试料完全溶解后，加入2滴过氧化氢（3.3），低温加热至试样完全溶解，冷却至室温。

6.4.2 根据试料中钾的质量分数，按表1将试液（6.4.1）移入容量瓶中。

6.4.3 根据试料中钾的质量分数，按表1移取试液（6.4.2）于100mL容量瓶中。加入4.0mL氯化铯溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

表1

| 钾的质量分数/% | 容量瓶体积/mL | 分取试液（6.4.2）体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0050～0.020 | 100 | 全用 |
| ≥0.020～0.10 | 100 | 20.00 |
| ≥0.10～0.50 | 250 | 10.00 |
| ≥0.50～1.0 | 250 | 5.00 |

6.4.4 将随同试料所作的空白试验溶液（6.3）及根据试料中钾的质量分数而制备的试液（6.4.3）于原子吸收光谱仪波长766.5nm处，采用空气 - 乙炔火焰，以水调零，测量钾的吸光度。从工作曲线上查出相应的钾量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 系列标准溶液的制备

6.5.1.1  适用于0.0050％～0.020％钾的质量分数

移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL钾标准溶液(3.7)，分别置于一组100mL容量瓶中，加入25.0mL铝溶液(3.5)和4.0mL氯化铯溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.1.2  适用于0.020％～0.10％钾的质量分数

移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL 钾标准溶液(3.7)，分别置于一组100mL容量瓶中，加入5.0mL铝溶液(3.5)和4.0mL氯化铯溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.1.3  适用于0.10％～0.50％钾的质量分数

移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL钾标准溶液(3.7)，分别置于一组100mL容量瓶中，加入1.0mL铝溶液(3.5)和4.0mL氯化铯溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.1.4  适用于0.50％～1.0％钾的质量分数

移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL钾标准溶液(3.7)，分别置于一组100mL容量瓶中，加入0.5mL铝溶液(3.5)和4.0mL氯化铯溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 测量

将系列标准溶液（6.5.1）于原子吸收光谱仪波长766.5nm处，采用空气 - 乙炔火焰，以水调零，测量钾的吸光度。以钾量为横坐标，吸光度(减去零浓度溶液的吸光度)为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

钾含量以钾的质量分数ω(K)计，数值以 % 表示，按公式（1）计算：

ω(K)=(m1−m2)⋅V0×10−3m0⋅V1×100  ……………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得试料溶液的钾量，单位为毫克（mg）；

m2——自工作曲线上查得的随同试料所作空白试验溶液的钾量，单位为毫克（mg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

钾的质量分数/%：  0.011   0.061   0.288    0.755

重复性限  ｒ/%：  0.001   0.006   0.039    0.050

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 钾的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0050～0.020 | 0.002 |
| ≥0.020～0.100 | 0.008 |
| ≥0.10～0.50 | 0.05 |
| ≥0.50～1.00 | 0.08 |

9  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。