铝中间合金化学分析方法

第12部分：铜含量的测定

硫代硫酸钠滴定法

编 制 说 明

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司

2011年7月

编 制 说 明

根据全国有色金属标准化技术委员会2009年标准制（修）定计划，2010年6月29日～7月2日于安徽省黄山市召开了《铝中间合金化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议纪要安排，由内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司负责YS/T XXX.4-201X《铝中间合金化学分析方法 第12部分：铜含量的测定 硫代硫酸钠滴定法》标准的制定工作，由郑州市通达铝业有限公司、山东兖矿轻合金有限责任公司进行复验。

本部分主要起草人：李志辉、张燕、姚永峰。

本部分主要验证人：高志勇、聂波、韦艳琴。

目前，国内外分析标准中尚无铝铜中间合金中高含量铜的测定方法。测定铝合金中质量分数大于1%铜，主要有分光光度法、火焰原子吸收光谱法、电解重量法、硫代硫酸钠滴定法。由于硫代硫酸钠滴定法不需要复杂、昂贵的仪器，并适于中、高含量铜的测定，在实际生产中被广泛应用。在日常分析中，硫代硫酸钠滴定测定铜含量，也就是经典方法碘量法，通常在中性或微酸性溶液中,用过量的碘化钾还原Ｃｕ2 +为ＣｕＩ并析出等物质量的Ｉ2 ，用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的Ｉ2 ,间接求算出Ｃｕ的含量。

试样用盐酸、硝酸分解。在氟化物存在下，用硫酸驱除硅和硝酸，然后在PH3.5～4.0的氟氢酸铵溶液中，铜（Ⅱ）与碘化钾反应生成碘化亚铜并析出等物质量的碘，用硫代硫酸钠标准溶液滴定，间接计算出铜含量。其主要反应如下：

2Cu2+＋4I－＝2CuI↓＋I2

I2＋2S2O32－＝2I＋S4O62－

钙、镁、镍、铝、铅、锌通常为无价态变化的元素，不干扰测定；砷、锑氧化呈伍价，不干扰测定；150mg钼，0.5mg的钒不干扰测定；NO2－对测定有干扰可在试样分解时加热至冒三氧化硫白烟将其驱除，或加尿素使其分解。Fe3+能将碘化钾氧化产生I2干扰测定，加入氟化氢铵使之形成稳定的FeF63－配合物离子消除干扰。加入硫氰酸钾使CuI白色沉淀吸附的I2释放出来（CuI↓＋SCN－＝CuSCN↓＋I－）以防结果偏低，只能临近终点时加入否则6Cu2+＋7SCN－＋4H2O＝6CuSCN＋SO42－＋CN－＋8H+使结果偏低。

根据铝铜中间中（0.1%-0.35%）、铁（0.4%-0.5%）、硅（0.21%-0.42%）含量，用已选定的实验条件进行干扰实验，实验结果表明0.1%-0.35%锰、0.4%-0.5%铁、0.21%-0.42%硅基本不干扰铜的测定。

我们根据现有的资料，认真进行了条件试验，制定了硫代硫酸钠滴定法测定铝中间合金中铜量的分析方法。经反复验证，认为此分析方法结果准确、分析速度快、操作简便，适用于铝铜中间合金中20%～70%的铜量的测定。

在起草标准时，根据铝中间合金报批稿中铝铜中间合金铜的含量范围38%～63%收集样品，采购了标准样品（含铜量20.52%）和辽宁忠旺集团的样品（含铜量59.04%）用于该标准的起草，而其他含量的样品未能收集到，但均做了加标回收实验。

按照样品分析方法，对2个不同含量的样品进行了11次平行测定，分析结果见表1。

表1 分析结果

| 样品编号 | 检测单位 | 测量值，% | 平均值，% | 标准偏差 | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍煤鸿骏铝电 有限责任公司 | 20.54，20.57，20.38，20.70，20.65，20.54，20.51，20.38，20.39，20.47，20.69 | 20.53 | 0.118 | 0.575 |
|  | 山东兖矿轻合金 有限公司 | 20.330、20.235、20.299、20.784、20.516、20.640、20.434、20.557、20.516、20.485、20.485 | 20.48 | 0.157 | 0.767 |
| 2 | 霍煤鸿骏铝电 有限责任公司 | 58.94，59.07，59.03，58.97，58.94，59.20，58.97，59.03，59.20，59.01，59.03 | 59.04 | 0.090 | 0.152 |
|  | 山东兖矿轻合金 有限公司 | 59.680、60.238、59.938、59.832、60.012、59.697、60.012、60.057、60.102、58.656、58.501 | 59.70 | 0.581 | 0.973 |

按照样品分析方法，对1号样和2号样进行了11次平行加标回收实验，分析结果见表2。

表2

| 样品铜含量，% | 理论加铜量，% | 实测铜含量，% | 回收率，% | 理论加铜量，% | 实测铜含量，% | 回收率，% | 样品铜含量，% | 理论加铜量，% | 实测铜含量，% | 回收率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.52 | 20.00 | 40.44 | 99.60 | 29.55 | 50.33 | 100.88 | 59.04 | 10.95 | 70.68 | 106.30 |
|  | 20.08 | 40.63 | 100.15 | 29.48 | 49.80 | 99.32 |  | 11.25 | 70.68 | 103.47 |
|  | 20.07 | 40.48 | 99.45 | 29.60 | 50.33 | 100.61 |  | 11.19 | 69.96 | 97.59 |
|  | 19.98 | 40.94 | 102.20 | 29.51 | 50.00 | 99.90 |  | 11.19 | 70.00 | 97.94 |
|  | 19.99 | 40.74 | 101.15 | 29.55 | 50.46 | 101.32 |  | 10.99 | 70.00 | 99.73 |
|  | 19.92 | 40.48 | 100.20 | 29.51 | 50.04 | 100.03 |  | 10.96 | 70.49 | 104.47 |
|  | 19.92 | 40.22 | 98.90 | 29.51 | 50.16 | 100.44 |  | 11.14 | 70.45 | 102.42 |
|  | 20.03 | 40.66 | 100.55 | 29.51 | 49.84 | 99.36 |  | 11.16 | 70.20 | 100.00 |
|  | 20.00 | 40.60 | 100.40 | 29.51 | 49.91 | 99.59 |  | 11.19 | 70.45 | 101.97 |
|  | 20.06 | 40.52 | 99.70 | 29.56 | 49.91 | 99.42 |  | 11.41 | 70.36 | 99.21 |
|  | 20.07 | 40.48 | 99.45 | 29.51 | 49.91 | 99.59 |  | 10.89 | 70.09 | 101.47 |
| 平均值，% |  | 40.56 | 100.16 |  | 49.91 | 100.00 | 平均值，% |  | 70.31 | 101.32 |
| 标准偏差 |  | 0.185 |  |  | 0.221 |  | 标准偏差 |  | 0.270 |  |
| RSD，% |  | 0.456 |  |  | 0.443 |  | RSD，% |  | 0.384 |  |

按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》和GB/T20001.4—2001《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。

建议颁布本部分为有色金属行业标准；

建议本部分为推荐性有色金属行业标准。