YS/T XXX.13-201X

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part13: Determination of vanadium content

The Ferrous ammonium sulfate titrimetric method

铝中间合金化学分析方法

第13部分：钒含量的测定

硫酸亚铁铵滴定法

（送审稿）

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第13部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：广州有色金属研究院、北京有色金属研究总院、抚顺铝业有限公司。

本部分主要起草人：黄葡英、戴凤英、张永进、程紫辉、原建昌、张颖。

铝中间合金化学分析方法

第13部分：钒含量的测定

硫酸亚铁铵滴定法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中钒含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中钒含量的测定。测定范围：2.0％～12.0％。

2  方法提要

试样经硫酸-硝酸-磷酸溶解后，用高锰酸钾将钒氧化至高价，在尿素的存在下，用亚硝酸钠分解过量的高锰酸钾，以苯代邻氨基苯甲酸作指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液进行滴定。

3  试剂

3.1 磷酸（ρ1.70g/mL）。

3.2 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.3 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.4 高锰酸钾溶液（25g/L）。

3.5 尿素溶液（200g/L）。

3.6亚硝酸钠溶液（10g/L）。

3.7 苯代邻氨基苯甲酸指示剂（2g/L）：称取0.2g苯代邻氨基苯甲酸溶于100mL碳酸钠溶液（2g/L）中，混匀。

3.8 钒标准溶液（0.0200mol/L）：

称取2.2941g预先在105℃～110℃烘2h的偏钒酸铵（纯度＞99.99%），置于400mL烧杯中，加入约10mL水、100mL硫酸（1+1），加热溶解完全并微冒硫酸烟，取下冷却，加入200mL水，加热溶解盐类，取下冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.9 硫酸亚铁铵标准溶液(0.02mol/L):

3.9.1 配制： 称取7.8g硫酸亚铁铵于500mL烧杯中，加入300mL硫酸(5+95)，搅拌溶解。移入1000mL容量瓶中，以硫酸（5+95）稀释至刻度，混匀。放置过夜。

3.9.2 标定： 移取25.00mL钒标准溶液（3.8）置于300mL锥形瓶中（随同作空白试验），加入15mL硫酸（3.2）及15mL磷酸（3.3），混匀。加水至100mL，冷却至室温，滴加3滴苯代邻氨基苯甲酸指示剂(3.7)，用硫酸亚铁铵标准溶液（3.9）滴定溶液由紫红色到亮绿色为终点。

按公式（1）计算硫酸亚铁铵标准溶液的浓度：

………………………………………………………(1)

式中：

——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

——钒标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

——移取钒标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——标定时消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；

——标定时空白实验消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

4  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5  分析步骤

5.1 试料

称取0.50g试样（4），精确至0.0001g。

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1 将试料（5.1）置于250mL烧杯中，盖上表皿，加入10mL磷酸（3.1）、10mL硫酸（3.2）和2mL硝酸（3.3），待剧烈反应停止后，置于高温电热炉上加热至试样全部溶解，蒸发至冒硫酸烟。取下，冷却至室温。

5.3.2 按表1移取试液（5.3.1）于300mL锥形瓶中，加入硫酸（3.2），加水至100mL，冷却至室温。

表1

| 钒的质量分数/% | 试液体积/mL | 移取试液体积/mL | 加硫酸（3.2）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0～6.0 | 全量 | 5 |
| ≥6.0～12.0 | 100 | 50.00 | 10 |

5.3.3 加入5mL硫酸亚铁铵溶液（3.9），摇匀， 滴加高锰酸钾溶液（3.4）至出现微红色不消失再过量1滴，充分混匀，放置5min红色不褪去。

5.3.4 加入10mL尿素溶液（3.5），滴加亚硝酸钠溶液（3.6）至红色恰好消失并过量1滴，充分混匀，放置片刻。

5.3.5 加入3滴苯代邻氨基苯甲酸指示剂（3.7），用硫酸亚铁铵标准溶液（3.9）滴定至溶液由红紫色变为亮绿色。

6  分析结果的计算

钒含量以钒的质量分数计，数值以 % 表示，按公式（2）计算：

…………………………………………………（2）

式中：

——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

——消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——试液总体积，单位为毫升（mL）；

——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）；

0.0505——1毫摩尔硫酸亚铁铵相当铬的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后2位。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

钒的质量分数/%：   5.42        11.59

重复性限  ｒ/%：   0.10         0.15

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 钒的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 2.0～6.0 | 0.16 |
| ≥6.0～12.0 | 0.28 |

8  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.10

H 12