ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.14-201X

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part14: Determination of strontium content

EDTA titrimetric method

（送审稿）

铝中间合金化学分析方法

第14部分：锶含量的测定

EDTA滴定法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第14部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：南京云海特种金属股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：南京云海特种金属股份有限公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院、北京有色金属研究总院。

本部分主要起草人：刘在青、丁建凤、诸玉秋、薛宁、刘冰心、高志勇。

铝中间合金化学分析方法

第14部分：锶含量的测定

EDTA滴定法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中锶含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中锶含量的测定。测定范围：3.0%～12.0%。

2  方法提要

试样以盐酸和过氧化氢溶解，在微碱性（pH 6.5～7.5）溶液中，以六次甲基四胺和铜试剂分离铁、铝、锰及其它金属离子，移取滤液加入镁盐，以铬黑T作指示剂，控制溶液pH 10，用EDTA标准溶液滴定锶含量。

3  试剂

3.1 过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

3.2 无水乙醇。

3.3 氨水（ρ0.89g/mL）。

3.4 盐酸（1+1）。

3.5 六次甲基四胺溶液（250g/L）。

3.6 铜试剂溶液（50g/L）：称取5g铜试剂（二乙基氨基硫代甲酸钠）溶于25mL无水乙醇(3.2)，用水稀释至100mL。

3.7 氨-氯化铵缓冲溶液（pH=10）：称取54g氯化铵(分析纯)溶于200mL水中，加入350mL氨水（3.3），稀释至1000mL。

3.8 铬黑T指示剂：称取0.2g铬黑T溶于10mL氨水（3.3）和40mL无水乙醇（3.2），溶解完全后，贮于棕色滴瓶中。

3.9 锶标准溶液（1.0mg/mL）：称取1.6850g碳酸锶（SrCO3，≥99.99%）溶解于适量盐酸（3.4）中，加热煮沸，冷却，用水稀释至1000mL，混匀，此溶液1mL含1.0mg锶。

3.10 锌标准溶液（0.0200mol/L）：称取1.3076g除去表面氧化膜的金属锌（≥99.90%）置于300mL烧杯，加入20mL盐酸(3.4)，加热溶解完全后蒸发至10mL，冷却，移入1000mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

3.11 镁标准溶液（0.0200mol/L）：称取0.4861g金属镁（≥99.9%）置于300mL烧杯，加入30mL盐酸（3.4），加热溶解完全，冷却，用水稀释至1000mL。

3.12 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液（0.02mol/L）。

3.12.1 配制

称取7.4g EDTA溶于200mL热水中，冷却，用水移入1000mL容量瓶中，混匀。

3.12.2 标定

移取20.00mL锌标准溶液（3.10）置于250mL锥形瓶中，加入50mL水，15mL氨-氯化铵缓冲溶液（3.7），加入4～5滴铬黑T指示剂（3.8），用EDTA标准溶液（3.12.1）滴定溶液呈纯蓝色为终点。

3.13.3 浓度的计算

EDTA标准溶液浓度按公式（1）计算：                               c=c1⋅V1V………………………………………………（1）

式中：

c——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1——锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——移取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V——消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

4  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5  分析步骤

- 5.1 试料

称取0.20g试样，精确到0.0001g。

- 5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 5.3 测定

5.3.1 将试料（5.1）置于250mL烧杯中，加入6mL盐酸（3.4），滴加数滴过氧化氢（3.1），加热，待试样溶解完全后，冷却。

5.3.2  以水稀至20mL左右，以氨水（3.3）中和至溶液pH6左右，加入10mL～15mL六次甲基四胺溶液（3.5），控制溶液pH为6.5～7.5，加热煮沸1min，冷却至室温。缓慢滴加约10mL铜试剂溶液（3.6），不断摇匀，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。静置30min，干过滤。

5.3.3 移取25.00mL滤液于250mL锥形瓶中，加水至约100mL，加入10mL氨-氯化铵缓冲溶液（3.7），加入10.00mL镁标准溶液（3.11），3～5滴铬黑T指示剂（3.8），用EDTA标准溶液（3.12）滴至近终点，加入7mL～8mL无水乙醇（3.2），继续滴定至溶液呈纯蓝色，即为终点。

6  分析结果的计算

锶含量以锶的质量分数ω(Sr)计，数值以 % 表示，按公式（2）计算：

ω(Sr)=c1⋅(V1−c0c1×V0)⋅V3×0.08762m⋅V4×100…………………………（2）

式中：

c1——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c0——镁标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0——加入镁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V4——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

0.08762——1毫摩尔EDTA相当锶的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后2位。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

锶的质量分数/%：   5.05          9.56         10.55

重复性限  ｒ/%：   0.08          0.15          0.18

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 锶的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 3.00～5.00 | 0.08 |
| ≥5.00～7.00 | 0.15 |
| ≥7.00～9.00 | 0.20 |
| ≥9.00～12.00 | 0.25 |

8  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。