ICS 77.150.10

H 61

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 409－20××

代替YS/T 409－1998

有色金属产品分析用

标准样品技术规范

Specification for certified reference materials

for non-ferrous product analysis

(征求意见稿)

××××-××-××实施

××××-××-××发布

前   言

本标准是依据GB/T 1.1-2009规定的起草规则进行编制的。

本标准遵循GB/T 15000系列标准样品工作导则进行修订。本标准与YS/T 409－1998的主要差异如下：

――增加了有色金属标准样品的分类；

――增加了制备加工部分成分分析用标准样品的制备程序；

――修改了均匀性检验部分取样数量的规定；

――增加了均匀性检验次序的描述；

――增加了均匀性检验方法的内容（以附录的形式）；

――增加了测量方法重复性欠佳情况下的均匀性检验；

――增加了瓶内均匀性研究内容；

――增加了均匀性检验结果应给出的信息内容；

――增加了稳定性检验的方法、时间、取样等内容；

――增加了稳定性检验结果判定和有效期的确定内容（以附录的形式）；

――增加了延长有效期的的具体规定；

――增加了对研制单位、定值单位的资质规定,以及对定值方法和定值人员的要求；

――增加了定值数据统计处理方法的内容（以附录的形式）；

――修改了包装的技术要求；

――增加了标准样品证书的格式及内容要求（以附录的形式）。

本标准由全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会(SAC/TC 118/SC 3)归口。

本标准主要起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准主要起草人：范顺科、朱玉华、刘英、胡晓燕、张树朝、王向红、高兰。

有色金属产品分析用标准样品技术规范

- 1   范围

本标准规定了有色金属产品成分分析用标准样品的选材、加工、均匀性检验、稳定性检验、分析定值、包装、运输、贮存及证书的要求。

本标准适用于有色金属产品成分分析用固态和液态标准样品的研制。性能测试标准样品的研制可参照本标准执行。

- 2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 15000.3-2008 标准样品工作导则（3）标准样品定值的一般原则和统计方法

- 3  术语和定义

- 以下术语和定义适用于本标准。

- 3.1

有色金属标准样品  CRMs for non-ferrous product analysis

- 采用计量学上有效程序测定，具有一种或多种确定了特性值的并足够均匀和稳定的有色金属相关材料，经过技术鉴定并附有证书，证书内容包括特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述。

- 3.2

- 有色金属国家标准样品  CRMs for non-ferrous product analysis certified by Standardization administration of The People’s Republic of China

- 由国家标准化管理委员会授权生产、批准、发布并附有证书的有色金属标准样品。

- 3.3

- 有色金属行业标准样品  CRMs for non-ferrous product analysis certified by Ministry of industry and information technology of The People’s Republic of China

- 由中华人民共和国工业和信息化部授权生产、批准、发布并附有证书的有色金属标准样品。

- 4  有色金属标准样品的分类

- 4.1 按特性分为成分分析标准样品和性能测试标准样品。

- 4.2 按形态分为固态和液态标准样品。固态标准样品形状一般为圆柱状、棒状、粒状、屑状、粉状等。

- 4.3 按用途分为单点标准样品、系列标准样品、漂移校正用标准样品。

- 4.3.1 单点标准样品适用于某牌号或某个特性范围的单一的标准样品。

- 4.3.2 系列标准样品是指特性值覆盖范围较宽，适用于某牌号或多种牌号的材料分析的标准样品的组合，每个特性值绘制工作曲线的有效点不少于4点，线性相关性良好。

- 4.3.3 漂移校正用标准样品（即仪器标准化样品）适用于修正仪器随时间变化而引起的工作曲线的偏离，具有均匀稳定的强度值，允许只提供参考化学成分。使用两点漂移校正用标准样品对仪器进行校正时，分别取其参考化学成分在工作曲线上限和下限附近的标准样品。

- 5、选材、加工

5.1 候选物料的选择

5.1.1 候选物料应具有代表性，适用于有色金属成分分析以及容易复制的原则。

5.1.2 用于有色金属标准样品的候选物料，应根据预期目标进行成分设计、冶炼或加工等程序组成，其基体应和使用要求相一致或尽可能接近。

5.1.3 在成分设计、配料、冶炼、加工等方面要采用必要的措施保证标准样品的均匀性和稳定性以及待定特性值范围应符合该标准样品的预期用途。

5.1.4 金属材料在加工前内部不应有裂纹、气孔，铸造材料不应有疏松，必要时需进行物理性能检验。

5.1.5 参照有色金属产品国家标准规定的技术条件研制的标准样品，其拟定的主要特性值（或参数）一般在技术条件所规定的范围内，特性值波动范围通常不超过技术条件规定的上限值的30%。有特殊要求时可以例外。

5.1.6 选择的候选物料应有足够的数量,以满足在有效期内使用的需要。

5.1.7 系列标准样品应合理安排特性值的分布梯度，并能满足使用要求，以较少数量的标准样品覆盖尽可能宽的特性值范围，其每个特性值的有效点不少于4个。

5.2 物料的制备加工

5.2.1 基本要求

5.2.1.1 根据所选候选物料的性质，选择合理的制备程序，在加工过程中应防止外来物的污染，并避免加工设备、工具对物料中待定特性值的污染。

5.2.1.2 加工制备过程中，要进行均匀化和稳定化材料。应注意影响物料均匀性和稳定性的因素，如温度、湿度、环境条件等，并采取必要的措施加以保障。

5.2.1.3 对不易均匀的物料，在加工前或加工过程中要进行偏析检验（见6.1）。

5.2.1.4 偏析检验通常以测试方法的精密度或允许差为判断依据。当测试数据能满足所采用测试方法精密度要求时，即判断偏析检验合格。

5.2.1.5 对于粉状物料，根据所选物料的性质，如样品的稳定性、可分解性和材料的偏析程度等加工成合适的粒度，以保证物料的均匀性、稳定性和适用性。

5.2.1.6 粒度合适的标准样品，经充分混匀(最好使用混样机)后，分装成最小包装单元。

5.2.2制备程序

5.2.2.1 屑状标准样品的制备一般可按以下程序进行：成分设计→选料→熔炼→偏析检验→切削（屑状）→破碎→筛 选（通常合适的粒度0.18mm～0.90mm）→混匀→分装→均匀性检验→定值→入库。视候选物料的性质，通常可分别采用感应炉、电炉、天然气炉、真空自耗电弧炉等熔炼方法。先熔化基体，再以中间合金和纯金属的形式掺杂，并进行充分搅拌。出炉前，加脱氧剂（如木炭、烟灰）减少气孔。必要时需用二次熔炼等方法，以满足成分设计和均匀性的要求。熔炼后的铸锭不应有气孔、裂纹、夹渣、疏松。

5.2.2.2 粉状标准样品的制备一般可按以下程序进行：成分设计→选料→破碎→干燥→研磨→筛 选（一般≤75μm）→混匀→分装→均匀性检验→稳定性检验→定值→入库。

5.2.2.3氧化物标准样品的制备，除雾化法外，还可用沉淀灼烧法或蒸发干燥法。制备一般可按以下程序进行：成分设计→选料→溶解→沉淀或蒸发→灼烧或干燥→研磨→筛 选（一般≤75μm）→混匀→分装→均匀性检验→稳定性检验→定值→入库。

5.2.2.4 块状标准样品的制备制一般可按以下程序进行：

成分设计→熔炼→铸锭→偏析检验→挤压→切块→均匀性检验→稳定性检验→定值→入库

注1：对不易均匀的候选物料，在加工前或加工过程中要进行偏析检验，一般取材料的头、中、尾部位。 对浇铸的样品，可随机抽取；而锻轧切割样品应沿轧制方向均匀抽取样品进行偏析检验。

注2：将候选物料加工成块状物质。（一般φ≥40mm、h≥30mm。）

注3：取不同部位的块状样品加工成碎屑，混匀后用于定值分析。

注4：将加工好的块状样品打号，装入包装盒内。

5.2.2.5 液体标准样品的制备一般可按以下程序进行：成分设计→制备原料的成分分析（纯度分析）→称量→溶解→恒温后转移定容→分装→均匀性检验→稳定性检验→标准值校验→不确定度评定→入库。

- 6、均匀性检验

Error: Reference source not found6.1 均匀性初检（偏析检验）

6.1.1 均匀性初检的取样

6.1.1.1 加工过程中，对不易均匀的物料要采取必要的均匀化措施并进行偏析检验。

6.1.1.2 对于铸锭后再进行加工的标准样品，取铸锭的前、中、尾各一段，每段再取上、中、下三点共9个点，加工成试样，进行偏析检验。对于圆柱形铸锭，通常采用在端口沿半径方面等距离地取三个试样作偏析检查。

6.1.1.3 对于铸锭后加工成小棒或丝，再进行进一步加工的标准样品，应按小棒和丝上间隔一定长度距离等距选取不低于7段的棒或丝，加工成试样，进行偏析检验。

6.1.1.4 对于粉末状标准样品，在物料加工成粉末后，对于粒度分布范围窄的粉末按四分法缩分至适宜量（例如0.5kg左右），取不少于7个试样，进行偏析检验。对于粒度分布范围宽的粉末，采用分不同粒度档次来检验成分偏析。

6.1.2 均匀性初检的结果判断

6.1.2.1 对于给出室间允许差的测定方法，可计算出有限次测量的标准偏差（S）后，与测量方法的允许差相比较判断。当1.5S≤时，认为偏析检验合格；当1.5S>时，认为偏析检验不合格。

6.1.2.2 对于给出重复性限的测定方法，可计算出有限次测量的标准偏差（S）后，与测量方法的重复性限r相比较判断。当1.5S≤r时，认为偏析检验合格；当1.5S>r时，认为偏析检验不合格。

6.1.2.3 均匀性初检结果的统计处理也可采用6.2中均匀性检验的统计方法，或其他合理的统计方法进行。

6.2 均匀性检验

6.2.1 批量制备并分装成最小包装单元的标准样品，或者由大包装分装成最小包装单元的标准样品都应进行均匀性检验。

6.2.2 均匀性检验时抽取的单元数目及检验方案应适合所采用的统计检验要求。总体单元数N<1000时，抽取2%~3%，并不少于15个；总体单元数N>1000时，抽取数为个；必要时可进行全部样品的检验；对于液体标准样品检验不少于11瓶。

6.2.3 抽取的单元数目确定后，进行随机取样，抽取单元的号码可用附录1的随机数表确定。

6.2.4 对具有多个特性值的有色金属标准样品，应选择有代表性和不易均匀的特性值进行检验。对于棒状和圆柱状标准样品而言，所有的特性值都进行均匀性检验。

6.2.5均匀性评价中的测量应在重复性条件下进行，选择不低于定值方法的精密度和足够灵敏度的测定方法，由同一操作人员在短时间内，保持实验条件和仪器工作参数一致的情况下，以随机次序进行测定。

6.2.5.1测量应采取可以将测量趋势（漂移）与样品趋势分离的方式进行。这可以通过按随机顺序重复测量均匀性研究的样品达到。对正确测量顺序的结果作趋势分析可以发现测量中的漂移趋势，将瓶的平均值作为其序号的函数来分析可以发现样品制备中的趋势。或按如下示例在重复测量之间颠倒测量样品的顺序：

- 示例：假定有10个用于均匀性研究的样品，每个重复测量3次。适合的测量方案如下：

- 第一次：1 – 3 – 5 –7 – 9 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10

- 第二次：10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

- 第三次：2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9

6.2.5.2 在无法重复性条件进行的均匀性检验参见GB/T 15000.3-2008中7.8进行，该方法可能导致不确定度估计值增大。

6.2.6 在有色金属标准样品研制报告和证书中应分别给出各特性值均匀性检验时的最小取样量，以保证使用该取样量的标准样品的均匀性。

6.2.7 选择合适的统计模式进行均匀性分析结果的统计检验，可选用的统计检验方法有方差分析法、极差法等，两种方法的计算方法及临界值表分别见附录2和附录3。

6.2.8 对于同一实验室采用等重复测量次数的单因素方差分析实验设计的均匀性检验，每个单元（瓶）重复测量次数一般不少于3次；采用不等重复测量次数的单因素方差分析实验设计的均匀性检验，除其中一个单元测量11次，而其它每个单元（瓶）均测量1次，并还需同时作单元（瓶）内和单元（瓶）间平均值的一致性检验。此时瓶间（不）均匀性方差sbb 2 等同于瓶间标准不确定度方差 ubb2，瓶间（不）均匀性方差sbb按式（1）计算：

sbb2=sA2=MSamong−MSwithinn0        …………………………（1）

式中：

MSamong――瓶内均匀性研究中测量的重复性方差；

MSwithin――瓶间均匀性研究中测量的重复性方差；

n0――每个单元（瓶）有效测量次数。（当没有缺失数据时，n0即等于n）

- 6.2.9 测量方法重复性欠佳情况下，按下述进行。

- 由于使用可充分重复的测量方法进行均匀性研究未必总是可能的，因此，需要一种替代方法估计出最大影响。如果ubb 表示来源于定值模型中批不均匀性的不确定度分量，则应注意的是：

MSamong−MSwithinn≤ubb2≤sbb2+sr2n0   …………………………（2）

式中：

n――每个单元（瓶）测量次数

重复性方差可以单独导出，或者设定其等于MSwithin。表达式右边表示一瓶测量结果的标准不确定度的平方，表达式左边表示“纯”来源于方差分析估计得出的瓶间不均匀性的影响。

测量方法重复性欠佳时替代公式（1）的结果进行不确定度估计，重复性标准偏差对sbb的影响可按下式计算：

ubb=MSwithinn42vMSwithin           …………………………（3）

式中：

νMSwithin——组内方差自由度。（νMSwithin=m(n-1), m为均匀性检验的瓶数)

这个表达式是基于以下考虑：可为sbb设定置信区间，以及95％置信区间的半宽（转化为标准不确定度）可以用来衡量方法重复性对sbb估计值的影响。该表达式是一个如何解决不均匀性不能被估计的情况例子。可以选择其它方法，但应满足公式（2）的判据。

- 6.2.10 当每个单元可以被二次取样时，才会有瓶内均匀性的问题，当瓶内不均匀性不可忽略时，需进行瓶内均匀性研究。

- 在许多情况下，不可能获得瓶内不均匀性引起的方差的准确估计值。在某种程度上，瓶内均匀性的估计值中总包含检测方法的重复性，这使得swb 的估计值总是“安全的”，即比实际不确定度大。图1为瓶内均匀性研究的设计图。

子样1

n次测量

子样a

转化

转化

转化

子样2

n次测量

n次测量

组 间

瓶

组 内

- 瓶内均匀性研究的设计图

从一个样品中取出的多份检验用样通常只能被转化一次（图1），但也有同一份检验用样可以被多次测量的例外情况（如应用X-荧光光谱法）。如同瓶间均匀性的情况，此时，也可以考虑采用单因素方差分析法，相关的标准偏差是组间标准偏差，而一组则代表一个子样。

最小取样量通过不同检验用样量的瓶内均匀性研究确定。由于瓶内均匀性标准偏差取决于带有特性的粒子数量，因此确定最少的粒子数量（或最小检验用样量）是可能的。这个最小值是能满足检验用样的标准偏差等于测量方法重复性标准偏差的最小取样量。

最小取样量可通过实验或外推法来确定。通过不同取样量得到的瓶内标准偏差外推可以获得不影响特定参数测量重复性的最小取样量。由于瓶内均匀性标准偏差通常被高估，因此，最小取样量通常也会被高估。

6.2.11 均匀性检验结果应给出以下信息：

6.2.11.1 比较单元内变差与测定方法变差，确认在统计学上是否有显著性差异；

6.2.11.2 判断单元内变差与单元间变差的统计显著性是否适合于该标准样品的预期用途：

6.2.11.2.1 相对于所用测定方法的随机误差或相对于该标准样品特性量不确定度的预期目标，特性量的不均匀性误差或不确定度可忽略不计，则认为该特性量均匀性良好。

6.2.11.2.2特性量的不均匀性误差明显大于测定方法的随机误差并是该特性预期不确定度的主要来源，则认为该特性量不均匀。

6.2.11.2.3 特性量的不均匀性误差与测定方法的随机误差大小相近，并与该特性量不确定度的预期目标相比较又不可忽略，则应将不均匀性误差计入到特性量标准值扩展不确定度中。

6.2.12 前述所有均匀性检验的统计分析结果，均应采取技术分析进行综合判断。

- 7、稳定性检验

7.1 稳定性检验概述

稳定性是标准样品的基本属性，它是用来描述标准样品特性时间分布特征的。

对已有数据证明已鉴定同类的（基体和成分相近）标准样品，可参考确定标准样品的有效期，无需进行稳定性检验；

标准样品经均匀性检验合格的样品应在规定的贮存或使用条件下，定期地进行待定特性值的稳定性检验。稳定性研究又分为短期稳定性和长期稳定性，运输条件对CRM的稳定性影响超过储存条件的影响时，短期稳定性对不确定度才会有贡献。稳定性较长的标准样品，可采用同类（基体和成分相近）样品的累计数据进行稳定性检验。

7.2 稳定性检验的时间间隔

对稳定性时间间隔的选择应按先间隔短后间隔长即先密后疏的原则。对稳定性较差的标准样品稳定性试验的时间间隔应短一些，同时可参照同类材料稳定性追踪试验结果。短期稳定性通常考察周期较短，但至少应与标准样品运输的允许时间一样长，一般为一至两个月，通常涉及到3～5个时间点；长期稳定性则一般应在12个月以上，通常要求有5或6个取样时间点。

7.3  稳定性检验方法的选择

选择不低于定值方法的精密度和准确度的测量方法进行稳定性检验，并注意保持与定值时操作及实验条件的一致。

7.4  稳定性检验样品的抽取及取样数量

应从分装成最小包装单元的样品中随机抽取，抽取的样品单元的分布对于总体样品应有足够的代表性。在每个时间点，应不少于2个独立单元。

7.5 稳定性检验特性量的选择

同一标准样品中不同特性量的稳定性也是有差别的，当标准样品有多个特性量时，应选择那些易变的和有代表性的特性量进行稳定性检验。

7.6 稳定性检验数据结果的判断及有效期的确定

7.6.1稳定性研究数据评估的第一步是检查所观测数据是否有趋势性变化。应基于与标准样品特性量相关的不确定度、期望的保存期和在这个时间段内特性值的变化趋势来进行判断。可采用特性值随时间变化曲线来判断是否具有单方向变化趋势。若按时间顺序进行测量的结果在测量方法的精密度范围内波动，则认为该特性值在此时间间隔内稳定。该时间间隔可作为标准样品的有效期，据此给出有效期限；并根据稳定性监测的持续进行随时延长有效期。若与标准样品的预期不确定度相比，量值随时间变化引入的不确定度不可忽略，应将变动性带来的不确定度统计到标准样品总的不确定度内。

7.6.2若测量结果在监测时间内有单方向变化趋势，则应通过回归曲线方法来进行稳定性监测结果判断（见附录4）。

7.7  稳定性检验统计模式

对稳定性的测量数据进行统计检验，一般采用方差分析（见附录2）、t检验法（见附录5）和平均值一致性检验法（见附录8或附录9）。

7.8  稳定性监测及有效期限的延长

7.8.1当标准样品研制结束后，在标准样品发放期间还应进行稳定性监测，当超过有效期限，标准样品的特性值仍未发生单方向性的显著性变化时，可适当延长有效期限，同时向标准样品主管部门申报，获准后公告用户。

7.8.2当标准样品的特性值已发生显著性变化时，应在对标准样品重新定值并评定其不确定度后重新发布其特性值，或将该标准样品报废；同时向标准样品主管部门申报，获准后公告用户。

标准样品稳定性监测可采用如下方式判断：

xCRM−xmeas≤kuCRM2+umeas2  …………………………（3）

式中

xCRM――CRM的特性值；

xmeas――测量的观测值；

umeas――测量不确定度；

uCRM――标准样品证书上标准值的标准不确定度；

k――置信概率95％时一个适当的包含因子。

若满足上式，那么这种材料是足够稳定的，而且其稳定性可得到证实（前提是测量方法没有偏差，对标准样品有效性的确认只有在测量的可靠性得到证实的情况下才是有效的）。否则就应重新对标准样品定值并重新评定其不确定度和稳定性及有效期，或将该标准样品报废，同时公告用户。

- 8 分析定值

8.1 定值是对特性量赋值的全过程，是一项技术性很强的工作。要确保赋予的特性值具有溯源性和准确性。定值前，研制单位需向参加单位以适当形式介绍待定值标准样品的制备、加工、均匀性检查等情况，并制订简明的指导原则：如分析方法应达到的精密度指标、分析操作中应注意的问题、所用试剂的要求、结果报出的形式和时间等。

8.1.1研制单位和参加定值单位必须经过资质认定或实验室认可。

8.1.2 定值方法应尽量采用公认的、可溯源的基准方法。测量仪器要定期校准，基准试剂可溯源，质量保证体系切实可行。

8.1.3 定值实验室应具有一定的技术权威性，定值分析能力应没有显著性差异。

8.1.4 定值工作的实验人员须具有相关材料的分析测试专业知识和数据统计知识、熟练的操作技术和经验。

8.2 均匀性检验合格的标准样品才能进行定值，定值方式可选用下列的一种：

8.2.1多个实验室采用多种不同原理或统一的准确、可靠的测定方法，要求协作实验室的数目一般不少于6个，独立定值组数一般不少于8组，每组报出4个独立数据。

8.2.2在一个实验室内用一种权威方法(绝对测量法) 定值，要求有两个或两个以上实验人员独立地进行操作，并尽可能使用不同的实验装置、仪器。

8.2.3在一个实验室内用两种或两种以上不同原理，准确、可靠的测定方法定值，要求采取必要的手段对方法的准确度进行验证。

8.3 四种定值方式中，推荐采用多个实验室协作定值。此种方式定值时，定值数据按如下方法统计处理：

8.3.1 各实验室报出的分析数据，其有效数字的位数应根据特性值的量级、测定方法的准确度而确定。一般，质量分数为XX.XX%，X.XXX%时，其有效数字为4位； 质量分数为0.XXX%，0.0XXX%(或0.0XX%)时，其有效数字为3位(或2位)；质量分数为0.00XX%、0.000XX%时，其有效数字为2位。

8.3.2 对各独立定值组的数据，在技术上或用统计方法进行可疑值的判断。

8.3.3 汇总剔除可疑值后的原始数据，用夏皮罗-威尔克(Shapiro-Wilk)法或达戈斯提诺(D'Agostino)法检验全部数据的正态性(两种方法的计算方法及系数表、临界值表分别见附录6和附录7。

8.3.4 数据服从正态分布或近似正态分布时，将各组数据的平均值视为单次测定值，构成一组新的数据。再用格拉布斯(Grubbs)法或狄克逊 (Dixon) 法检验分别见附录8和附录9，从数理统计上剔除可疑值。

8.3.5 应用科克伦(Cochran)法检验各组数据间是否等精度，计算方法及临界值表见附录10。

8.3.6 当数据较分散或可疑值较多时，应认真检查测定方法、测定条件、操作过程，直至查明原因。大多数情况下统计检验的结果是正确的，但要注意可能存在的两种极端情况：一是组间数据精密度很好，有可能将离散性并不大的数据作可疑值处理；二是组间数据精密度较差，一些离散性大的数据并不一定能用统计方法检出。此时应作技术分析，结合分析方法的精密度(重复性r，再现性R或允许差等)进行处理。

8.4特性量标准值的确定及其扩展不确定度的评定，计算方法见附录11。

8.4.1当各组数据等精度时，计算出算术总平均值和标准不确定度；当各组数据不等精度时，加权计算总平均值和标准不确定度。

8.4.2 特性量的标准值不确定度主要来源于三部分：定值过程产生的不确定度、不均匀性引起的不确定度和稳定性引起的不确定度。

8.4.2.1 定值过程产生的不确定度包括通过数据的标准偏差、测定次数及所要求的置信水平按统计方法计算出的A类不确定度；和通过对测定影响因素的分析，估计出B类不确定度。

8.4.2.2当特性量的不均匀方差不可忽略时，应将不均匀性产生的不确定度计入特性量标准值不确定度。

8.4.2.3 稳定性的不确定度不可忽略时，应进行稳定性不确定度评估。

8.5 定值结果的表示

8.5.1 定值结果一般表示为：标准值±扩展不确定度。应明确指明扩展不确定度的包含因子。

8.5.2　扩展不确定度一般保留一位有效数字，最多保留两位，且采用只进不舍的原则。标准值的最后一位与扩展不确定度相应的位数对齐来决定标准值的有效数字位数。

8.5.3 某特性值的定值未达到规定要求或不能给出不确定度的确定值时，可作为参考值给出。参考值的表示方式是将数值括以括号。

8.5.4 数值修约按国家标准GB 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》执行。

- 9  包装及贮存

9.1 包装类别

有色金属标准样品一般分为圆柱状、棒状、粒状、屑状、粉状及液态等标准样品的包装，由内包装容器和外包装容器组成。

9.2  包装技术要求

9.2.1  包装容器及包装量

9.2.1.1  粒状、屑状、粉状标准样品的内外包装及材料、包装量按表1的规定。

表1

| 类别 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 内包装容器 | 玻璃瓶 | a) 应选用单一习惯色大口玻璃瓶。 b) 瓶子规格应适合内装量。内装适量标准样品，一般为10 g、20 g、50g、100g等。 |
|  | 塑料瓶（袋） | a) 应选用单一的习惯色。 b) 应具有一定的抗压、抗冲击能力。 c) 盒盖配合应合适，不宜太紧，也不宜太松。 |
| 外包装容器 | 硬塑料盒、纸盒、木盒 | a) 应选用单一的习惯色。 b) 应具有一定的抗压、抗冲击能力。 c) 尺寸应与内包装容器匹配，且应考虑给证书留出适当空隙。 d) 盒盖配合应合适，不宜太紧，也不宜太松。 |
| 辅助包装材料 | 瓶塞瓶盖内衬 | a) 瓶塞推荐采用锥形塞盖连体式或塞按式塑料瓶塞。 b) 硬塑料瓶盖上的螺纹应与瓶口处的螺纹紧密配合。 c) 内衬材料应清洁、干燥，且不与内装物发生化学反应。 |

9.2.1.2  圆柱状（或棒状）标准样品的包装可用木制盒、硬质塑料盒或能保证强度的其他材质的盒子，盒内应有隔档。盒子壁厚应能保证相对内装样块具有足够的强度。整个盒子的包装须有填充料以保证在盖上盒盖摇动时，内部样块不晃动。

9.2.1.3  圆柱状（或棒状）标准样品的外包装盒应包装应保证具有足够的抗压、抗冲击性能，且与内包装样块不发生物理化学反应。盒上的锁扣须配合紧密、牢固。

9.2.1.4  液态标准样品可参考9.2.1.1，但应注意防止容器与液体发生反应，防止液体挥发或是吸附容器壁以及渗漏。

9.2.2  标签

9.2.2.1  标准样品的标签应牢固粘贴在容器壁上。标签应为白色。标签上的文字用黑色印刷体。内外标签大小应根据内、外容器大小确定。

9.2.2.2  标签上除应有发布编号、标准样品的中文和英文名称、研制单位、相关的健康和安全警示外，一般还应有定值日期、有效期、化学成分及净重等内容。

9.2.3  包装

9.2.3.1  盛装标准样品的瓶与瓶盖，包装前应用蒸馏水洗净、烘干。

9.2.3.2  包装应在清洁干燥的场所进行，环境温度应不高于30℃，相对湿度应不大于60％。

9.2.3.3  气体成分标准样品应在瓶内填入适量内衬，以防样粒振动损坏瓶壁。

9.2.3.4  粉、屑、粒状及液态标准样品每一瓶附一份证书，放在内外包装容器之间。棒状、圆柱状标准样品每盒附一份证书，放在盒内。

9.2.3.5  封口方式可采用收缩封口等包装形式。

9.2.3.6  粉、屑、粒状及液态标准样品每个包装附两个标签，分别贴在内、外容器上。外标签的位置应保证打开包装后，标签上所有的文字信息不被破坏；棒状、圆柱状标准样品外包装表面应标有发布编号、标样名称和研制单位，盒内应附标准样品证书。

9.2.3.7  标准样品在装盒前，必要时应进行防锈处理。特殊易氧化的标准样品，应采取抽真空或充惰性气体的包装技术，以防标准样品氧化或变质。

9.3  运输、贮存

9.3.1  包装件应符合运输部门的有关规定，且能保证安全到达目的地。

9.3.2  包装件应有避免曝晒和雨淋、远离热源、防止碰撞及小心轻放等标志或字样。

9.3.3  包装件上应写明收发货单位、地址、件数、内装数量及毛重。

9.3.4  标准样品应贮存在清洁干燥的库房里，库房相对湿度应不大于75％，温度一般不高于35℃。特殊标准样品的贮存条件应在标准样品证书上说明。

- 10  证书

10.1  标准样品证书是介绍标准样品的技术文件，也是研制单位向用户提出的质量保证书，应随同标准样品提供给用户。

10.2  国家（行业）标准样品证书的封面格式及内容要求（见附录12）。

10.3  标准样品证书应包含如下内容：

――标准样品中英文名称；

――标准样品编号及有效期；

――标准样品的一般描述及制备方法；

――标准样品的预期用途及使用说明；

――标准样品的均匀性检验和稳定性检验以及最小称样量；

――标准样品的定值方法

――标准样品溯源性描述；

――标准样品特性值及对应的不确定度；

－－标准样品研制单位及定值单位的联系方式；

――标准样品存储条件；

――标准样品安全警示。

附录1

随机数表

| 03 | 47 | 43 | 73 | 86 |  | 36 | 96 | 47 | 36 | 61 |  | 46 | 98 | 63 | 71 | 62 |  | 33 | 26 | 16 | 80 | 45 |  | 60 | 11 | 14 | 10 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 74 | 24 | 67 | 62 |  | 42 | 81 | 14 | 57 | 20 |  | 42 | 53 | 32 | 37 | 32 |  | 27 | 07 | 36 | 07 | 51 |  | 24 | 51 | 79 | 39 | 73 |
| 16 | 76 | 62 | 27 | 66 |  | 56 | 50 | 26 | 71 | 07 |  | 32 | 90 | 79 | 78 | 53 |  | 13 | 55 | 38 | 58 | 59 |  | 83 | 97 | 54 | 14 | 10 |
| 12 | 56 | 85 | 99 | 26 |  | 96 | 96 | 68 | 27 | 31 |  | 05 | 03 | 72 | 93 | 15 |  | 57 | 12 | 10 | 14 | 21 |  | 83 | 26 | 49 | 81 | 76 |
| 55 | 59 | 56 | 35 | 64 |  | 38 | 54 | 82 | 46 | 22 |  | 31 | 62 | 43 | 09 | 90 |  | 06 | 18 | 44 | 32 | 53 |  | 23 | 83 | 01 | 30 | 30 |
| 16 | 22 | 77 | 94 | 39 |  | 49 | 54 | 43 | 54 | 82 |  | 17 | 37 | 93 | 23 | 78 |  | 87 | 35 | 20 | 96 | 43 |  | 84 | 26 | 34 | 91 | 64 |
| 84 | 42 | 17 | 53 | 31 |  | 57 | 24 | 55 | 06 | 88 |  | 77 | 04 | 74 | 47 | 67 |  | 21 | 76 | 33 | 50 | 25 |  | 83 | 92 | 12 | 06 | 76 |
| 63 | 01 | 63 | 78 | 59 |  | 16 | 95 | 55 | 67 | 19 |  | 98 | 10 | 50 | 71 | 75 |  | 12 | 86 | 73 | 58 | 07 |  | 44 | 39 | 52 | 38 | 79 |
| 33 | 21 | 12 | 34 | 29 |  | 78 | 64 | 56 | 07 | 82 |  | 52 | 42 | 07 | 44 | 38 |  | 15 | 51 | 00 | 13 | 42 |  | 99 | 66 | 02 | 79 | 54 |
| 57 | 60 | 86 | 32 | 44 |  | 09 | 47 | 27 | 96 | 54 |  | 49 | 17 | 46 | 09 | 62 |  | 90 | 52 | 34 | 77 | 27 |  | 08 | 02 | 73 | 43 | 28 |
| 18 | 18 | 07 | 92 | 45 |  | 44 | 17 | 16 | 58 | 09 |  | 79 | 83 | 86 | 19 | 62 |  | 06 | 76 | 50 | 03 | 10 |  | 55 | 23 | 64 | 05 | 05 |
| 26 | 62 | 38 | 97 | 75 |  | 84 | 16 | 07 | 44 | 99 |  | 83 | 11 | 46 | 32 | 24 |  | 20 | 14 | 85 | 88 | 45 |  | 10 | 93 | 72 | 88 | 71 |
| 23 | 42 | 40 | 64 | 74 |  | 82 | 97 | 77 | 77 | 81 |  | 07 | 45 | 32 | 14 | 08 |  | 32 | 98 | 94 | 07 | 72 |  | 93 | 85 | 79 | 10 | 75 |
| 52 | 36 | 28 | 19 | 95 |  | 50 | 92 | 26 | 11 | 97 |  | 00 | 56 | 76 | 31 | 38 |  | 80 | 22 | 02 | 53 | 53 |  | 86 | 60 | 42 | 04 | 53 |
| 37 | 85 | 94 | 35 | 12 |  | 83 | 39 | 50 | 08 | 30 |  | 42 | 34 | 07 | 96 | 88 |  | 54 | 42 | 06 | 87 | 98 |  | 35 | 85 | 29 | 48 | 39 |
| 70 | 29 | 17 | 12 | 13 |  | 40 | 33 | 20 | 38 | 26 |  | 13 | 89 | 51 | 03 | 74 |  | 17 | 76 | 37 | 13 | 04 |  | 07 | 74 | 21 | 19 | 30 |
| 56 | 62 | 18 | 37 | 35 |  | 96 | 83 | 50 | 87 | 75 |  | 97 | 12 | 25 | 93 | 47 |  | 70 | 33 | 24 | 03 | 54 |  | 97 | 77 | 46 | 44 | 80 |
| 99 | 49 | 57 | 22 | 77 |  | 88 | 42 | 95 | 45 | 72 |  | 16 | 64 | 36 | 16 | 00 |  | 04 | 43 | 18 | 66 | 79 |  | 94 | 77 | 24 | 21 | 90 |
| 16 | 08 | 15 | 04 | 72 |  | 33 | 27 | 14 | 34 | 09 |  | 45 | 59 | 34 | 63 | 49 |  | 12 | 72 | 07 | 34 | 45 |  | 99 | 27 | 72 | 95 | 14 |
| 31 | 16 | 93 | 32 | 43 |  | 50 | 27 | 89 | 87 | 19 |  | 20 | 15 | 37 | 00 | 49 |  | 52 | 85 | 66 | 60 | 44 |  | 38 | 68 | 88 | 11 | 80 |
| 68 | 34 | 30 | 13 | 70 |  | 55 | 74 | 30 | 77 | 40 |  | 44 | 22 | 78 | 84 | 26 |  | 04 | 36 | 46 | 09 | 52 |  | 68 | 07 | 97 | 06 | 57 |
| 74 | 57 | 25 | 65 | 76 |  | 59 | 29 | 97 | 68 | 60 |  | 71 | 91 | 38 | 67 | 54 |  | 13 | 58 | 18 | 24 | 76 |  | 15 | 54 | 55 | 95 | 52 |
| 27 | 42 | 37 | 86 | 53 |  | 48 | 55 | 90 | 65 | 72 |  | 96 | 57 | 69 | 36 | 10 |  | 96 | 46 | 92 | 42 | 45 |  | 97 | 60 | 49 | 04 | 91 |
| 00 | 39 | 63 | 29 | 61 |  | 66 | 37 | 32 | 20 | 30 |  | 77 | 34 | 57 | 03 | 29 |  | 10 | 45 | 65 | 04 | 26 |  | 11 | 04 | 96 | 67 | 24 |
| 29 | 94 | 98 | 94 | 24 |  | 68 | 49 | 69 | 10 | 82 |  | 53 | 75 | 91 | 93 | 30 |  | 34 | 25 | 20 | 57 | 27 |  | 40 | 48 | 73 | 51 | 92 |
| 16 | 90 | 82 | 66 | 59 |  | 83 | 62 | 64 | 11 | 12 |  | 67 | 19 | 00 | 71 | 74 |  | 60 | 47 | 21 | 29 | 68 |  | 02 | 02 | 37 | 03 | 31 |
| 11 | 27 | 94 | 75 | 06 |  | 06 | 09 | 19 | 74 | 66 |  | 02 | 94 | 37 | 34 | 02 |  | 76 | 70 | 90 | 30 | 86 |  | 38 | 45 | 94 | 30 | 33 |
| 35 | 24 | 10 | 16 | 20 |  | 33 | 32 | 51 | 26 | 38 |  | 79 | 78 | 45 | 04 | 91 |  | 16 | 92 | 53 | 56 | 16 |  | 02 | 75 | 50 | 95 | 98 |
| 38 | 23 | 16 | 86 | 38 |  | 42 | 38 | 97 | 01 | 50 |  | 87 | 75 | 66 | 81 | 41 |  | 40 | 01 | 74 | 91 | 62 |  | 48 | 51 | 84 | 08 | 32 |
| 31 | 96 | 25 | 91 | 47 |  | 96 | 44 | 33 | 49 | 13 |  | 34 | 86 | 32 | 53 | 91 |  | 00 | 52 | 43 | 48 | 85 |  | 27 | 55 | 26 | 39 | 62 |
| 66 | 67 | 40 | 67 | 14 |  | 64 | 05 | 71 | 95 | 86 |  | 11 | 05 | 65 | 09 | 68 |  | 76 | 33 | 20 | 37 | 90 |  | 57 | 16 | 00 | 11 | 66 |
| 14 | 90 | 84 | 45 | 11 |  | 75 | 73 | 88 | 05 | 90 |  | 52 | 27 | 41 | 14 | 86 |  | 22 | 98 | 12 | 22 | 08 |  | 07 | 52 | 74 | 95 | 80 |
| 68 | 05 | 51 | 18 | 00 |  | 33 | 96 | 02 | 75 | 19 |  | 07 | 60 | 62 | 93 | 55 |  | 59 | 33 | 82 | 43 | 90 |  | 49 | 37 | 38 | 44 | 59 |
| 20 | 46 | 78 | 73 | 90 |  | 97 | 51 | 40 | 14 | 02 |  | 04 | 02 | 33 | 31 | 03 |  | 39 | 54 | 16 | 49 | 36 |  | 47 | 95 | 93 | 13 | 30 |
| 64 | 19 | 58 | 97 | 79 |  | 15 | 06 | 15 | 93 | 20 |  | 01 | 90 | 10 | 75 | 06 |  | 40 | 78 | 78 | 89 | 62 |  | 02 | 67 | 74 | 17 | 33 |
| 05 | 26 | 93 | 70 | 60 |  | 22 | 35 | 85 | 15 | 13 |  | 92 | 03 | 51 | 59 | 77 |  | 59 | 56 | 78 | 06 | 83 |  | 52 | 91 | 05 | 70 | 74 |
| 07 | 97 | 10 | 88 | 23 |  | 09 | 98 | 42 | 99 | 64 |  | 61 | 71 | 62 | 99 | 15 |  | 06 | 51 | 29 | 16 | 93 |  | 58 | 05 | 77 | 09 | 51 |
| 68 | 71 | 86 | 85 | 85 |  | 54 | 87 | 66 | 47 | 54 |  | 73 | 32 | 08 | 11 | 12 |  | 44 | 95 | 92 | 63 | 16 |  | 29 | 56 | 24 | 29 | 48 |
| 26 | 99 | 61 | 65 | 53 |  | 58 | 37 | 78 | 80 | 70 |  | 42 | 10 | 50 | 67 | 42 |  | 32 | 17 | 55 | 85 | 74 |  | 94 | 44 | 67 | 16 | 94 |
| 14 | 65 | 52 | 68 | 75 |  | 87 | 59 | 36 | 22 | 41 |  | 26 | 78 | 63 | 06 | 55 |  | 13 | 08 | 27 | 01 | 50 |  | 15 | 29 | 39 | 39 | 43 |
| 17 | 53 | 77 | 58 | 71 |  | 71 | 41 | 61 | 58 | 72 |  | 12 | 41 | 94 | 96 | 26 |  | 44 | 95 | 27 | 36 | 99 |  | 02 | 96 | 74 | 30 | 83 |
| 90 | 26 | 59 | 21 | 19 |  | 23 | 52 | 23 | 33 | 12 |  | 96 | 93 | 02 | 18 | 39 |  | 07 | 02 | 18 | 36 | 07 |  | 25 | 99 | 32 | 70 | 23 |
| 41 | 23 | 52 | 55 | 99 |  | 31 | 04 | 49 | 69 | 96 |  | 10 | 47 | 48 | 45 | 88 |  | 13 | 41 | 43 | 89 | 20 |  | 97 | 17 | 14 | 49 | 17 |
| 60 | 20 | 50 | 81 | 69 |  | 31 | 99 | 73 | 68 | 68 |  | 35 | 81 | 33 | 03 | 76 |  | 24 | 30 | 12 | 48 | 60 |  | 18 | 99 | 10 | 72 | 34 |
| 91 | 25 | 38 | 05 | 90 |  | 94 | 58 | 28 | 41 | 36 |  | 45 | 37 | 59 | 03 | 09 |  | 90 | 35 | 57 | 29 | 12 |  | 82 | 62 | 54 | 65 | 60 |
| 34 | 50 | 57 | 74 | 37 |  | 98 | 80 | 33 | 00 | 91 |  | 09 | 77 | 93 | 19 | 82 |  | 74 | 94 | 80 | 04 | 04 |  | 45 | 07 | 31 | 66 | 49 |
| 85 | 22 | 04 | 39 | 43 |  | 73 | 81 | 53 | 94 | 79 |  | 33 | 62 | 46 | 36 | 28 |  | 08 | 31 | 54 | 46 | 31 |  | 53 | 94 | 13 | 38 | 47 |
| 09 | 79 | 13 | 77 | 48 |  | 73 | 82 | 97 | 22 | 21 |  | 05 | 03 | 27 | 24 | 83 |  | 72 | 89 | 44 | 05 | 60 |  | 35 | 80 | 39 | 94 | 88 |
| 88 | 75 | 80 | 18 | 14 |  | 22 | 95 | 75 | 42 | 49 |  | 39 | 32 | 82 | 22 | 49 |  | 02 | 43 | 07 | 70 | 37 |  | 16 | 04 | 61 | 67 | 87 |
| 90 | 96 | 23 | 70 | 00 |  | 39 | 00 | 03 | 06 | 90 |  | 55 | 85 | 78 | 38 | 36 |  | 94 | 37 | 30 | 69 | 32 |  | 90 | 89 | 00 | 76 | 33 |
| 25 | 19 | 64 | 82 | 84 |  | 62 | 74 | 29 | 92 | 24 |  | 61 | 03 | 91 | 22 | 48 |  | 64 | 94 | 63 | 15 | 07 |  | 66 | 85 | 12 | 00 | 27 |
| 23 | 02 | 41 | 46 | 04 |  | 44 | 31 | 52 | 43 | 07 |  | 44 | 06 | 03 | 09 | 34 |  | 19 | 83 | 94 | 62 | 94 |  | 48 | 28 | 01 | 51 | 92 |
| 55 | 85 | 66 | 96 | 28 |  | 28 | 30 | 62 | 58 | 83 |  | 65 | 68 | 62 | 42 | 45 |  | 13 | 08 | 60 | 46 | 28 |  | 95 | 68 | 45 | 52 | 43 |
| 68 | 45 | 19 | 69 | 59 |  | 35 | 14 | 82 | 56 | 80 |  | 22 | 06 | 52 | 26 | 39 |  | 59 | 78 | 98 | 76 | 14 |  | 36 | 09 | 03 | 01 | 86 |
| 69 | 31 | 46 | 29 | 85 |  | 18 | 88 | 26 | 95 | 54 |  | 01 | 02 | 14 | 03 | 05 |  | 48 | 00 | 26 | 43 | 85 |  | 33 | 93 | 81 | 45 | 95 |
| 37 | 31 | 61 | 28 | 98 |  | 94 | 61 | 47 | 08 | 10 |  | 67 | 80 | 84 | 41 | 26 |  | 88 | 84 | 59 | 69 | 14 |  | 77 | 32 | 82 | 81 | 89 |
| 66 | 42 | 19 | 24 | 94 |  | 13 | 13 | 38 | 69 | 96 |  | 76 | 69 | 76 | 24 | 13 |  | 43 | 83 | 10 | 13 | 24 |  | 18 | 32 | 84 | 85 | 04 |
| 33 | 65 | 78 | 12 | 35 |  | 91 | 59 | 11 | 38 | 44 |  | 23 | 31 | 48 | 75 | 74 |  | 05 | 30 | 08 | 46 | 32 |  | 90 | 04 | 93 | 56 | 16 |
| 76 | 32 | 06 | 19 | 35 |  | 22 | 95 | 30 | 19 | 29 |  | 57 | 74 | 43 | 20 | 90 |  | 20 | 25 | 36 | 70 | 69 |  | 38 | 32 | 11 | 01 | 01 |
| 43 | 33 | 42 | 02 | 59 |  | 20 | 39 | 84 | 95 | 61 |  | 58 | 22 | 04 | 02 | 99 |  | 99 | 78 | 78 | 83 | 82 |  | 43 | 67 | 16 | 38 | 95 |
| 28 | 31 | 93 | 43 | 94 |  | 87 | 73 | 19 | 38 | 47 |  | 54 | 36 | 90 | 98 | 10 |  | 83 | 43 | 32 | 26 | 26 |  | 22 | 00 | 90 | 59 | 22 |
| 97 | 19 | 21 | 63 | 34 |  | 69 | 33 | 17 | 03 | 02 |  | 11 | 15 | 50 | 46 | 08 |  | 42 | 69 | 60 | 17 | 42 |  | 14 | 68 | 61 | 14 | 48 |
| 82 | 80 | 37 | 14 | 20 |  | 56 | 39 | 59 | 89 | 63 |  | 33 | 90 | 38 | 44 | 50 |  | 78 | 22 | 87 | 10 | 88 |  | 06 | 58 | 87 | 39 | 67 |
| 03 | 68 | 08 | 13 | 60 |  | 64 | 13 | 09 | 37 | 11 |  | 86 | 02 | 57 | 41 | 99 |  | 31 | 66 | 60 | 65 | 64 |  | 08 | 03 | 02 | 58 | 97 |
| 65 | 16 | 58 | 11 | 01 |  | 98 | 78 | 80 | 63 | 23 |  | 07 | 37 | 66 | 20 | 56 |  | 20 | 96 | 06 | 79 | 80 |  | 33 | 39 | 40 | 49 | 42 |
| 24 | 65 | 58 | 57 | 04 |  | 18 | 62 | 85 | 28 | 24 |  | 26 | 45 | 17 | 82 | 76 |  | 39 | 65 | 01 | 73 | 91 |  | 50 | 37 | 49 | 38 | 73 |
| 02 | 72 | 64 | 07 | 75 |  | 85 | 66 | 48 | 38 | 73 |  | 75 | 10 | 96 | 59 | 31 |  | 48 | 78 | 58 | 08 | 88 |  | 72 | 08 | 54 | 57 | 17 |
| 79 | 16 | 78 | 63 | 99 |  | 43 | 61 | 00 | 66 | 42 |  | 76 | 26 | 71 | 14 | 33 |  | 33 | 86 | 76 | 71 | 66 |  | 37 | 85 | 05 | 56 | 07 |
| 04 | 75 | 14 | 93 | 39 |  | 68 | 52 | 16 | 83 | 34 |  | 64 | 09 | 44 | 62 | 58 |  | 48 | 32 | 72 | 26 | 95 |  | 32 | 67 | 35 | 49 | 71 |
| 40 | 64 | 64 | 57 | 60 |  | 97 | 00 | 12 | 91 | 33 |  | 22 | 14 | 73 | 01 | 11 |  | 83 | 97 | 68 | 95 | 65 |  | 67 | 77 | 80 | 98 | 87 |
| 06 | 27 | 07 | 34 | 26 |  | 01 | 52 | 48 | 69 | 57 |  | 19 | 17 | 53 | 55 | 96 |  | 02 | 41 | 03 | 89 | 33 |  | 86 | 85 | 73 | 02 | 32 |
| 62 | 40 | 03 | 87 | 10 |  | 96 | 88 | 22 | 46 | 94 |  | 35 | 56 | 60 | 94 | 20 |  | 60 | 73 | 04 | 84 | 98 |  | 96 | 45 | 18 | 47 | 07 |
| 00 | 98 | 48 | 18 | 97 |  | 91 | 51 | 63 | 27 | 95 |  | 74 | 25 | 84 | 03 | 07 |  | 88 | 29 | 04 | 79 | 84 |  | 03 | 71 | 13 | 78 | 26 |
| 50 | 64 | 19 | 18 | 91 |  | 98 | 55 | 83 | 46 | 09 |  | 49 | 66 | 41 | 12 | 45 |  | 41 | 49 | 36 | 83 | 43 |  | 53 | 75 | 35 | 13 | 39 |
| 38 | 54 | 52 | 25 | 78 |  | 01 | 98 | 00 | 89 | 85 |  | 86 | 12 | 22 | 89 | 25 |  | 10 | 10 | 71 | 19 | 45 |  | 88 | 84 | 77 | 00 | 07 |
| 46 | 86 | 80 | 97 | 78 |  | 65 | 12 | 64 | 64 | 70 |  | 58 | 41 | 05 | 49 | 08 |  | 68 | 68 | 88 | 54 | 00 |  | 81 | 61 | 61 | 80 | 41 |
| 90 | 72 | 92 | 93 | 10 |  | 09 | 12 | 81 | 93 | 63 |  | 69 | 30 | 02 | 04 | 26 |  | 92 | 36 | 48 | 69 | 45 |  | 91 | 99 | 08 | 07 | 65 |
| 66 | 21 | 41 | 77 | 60 |  | 99 | 35 | 72 | 61 | 22 |  | 52 | 40 | 74 | 67 | 29 |  | 97 | 50 | 71 | 39 | 79 |  | 57 | 82 | 14 | 88 | 06 |
| 87 | 05 | 46 | 52 | 76 |  | 89 | 96 | 34 | 22 | 37 |  | 27 | 11 | 57 | 04 | 19 |  | 57 | 93 | 08 | 35 | 69 |  | 07 | 51 | 19 | 92 | 66 |
| 46 | 90 | 61 | 03 | 06 |  | 89 | 85 | 33 | 22 | 80 |  | 34 | 89 | 12 | 29 | 37 |  | 44 | 71 | 38 | 40 | 37 |  | 15 | 49 | 55 | 51 | 08 |
| 11 | 88 | 53 | 06 | 09 |  | 81 | 83 | 33 | 98 | 29 |  | 91 | 27 | 59 | 43 | 09 |  | 70 | 72 | 51 | 49 | 73 |  | 35 | 97 | 25 | 83 | 41 |
| 11 | 05 | 92 | 06 | 97 |  | 68 | 82 | 34 | 08 | 83 |  | 25 | 40 | 58 | 40 | 64 |  | 56 | 42 | 78 | 54 | 06 |  | 60 | 96 | 96 | 12 | 82 |
| 33 | 94 | 24 | 20 | 28 |  | 62 | 42 | 07 | 12 | 63 |  | 34 | 39 | 02 | 92 | 31 |  | 80 | 61 | 68 | 44 | 19 |  | 09 | 92 | 14 | 73 | 49 |
| 24 | 89 | 74 | 75 | 61 |  | 61 | 02 | 73 | 36 | 85 |  | 67 | 28 | 50 | 49 | 85 |  | 37 | 79 | 95 | 02 | 66 |  | 73 | 19 | 76 | 28 | 13 |
| 15 | 19 | 74 | 67 | 23 |  | 61 | 38 | 93 | 73 | 68 |  | 76 | 23 | 15 | 58 | 20 |  | 35 | 36 | 82 | 82 | 59 |  | 01 | 33 | 48 | 17 | 66 |
| 05 | 64 | 12 | 70 | 88 |  | 80 | 58 | 35 | 06 | 88 |  | 73 | 48 | 27 | 39 | 43 |  | 43 | 40 | 13 | 35 | 45 |  | 55 | 10 | 54 | 38 | 50 |
| 57 | 49 | 36 | 44 | 06 |  | 74 | 93 | 55 | 39 | 26 |  | 27 | 70 | 98 | 76 | 68 |  | 78 | 36 | 26 | 24 | 06 |  | 43 | 24 | 56 | 40 | 80 |
| 77 | 82 | 96 | 96 | 97 |  | 60 | 42 | 17 | 18 | 48 |  | 16 | 34 | 92 | 19 | 52 |  | 98 | 84 | 48 | 42 | 92 |  | 83 | 19 | 06 | 77 | 78 |
| 24 | 10 | 70 | 06 | 51 |  | 59 | 62 | 37 | 95 | 42 |  | 53 | 67 | 14 | 95 | 29 |  | 84 | 65 | 43 | 07 | 30 |  | 77 | 54 | 00 | 15 | 42 |
| 50 | 00 | 07 | 78 | 23 |  | 49 | 54 | 36 | 85 | 14 |  | 18 | 50 | 54 | 18 | 82 |  | 23 | 79 | 80 | 71 | 37 |  | 60 | 62 | 95 | 40 | 30 |
| 44 | 37 | 76 | 21 | 96 |  | 37 | 03 | 08 | 98 | 64 |  | 90 | 85 | 59 | 43 | 64 |  | 17 | 79 | 96 | 52 | 35 |  | 21 | 05 | 22 | 59 | 30 |
| 90 | 57 | 55 | 17 | 47 |  | 53 | 26 | 79 | 20 | 38 |  | 69 | 90 | 58 | 64 | 03 |  | 33 | 48 | 32 | 91 | 54 |  | 68 | 44 | 90 | 24 | 25 |
| 50 | 74 | 64 | 67 | 42 |  | 95 | 28 | 12 | 73 | 23 |  | 32 | 54 | 98 | 64 | 94 |  | 82 | 17 | 18 | 17 | 14 |  | 55 | 10 | 61 | 64 | 29 |
| 44 | 04 | 70 | 22 | 02 |  | 84 | 31 | 64 | 64 | 08 |  | 52 | 55 | 04 | 24 | 29 |  | 91 | 95 | 43 | 81 | 14 |  | 66 | 13 | 18 | 47 | 44 |
| 32 | 74 | 61 | 64 | 73 |  | 21 | 46 | 51 | 44 | 77 |  | 72 | 48 | 92 | 00 | 05 |  | 83 | 59 | 89 | 65 | 06 |  | 53 | 76 | 70 | 58 | 78 |
| 75 | 73 | 51 | 70 | 49 |  | 12 | 53 | 67 | 51 | 54 |  | 38 | 10 | 11 | 67 | 73 |  | 22 | 32 | 61 | 43 | 75 |  | 31 | 61 | 22 | 21 | 11 |
| 76 | 18 | 36 | 16 | 34 |  | 16 | 28 | 25 | 82 | 98 |  | 64 | 26 | 70 | 54 | 87 |  | 49 | 48 | 55 | 11 | 39 |  | 94 | 25 | 20 | 80 | 85 |
| 00 | 17 | 37 | 71 | 81 |  | 64 | 21 | 91 | 15 | 82 |  | 81 | 04 | 14 | 52 | 11 |  | 39 | 07 | 30 | 60 | 77 |  | 39 | 18 | 27 | 85 | 68 |
| 54 | 95 | 57 | 65 | 04 |  | 12 | 77 | 40 | 20 | 14 |  | 79 | 86 | 61 | 57 | 50 |  | 52 | 49 | 41 | 73 | 46 |  | 05 | 63 | 34 | 92 | 33 |
| 69 | 99 | 95 | 54 | 63 |  | 44 | 37 | 33 | 53 | 17 |  | 38 | 06 | 58 | 57 | 93 |  | 47 | 10 | 32 | 31 | 28 |  | 63 | 59 | 40 | 40 | 32 |

附录2

方差分析法(F检验法)

随机抽取m个试样，用高精密度测定方法，在相同实验条件下，每个试样重复测定n次，测得m组等精度测定数据：

平均值；

平均值；

；

平均值；

计算总平均值

计算组间偏差平方和       （式中Q1=MSwithin）

计算组内偏差平方和     （式中Q2= MSamong）

计算自由度  ；

计算统计量

判断  根据所取显著性水平和自由度，从检验临界值表查得。比较和：

- 若，则认为组内和组间无明显差异，样品是均匀的。

- 若，则怀疑各组间有系统误差，即样品间存在一定差异，但实际使用并不受影响。此时计算不均匀性方差，并将其计入到特性量标准值扩展不确定度中：

- 若，F>Fα则认为样品不均匀。

- F检验临界值表 (α=0.01)

| m n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 500 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 405 | 500 | 540 | 563 | 576 | 586 | 593 | 598 | 602 | 606 | 611 | 614 | 617 | 619 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 628 | 629 | 630 | 630 | 631 | 633 | 633 | 635 | 636 | 637 |
| 2 | 98.5 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| 3 | 34.1 | 30.8 | 29.5 | 28.7 | 28.2 | 27.9 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 |
| 4 | 21.2 | 18.0 | 16.7 | 16.0 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 5 | 16.3 | 13.3 | 12.1 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.89 | 9.77 | 9.68 | 9.61 | 9.55 | 9.51 | 9.47 | 9.43 | 9.40 | 9.38 | 9.33 | 9.29 | 9.26 | 9.24 | 9.20 | 9.16 | 9.13 | 9.08 | 9.04 | 9.02 |
| 6 | 13.7 | 11.0 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.26 | 8.10 | 7.98 | 7.87 | 7.72 | 7.60 | 7.52 | 7.45 | 7.40 | 7.35 | 7.31 | 7.28 | 7.25 | 7.23 | 7.18 | 7.14 | 7.11 | 7.09 | 7.06 | 7.01 | 6.99 | 6.93 | 6.90 | 6.88 |
| 7 | 12.2 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.99 | 6.84 | 6.72 | 6.62 | 6.47 | 6.36 | 6.27 | 6.21 | 6.16 | 6.11 | 6.07 | 6.04 | 6.02 | 5.99 | 5.94 | 5.91 | 5.88 | 5.86 | 5.82 | 5.78 | 5.75 | 5.70 | 5.67 | 5.65 |
| 8 | 11.3 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.18 | 6.03 | 5.91 | 5.81 | 5.67 | 5.56 | 5.48 | 5.41 | 5.36 | 5.32 | 5.28 | 5.25 | 5.22 | 5.20 | 5.15 | 5.12 | 5.00 | 5.07 | 5.03 | 4.9 | 4.96 | 4.91 | 4.88 | 4.86 |
| 9 | 10.6 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.80 | 5.61 | 5.47 | 5.35 | 5.26 | 5.11 | 5.00 | 4.92 | 4.86 | 4.81 | 4.77 | 4.72 | 4.70 | 4.67 | 4.65 | 4.60 | 4.57 | 4.54 | 4.52 | 4.48 | 4.44 | 4.42 | 4.36 | 4.33 | 4.31 |
| 10 | 10.0 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.20 | 5.06 | 4.94 | 4.85 | 4.71 | 4.60 | 4.52 | 4.46 | 4.41 | 4.36 | 4.33 | 4.30 | 4.27 | 4.25 | 4.20 | 4.17 | 4.14 | 4.12 | 4.08 | 4.04 | 4.01 | 3.96 | 3.93 | 3.91 |
| 11 | 9.65 | 7.21 | 6.22 | 5.67 | 5.32 | 5.07 | 4.89 | 4.74 | 4.63 | 4.54 | 4.40 | 4.29 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 4.02 | 3.99 | 3.96 | 3.94 | 3.89 | 3.86 | 3.83 | 3.81 | 3.78 | 3.73 | 3.71 | 3.66 | 3.62 | 3.60 |
| 12 | 9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.64 | 4.50 | 4.39 | 4.30 | 4.16 | 4.05 | 3.97 | 3.91 | 3.86 | 3.82 | 3.78 | 3.75 | 3.72 | 3.70 | 3.65 | 3.62 | 3.59 | 3.57 | 3.54 | 3.49 | 3.47 | 3.41 | 3.38 | 3.36 |
| 13 | 9.07 | 6.70 | 5.74 | 5.21 | 4.86 | 4.62 | 4.44 | 4.30 | 4.19 | 4.10 | 3.96 | 3.86 | 3.78 | 3.71 | 3.66 | 3.62 | 3.59 | 3.56 | 3.53 | 3.51 | 3.46 | 3.43 | 3.40 | 3.38 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | 3.22 | 3.19 | 3.17 |
| 14 | 8.86 | 6.52 | 5.56 | 5.04 | 4.70 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.03 | 3.94 | 3.80 | 3.70 | 3.62 | 3.56 | 3.51 | 3.46 | 3.43 | 3.40 | 3.37 | 3.35 | 3.30 | 3.27 | 3.24 | 3.22 | 3.18 | 3.14 | 3.11 | 3.06 | 3.03 | 3.00 |
| 15 | 8.68 | 6.36 | 5.42 | 4.89 | 4.56 | 4.32 | 4.14 | 4.00 | 3.90 | 3.81 | 3.67 | 3.56 | 3.49 | 3.42 | 3.37 | 3.33 | 3.29 | 3.26 | 3.24 | 3.21 | 3.17 | 3.13 | 3.10 | 3.08 | 3.05 | 3.00 | 2.98 | 2.92 | 2.89 | 2.87 |
| 16 | 8.53 | 6.23 | 5.29 | 4.77 | 4.44 | 4.20 | 4.03 | 3.89 | 3.78 | 3.69 | 3.55 | 3.45 | 3.37 | 3.31 | 3.26 | 3.22 | 3.18 | 3.15 | 3.12 | 3.10 | 3.05 | 3.02 | 2.99 | 2.97 | 2.93 | 2.89 | 2.86 | 2.81 | 2.78 | 2.75 |
| 17 | 8.40 | 6.11 | 5.19 | 4.67 | 4.34 | 4.10 | 3.93 | 3.79 | 3.68 | 3.59 | 3.46 | 3.35 | 3.27 | 3.21 | 3.16 | 3.12 | 3.08 | 3.05 | 3.03 | 3.00 | 2.96 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.84 | 2.79 | 2.76 | 2.71 | 2.68 | 2.65 |
| 18 | 8.29 | 6.01 | 5.09 | 4.58 | 4.25 | 4.02 | 3.84 | 3.71 | 3.60 | 3.51 | 3.37 | 3.27 | 3.19 | 3.13 | 3.08 | 3.03 | 3.00 | 2.97 | 2.94 | 2.92 | 2.87 | 2.84 | 2.81 | 2.78 | 2.75 | 2.70 | 2.68 | 2.62 | 2.59 | 2.57 |
| 19 | 8.18 | 5.93 | 5.01 | 4.50 | 4.17 | 3.94 | 3.77 | 3.63 | 3.52 | 3.43 | 3.30 | 3.19 | 3.12 | 3.05 | 3.00 | 2.96 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.76 | 2.73 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | 2.60 | 2.55 | 2.51 | 2.49 |
| 20 | 8.10 | 5.85 | 4.94 | 4.43 | 4.10 | 3.87 | 3.70 | 3.56 | 3.46 | 3.37 | 3.23 | 3.13 | 3.05 | 2.99 | 2.94 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | 2.80 | 2.78 | 2.73 | 2.70 | 2.67 | 2.64 | 2.61 | 2.56 | 2.54 | 2.48 | 2.44 | 2.42 |
| 21 | 8.02 | 5.78 | 4.87 | 4.37 | 4.04 | 3.81 | 3.64 | 3.51 | 3.40 | 3.31 | 3.17 | 3.07 | 2.99 | 2.93 | 2.88 | 2.84 | 2.80 | 2.77 | 2.74 | 2.72 | 2.67 | 2.64 | 2.61 | 2.58 | 2.55 | 2.50 | 2.48 | 2.42 | 2.38 | 2.36 |
| 22 | 7.95 | 5.72 | 4.82 | 4.31 | 3.99 | 3.76 | 3.59 | 3.45 | 3.35 | 3.26 | 3.12 | 3.02 | 2.94 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.72 | 2.69 | 2.67 | 2.62 | 2.58 | 2.55 | 2.53 | 2.50 | 2.45 | 2.42 | 2.36 | 2.33 | 2.31 |
| 23 | 7.88 | 5.66 | 4.77 | 4.26 | 3.94 | 3.71 | 3.54 | 3.41 | 3.30 | 3.21 | 3.07 | 2.97 | 2.89 | 2.83 | 2.78 | 2.74 | 2.70 | 2.67 | 2.64 | 2.62 | 2.57 | 2.54 | 2.51 | 2.48 | 2.45 | 2.40 | 2.37 | 2.32 | 2.23 | 2.26 |
| 24 | 7.82 | 5.61 | 4.72 | 4.22 | 3.90 | 3.67 | 3.50 | 3.36 | 3.26 | 3.17 | 3.03 | 2.93 | 2.85 | 2.79 | 2.74 | 2.70 | 2.66 | 2.63 | 2.60 | 2.58 | 2.53 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.40 | 2.36 | 2.33 | 2.27 | 2.24 | 2.21 |
| 25 | 7.77 | 5.57 | 4.68 | 4.18 | 3.86 | 3.63 | 3.46 | 3.32 | 3.22 | 3.13 | 2.99 | 2.89 | 2.81 | 2.75 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.59 | 2.56 | 2.54 | 2.49 | 2.45 | 2.42 | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.29 | 2.23 | 2.19 | 2.17 |
| m n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 500 | ∞ |
| 26 | 7.72 | 5.53 | 4.64 | 4.14 | 3.82 | 3.59 | 3.42 | 3.29 | 3.18 | 3.09 | 2.96 | 2.86 | 2.78 | 2.72 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.55 | 2.53 | 2.50 | 2.45 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.33 | 2.28 | 2.25 | 2.19 | 2.16 | 2.13 |
| 27 | 7.68 | 5.49 | 4.60 | 4.11 | 3.78 | 3.56 | 3.39 | 3.26 | 3.15 | 3.06 | 2.93 | 2.82 | 2.75 | 2.68 | 2.63 | 2.59 | 2.55 | 2.52 | 2.49 | 2.47 | 2.42 | 2.38 | 2.35 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.22 | 2.16 | 2.12 | 2.10 |
| 28 | 7.64 | 5.45 | 4.57 | 4.07 | 3.75 | 3.53 | 3.36 | 3.23 | 3.12 | 3.03 | 2.90 | 2.79 | 2.72 | 2.65 | 2.60 | 2.56 | 2.52 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.39 | 2.35 | 2.32 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.13 | 2.09 | 2.06 |
| 29 | 7.60 | 5.42 | 4.54 | 4.04 | 3.73 | 3.50 | 3.33 | 3.20 | 3.09 | 3.00 | 2.87 | 2.77 | 2.69 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.41 | 2.36 | 2.33 | 2.30 | 2.27 | 2.23 | 2.19 | 2.16 | 2.10 | 2.06 | 2.03 |
| 30 | 7.56 | 5.39 | 4.51 | 4.02 | 3.70 | 3.47 | 3.30 | 3.17 | 3.07 | 2.98 | 2.81 | 2.74 | 2.66 | 2.60 | 2.55 | 2.51 | 2.47 | 2.44 | 2.41 | 2.39 | 2.34 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.07 | 2.03 | 2.01 |
| 32 | 7.50 | 5.34 | 4.46 | 3.97 | 3.65 | 3.43 | 3.26 | 3.13 | 3.02 | 2.93 | 2.80 | 2.70 | 2.62 | 2.55 | 2.50 | 2.46 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.34 | 2.29 | 2.25 | 2.22 | 2.20 | 2.16 | 2.11 | 2.08 | 2.02 | 1.98 | 1.96 |
| 34 | 7.44 | 5.29 | 4.42 | 3.93 | 3.61 | 3.39 | 3.22 | 3.09 | 2.98 | 2.89 | 2.76 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.35 | 2.32 | 2.30 | 2.25 | 2.21 | 2.18 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 2.04 | 1.98 | 1.94 | 1.91 |
| 36 | 7.40 | 5.25 | 4.38 | 3.89 | 3.57 | 3.35 | 3.18 | 3.05 | 2.95 | 2.86 | 2.72 | 2.62 | 2.54 | 2.48 | 2.43 | 2.38 | 2.35 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.08 | 2.03 | 2.00 | 1.94 | 1.90 | 1.87 |
| 38 | 7.35 | 5.21 | 4.34 | 3.86 | 3.54 | 3.32 | 3.15 | 3.02 | 2.92 | 2.83 | 2.69 | 2.59 | 2.51 | 2.45 | 2.40 | 2.35 | 2.32 | 2.28 | 2.26 | 2.23 | 2.18 | 2.14 | 2.11 | 2.09 | 2.05 | 2.00 | 1.97 | 1.90 | 1.86 | 1.84 |
| 40 | 7.31 | 5.18 | 4.31 | 3.83 | 3.51 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | 2.89 | 2.80 | 2.66 | 2.56 | 2.48 | 2.42 | 2.37 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.87 | 1.83 | 1.80 |
| 42 | 7.28 | 5.15 | 4.29 | 3.80 | 3.49 | 3.27 | 3.10 | 2.97 | 2.86 | 2.78 | 2.64 | 2.54 | 2.46 | 2.40 | 2.34 | 2.30 | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 2.18 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 1.99 | 1.94 | 1.91 | 1.85 | 1.80 | 1.78 |
| 44 | 7.25 | 5.12 | 4.26 | 3.78 | 3.47 | 3.24 | 3.08 | 2.95 | 2.84 | 2.75 | 2.62 | 2.52 | 2.44 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.24 | 2.21 | 2.18 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 1.97 | 1.92 | 1.89 | 1.82 | 1.78 | 1.75 |
| 46 | 7.22 | 5.10 | 4.24 | 3.76 | 3.44 | 3.22 | 3.06 | 2.93 | 2.82 | 2.73 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.35 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.13 | 2.08 | 2.04 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.86 | 1.80 | 1.75 | 1.73 |
| 48 | 7.20 | 5.08 | 4.22 | 3.74 | 3.43 | 3.20 | 3.04 | 2.91 | 2.80 | 2.72 | 2.58 | 2.48 | 2.40 | 2.33 | 2.28 | 2.24 | 2.20 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.83 | 1.84 | 1.78 | 1.73 | 1.70 |
| 50 | 7.17 | 5.06 | 4.20 | 3.72 | 3.41 | 3.19 | 3.02 | 2.89 | 2.79 | 2.70 | 2.56 | 2.46 | 2.38 | 2.32 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.68 |
| 60 | 7.08 | 4.98 | 4.13 | 3.65 | 3.34 | 3.12 | 2.95 | 2.82 | 2.72 | 2.63 | 2.50 | 2.39 | 2.31 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.90 | 1.88 | 1.84 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | 1.63 | 1.60 |
| 80 | 6.96 | 4.88 | 4.04 | 3.56 | 3.26 | 3.04 | 2.87 | 2.74 | 2.64 | 2.55 | 2.42 | 2.31 | 2.23 | 2.17 | 2.12 | 2.07 | 2.03 | 2.00 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.85 | 1.81 | 1.79 | 1.75 | 1.69 | 1.66 | 1.58 | 1.53 | 1.49 |
| 100 | 6.90 | 4.82 | 3.98 | 3.51 | 3.21 | 2.99 | 2.82 | 2.69 | 2.59 | 2.50 | 2.37 | 2.26 | 2.19 | 2.12 | 2.07 | 2.02 | 1.98 | 1.94 | 1.92 | 1.89 | 1.84 | 1.80 | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.63 | 1.60 | 1.52 | 1.47 | 1.43 |
| 125 | 6.84 | 4.78 | 3.94 | 3.47 | 3.17 | 2.95 | 2.79 | 2.66 | 2.55 | 2.47 | 2.33 | 2.23 | 2.15 | 2.08 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.80 | 1.76 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.59 | 1.55 | 1.47 | 1.41 | 1.37 |
| 150 | 6.81 | 4.75 | 3.92 | 3.45 | 3.14 | 2.92 | 2.76 | 2.63 | 2.53 | 2.44 | 2.31 | 2.20 | 2.12 | 2.06 | 2.00 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.56 | 1.52 | 1.43 | 1.38 | 1.33 |
| 200 | 6.76 | 4.71 | 3.88 | 3.41 | 3.11 | 2.89 | 2.73 | 2.60 | 2.50 | 2.41 | 2.27 | 2.17 | 2.09 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.52 | 1.48 | 1.39 | 1.33 | 1.28 |
| 300 | 6.72 | 4.68 | 3.85 | 3.38 | 3.08 | 2.86 | 2.70 | 2.57 | 2.47 | 2.38 | 2.24 | 2.14 | 2.06 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.71 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.28 | 1.22 |
| 500 | 6.69 | 4.65 | 3.82 | 3.36 | 3.05 | 2.84 | 2.68 | 2.55 | 2.44 | 2.36 | 2.22 | 2.12 | 2.04 | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.74 | 1.68 | 1.63 | 1.60 | 1.56 | 1.52 | 1.45 | 1.41 | 1.31 | 1.23 | 1.16 |
| 1000 | 6.66 | 4.63 | 3.80 | 3.34 | 3.04 | 2.82 | 2.66 | 2.53 | 2.43 | 2.34 | 2.20 | 2.10 | 2.02 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.66 | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.50 | 1.43 | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 1.11 |
| ∞ | 6.63 | 4.61 | 3.78 | 3.32 | 3.02 | 2.80 | 2.64 | 2.51 | 2.41 | 2.32 | 2.18 | 2.08 | 2.00 | 1.93 | 1.88 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.72 | 1.70 | 1.64 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.47 | 1.40 | 1.36 | 1.25 | 1.15 | 1.00 |

- F检验临界值表 (α=0.05)

| m n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 500 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161 | 200 | 216 | 225 | 230 | 234 | 237 | 239 | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 250 | 250 | 251 | 251 | 251 | 252 | 252 | 252 | 253 | 254 | 254 | 254 |
| 2 | 18.5 | 19.0 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 3 | 10.1 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 | 8.79 | 8.74 | 8.71 | 8.69 | 8.67 | 8.66 | 8.55 | 8.64 | 8.63 | 8.62 | 8.62 | 8.60 | 8.59 | 8.59 | 8.58 | 8.57 | 8.56 | 8.55 | 8.54 | 8.53 | 8.53 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 | 5.96 | 5.91 | 5.87 | 5.84 | 5.82 | 5.80 | 5.79 | 5.77 | 5.76 | 5.75 | 5.75 | 5.73 | 5.72 | 5.71 | 5.70 | 5.69 | 5.67 | 5.66 | 5.65 | 5.64 | 5.63 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.74 | 4.68 | 4.64 | 4.60 | 4.58 | 4.56 | 4.54 | 4.53 | 4.52 | 4.50 | 4.50 | 4.48 | 4.46 | 4.45 | 4.44 | 4.43 | 4.41 | 4.41 | 4.39 | 4.37 | 4.37 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 4.00 | 3.96 | 3.92 | 3.90 | 3.87 | 3.86 | 3.84 | 3.83 | 3.82 | 3.81 | 3.79 | 3.77 | 3.76 | 3.75 | 3.74 | 3.72 | 3.71 | 3.69 | 3.68 | 3.67 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 | 3.64 | 3.57 | 3.53 | 3.49 | 3.47 | 3.44 | 3.43 | 3.41 | 3.40 | 3.39 | 3.38 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.32 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 3.25 | 3.24 | 3.23 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 | 3.35 | 3.28 | 3.24 | 3.20 | 3.17 | 3.15 | 3.13 | 3.12 | 3.10 | 3.09 | 3.08 | 3.06 | 3.04 | 3.03 | 3.02 | 3.01 | 2.99 | 2.97 | 2.95 | 2.94 | 2.93 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 | 3.14 | 3.07 | 3.03 | 2.99 | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 2.90 | 2.89 | 2.87 | 2.86 | 2.84 | 2.83 | 2.81 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.76 | 2.73 | 2.72 | 2.71 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.98 | 2.91 | 2.86 | 2.83 | 2.80 | 2.77 | 2.75 | 2.74 | 2.72 | 2.71 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 2.65 | 2.64 | 2.62 | 2.60 | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.54 |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.79 | 2.74 | 2.70 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.58 | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.52 | 2.51 | 2.49 | 2.47 | 2.46 | 2.43 | 2.42 | 2.40 |
| 12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 2.69 | 2.64 | 2.60 | 2.57 | 2.54 | 2.52 | 2.51 | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 2.44 | 2.43 | 2.41 | 2.40 | 2.38 | 2.36 | 2.35 | 2.32 | 2.31 | 2.30 |
| 13 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.67 | 2.60 | 2.55 | 2.51 | 2.48 | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.41 | 2.39 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.33 | 2.31 | 2.30 | 2.27 | 2.26 | 2.23 | 2.22 | 2.21 |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.53 | 2.48 | 2.44 | 2.41 | 2.39 | 2.37 | 2.35 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 2.24 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 2.16 | 2.14 | 2.13 |
| 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.98 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 | 2.54 | 2.48 | 2.42 | 2.35 | 2.30 | 2.33 | 2.31 | 2.29 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.10 | 2.08 | 2.07 |
| 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.54 | 2.49 | 2.42 | 2.37 | 2.33 | 2.30 | 2.28 | 2.25 | 2.24 | 2.22 | 2.21 | 2.19 | 2.17 | 2.15 | 2.14 | 2.12 | 2.11 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 2.01 |
| 17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | 2.81 | 2.70 | 2.61 | 2.55 | 2.49 | 2.45 | 2.38 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.23 | 2.21 | 2.19 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.03 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.96 |
| 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.25 | 2.22 | 2.19 | 2.17 | 2.15 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.92 |
| 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.42 | 2.38 | 2.31 | 2.26 | 2.21 | 2.18 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 1.88 |
| 20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.35 | 2.28 | 2.22 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.84 |
| 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.49 | 2.42 | 2.37 | 2.32 | 2.25 | 2.20 | 2.16 | 2.12 | 2.10 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.89 | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.81 |
| 22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.46 | 2.40 | 2.34 | 2.30 | 2.23 | 2.17 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.85 | 1.82 | 1.80 | 1.78 |
| 23 | 1.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 | 2.27 | 2.20 | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 2.05 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.79 | 1.77 | 1.76 |
| 24 | 1.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.30 | 2.25 | 2.18 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.77 | 1.75 | 1.73 |
| 25 | 4.24 | 3.39 | 2.99 | 2.76 | 2.60 | 2.49 | 2.40 | 2.34 | 2.28 | 2.24 | 2.16 | 2.11 | 2.07 | 2.04 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 1.71 |
| m n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 500 | ∞ |
| 26 | 4.23 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.27 | 2.22 | 2.15 | 2.09 | 2.05 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.69 |
| 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.20 | 2.13 | 2.08 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.67 |
| 28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.45 | 2.36 | 2.29 | 2.24 | 2.19 | 2.12 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.79 | 1.77 | 1.74 | 1.73 | 1.69 | 1.67 | 1.65 |
| 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | 2.55 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.22 | 2.18 | 2.10 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.67 | 1.65 | 1.64 |
| 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.16 | 2.09 | 2.04 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.70 | 1.66 | 1.64 | 1.62 |
| 32 | 4.15 | 3.29 | 2.90 | 2.67 | 2.51 | 2.40 | 2.31 | 2.24 | 2.19 | 2.14 | 2.07 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | 1.61 | 1.59 |
| 34 | 4.13 | 3.28 | 2.88 | 2.65 | 2.49 | 2.38 | 2.29 | 2.23 | 2.17 | 2.12 | 2.05 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.66 | 1.65 | 1.61 | 1.59 | 1.57 |
| 36 | 4.11 | 3.26 | 2.87 | 2.63 | 2.48 | 2.36 | 2.28 | 2.21 | 2.15 | 2.11 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.55 |
| 38 | 4.10 | 3.24 | 2.85 | 2.62 | 2.46 | 2.35 | 2.26 | 2.19 | 2.14 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.53 |
| 40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.55 | 1.53 | 1.51 |
| 42 | 4.07 | 3.22 | 2.83 | 2.59 | 2.44 | 2.32 | 2.24 | 2.17 | 2.11 | 2.06 | 1.99 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.51 | 1.49 |
| 44 | 4.06 | 3.21 | 2.82 | 2.58 | 2.43 | 2.31 | 2.23 | 2.16 | 2.10 | 2.05 | 1.98 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.48 |
| 46 | 4.05 | 3.20 | 2.81 | 2.57 | 2.42 | 2.30 | 2.22 | 2.15 | 2.09 | 2.04 | 1.97 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.46 |
| 48 | 4.04 | 3.19 | 2.80 | 2.57 | 2.41 | 2.29 | 2.21 | 2.14 | 2.08 | 2.03 | 1.96 | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 1.47 | 1.45 |
| 50 | 4.03 | 3.18 | 2.79 | 2.56 | 2.40 | 2.29 | 2.20 | 2.13 | 2.07 | 2.03 | 1.95 | 1.89 | 1.85 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.66 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.54 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.44 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.04 | 1.99 | 1.92 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.44 | 1.41 | 1.39 |
| 80 | 3.96 | 3.11 | 2.72 | 2.49 | 2.33 | 2.21 | 2.13 | 2.06 | 2.00 | 1.95 | 1.88 | 1.82 | 1.77 | 1.73 | 1.70 | 1.68 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.38 | 1.35 | 1.32 |
| 100 | 3.94 | 3.09 | 2.70 | 2.46 | 2.31 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.93 | 1.85 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.52 | 1.49 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.34 | 1.31 | 1.28 |
| 125 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.44 | 2.29 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.83 | 1.77 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.25 |
| 150 | 3.90 | 3.06 | 2.66 | 2.43 | 2.27 | 2.16 | 2.07 | 2.00 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.22 |
| 200 | 3.89 | 3.04 | 2.65 | 2.42 | 2.26 | 2.14 | 2.06 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.80 | 1.74 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.26 | 1.22 | 1.19 |
| 300 | 3.87 | 3.03 | 2.63 | 2.40 | 2.24 | 2.13 | 2.04 | 1.97 | 1.91 | 1.86 | 1.78 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.30 | 1.23 | 1.19 | 1.15 |
| 500 | 3.86 | 3.01 | 2.62 | 2.39 | 2.23 | 2.12 | 2.03 | 1.96 | 1.90 | 1.85 | 1.77 | 1.71 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.34 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.16 | 1.11 |
| 1000 | 3.85 | 3.00 | 2.61 | 2.38 | 2.22 | 2.11 | 2.02 | 1.95 | 1.89 | 1.84 | 1.76 | 1.70 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.29 | 1.26 | 1.19 | 1.13 | 1.08 |
| ∞ | 3.84 | 3.00 | 2.60 | 2.37 | 2.21 | 2.10 | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 1.83 | 1.75 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.27 | 1.24 | 1.17 | 1.11 | 1.00 |

附录3

极差法

比较各个样品测定的平均值之间的极差与各样品组内极差的平均值的比值，判断样品是否均匀。其计算步骤如下：

计算各样品的组内极差

计算各样品的组内极差的平均值

计算各组平均值     和平均值的极差

计算，与值表比较：

1) 小于或等于值，则认为样品是均匀的；

2) 大于值，则认为样品是不均匀的。

值表

| n α m | 2 | 3 | 4 | n α m | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 15 |  | 1.777 | 1.221 | 28 | 3.647 | 1.888 | 1.326 |
| 16 |  | 1.790 | 1.243 | 29 | 3.652 | 1.894 | 1.331 |
| 17 |  | 1.802 | 1.252 | 30 | 3.657 | 1.898 | 1.335 |
| 18 |  | 1.811 | 1.260 | 31 | 3.666 | 1.905 |  |
| 19 |  | 1.820 | 1.266 | 32 | 3.675 | 1.912 |  |
| 20 | 3.582 | 1.827 | 1.273 | 33 | 3.683 | 1.921 |  |
| 21 | 3.597 | 1.837 | 1.282 | 34 | 3.690 | 1.926 |  |
| 22 | 3.602 | 1.846 | 1.289 | 35 | 3.696 | 1.928 |  |
| 23 | 3.608 | 1.855 | 1.296 | 36 | 3.702 |  |  |
| 24 | 3.613 | 1.863 | 1.302 | 37 | 3.707 |  |  |
| 25 | 3.623 | 1.870 | 1.309 | 38 | 3.714 |  |  |
| 26 | 3.633 | 1.877 | 1.315 | 39 | 3.716 |  |  |
| 27 | 3.640 | 1.883 | 1.320 | 40 | 3.720 |  |  |

附录4

- 稳定性研究和有效期

以对土壤中铬的候选标准样品进行了稳定性研究为例。实验数据列于表A.1。

表A.1 土壤中铬的稳定性数据

| 时间 / 月 | 铬的含量 / （mg/kg） |
| --- | --- |
| 0 12 24 36 | 97.76 101.23 102.14 97.72 |

由于没有一种物理/化学模型能够真实地描述该候选标准样品的降解机理，故采用直线作为经验模型。事实上，对于这种基体（土壤）中的特性值（铬含量）而言，人们希望截距（在不确定度内）等于测定得到的值，而斜率趋近于零。

斜率可用下式计算：

b1=i=1n(Xi−X)(Yi−Y)i=1n(Xi−X)2=4.74720=0.006583

式中：

Y=99.7125           {X=18

截距由下式计算：

b0=Y−b1X=99.7125−(0.006583×18)=99.594

直线上的点的标准偏差可由下式计算：

s2=i=1n(Yi−b0−b1Xi)2n−2=15.9472=7.973

取其平方根s=2.8237 mg/kg，与斜率相关的不确定度用下式计算：

s(b1)=si=1n(Xi−X)2=2.8237720=0.105 233

自由度为n−2和p=0.95（95％置信水平）的学生分布t－因子等于4.30。

由于

b1＜t0.95,n−2⋅s(b1)

故斜率是不显著的。因而未观测到不稳定性。

另一种可采用的方法是评估最后的回归方差分析表，表A.2列出其结果。

表A.2土壤中铬稳定性数据的线性回归方差分析表

|  | 自由度 | SS | MS | F | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回归 残差 总和 | 1 2 3 | 0.031 205 15.947 15.978 | 0.031 205 7.973 3 | 0.003 914 | 0.956 |

该p值表示回归是不显著的（对于95％置信水平，p<0.05就成为显著的）。

有效期t=36个月的长期稳定性的不确定度贡献即成为：

ults=sb⋅t=0.105233×36=3.78    mgkg

本例的限制因素是相对差的稳定性数据，可以预期土壤中单纯铬的不稳定性影响是相当小的。

附录5

检验法

采用检验法评价标准物质的稳定性，其公式表述为：

式中：―任一次标准物质稳定性监测的测定平均值；

- ―标准物质特性值的标准值；

―检验临界值；

―测定方法的标准偏差；

―测定次数。

若，则认为该标准物质的测定值与标准值一致，该标准物质的特性值未发生显著性变化，否则该标准物质的特性值发生了显著性变化。

检验临界值表

| α ν | 0.01 | 0.05 | α ν | 0.01 | 0.05 | α ν | 0.01 | 0.05 |  | 0.01 | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63.7 | 12.7 | 10 | 3.17 | 2.22 | 19 | 2.86 | 2.09 | 27 | 2.77 | 2.05 |
| 2 | 9.93 | 4.30 | 11 | 3.11 | 2.20 | 20 | 2.85 | 2.08 | 28 | 2.76 | 2.04 |
| 3 | 5.84 | 3.18 | 12 | 3.06 | 2.17 | 21 | 2.83 | 2.08 | 29 | 2.76 | 2.04 |
| 4 | 4.60 | 2.78 | 13 | 3.01 | 2.16 | 22 | 2.82 | 2.07 | 30 | 2.75 | 2.04 |
| 5 | 4.03 | 2.57 | 14 | 2.98 | 2.14 | 23 | 2.81 | 2.06 | 40 | 2.70 | 2.02 |
| 6 | 3.71 | 2.44 | 15 | 2.95 | 2.13 | 24 | 2.80 | 2.06 | 60 | 2.66 | 2.00 |
| 7 | 3.50 | 2.36 | 16 | 2.92 | 2.12 | 25 | 2.79 | 2.06 | 120 | 2.62 | 1.98 |
| 8 | 3.36 | 2.30 | 17 | 2.90 | 2.11 | 26 | 2.78 | 2.05 | ∞ | 2.58 | 1.96 |
| 9 | 2.26 | 2.26 | 18 | 2.88 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |

附录6

夏皮罗－威尔克(Shapiro-Wilk)法

夏皮罗－威尔克法检验的统计量是：

式中取值1~h，对于测量次数是偶数时, h =；对于测定次数是奇数时h =。式中系数是与和有关的特定值。该统计量的判据是，当时，则接受测定数据为正态分布。是与测定次数及置信概率有关的数值。

系数值表

| n K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7071 | 0.7071 | 0.6872 | 0.6646 | 0.6431 | 0.6233 | 0.6052 | 0.5888 | 0.5739 |  |
| 2 | —— | 0.0000 | 0.1677 | 0.2413 | 0.2806 | 0.3031 | 0.3164 | 0.3244 | 0.3291 |  |
| 3 | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0875 | 0.1401 | 0.1743 | 0.1976 | 0.2141 |  |
| 4 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0561 | 0.0947 | 0.1224 |  |
| 5 n | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0399 |  |
| K | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0.5601 | 0.5475 | 0.5359 | 0.5251 | 0.5150 | 0.5056 | 0.4968 | 0.4886 | 0.4808 | 0.4734 |
| 2 | 0.3315 | 0.3325 | 0.3325 | 0.3318 | 0.3306 | 0.3290 | 0.3273 | 0.3253 | 0.3232 | 0.3211 |
| 3 | 0.2260 | 0.2347 | 0.2412 | 0.2460 | 0.2495 | 0.2521 | 0.2540 | 0.2553 | 0.2561 | 0.2565 |
| 4 | 0.1429 | 0.1586 | 0.1707 | 0.1802 | 0.1878 | 0.1939 | 0.1988 | 0.2027 | 0.2059 | 0.2085 |
| 5 | 0.0695 | 0.0922 | 0.1099 | 0.1240 | 0.1353 | 0.1447 | 0.1524 | 0.1587 | 0.1641 | 0.1686 |
| 6 | 0.0000 | 0.0303 | 0.0539 | 0.0727 | 0.0880 | 0.1005 | 0.1109 | 0.1197 | 0.1271 | 0.1334 |
| 7 | —— | —— | 0.0000 | 0.0240 | 0.0433 | 0.0593 | 0.0725 | 0.0837 | 0.0932 | 0.1013 |
| 8 | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0196 | 0.0359 | 0.0496 | 0.0612 | 0.0711 |
| 9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0163 | 0.0303 | 0.0422 |
| 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0140 |
| n K | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 0.4643 | 0.4590 | 0.4542 | 0.4493 | 0.4450 | 0.4407 | 0.4366 | 0.4328 | 0.4291 | 0.4254 |
| 2 | 0.3185 | 0.3156 | 0.3126 | 0.3098 | 0.3069 | 0.3043 | 0.3018 | 0.2992 | 0.2968 | 0.2944 |
| 3 | 0.2578 | 0.2571 | 0.2563 | 0.2554 | 0.2543 | 0.2533 | 0.2522 | 0.2510 | 0.2499 | 0.2487 |
| 4 | 0.2119 | 0.2131 | 0.2139 | 0.2145 | 0.2148 | 0.2151 | 0.2152 | 0.2151 | 0.2150 | 0.2148 |
| 5 | 0.1736 | 0.1764 | 0.1787 | 0.1807 | 0.1822 | 0.1836 | 0.1848 | 0.1857 | 0.1864 | 0.1870 |
| 6 | 0.1399 | 0.1443 | 0.1480 | 0.1512 | 0.1539 | 0.1563 | 0.1584 | 0.1601 | 0.1616 | 0.1630 |
| 7 | 0.1092 | 0.1150 | 0.1201 | 0.1245 | 0.1283 | 0.1316 | 0.1346 | 0.1372 | 0.1395 | 0.1415 |
| 8 | 0.0804 | 0.0878 | 0.0941 | 0.0997 | 0.1046 | 0.1089 | 0.1128 | 0.1162 | 0.1192 | 0.1219 |
| 9 | 0.0530 | 0.0618 | 0.0696 | 0.0764 | 0.0823 | 0.0876 | 0.0923 | 0.0965 | 0.1002 | 0.1036 |
| 10 | 0.0263 | 0.0368 | 0.0459 | 0.0539 | 0.0610 | 0.0672 | 0.0728 | 0.0778 | 0.0822 | 0.0862 |
| 11 | 0.0000 | 0.0122 | 0.0228 | 0.0321 | 0.0403 | 0.0476 | 0.0540 | 0.0598 | 0.0650 | 0.0697 |
| 12 | —— | —— | 0.0000 | 0.0107 | 0.0200 | 0.0284 | 0.0358 | 0.0424 | 0.0483 | 0.0537 |
| 13 | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0094 | 0.0178 | 0.0253 | 0.0320 | 0.0381 |
| 14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0084 | 0.0159 | 0.0227 |
| 15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0076 |
| n K | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | 0.4220 | 0.4188 | 0.4156 | 0.4127 | 0.4096 | 0.4068 | 0.4040 | 0.4015 | 0.3989 | 0.3964 |
| 2 | 0.2921 | 0.2898 | 0.2876 | 0.2854 | 0.2834 | 0.2813 | 0.2794 | 0.2774 | 0.2755 | 0.2737 |
| 3 | 0.2475 | 0.2463 | 0.2451 | 0.2439 | 0.2427 | 0.2415 | 0.2403 | 0.2391 | 0.2380 | 0.2368 |
| 4 | 0.2145 | 0.2141 | 0.2137 | 0.2132 | 0.2127 | 0.2121 | 0.2116 | 0.2110 | 0.2104 | 0.2098 |
| 5 | 0.1874 | 0.1878 | 0.1880 | 0.1882 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1881 | 0.1880 | 0.1878 |
| 6 | 0.1641 | 0.1651 | 0.1660 | 0.1667 | 0.1673 | 0.1678 | 0.1683 | 0.1686 | 0.1689 | 0.1691 |
| 7 | 0.1433 | 0.1449 | 0.1463 | 0.1475 | 0.1487 | 0.1496 | 0.1503 | 0.1513 | 0.1520 | 0.1526 |
| 8 | 0.1243 | 0.1265 | 0.1284 | 0.1301 | 0.1317 | 0.1331 | 0.1344 | 0.1356 | 0.1366 | 0.1376 |
| 9 | 0.1066 | 0.1093 | 0.1118 | 0.1140 | 0.1160 | 0.1179 | 0.1196 | 0.1211 | 0.1225 | 0.1237 |
| 10 | 0.0899 | 0.0931 | 0.0961 | 0.0988 | 0.1013 | 0.1036 | 0.1056 | 0.1075 | 0.1092 | 0.1108 |
| 11 | 0.0739 | 0.0777 | 0.0812 | 0.0844 | 0.0873 | 0.0900 | 0.0924 | 0.0947 | 0.0967 | 0.0986 |
| 12 | 0.0585 | 0.0629 | 0.0669 | 0.0706 | 0.0739 | 0.0770 | 0.0798 | 0.0824 | 0.0848 | 0.0870 |
| 13 | 0.0435 | 0.0485 | 0.0530 | 0.0572 | 0.0610 | 0.0645 | 0.0677 | 0.0706 | 0.0733 | 0.0759 |
| 14 | 0.0289 | 0.0344 | 0.0395 | 0.0441 | 0.0484 | 0.0523 | 0.0559 | 0.0592 | 0.0622 | 0.0651 |
| 15 | 0.0144 | 0.0206 | 0.0262 | 0.0314 | 0.0361 | 0.0404 | 0.0444 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0546 |
| 16 | 0.0000 | 0.0068 | 0.0131 | 0.0187 | 0.0239 | 0.0287 | 0.0331 | 0.0372 | 0.0409 | 0.0444 |
| 17 | —— | —— | 0.0000 | 0.0062 | 0.0119 | 0.0172 | 0.0220 | 0.0264 | 0.0305 | 0.0343 |
| 18 | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0057 | 0.0110 | 0.0158 | 0.0203 | 0.0244 |
| 19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0053 | 0.0101 | 0.0146 |
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0049 |
| n K | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1 | 0.3940 | 0.3917 | 0.3894 | 0.3872 | 0.3850 | 0.3830 | 0.3808 | 0.3789 | 0.3770 | 0.3751 |
| 2 | 0.2719 | 0.2701 | 0.2684 | 0.2667 | 0.2651 | 0.2635 | 0.2620 | 0.2604 | 0.2589 | 0.2574 |
| 3 | 0.2357 | 0.2345 | 0.2334 | 0.2323 | 0.2313 | 0.2302 | 0.2291 | 0.2281 | 0.2271 | 0.2260 |
| 4 | 0.2091 | 0.2085 | 0.2078 | 0.2072 | 0.2065 | 0.2058 | 0.2052 | 0.2045 | 0.2038 | 0.2032 |
| 5 | 0.1876 | 0.1874 | 0.1871 | 0.1868 | 0.1865 | 0.1862 | 0.1859 | 0.1855 | 0.1851 | 0.1847 |
| 6 | 0.1693 | 0.1694 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1693 | 0.1692 | 0.1691 |
| 7 | 0.1531 | 0.1535 | 0.1539 | 0.1542 | 0.1545 | 0.1548 | 0.1550 | 0.1551 | 0.1553 | 0.1554 |
| 8 | 0.1384 | 0.1392 | 0.1398 | 0.1405 | 0.1410 | 0.1415 | 0.1420 | 0.1423 | 0.1427 | 0.1430 |
| 9 | 0.1249 | 0.1259 | 0.1269 | 0.1278 | 0.1286 | 0.1293 | 0.1300 | 0.1306 | 0.1312 | 0.1317 |
| 10 | 0.1123 | 0.1136 | 0.1149 | 0.1160 | 0.1170 | 0.1180 | 0.1189 | 0.1197 | 0.1205 | 0.1212 |
| 11 | 0.1004 | 0.1020 | 0.1035 | 0.1049 | 0.1062 | 0.1073 | 0.1085 | 0.1095 | 0.1105 | 0.1113 |
| 12 | 0.0891 | 0.0909 | 0.0927 | 0.0943 | 0.0959 | 0.0972 | 0.0986 | 0.0998 | 0.1010 | 0.1020 |
| 13 | 0.0782 | 0.0804 | 0.0824 | 0.0842 | 0.0860 | 0.0876 | 0.0892 | 0.0906 | 0.0919 | 0.0932 |
| 14 | 0.0677 | 0.0701 | 0.0724 | 0.0745 | 0.0775 | 0.0785 | 0.0801 | 0.0817 | 0.0832 | 0.0846 |
| 15 | 0.0575 | 0.0602 | 0.0628 | 0.0651 | 0.0673 | 0.0694 | 0.0713 | 0.0713 | 0.0731 | 0.0764 |
| 16 | 0.0476 | 0.0506 | 0.0534 | 0.0560 | 0.0584 | 0.0607 | 0.0628 | 0.0648 | 0.0667 | 0.0685 |
| 17 | 0.0379 | 0.0411 | 0.0442 | 0.0471 | 0.0497 | 0.0522 | 0.0546 | 0.0568 | 0.0588 | 0.0608 |
| 18 | 0.0283 | 0.0318 | 0.0352 | 0.0383 | 0.0412 | 0.0439 | 0.0465 | 0.0489 | 0.0511 | 0.0532 |
| 19 | 0.0188 | 0.0227 | 0.0263 | 0.0296 | 0.0328 | 0.0357 | 0.0385 | 0.0411 | 0.0436 | 0.0459 |
| 20 | 0.0094 | 0.0136 | 0.0175 | 0.0211 | 0.0245 | 0.0277 | 0.0307 | 0.0335 | 0.0361 | 0.0386 |
| 21 | 0.0000 | 0.0045 | 0.0087 | 0.0126 | 0.0163 | 0.0197 | 0.0229 | 0.0259 | 0.0288 | 0.0314 |
| 22 | —— | —— | 0.0000 | 0.0042 | 0.0081 | 0.0118 | 0.0153 | 0.0185 | 0.0215 | 0.0244 |
| 23 | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0039 | 0.0076 | 0.0111 | 0.0143 | 0.0174 |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0037 | 0.0071 | 0.0104 |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0000 | 0.0035 |

值表

| P n | 0.99 | 0.95 | P | 0.99 | 0.95 | P n | 0.99 | 0.95 | P n | 0.99 | 0.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.753 | 0.767 | 15 | 0.835 | 0.881 | 27 | 0.894 | 0.923 | 39 | 0.917 | 0.939 |
| 4 | 0.687 | 0.748 | 16 | 0.844 | 0.887 | 28 | 0.896 | 0.924 | 40 | 0.919 | 0.940 |
| 5 | 0.686 | 0.762 | 17 | 0.851 | 0.892 | 29 | 0.898 | 0.926 | 41 | 0.920 | 0.941 |
| 6 | 0.713 | 0.788 | 18 | 0.858 | 0.897 | 30 | 0.900 | 0.927 | 42 | 0.922 | 0.942 |
| 7 | 0.730 | 0.803 | 19 | 0.863 | 0.901 | 31 | 0.902 | 0.929 | 43 | 0.923 | 0.943 |
| 8 | 0.749 | 0.818 | 20 | 0.868 | 0.905 | 32 | 0.904 | 0.930 | 44 | 0.924 | 0.944 |
| 9 | 0.764 | 0.829 | 21 | 0.873 | 0.908 | 33 | 0.906 | 0.931 | 45 | 0.926 | 0.945 |
| 10 | 0.781 | 0.842 | 22 | 0.878 | 0.911 | 34 | 0.908 | 0.933 | 46 | 0.927 | 0.945 |
| 11 | 0.792 | 0.850 | 23 | 0.881 | 0.914 | 35 | 0.910 | 0.934 | 47 | 0.928 | 0.946 |
| 12 | 0.805 | 0.859 | 24 | 0.884 | 0.916 | 36 | 0.912 | 0.935 | 48 | 0.929 | 0.947 |
| 13 | 0.814 | 0.866 | 25 | 0.888 | 0.918 | 37 | 0.914 | 0.936 | 49 | 0.929 | 0.947 |
| 14 | 0.825 | 0.874 | 26 | 0.891 | 0.920 | 38 | 0.916 | 0.938 | 50 | 0.930 | 0.947 |

附录7

达戈斯提诺(D'Agostino)法

达戈斯提诺检验法的统计量为：

式中，为测定次数。下标的值，对于是偶数时为；对于是奇数时为。

该统计量的判据是：当置信概率为95%时，值应落入区间范围内。当置信概率为99%时，值应落入区间范围内。区间值见达戈斯提诺法检验临界区间表。

达戈斯提诺法检验临界区间表

| n | 区间 |  | n | 区间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a-a (P=0.95) | b-b (P=0.99) |  | a-a (P=0.95) | b-b (P=0.99) |
| 50 | -2.74~1.06 | -3.91~1.24 | 450 | -2.25~1.65 | -3.06~2.09 |
| 60 | -2.68~1.13 | -3.81~1.34 | 500 | -2.24~1.67 | -3.04~2.11 |
| 70 | -2.64~1.19 | -3.73~1.42 | 550 | -2.23~1.68 | -3.02~2.14 |
| 80 | -2.60~1.24 | -3.67~1.48 | 600 | -2.22~1.69 | -3.00~2.15 |
| 90 | -2.57~1.28 | -3.61~1.54 | 650 | -2.21~1.70 | -2.98~2.17 |
| 100 | -2.54~1.31 | -3.57~1.59 | 700 | -2.20~1.71 | -2.97~2.18 |
| 150 | -2.45~1.42 | -3.41~1.75 | 750 | -2.19~1.72 | -2.96~2.20 |
| 200 | -2.39~1.50 | -3.30~1.85 | 800 | -2.18~1.73 | -2.94~2.21 |
| 250 | -2.35~1.54 | -3.23~1.93 | 850 | -2.18~1.74 | -2.93~2.22 |
| 300 | -2.32~1.53 | -3.17~1.98 | 900 | -2.17~1.74 | -2.92~2.23 |
| 350 | -2.29~1.61 | -3.13~2.03 | 950 | -2.16~1.75 | -2.91~2.24 |
| 400 | -2.27~1.63 | -3.09~2.06 | 1000 | -2.16~1.75 | -2.91~2.25 |

附录8

格拉布斯(Grubbs)法

在一组测定值中，如某测定值，有残差。当时，则应被剔除。是与测量次数及给定的显著性水平有关的数值。

数值表

| α n | 1% | 5% | n α | 1% | 5% n |  | 1% | 5% n | α | 1% | 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.155 | 1.155 | 28 | 3.199 | 2.876 | 53 | 3.507 | 3.151 | 78 | 3.663 | 3.297 |
| 4 | 1.496 | 1.481 | 29 | 3.218 | 2.893 | 54 | 3.516 | 3.158 | 79 | 3.669 | 3.301 |
| 5 | 1.764 | 1.715 | 30 | 3.236 | 2.908 | 55 | 3.524 | 3.166 | 80 | 3.673 | 3.305 |
| 6 | 1.973 | 1.887 | 31 | 3.253 | 2.924 | 56 | 3.531 | 3.172 | 81 | 3.677 | 3.309 |
| 7 | 2.139 | 2.020 | 32 | 3.270 | 2.938 | 57 | 3.539 | 3.180 | 82 | 3.682 | 3.315 |
| 8 | 2.274 | 2.126 | 33 | 3.286 | 2.953 | 58 | 3.546 | 3.186 | 83 | 3.687 | 3.319 |
| 9 | 2.387 | 2.215 | 34 | 3.301 | 2.965 | 59 | 3.553 | 3.193 | 84 | 3.691 | 3.323 |
| 10 | 2.482 | 2.290 | 35 | 3.316 | 2.979 | 60 | 3.560 | 3.199 | 85 | 3.695 | 3.327 |
| 11 | 2.564 | 2.355 | 36 | 3.330 | 2.991 | 61 | 3.566 | 3.205 | 86 | 3.699 | 3.331 |
| 12 | 2.636 | 2.412 | 37 | 3.343 | 3.003 | 62 | 3.573 | 3.212 | 87 | 3.704 | 3.335 |
| 13 | 2.699 | 2.462 | 38 | 3.356 | 3.014 | 63 | 3.579 | 3.218 | 88 | 3.708 | 3.339 |
| 14 | 2.755 | 2.507 | 39 | 3.369 | 3.025 | 64 | 3.586 | 3.224 | 89 | 3.712 | 3.343 |
| 15 | 2.806 | 2.549 | 40 | 3.381 | 3.036 | 65 | 3.592 | 3.230 | 90 | 3.716 | 3.347 |
| 16 | 2.852 | 2.585 | 41 | 3.393 | 3.046 | 66 | 3.598 | 3.235 | 91 | 3.720 | 3.350 |
| 17 | 2.894 | 2.620 | 42 | 3.404 | 3.057 | 67 | 3.605 | 3.241 | 92 | 3.725 | 3.355 |
| 18 | 2.932 | 2.651 | 43 | 3.415 | 3.067 | 68 | 3.610 | 3.246 | 93 | 3.728 | 3.358 |
| 19 | 2.968 | 2.681 | 44 | 3.425 | 3.075 | 69 | 3.617 | 3.252 | 94 | 3.732 | 3.362 |
| 20 | 3.001 | 2.709 | 45 | 3.435 | 3.085 | 70 | 3.622 | 3.257 | 95 | 3.736 | 3.365 |
| 21 | 3.031 | 2.733 | 46 | 3.445 | 3.094 | 71 | 3.627 | 3.262 | 96 | 3.739 | 3.369 |
| 22 | 3.060 | 2.758 | 47 | 3.455 | 3.103 | 72 | 3.633 | 3.267 | 97 | 3.744 | 3.372 |
| 23 | 3.087 | 2.781 | 48 | 3.464 | 3.111 | 73 | 3.638 | 3.272 | 98 | 3.747 | 3.377 |
| 24 | 3.112 | 2.802 | 49 | 3.474 | 3.120 | 74 | 3.643 | 3.278 | 99 | 3.750 | 3.380 |
| 25 | 3.135 | 2.822 | 50 | 3.483 | 3.128 | 75 | 3.648 | 3.282 | 100 | 3.754 | 3.383 |
| 26 | 3.157 | 2.841 | 51 | 3.491 | 3.136 | 76 | 3.654 | 3.287 |  |  |  |
| 27 | 3.178 | 2.859 | 52 | 3.500 | 3.143 | 77 | 3.658 | 3.291 |  |  |  |

附录9

狄克逊 (Dixon) 法

将测定数据按由小到大的顺序排列：

按下表(值、及值计算公式)计算值和值。若，且，则判定为异常值；若，且，则判定为异常值；若及值均小于值，则所有数据保留。

- 值、及值计算公式表

| n | 统计量 |  |  | n | 统计量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 和 中的较大者 | 0.994 | 0.970 | 17 | 和 中的较大者 | 0.610 | 0.529 |
| 4 |  | 0.926 | 0.829 | 18 |  | 0.594 | 0.514 |
| 5 |  | 0.821 | 0.710 | 19 |  | 0.580 | 0.501 |
| 6 |  | 0.740 | 0.628 | 20 |  | 0.567 | 0.489 |
| 7 |  | 0.680 | 0.569 | 21 |  | 0.555 | 0.478 |
| 8 | 和 中的较大者 | 0.717 | 0.608 | 22 |  | 0.544 | 0.468 |
| 9 |  | 0.672 | 0.564 | 23 |  | 0.535 | 0.459 |
| 10 |  | 0.635 | 0.530 | 24 |  | 0.526 | 0.451 |
| 11 | 和 中的较大者 | 0.709 | 0.619 | 25 |  | 0.517 | 0.443 |
| 12 |  | 0.660 | 0.583 | 26 |  | 0.510 | 0.436 |
| 13 |  | 0.638 | 0.557 | 27 |  | 0.502 | 0.429 |
| 14 | 和 中的较大者 | 0.670 | 0.586 | 28 |  | 0.495 | 0.423 |
| 15 |  | 0.647 | 0.565 | 29 |  | 0.489 | 0.417 |
| 16 |  | 0.627 | 0.546 | 30 |  | 0.483 | 0.412 |

附录10

科克伦(Cochran)法

采用科克伦法检验平均值间是否等精度，先计算组数据的各组个数据的方差，再计算其中的最大方差与个方差和之比：

根据所取显著性水平，数据组数，重复测定次数，查科克伦检验临界值表，得临界值。

若，表明各组数据平均值间为等精度。若，表明被检验的最大方差为离群值，离群方差说明该组数据的精度比其它组数据差，不等精度时计算定值结果可考虑用不等精度加权处理。计算定值结果时可按不等精度情况处理。

科克伦检验临界值表

|  | 显著性水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 36 | 144 | ∞ |
| 2 | 0.9985 | 0.9750 | 0.9302 | 0.9057 | 0.8772 | 0.8534 | 0.8332 | 0.8159 | 0.8010 | 0.7880 | 0.7341 | 0.6602 | 0.5813 | 0.5000 |
| 3 | 0.9669 | 0.8709 | 0.7977 | 0.7457 | 0.7071 | 0.6771 | 0.6530 | 0.6333 | 0.6167 | 0.6025 | 0.5466 | 0.4748 | 0.4031 | 0.3333 |
| 4 | 0.9065 | 0.7679 | 0.6841 | 0.6287 | 0.5895 | 0.5538 | 0.5365 | 0.5175 | 0.5017 | 0.4884 | 0.4366 | 0.3720 | 0.3093 | 0.2500 |
| 5 | 0.8412 | 0.6838 | 0.5981 | 0.5441 | 0.5065 | 0.4783 | 0.4564 | 0.4387 | 0.4241 | 0.4118 | 0.3645 | 0.3066 | 0.2513 | 0.2000 |
| 6 | 0,7808 | 0.6161 | 0.5321 | 0.4803 | 0.4447 | 0.4184 | 0.3980 | 0.3817 | 0.3682 | 0.3568 | 0.3135 | 0.2612 | 0,2119 | 0.1667 |
| 7 | 0.7271 | 0.5612 | 0.4800 | 0.4307 | 0.3974 | 0.3726 | 0.3535 | 0.3384 | 0.3259 | 0.3154 | 0.2756 | 0.2278 | 0.1833 | 0.1429 |
| 8 | 0.6798 | 0.5157 | 0.4377 | 0.3910 | 0.3595 | 0.3362 | 0.3185 | 0.3043 | 0.2926 | 0.2829 | 0.2462 | 0.2022 | 0.1616 | 0.1250 |
| 9 | 0.6385 | 0.4775 | 0.4027 | 0.3584 | 0.3285 | 0.3067 | 0.2901 | 0.2768 | 0.2659 | 0.2568 | 0.2226 | 0.1820 | 0.1446 | 0.1111 |
| 10 | 0,6020 | 0.4450 | 0.3733 | 0.3311 | 0.3029 | 0.2823 | 0.2666 | 0.2541 | 0.2439 | 0.2353 | 0.2032 | 0.1655 | 0.1308 | 0.1000 |
| 12 | 0.5410 | 0.3924 | 0.3264 | 0.2880 | 0.2624 | 0.2439 | 0.2299 | 0.2187 | 0.2098 | 0.2020 | 0.1737 | 0.1403 | 0.1100 | 0.0833 |
| 15 | 0.4709 | 0.3346 | 0.2758 | 0.2419 | 0.2195 | 0.2034 | 0.1911 | 0.1815 | 0.1736 | 0.1671 | 0.1429 | 0.1144 | 0.0889 | 0.0667 |
| 20 | 0.3894 | 0.2705 | 0.2205 | 0.1921 | 0.1735 | 0.1602 | 0.1501 | 0.1422 | 0.1357 | 0.1303 | 0.1108 | 0.0879 | 0.0675 | 0.0500 |
| 24 | 0.3434 | 0.2354 | 0.1907 | 0.1656 | 0.1493 | 0.1374 | 0.1286 | 0.1216 | 0.1160 | 0.1113 | 0.0942 | 0.0743 | 0.0567 | 0.0417 |
| 30 | 0.2929 | 0.1980 | 0.1593 | 0.1377 | 0.1237 | 0.1137 | 0.1061 | 0.1002 | 0.0958 | 0.0921 | 0.0771 | 0.0604 | 0.0457 | 0.0333 |
| 40 | 0,2370 | 0.1576 | 0.1259 | 0.1082 | 0.0968 | 0.0887 | 0.0827 | 0.0780 | 0.074.5 | 0.0713 | 0.0595 | 0.0462 | 0.0347 | 0.0250 |
| 60 | 0.1737 | 0.1131 | 0.0895 | 0.0765 | 0.0682 | 0.0623 | 0.0583 | 0.0552 | 0.0520 | 0.0497 | 0.0411 | 0.0316 | 0.0234 | 0.0167 |
| 120 | 0.0998 | 0.0632 | 0.0495 | 0.0419 | 0.0371 | 0.0337 | 0.0312 | 0.0292 | 0.0279 | 0.0266 | 0.0218 | 0.0165 | 0.0120 | 0.0083 |
| ∞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 显著性水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 36 | 144 | ∞ |
| 2 | 0.9999 | 0.9950 | 0.9794 | 0.9586 | 0.9373 | 0.9172 | 0.8998 | 0.8823 | 0.8674 | 0.8539 | 0.7949 | 0.7067 | 0.6062 | 0.5000 |
| 3 | 0.9933 | 0.9423 | 0.8831 | 0.8335 | 0.7933 | 0.7606 | 0.7335 | 0.7107 | 0.6912 | 0.6743 | 0.6059 | 0.5153 | 0.4230 | 0.3333 |
| 4 | 0.9676 | 0.8643 | 0.7814 | 0.7112 | 0.6761 | 0.6410 | 0.6129 | 0.5897 | 0.5702 | 0.5536 | 0.4884 | 0.4057 | 0.3251 | 0.2500 |
| 5 | 0.9279 | 0.7885 | 0.6957 | 0.6329 | 0.5875 | 0.5531 | 0.5259 | 0.5037 | 0.4854 | 0.4697 | 0.4094 | 0.3351 | 0.2644 | 0.2000 |
| 6 | 0.8828 | 0.7218 | 0.6258 | 0.5635 | 0.5195 | 0.4866 | 0.4608 | 0.4401 | 0.4229 | 0.4084 | 0.3529 | 0.2858 | 0.2229 | 0.1667 |
| 7 | 0.8376 | 0.6644 | 0.5685 | 0.5080 | 0.4659 | 0.4347 | 0.4105 | 0.3911 | 0.3751 | 0.3616 | 0.3105 | 0.2494 | 0.1925 | 0.1429 |
| 8 | 0.7945 | 0.6152 | 0.5209 | 0.4627 | 0.4226 | 0.3932 | 0.3704 | 0.3522 | 0.3373 | 0.3248 | 0.2779 | 0.2214 | 0.1700 | 0.1250 |
| 9 | 0.7544 | 0.5727 | 0.4810 | 0.1251 | 0.3870 | 0.3592 | 0.3378 | 0.3207 | 0.3067 | 0.2950 | 0.2514 | 0.1992 | 0.1521 | 0.1111 |
| 10 | 0.7175 | 0.5358 | 0.4469 | 0.3934 | 0.3572 | 0.3308 | 0.3106 | 0.2945 | 0.2813 | 0.2704 | 0.2297 | 0.1811 | 0.1376 | 0.1000 |
| 12 | 0.6528 | 0.4751 | 0.3919 | 0.3428 | 0.3099 | 0.2861 | 0.2680 | 0.2535 | 0.2419 | 0.2320 | 0.1961 | 0.1535 | 0.1157 | 0.0833 |
| 15 | 0.5747 | 0.4069 | 0.3317 | 0.2882 | 0.2593 | 0.2386 | 0.2228 | 0.2104 | 0.2002 | 0.1918 | 0.1612 | 0.1251 | 0.0934 | 0.0667 |
| 20 | 0.4799 | 0.3297 | 0.2654 | 0.2288 | 0.2048 | 0.1877 | 0.1748 | 0.1646 | 0.1567 | 0.1501 | 0.1248 | 0.0960 | 0.0709 | 0.0500 |
| 24 | 0.4247 | 0.2871 | 0.2295 | 0.1970 | 0.1759 | 0.1608 | 0.1495 | 0.1406 | 0.1338 | 0.1283 | 0.1060 | 0.0810 | 0.0595 | 0.0417 |
| 30 | 0.3632 | 0.2412 | 0.1913 | 0.1635 | 0.1454 | 0.1327 | 0.1232 | 0.1157 | 0.1100 | 0.1054 | 0.0867 | 0.0658 | 0.0480 | 0.0333 |
| 40 | 0.2940 | 0.1915 | 0.1508 | 0.1281 | 0.1135 | 0.1033 | 0.0957 | 0.0898 | 0.0853 | 0.0816 | 0.0668 | 0.0503 | 0.0363 | 0.0250 |
| 60 | 0.2151 | 0.1371 | 0.1069 | 0.0902 | 0.0796 | 0.0722 | 0.0668 | 0.0625 | 0.0594 | 0.0567 | 0.0461 | 0.0344 | 0.0245 | 0.0167 |
| 120 | 0.1225 | 0.0759 | 0.0585 | 0.0489 | 0.0429 | 0.0387 | 0.0357 | 0.0334 | 0.0316 | 0.0302 | 0.0242 | 0.0178 | 0.0125 | 0.0083 |
| ∞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：；n为每组实验测量次数；m为实验测量组数。

附录11

扩展不确定度的评定

1定值过程产生的不确定度

- 1.1 A类不确定度

- 对标准样品的特性量进行测定时，由个实验室(或方法)，每个实验室(或方法)测定次，每个实验室(或方法)的测定平均值为，当测定数据服从正态分布，且间等精度时，则：

算术总平均值

算术总平均值的标准偏差

当测定数据服从正态分布，但间不等精度时，则：

加权总平均值

加权总平均值的标准偏差

式中：— 概率，(为组内数据数，为组内方差)。

- 1.2 B类不确定度

通过对测定影响因素的分析，估计出B类不确定度，记为

2 不均匀性引起的不确定度的评定

由附录2可见，不均匀性产生的标准偏差为

式中：为组间偏差平方和，；

- 为组内偏差平方和，；

为自由度，，；

- 为单元数；

为每个单元的测定数。

3 稳定性引起的不确定度

类似于不均匀性引起的不确定度，稳定性引起的不确定度为：

4 扩展不确定度

扩展不确定度：

式中为由置信概率和自由度决定的包含因子，一般在范围2~3。对于固体有色金属标准样品，通常结果的B类不确定度和稳定性不确定度可忽略，则

附录12

国家（行业）标准样品证书封面格式及内容要求

中华人民共和国

国家标准样品证书

## GSB   -    -

（标准样品中文名称）

（标准样品英文名称）

研制单位：

定值日期：      年    月   日

有效日期：      年    月   日

发布日期       年    月   日

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会批准

- （名称中文）

- （名称英文）

- （编号：YSSxxx-200x）

- 定值日期：

- 有 效 期：

- 研制单位：

- 地址：

- 邮编：

- 电话：

- 传真：

- 200X-XX-XX发布                    200X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

国家级、行业级有色金属标准样品证书内容要求

- 对标准样品的描述

  - 一般描述

对标准样品的一般描述相当于对其名称的详细解释。还应包括：原料来源；大致组成；物理状态、标准样品的形状（几何尺寸）、颗粒大小；标准样品容器的性质及预期用途等。

  - 制备方法

- 成份设计及熔炼方法

- 偏析检验

- 成品标样加工方法

  - 均匀性及稳定性

- 均匀性检验：应说明采用的检验方法，取样数量及检验结果。

- 稳定性：应写明稳定性试验方法及结果。

- 为使标样稳定应采取的措施和储存方法。

  - 定值方法见表1

表1

| 元素 | 分析方法名称 |
| --- | --- |
| Si | [GB/T 13748.10-2005] 镁及镁合金化学分析方法 硅含量的测定 钼蓝分光光度法 |

  - 标准值及标准偏差采用多家实验室协作定值，定值数据见表2

表2

| 标样号 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Al |
|  | 标准值 |  |  |  |  |
|  | 标准偏差 |  |  |  |  |
|  | 数据组数 |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |
|  | 标准偏差 |  |  |  |  |
|  | 数据组数 |  |  |  |  |

  - 溯源性描述

  - 包装及储存方法

  - 协作定值单位及相关信息见表3

表3

| 单位名称 | 地址 | 邮编 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

- 使用说明

  - 危险情况

在使用或在为作分析而加工存在危险情况时，必须说明细节，并说明防止危险情况发生的方法。

  - 预期用途

有色金属成份标样一般均可用于质量评价，校准分析仪器，评价分析方法的准确度，用作量值传递与溯源。

如果还有其他特殊用途，应详细说明，

  - 其他需要说明的内容如工作曲线性及分析线对

工作曲线线性及分析线对是有色金属光谱标样的重要技术指标。应将全部信息提供给用户，使用户结合本实验室的仪器快捷的选择到最佳分析条件。

_______________________