ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX—201X

i

铼酸铵化学分析方法

铼酸铵中的杂质元素的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of Rhenium standard solution

Determination of Impurities Elements in Rhenium Standard Solution by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准由徐州浩通新材料科技股份有限公司负责起草。

本标准由国家有色金属及电子材料分析测试中心、、兰州金川新材料科技股份有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、紫金矿业集团测试技术公司、中航工业北京航空材料研究院、大冶有色设计研究院有限公司参加起草。

本标准主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准首次发布。

铼酸铵化学分析方法 铼酸铵中的杂质元素的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本标准规定了铼酸铵中钾、钙、钼、铁、铜、锰、钡、铍、钴、锌、镁、铝、钛、铬含量的测定方法。

本标准适用于铼酸铵中钾、钙、钼、铁、铜、锰、钡、铍、钴、锌、镁、铝、钛、铬含量的测定，测定范围如表1所示：

表1

| 元素 | 测定范围，w/% | 元素 | 测定范围，w/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Mn | 0.0001-0.0100 | Zn | 0.0001-0.0060 |
| Ti | 0.0001-0.0080 | Be | 0.0005-0.0100 |
| Cu | 0.0005-0.0100 | Al | 0.0001-0.0020 |
| Fe | 0.0001-0.0080 | K | 0.0001-0.0070 |
| Ba | 0.0001-0.0020 | Ca | 0.0005-0.0100 |
| Cr | 0.0001-0.0200 | Mo | 0.0005-0.0100 |
| Mg | 0.0001-0.0100 | Co | 0.0004-0.0100 |

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 603  化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(neq ISO 3696:1987)

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  方法提要

试料用硝酸和硫酸溶解，稀酸介质中，在ICP-AES选定的各杂质元素最佳测定条件下，以标准曲线法测定试液中各杂质元素的浓度，从而计算试料中各杂质元素的含量。

- 4  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

4.1  氩气（质量分数≥99.99%）。

4.2  高纯硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.3  高纯硫酸（ρ1.84g/mL）。

4.4  氢氧化钠溶液（0.075mol/L）。

4.5  标准储备液A：钾、钙标准储备液（各元素含量20µg/mL，从国家标准物质研究中心购买）。

4.5.1  标准溶液B：移取2.00mL标准储备液A（4.5）至100mL容量瓶中，加入1.00mL高纯硝酸（4.2），稀释至刻度，混匀。此溶液含钾、钙各0.40µg/mL。

4.5.2  标准溶液C：移取5.0mL标准储备液A（4.5）至100mL容量瓶中，加入1.00mL高纯硝酸（4.2），稀释至刻度，混匀。此溶液含钾、钙各1.00µg/mL。

4.5.3  标准溶液D：移取10.00mL标准储备液A（4.5）至100mL容量瓶中，加入1.00mL高纯硝酸（4.2），稀释至刻度，混匀。此溶液含钾、钙各2.00µg/mL。

4.6  标准储备液E：钼标准储备液（元素含量20µg/mL，从国家标准物质研究中心购买）。

4.6.1  标准溶液F：移取2.00mL标准储备液E（4.6）至100mL容量瓶中，加入1.00mL氢氧化钠溶液（4.4），稀释至刻度，混匀。此溶液含钼0.40µg/mL。

4.6.2  标准溶液G：移取5.00mL标准储备液E（4.6）至100mL容量瓶中，加入1.00mL氢氧化钠溶液（4.4），稀释至刻度，混匀。此溶液含钼1.00µg/mL。

4.6.3  标准溶液H：移取10.00mL标准储备液E（4.6）至100mL容量瓶中，加入1.00mL氢氧化钠溶液（4.4），稀释至刻度，混匀。此溶液含钼2.00µg/mL。

4.7  标准储备液I：铁、铜、锰、钡、铍、钴、锌、镁、铝、钛、铬标准储备液（各元素含量20µg/mL，从国家标准物质研究中心购买）。

4.7.1  标准溶液J：移取2.00mL标准储备液I（4.7）至100mL容量瓶中，加入1.00mL高纯硝酸（4.2），稀释至刻度，混匀。此溶液含铁、铜、锰、钡、铍、钴、锌、镁、铝、钛、铬各0.40µg/mL。

4.7.2  标准溶液K：移取5.00mL标准储备液I（4.7）至100mL容量瓶中，加入1.00mL高纯硝酸（4.2），稀释至刻度，混匀。此溶液含铁、铜、锰、钡、铍、钴、锌、镁、铝、钛、铬各1.00µg/mL。

4.7.3  标准溶液L：移取10.00mL标准储备液I（4.7）至100mL容量瓶中，加入1.00mL高纯硝酸（4.2），稀释至刻度，混匀。此溶液含铁、铜、锰、钡、铍、钴、锌、镁、铝、钛、铬各2.00µg/mL。

- 5  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪（工作参数见附录A）。

在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

—光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.30KW。

—分辨率：200nm时光学分辨率不大于0.010nm；400nm时光学分辨率不大于0.020nm。

—仪器稳定性：仪器1h内漂移不大于2.0%。

- 6  分析步骤

- 6.1  试料

称取2.0000g试样，精确至0.0001g。

- 6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

- 6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

  - 试料的预处理

将试料（6.1）置于100mL石英烧杯中，用少量水润湿，加入2mL硝酸（4.2），在低温下缓慢加热使其溶解。加入5mL硫酸（4.3），低温加热蒸发至无SO3白烟冒出。冷却后，再加1mL硫酸（4.3），3-5滴硝酸（4.2）低温加热溶解，蒸至SO3白烟冒尽。重复1-2次此操作至溶液清亮透明，冷却后用少量水冲洗杯壁，加入0.5mL硝酸（4.2）加热溶解，冷却后定容至50mL聚乙烯容量瓶中，摇匀，稳定1h。

- 6.5  钾、钙标准曲线的绘制

在ICP光谱仪上，按选定的最佳条件参数，以水、标准溶液B(4.5.1)、标准溶液C(4.5.2)、标准溶液D(4.5.3)绘制标准曲线，仪器自动拟合出工作曲线，工作曲线的相关系数应不小于0.9995。

- 6.6  钼标准曲线的绘制

在ICP光谱仪上，按选定的最佳条件参数，以水、标准溶液F(4.6.1)、标准溶液G(4.6.2)、标准溶液H(4.6.3)绘制标准曲线，仪器自动拟合出工作曲线，工作曲线的相关系数应不小于0.9995。

- 6.7  铁、铜、锰、钡、铍、钴、锌、镁、铝、钛、铬标准曲线的绘制

在ICP光谱仪上，按选定的最佳条件参数，以水、标准溶液J(4.7.1)、标准溶液K(4.7.2)、标准溶液L(4.7.3)绘制标准曲线，仪器自动拟合出工作曲线，工作曲线的相关系数应不小于0.9995。

- 6.8  试液的测定

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，按选定的最佳条件参数和所绘制的标准曲线，进行试液（6.4）与空白试液（6.3）的测定。

- 7  分析结果的计算与表述

按下式计算试料中杂质元素的质量分数ωMe，数值以％表示：

ωMe(%)=C×V×10−6m×100

式中：

—仪器测得试液中杂质元素浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

—试液的体积（mL）；

—试料的质量（g）。

分析结果的有效数字保留至小数点后第四位。

- 8  允许差

当分析结果采用两份平行测定的算术平均值时，其分析结果间的相对允许偏差不超过25%，否则，需重新测定。实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2                                  %

| 杂质元素含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.0000～0.0020 | 0.0008 |
| >0.0020～0.0060 | 0.001 |
| >0.0060～0.0150 | 0.002 |
| >0.015～0.030 | 0.004 |
| >0.030～0.060 | 0.006 |

- 9  质量保证与控制

分析时，用控制样品进行校核，或每年至少用控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

附录A

（资料性附录）

仪器工作条件

使用电感耦合等离子体发射光谱仪（Optima 2100DV）测定铼酸铵中杂质元素含量参照表A1和表A2的仪器工作条件。

表A1 元素谱线

| 元素 | 检测波长/nm | 元素 | 检测波长/nm | 元素 | 检测波长/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 766.490 | Cu | 327.393 | Cr | 205.560 |
| Ti | 337.279 | Fe | 239.562 | Mg | 280.271 |
| Ca | 317.933 | Ba | 455.403 | Co | 230.786 |
| Mn | 259.372 | Al | 394.401 | Zn | 213.857 |
| Be | 313.042 | Mo | 203.845 |  |  |

表A2 仪器工作参数

| 观测方式 | 发射器功率 （KW） | 载气流量 （L/min） | 雾化气流量 （L/min） | 辅助气流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴向 | 1.30 | 1.50 | 0.80 | 0.20 |