ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XX.XX—201X

铝及铝合金中稀土分析方法

X-射线荧光光谱法测定镧、铈、镨、钕、钐含量

Method for chemical analysis of aluminium and  aluminium

Determination  of  La Ce Pr Nd Sm  contents

X-ray fluorescence  spectrometric  method

（审定稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T XX.XX—201X

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：包头铝业有限公司

本标准参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国铝业股份有限公司河南分公司

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

YS/T XX.XX—201X

铝及铝合金中稀土分析方法

X-射线荧光光谱法测定镧、铈、镨、钕、钐含量

1 范围

本标准规定了铝及铝合金中镧、铈、镨、钕、钐元素的测定方法。

本标准适用于铝及铝合金中镧、铈、镨、钕、钐元素的测定。测定范围：La：0.020%～0.250%、Ce：0.050%～0.600%、Pr：0.005%～0.065%、Nd：0.020%～0.250%、Sm：0.001%～0.015%。

2 方法原理

在包含某种待测元素的样品中,照射一次X射线,就会产生待测元素的荧光X射线。荧光X射线的强度会随着待测元素含量的变化而改变,待测元素含量高,荧光X射线的强度就会变强。根据此原理,如果预先知道已知浓度样品的荧光X射线强度,就可以计算出样品中待测元素的含量。

3 仪器和材料

- 3.1  波长色散X射线荧光光谱仪：端口铑靶X射线管。

- 3.2  试样加工设备：车床或铣床。

4 环境

- 4.1  不应受阳光照射及其他辐射源的辐射。

- 4.2  不应受大的震动及气体腐蚀。

4.3  分析室应洁净无尘，温度、湿度按仪器要求控制。

5  试样

- 5.1  试样尺寸

- 使用X射线荧光光谱仪分析试样时，应保证试样能将样品杯孔径完全覆盖，试样的厚度应保证不被X射线击穿。

5.2 试样加工

- 试样分析面用车床或铣床加工成光洁的平面。试样车削时可用无水乙醇冷却、润滑，不应用其他润滑剂。

6 分析步骤

- 6.1  测定次数

分析时应独立进行两次测定，取其平均值。

- 6.2  校正试验

随同试样分析同类型的标准试样。

6.3  校正

- 6.3.1  标准曲线的绘制：选择国家级或公认的权威标准样品绘制工作曲线，每个元素都应有一个具有足够的含量范围又有一定梯度的标准系列。如上述标样不能满足时，应加配相近的样品补充。

- 6.3.2  背景校正：对于常量元素可选择测量一个或两个背景。

- 6.3.3  仪器漂移校正：通过监控样测量校正仪器漂移。

YS/T XX .XX—201X

- 6.3.4  校准：对有谱线重叠干扰的元素，应进行谱线重叠干扰校正。

- 6.4  X射线荧光光谱测量

- 6.4.1  将X射线荧光光谱仪（3.1）预热使其稳定。根据X射线管型号调节管电压和管电流。根据X射线荧光光谱仪的型号选定工作参数[见附录A]。

- 6.4.2  测量监控样品：设置监控样品名，测量监控样品中分析元素的X射线强度。监控样品中分析元素的参考强度应与标准样品在同一次开机中测量，以保证仪器漂移校正的有效性。

- 6.4.3  测量标准样品：输入标准样品名，测量标准样品中分析元素的X射线强度。

6.4.4  测量未知样品：启动定量分析程序，测量监控样品，进行仪器漂移校正。测量与未知样品同批制备的标准样品。标准样品中元素的分析结果要满足表1规定的重复性要求。输入未知样名，测量未知样。

7 分析结果的计算

测量标准样品的X射线强度，得到强度与浓度的一次或二次方程。二次方程可通过最小二乘法计算。求出校准曲线常数a、b、c，并保存在计算机的定量分析软件中。根据未知样品的X射线强度，由计算机分析软件按公式（1）计算含量并自动打印出测量结果。

Wi=aIi2+bIi+c …………………………………（1）

式中：

Wi—元素i的含量；

Ii —元素i的射线强度；

a、b、c—曲线系数。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1所列数据采用线性内插法求得。

表1

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% | 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | 0.022 | 0.0023 | Pr | 0.0062 | 0.0010 |
|  | 0.069 | 0.0035 |  | 0.0185 | 0.0012 |
|  | 0.245 | 0.0038/0.01 |  | 0.0634 | 0.0016 |
| Ce | 0.056 | 0.0028 | Nd | 0.020 | 0.0022 |
|  | 0.182 | 0.0051 |  | 0.064 | 0.0031 |
|  | 0.592 | 0.0070/0.01 |  | 0.214 | 0.0037 |
| Sm | 0.0010 | 0.00022 | - | - | - |
|  | 0.0035 | 0.00027 |  | - | - |
|  | 0.0113 | 0.00075 |  | - | - |

- 8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

YS/T XX .XX—201X

表2

| 元素 | 质量分数/% | 允许差/% | 元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | 0.020～0.025 | 0.003 | Pr | 0.0050～0.0075 | 0.0010 |
|  | >0.025～0.050 | 0.007 |  | >0.075～0.010 | 0.0012 |
|  | >0.050～0.075 | 0.010 |  | >0.010～0.025 | 0.003 |
|  | >0.075～0.100 | 0.012 |  | >0.025～0.050 | 0.007 |
|  | >0.100～0.25 | 0.015 |  | >0.050～0.065 | 0.010 |
| Ce | 0.050～0.075 | 0.010 | Nd | 0.020～0.050 | 0.007 |
|  | >0.075～0.100 | 0.012 |  | >0.050～0.075 | 0.010 |
|  | >0.100～0.25 | 0.015 |  | >0.075～0.100 | 0.012 |
|  | >0.25～0.50 | 0.03 |  | >0.100～0.25 | 0.015 |
| Sm | 0.0010～0.0025 | 0.0003 | — |  |  |
|  | >0.025～0.050 | 0.007 |  |  |  |
|  | >0.050～0.075 | 0.010 |  |  |  |
|  | >0.075～0.100 | 0.012 |  |  |  |
|  | >0.100～0.15 | 0.015 |  |  |  |

- 9 质量保证与控制

应用标准样品，使用时至少每半年校核一次本方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

附录A

(资料性附录)

X射线荧光光谱仪工作参数

根据设备，在真空条件下，各元素测量条件见表A.1。

表A.1

| 分析元素 Channel | 分析线 Line | 分析晶体 Crystal | 准直器 Collimator | 探测器 Detector | 电压 KV | 电流 mA | 角度 Angle（°2θ） | PHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | LA | LiF200 | 150um | Flow | 50 | 50 | 82.9406 | 15-70 |
| Ce | LA | LiF200 | 150um | Flow | 50 | 50 | 79.0294 | 12-70 |
| Pr | LA | LiF200 | 150um | Flow | 50 | 50 | 75.3710 | 15-70 |
| Nd | LA | LiF200 | 150um | Flow | 50 | 50 | 72.1298 | 15-69 |
| Sm | LA | LiF200 | 150um | Flow | 50 | 50 | 66.2564 | 15-69 |