中华人民共和国有色金属行业标准

《铝稀土合金化学分析方法 铈组稀土含量的测定》

编制说明

（审定稿）

编制组

2011年10月

1.任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会[2010]21号文件“关于转发工信部《关于印发2010年第一批行业标准制修订计划》的函”文件，中国铝业股份有限公司包头铝业有限公司负责《铝及铝合金中稀土分析方法—化学分析方法测定稀土含量》（2010-0444T-YS）行业标准的制定工作。

本部分主要起草人：×××、×××、×××、×××、××。

2.起草单位简介

包头铝业有限公司成立于2001年6月28日。其控股股东包头铝业（集团）有限责任公司前身为包头铝厂，始建于1958年，是国家重点扶持的500户国有重点企业之一，国家十大铝冶炼企业之一。2007年12月加入中国铝业股份有限公司，现有电解铝生产能力40万吨、碳素制品生产能力23万吨。包头铝业有限公司有多年的铝及铝合金生产经验，并具有多项合金生产的专利技术，在国内是对铝及铝合金方面生产、研究和应用较多的企业，为该项目的开展提供良好的技术基础；同时拥有一支高素质的科研和职工队伍，多次参与国家行业标准的起草、验证工作，具备较高的技术能力；试验室通过国家实验室ISO/IEC17025认证，拥有国际先进检测分析设备，为项目的实施提供可靠的分析保证。

包头铝业有限公司接受起草任务后，在有色标准委会轻标委秘书处的大力帮助下，认真学习了标准起草的相关资料，落实了负责起草部门及责任人，成立了项目编制组。为了能将此项工作顺利开展，使新起草的行业标准科学先进，可操作性强，编制组查阅了国内外有关资料，中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国铝业股份有限公司河南分公司等提供了技术支持，通过条件试验完成了该标准的制定工作。

3.标准制定过程

为了使《铝及铝合金中稀土分析方法—化学分析方法测定稀土含量》标准制订得科学、准确、合理，我们查阅大量资料，按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分  标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2001《标准编写规则  第4部分  化学分析方法》的要求，结合编制组现场检测、计算和报告形成标准讨论稿。

2010年10月30日～11月2日在深圳召开的有色金属国家标准和行业标准讨论会上，与会专家对该标准的讨论稿进行了认真、热烈的讨论。会后根据大家的修改意见，对标准进行了修改，形成了标准预审稿。

2011年5月在承德召开的有色金属国家标准和行业标准会上，由中国有色金属标准化技术委员会主持，来自中铝河南分公司、抚顺铝业有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司的等单位的专家代表对《铝及铝合金中稀土分析方法—化学分析方法测定稀土含量》进行了认真分析及预审。根据预审会上的意见，我们对该标准进行了修改和完善，同时本次会议建议标准名称由《铝及铝合金中稀土分析方法—化学分析方法测定稀土含量》改为《铝稀土合金化学分析方法  铈组稀土含量的测定》。会后，作为编制单位，包头铝业有限公司派相关技术人员对中铝广西分公司、中铝河南分公司、中铝郑州研究院进行走访及验证，结合验证走访情况编制组对标准进行进一步完善，形成标准审定稿。标准审定稿采纳了复验单位中国铝业股份有限公司郑州研究院提出的意见：由于市场上没有2.50ml的单标记移液管，建议将标准中三溴偶氮胂溶液的浓度由0.5%修改为0.025%，可用5ml的单标记移液管准确加入，减少由于三溴偶氮胂溶液加入量造成的分析误差。

2011年11月在成都召开的有色金属国家标准和行业标准会上，由中国有色金属标准化技术委员会主持，来自中铝郑州研究院、东北轻合金有限责任公司、抚顺铝业有限公司、广州有色金属研究院、北京有色金属研究总院、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、辽宁忠旺集团有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、南京云海特种金属股份有限公司等全国有色轻金属行业的众多专家代表对《铝稀土合金化学分析方法  铈组稀土含量的测定》行业标准的审定稿进行了认真、热烈的审定，并撰写了会议纪要。根据会议要求，形成了标准报批稿。

4. 主要技术内容说明

本标准主要技术内容如下：

4.1试样以盐酸溶解，在盐酸草酸介质中，过氧化氢和乙醇消除钛(Ⅳ)离子及铁(Ⅲ)离子的干扰，铈组稀土与三溴偶氮胂生产稳定的蓝紫色络合物，用分光光度计测其吸光度。

4.2对试验的最佳条件，如盐酸、草酸、乙醇、过氧化氢、三溴偶氮胂等的加入量对测试结果的影响进行了试验，提供了最佳测定条件，见表1。

同时对基体溶液进行试验，基体对测定有很大的影响，所以要保持测试试样和标准曲线的基体一致；空白条件消光也较高,故要求做空白试验。

表1  最佳条件试验

| 盐酸溶液 1+1 | 草酸溶液 8% | 乙醇 市售 | 过氧化氢 5+95 | 三溴偶氮胂 0.05% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0mL | 2.0mL | 2.0mL | 3滴 | 2.5mL |

4.3精密度、准确度试验见表2、表3。

表2   精密度试验

| 序号 | 测定次数 | Ce组稀土含量平均值 | 标准偏差 | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 0.0857 | 0.00147 | 1.71 |
| 2 | 11 | 0.1721 | 0.00298 | 1.73 |
| 3 | 11 | 0.3377 | 0.00353 | 1.05 |

表3  准确度试验

| 试样编号 | 检测结果 % | 标准值 % |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |
| Al-RE-03 36 | 0.087 | 0.088 | 0.085 | 0.087 | 0.085 |
| RE-Al-01 1 | 0.102 | 0.103 | 0.098 | 0.101 | 0.101 |
| Al-RE-02 41 | 0.122 | 0.118 | 0.114 | 0.118 | 0.118 |
| RE-Al-01 2 | 0.173 | 0.171 | 0.178 | 0.174 | 0.171 |
| Al-RE-02 42 | 0.266 | 0.273 | 0.262 | 0.267 | 0.268 |
| RE-Al-01 3 | 0.338 | 0.331 | 0.342 | 0.337 | 0.339 |

5 标准的水平分析

与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套，已达到国内先进水平。

6 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足国家法规的要求。

7重大分歧意见的处理经过和依据

无。

8标准作为强制性或推荐性标准的建议和废止现行有关标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准发布实施。建议废止标准无。

9预期效果

由本标准实验报告数据及复检、验证单位试验数据表明，该方法的精密度和准确较高，方法的可操作较强，能满足铝及铝合金中铈组稀土元素的分析检测需要。