前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T6519-2000《变形铝合金产品超声波检验方法》。

本标准与GB/T6519-2000《变形铝合金产品超声波检验方法》相比，主要差异如下：

——本标准增加镁合金超声波检验方法

——本标准对适用范围进行了修订，增加了检验范围。

——本标准增加引用标准

——本标准对被检产品的要求进行了修订

——本标准增加了对比试块的规格、种类及制作要求

——本标准对探头的要求进行了修订

——本标准对检验方法进行了修订

——本标准对检验灵敏度调试进行了修订

——本标准对不连续性评定进行了修订

——本标准增加了产品的验收等级

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所归口。

本标准负责起草单位：东北轻合金有限责任公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替的历次版本标准发布情况为：

——GB6519-85；GB/T6519-2000。

变形铝、镁合金产品超声波检验方法

范围

主题内容

本标准规定了采用超声波纵波脉冲反射技术对变形铝、镁合金产品的检验方法及要求。主要检验平行于或近似平行于检验面的内部不连续性。主要内容包括对检验人员、对比试块、检验装置的要求，检验的步骤、不连续性评定方法及验收质量等级、检验记录与报告等。

适用范围

本标准适用于经轧制、挤压、锻造等变形铝、镁合金产品的超声波检验。

本标准不适用于对交货后再次进行可塑性变形产品检验所引起的质量争异的评判。

本标准不适用于铸件、焊接件及夹层结构。

本标准不包括穿透法和波型转换技术。如需要检验与检测面垂直或倾斜较大的不连续性和检验薄板中不连续性，应根据供需双方协商可采用超声波波型转换技术进行检验，并制定相应的检验、验收规程。

引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12604.1  无损检测术语  超声检测

GJB 1580      变形金属超声波检验方法

JB/T 9214     A型脉冲反射式超声波探伤系统工作性能测试方法

GB/T9445      无损检测人员资格鉴定与认证

GB/T18694     无损检测 超声检验 探头及其声场的表征

JB/T 10061    A型脉冲反射式超声波探伤仪通用技术条件

JB/T 10062    超声探伤用探头性能测试方法

GB/T18852     无损检测 超声检验 测量接触探头声束特性的参考试块和方法

术语

GB/T 12604.1  无损检测术语  超声检测术语的确立和定义适用于本标准。

原理

4.1  超声波探伤仪输出的高频电脉冲信号传输到超声波探头上，超声波探头中的压电晶片将电脉冲转换为超声波。超声波通过合适的耦合剂传输到被检工件中，超声波在传播中如遇到不同声阻抗介质的界面（不连续性或底面等）将产生反射和折射被探头接收。探头中的压电晶片将接收到的超声波再转换为电脉冲信号传输到超声波探伤仪中，即不连续信号或界面信号显示在超声波探伤仪的显示器上，以显示其反射信号位置和当量大小。

4.2  调整检验系统的灵敏度后，通过探头手动或机械装置扫查，将来自被检产品中超声波反射信号幅度及位置与规定的对比试块的人工伤反射信号相比较，评定所发现的不连续性和底波波形变化，将评定的结果与验收等级进行比较，评定被检产品的质量。

一般要求

人员

5.1.1  从事超声波检验人员应经过专业技术业务培训考试，取得国家认可的专业权威技术部门专业考核委员会颁发的I级或I级以上技术等级资格证书者，方有资格检验；取得Ⅱ级或Ⅱ级以上技术等级资格证书者，方有资格签发检验报告。

5.1.2  从事超声波检验人员只能从事与自己技术等级资格证书相应的技术工作。

环境

5.2.1  检验现场的温度及湿度以不影响超声波探伤仪检验的稳定性和可靠性为原则；

5.2.2  检验现场不应在强磁、震动、高频、灰尘大、机械噪声大、有腐蚀性气氛的环境中；场地应安全、光线适度，工作场地空间以不影响超声波检验人员正确操作、检验评定为原则。

被检产品

5.3.1  被检产品的检验面应清洁、平整、无金属凹凸及影响检验的划伤、斑痕。凡不利于超声波束传入的被检表面都需清理干净。

5.3.2  被检产品的检验表面粗糙度：接触法对于AAA级、AA级检验Ra值不应大于3.2μm；对于A级、B级、C级检验Ra值不应大于6.3μm；液浸法Ra值不应大于25μm，表面车削应采用圆头刀具。

5.3.3  被检产品进行超声波检验时，噪声显示信号幅度应比要求检出的最小不连续性反射信号的幅度低不少于6dB。

5.3.4  产品最终检验应在包装出厂前、最终热处理后进行，产品如再次进行热处理或可塑性变形需进行重新检验。变形铝、镁合金产品如需要机械加工成工件时应在精加工前完成超声波检验。

5.3.5  被检产品声束入射面的几何形状及表面粗糙度应与对比试块相同或相近，有影响时，应加以修正补偿。

5.3.6  被检产品检验盲区应由供需双方协商确认。

5.3.7  被检产品的温度在22℃±15℃范围内。

对比试块

对比试块用途

对比试块是用于调整检验系统灵敏度、检验范围及评定不连续性当量大小和位置。保证检验结果的再现性，不应理解为被检出的不连续性与对比试块中人工伤反射体信号幅度相等时两者的尺寸大小相等。

对比试块种类

纵波对比试块有平表面对比试块、棒材对比试块、厚壁管对比试块。其人工伤反射体为不同孔径、不同埋深平底孔，孔底平行于检验面。

对比试块材料的要求

5.4.3.1   对比试块材料与受检件的透声性、声速和声阻抗应相似。

5.4.3.2   对比试块材料的内部组织纯净度利用垂直入射超声纵波技术，根据检验需求，选用5MHz ～15MHz工作频率对对比试块材料进行检验，不应有任何大于噪声信号幅度的回波显示，任何部位底反射信号幅度变化不应大于3dB。

5.4.3.3   一般情况下铝合金对比试块应由7A09或2A12淬火、人工时效材料制作，镁合金对比试块应由MB15镁合金材料制作，这两种材料制作的对比试块可适用于大多数变形铝合金和镁合金产品的检验。

5.4.3.4   铝合金对比试块与镁合金对比试块不能互换使用。

5.4.3.5   对比试块超声波入射面表面粗糙度应优于被检产品表面或与被检产品表面状态相同。

对比试块人工伤平底孔要求

平底孔孔底表面粗糙度Ra应不大于3.2μm，平底孔直径公差为±0.02mm；孔底平面度应不大于0.02mm；根据检验要求，平底孔直径可选为0.4mm、0.8mm、1.2mm、2.0mm、3.2mm。

对比试块尺寸

平表面纵波对比试块

平表面纵波对比试块平底孔尺寸及平底孔埋藏深度可参照表1加工制作，加工要求见示意图1。对比试块外径应不小于50mm，

表1  平表面检验纵波对比试块尺寸              单位为毫米

| 平底孔 系列 | 平底孔直径Φ 尺寸公差±0.01 | 平底孔埋藏深度B 尺寸公差±0.1 | 对比试块柱高C 尺寸公差±0.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列1 | 0.4 | （1）1.5 （2）2.5 （3）5.0 （4）7.5 （5）10 （6）15 （7）20 （8）25 | （9） 30 （10）35 （11）40 （12）45 （13）50 （14）60 （15）70 （16）80 | （17）90 （18）100 （19）110 （20）120 （21）130 （22）140 （23）150 | （1）16.5 （2）17.5 （3）20.0 （4）22.5 （5）25.0 （6）30.0 （7）35.0 （8）40.0 | （9）45.0 （10）50.0 （11）55.0 （12）60.0 （13）65.0 （14）75.0 （15）85.0 （16）95.0 | （17）105.0 （18）115.0 （19）125.0 （20）135.0 （21）145.0 （22）155.0 （23）165.0 |
| 系列2 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 系列3 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 系列4 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 系列5 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |

厚壁管纵波对比试块

厚壁管检验使用的纵波对比试块应选用与被检产品规格相同或相近的材料制作。根据厚壁管检验厚度至少钻制3个不同埋深平底孔，各孔的中心线应与厚壁管直径重合；同轴度公差为0.1mm；平底孔埋藏深度应由供需双方协商确定；各孔之间的中心距离不小于25mm；平底孔中心线距试块端头的距离不应小于25mm；根据厚壁管厚度及实际检验要求可适当增加不同深度平底孔，根据检验要求，平底孔直径可选为0.4mm、0.8mm、1.2mm、2.0mm、3.2mm。对比试块加工示意图见图2。

图1  平表面对比试块加工示意图

图2  厚壁管用纵波对比试块加工示意图

棒材纵波对比试块

检验棒材用纵波对比试块应选用与被检产品直径相同或接近的棒料制作。不同直径对比试块尺寸、平底孔埋藏深度等要求见表2。，对比试块加工示意图见图3。图3中的对比试块也可做成分体的三块，分别为A、B、C尺寸，对于A、B尺寸的对比试块端部距平底孔中心之间的距离为25mm，对于C尺寸的对比试块E尺寸改为F尺寸，其它尺寸要求不变。

表2  纵波检验棒材对比试块尺寸               单位为毫米

| R±0.5 | A±0.2 | B±0.2 | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 110 100 90 80 60 50 40 30 25 20 12 | 60 55 50 45 40 30 25 20 15 12 10 6 | 120 110 100 90 80 60 50 40 30 25 20 12 | 180 165 150 135 120 90 75 60 45 38 30 18 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 8 5 | 40 40 40 40 25 25 25 25 25 25 25 25 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25 25 | 325 325 325 325 310 310 310 310 310 310 280 280 | 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 25 25 |

图3   纵波检验柱面对比试块示意图

5.4.6  采用纵波检验曲率半径大于125mm以上的曲面产品可使用平表面纵波对比试块。

5.4.7  特殊形状被检产品的对比试块及人工伤反射体要求，由供需双方协商确定。

5.4.8  对比试块中平底孔的直径应等于被检产品验收等级中的回波指示当量直径。

5.4.9  对比试块每5年应送检定机关检验一次,使用单位应定期检查对比试块外观有无影响使用的表面损伤。

5.4.10  在对比试块上应标识材料合金状态、人工伤尺寸，对比试块编号。

5.4.11  平底孔尺寸可采用常规物理测量方法进行检测，或用硅橡胶覆型法进行检测。

检验装置

超声波探伤仪

5.5.1.1  超声波探伤仪电脉冲发生器和接收器的频率特性应与探头频率相匹配。仪器与探头综合灵敏度、分辨率和信噪比等技术指标应满足检验要求。

5.5.1.2  超声波探伤仪每年至少应校验一次使用性能，新仪器在使用前或仪器检修后应进行性能指标测试。

5.5.1.3  A型脉冲反射式超声波探伤仪应按JB/T9214标准要求进行性能指标测试，符合JB/T10061标准要求的才可投入使用。也可由供需双方共同议定使用同仪器型号、技术性能和测试方法。

5.5.1.4  超声波探伤仪在信号幅度调整到荧光屏满幅度50%的情况下，如果电压波动引起的幅度变化超过满刻度的±2.5%，须加稳压器或更换电池。

探头

5.5.2.1  纵波单晶直探头：探头内有一个压电晶片，在特定频率范围内发射和接收超声波纵波。

5.5.2.2  纵波双晶组合探头:在同一个探头体内装有两个相对隔声层相向对称放置的压电晶片，一个发射一个接收，检测区域为菱形，菱形区大小取决于压电晶片尺寸及倾斜角度。根据被检工件厚度选择晶片尺寸和楔块倾斜角度。

5.5.2.3  聚焦探头:在纵波单晶直探头前加上声透镜使一定范围内声束聚焦。探头参数应根据被检产品形状、检验范围、检验要求等由供需双方协商确定。

5.5.2.4  压电晶片直径（或矩型长边）一般应在6～25mm之间，对不连续性尺寸进行评定时，应选压电晶片直径不大于20mm的平探头。

5.5.2.5  探头频率在2～15MHz范围内，其回波频率与标称值相差应在±10%以内。

5.5.2.6   探头频率要与仪器相匹配。 对每个探头在使用前均应编号，应测试探头距离-幅度特性，方法是用一组埋深不同Φ2.0mm平底孔超声波纵波对比试块，测其埋藏深度不同的平底孔反射波高或某一波高灵敏度值，记录测试参数画出距离幅值曲线或距离增益曲线。使用该探头检验时，在检验前和检验结束后应进行一次距离-幅度特性校验,测试不同埋深Φ2.0mm平底孔纵波对比试块不少于3点，若有一次反射波高与原距离幅度特性相差±10%以上时，应重新评定探头性能并校验检验系统。

5.5.2.7  对于特殊几何形状的产品，如需采用其它专用探头，应根据产品加工工艺的特点和质量要求。，其探头形状、尺寸、技术性能及检验方法由供需双方协商确定。

辅助装置

辅助装置主要指满足液浸检验使用的液槽、探头与被检产品耦合装置、扫查装置、操纵器和桥架、探头专用夹具、自动探伤机械传动装置及电气控制等辅助部分。其辅助装置应使声能有效传入被检产品中、抗干扰能力强、操作方便、使用安全、运行稳定可靠。

液槽或给水装置应能浸没产品被检部位，传动装置应保证探头在所需检验范围内平稳运动。操纵器应使探头专用夹具在两个互相垂直的平面内以小于1°的精度调节探头角度，应能精确定位探头。

耦合剂

5.6.1  液浸法使用的耦合剂一般采用无气泡、无杂质清洁的室温水。如有必要，经相关技术部门同意，可在水中加入适量的防蚀剂和润湿剂。必须确认，所有添加剂应对设备、被检产品及相关装置无腐蚀和损害。

5.6.2  接触法使用的耦合剂应选透声性好、清洁，无污染不应有损于被检产品及探头，对人体无伤害。耦合剂粘度及对表面润湿性应根据被检件表面粗糙度选择，应保证声能很好地传入被检件。

5.6.3  灵敏度调试与检验时使用的耦合剂应相同。

检验程序

检验准备

检验前应检查被检产品表面状况是否满足探伤要求，对不符合检验要求的表面应进行表面处理。确认检验现场满足探伤要求。

检验方法选择

本标准规定的超声波检验方法可采用超声波纵波接触法和液浸法，在条件允许的情况下，建议采用液浸法进行检验。对直径小于Φ30mm的棒材、厚壁管材建议采用液浸法进行检验。

检验面选择

被检面的选择应根据产品的加工变形特点，不连续性的分布规律、使用要求，由供需双方协商确定。通常，声束入射方向的选择应使声束中心轴线与不连续性主平面垂直。不连续性反射面的最大可能取向应根据产品的加工工艺和产品组织状态来确定。一般情况下：

6.3.1  锻件、挤压件、轧制件等声束应垂直于金属流线方向（即探伤面平行于金属流线方向）；

6.3.2  横截面长边和短边长度比小于3：1的矩形截面体应沿横截面的长边和短边两个相邻面分别进行检验；

6.3.3  正方形自由锻件至少在三个相邻的面进行检验。

检验范围

6.4.1  被检产品检验最大厚度不大于150mm并符合6.3条要求可选一个检测面实现该厚度的检验；被检产品检验最大厚度大于150mm小于300mm时,应从检测面对面进行再次检验；被检产品最大厚度不小于300mm时，应根据供需双方协商确定不连续性尺寸评定方法。

6.4.2  对于所选检验面若最大有效金属声程使得仅从一面检验无法探出所规定验收等级的最小不连续性尺寸时，应从对面进行再次检验。

6.4.3  当声入射面分辨力不能有效分辨靠进入射面的不连续性尺寸时，应从对面进行附加检验，也可由供需双方协商选择盲区小的纵波双晶组合探头进行附加方法检验，或其它附加检验方法。

6.4.4  对于锻件、型材等产品应在产品检验工艺图上标识检验面、产品的加工余量。

6.4.5  对于特殊规格的产品检验面、检验范围应由供需双方协商确定，并制定检验规程，

6.4.6   对厚壁管进行检验时，管壁厚度应不小于10mm。

探头选择

根据被检产品的几何形状、厚度、表面状况及要检出不连续性的最小尺寸和种类、表面分辨力等选择合适的探头。

接触法检验

6.5.1.1  对于锻件、板材、型材等探测面为平面产品建议采用非聚焦纵波直探头或纵波双晶组合探头。

6.5.1.2  对于棒材、厚壁管材建议采用线聚焦纵波直探头或纵波双晶组合探头。

液浸法检验

建议采用水浸平直探头或聚焦探头，如需采用其它形式探头应由供需双方协商确定。

探头频率的选择

选择合适的检验频率以保证在检验范围内能有效检出验收等级所要求的不连续性尺寸。频率越高，分辨力越好，盲区小，同时穿透能力降低；与此相反，使用的频率越低，穿透能力越强，但分辨力降低，盲区增大。在条件允许的情况下，应优先选用高频率的探头。对表面粗糙度较差的检验面或晶粒粗大的产品，应选用较低频率的探头。检验频率一般在2MHz～15MHz范围内选择。

探头尺寸的选择

依据被检产品检验部位的几何外形、厚度、检验范围等选择探头尺寸。探头的尺寸影响分辨力和近场区长度以及检验效率。

检验灵敏度调试

6.6.1  根据验收标准要求及被检产品检验范围，按第8条选择一组与验收级别相一致的对比试块进行检验灵敏度调试，最少选择相应三块不同埋深平底孔对比试块，调试仪器检验灵敏度。

6.6.2  第一块对比试块平底孔埋藏深度应不大于被检产品入射面的加工余量；第二块对比试块平底孔埋藏深度应为被检产品厚度的一半; 第三块对比试块平底孔埋藏深度应为被检产品最大检验范围。

6.6.3  探头分别对三块对比试块进行扫查，调节超声波探伤仪相关参数，移动探头的位置，找平底孔最大反射波，调节衰减器衰减量,使来自任一对比试块中平底孔的反射波高至少为显示屏满刻度的80%，在检验范围内以平底孔反射波高最低的对比试块调试检验系统灵敏度，灵敏度调试使平底孔反射波高为显示屏满刻度80%，并以此灵敏度对被检产品进行检验。也可通过距离-幅度曲线或距离-增益曲线在产品的最大检验范围内确定一个最低响应的对比试块,调试检验系统灵敏度使最低响应的对比试块平底孔反射波高为显示屏满刻度的80%，并以此灵敏度对被检产品进行检验。通常情况下，超声波探伤仪的“抑制”应处于关闭位置。

6.6.4  对于棒材、厚壁管材或被检面是曲面的产品，检验灵敏度调试应选用与被检产品曲率半径相一致或相近的同类对比试块。根据验收标准要求按第8条选择相应的平底孔进行灵敏度调试，找不同埋深平底孔的最大反射波，调试探伤仪衰减器衰减量，使其中一个最低反射波高的平底孔为显示器满刻度80%，并以此灵敏度对被检产品进行检验。

液浸法检验液层的调试

6.7.1  应使被检产品二次表面反射波出现在被检产品的一次底面反射波之后。

6.7.2  用6.6条所用的对比试块，液层厚度调试在检验范围内应以能达到最佳分辨力和最佳穿透力，按验收标准要求能有效检出所要求的不连续性为原则。

6.7.3  灵敏度调试、产品的检验、不连续性的评定液层厚度应相同，液层厚度波动范围不应超过±3mm。

液浸法检验声束入射角的调试

液浸法检验，调试声束入射角使入射界面反射波幅最高，为声束垂直入射界面。固定探头夹具，检验时探头角度偏离不应大于±0.5°。当入射界面为曲面时，应有曲面跟踪装置，使声束保证垂直入射界面。

传输修正

在对比试块与被检产品之间存在有声传输特性的差异时，应考虑进行声传输修正。修正方法通过选取与被检产品等厚度对比试块，测底面反射波幅值的分贝差来确定。修正后如出现噪声信号影响不连续性评定时，则该方法不应使用。

有效波束宽度的测量

6.10.1  对于圆形晶片探头，将探头放在对比试块上进行扫查，找平底孔最大反射波高，调整仪器灵敏度，使最大反射波高为显示器满刻度80%，分别沿平底孔直径方向两边移动探头，使反射波高降至40%此时探头两 点间的中心距离，即为该声程下波束有效宽度。

6.10.2  对于双晶探头和矩形晶片探头，将探头放在对比试块上进行扫查，获得平底孔的最大反射波高，然后调节仪器灵敏度，使反射波高为显示器满刻度的80%，沿双晶探头隔声层纵向取向或矩形晶片长轴方向相平行的方向横过平底孔直径分别向两边移动探头，使反射波高降至40%此时两点间距离，即为该声程下波束的有效宽度。

探头扫查

6.11.1  对需要检验的区域应全部扫查到。一般情况下，扫查间距不应大于6.6条所选用对比试块中最小有效波束宽度的二分之一。

6.11.2  对于双晶组合探头，其隔声层的纵向取向应与缺陷可能延伸的方向平行。对于矩形晶片，其晶片长轴方向应与缺陷可能延伸的方向平行。

6.11.3  探头扫查时的移动方向均应与缺陷可能延伸的方向垂直。

检验速度

检验速度应满足被检产品在规定验收等级中能有效检出最小不连续性。在一般情况下，手动检验时的扫查速度应不大于254mm/s,自动检验扫查速度应不大于300mm/s。

检验

6.13.1  在检验过程中如检验参数发生变化或探伤仪参数旋扭发生变动应对检验灵敏度按6.6条进行重新校验，并对上一次调试的仪器参数检验的所有产品进行重新检验。

6.13.2  在长时间连续工作时要定期对仪器进行校验，检验工作完成后要对仪器进行校验。

6.13.3  在检验过程中，如更换仪器、探头、探头导线、耦合剂等应对检验灵敏度按6.6条进行重新校验。

不连续性的评定

不连续性平面位置的确定

接触法

当需要对不连续性精确定位时，如不连续性处于远场区时，将探头放在被检产品检验面移动扫查，当获得不连续性最大反射波高时，则探头所在中心位置即为不连续性的平面位置。如不连续性处于近场区，定位时应考虑声束横截面内声压峰值分布，建议选择合适的探头，使不连续性处于远场区以外进行缺陷定位。

液浸法

当探头主声束垂直于被检产品表面移动所获得不连续性的最大反射波高时，用吸声材料的薄片斜靠声入射面移动，当移动到反射波高下降6dB的位置时，在入射面上沿着薄片的边画一直线，在其它两个方向上采用同样的方法进行标记，三条线将在声束入射点处相交，此交点即为不连续性的平面位置。

不连续性埋藏深度的确定

比较法

采用同声程反射体对比试块进行比较，评定不连续性埋藏深度。当无相应深度的对比试块时，可用与不连续性深度相邻的两块对比试块，采用插入法进行评定。

比例法

采用被检产品已知厚度，调试探伤仪显示器水平时基线比例，，利用一次底面反射回波与二次底面反射回波上升沿之间的水平距离按比例法进行时基线调试，也可用等于或略大于被检产品厚度的对比试块按比例法进行时基线调试。根据调试比例，不连续性的埋藏深度可从时基线上反射信号的位置直接读取。

计算法

如不连续性处于远场区时，将被检产品上表面反射波前沿与不连续性反射波前沿之间的水平距离与上下表面两反射波前沿之间的水平距离之比乘以被检产品实际厚度，通过计算法求出不连续性尺寸埋藏深度。

不连续性的评定

单点不连续性的评定

7.3.1.1  在探测条件相同的情况下，若不连续性的埋藏深度与平底孔的埋藏深度相同，当单点不连续性小于探头声束的有效截面时，将不连续性的反射波高与同声程对比试块平底孔的反射波高相比较，当两波高幅值相等时，则该平底孔的尺寸为不连续性的当量尺寸。若两波高幅值不相等时，调探伤仪的衰减器衰减量，使两波高幅值相等，并记录衰减器衰减量。

7.3.1.2  当不连续性的埋藏深度与所用对比试块中平底孔的埋藏深度不同时，可用两个平底孔埋深与之相近的对比试块采用插入法进行比较但不允许用外推法。

7.3.1.3  当单个不连续性面积大于探头声束有效截面时，可采用6dB法进行评定。

多个不连续性的评定

按7.3.1条对每个不连续性的最大反射信号的中心位置进行定位，确定相邻不连续性之间的距离，对于不连续性分布不在同一水平面时，可用间接的方法（几何图形）进行计算确定。比较任意两个不连续性之间的距离，以最小的距离根据表3，按相应验收等级要求进行评定。

不连续性长度的评定

按6.6条规定调整仪器检验灵敏度，在扫查过程中发现有长条形不连续性时，应按以下方法评定其长度。

7.3.3.1  方法一：当发现长条不连续性时，按表3中长条不连续性验收等级要求，选取平底孔埋深与不连续性的埋深相同对比试块，将探头放在对比试块上，移动探头找平底孔的最大反射波高，然后调节探伤仪衰减器衰减量，使波高为显示器满刻度80%，分别沿平底孔直径方向两边移动探头，记录波高降至显示器满刻度10%的两点之间距离L1。

在仪器调整不变的情况下，将探头重新移到被检产品长条形不连续性上，然后探头分别沿着不连续性长度方向移动，测出长条形不连续性两端点波高降至荧光屏满刻度10%的两点间的距离L2。

将7.3.3.1.2条测出的距离L2减去7.3.3.1.1条测出的距离L1，即为不连续性的指示长度。

7.3.3.2  方法二：在远场区当发现长条不连续性时，沿着不连续性长度方向平移探头，找不连续性最大反射波高，调节探伤仪衰减器衰减量，使波高为显示器满刻度的80%，然后探头分别沿着不连续性长度方向移动，测出长条形不连续性两端点波高降至荧光屏满刻度40%，分别标记探头的中心位置，两中心之间的距离为不连续性尺寸的长度。

7.3.4  当获得不连续性信息时，在可能的情况下，应从检验面的对面或可能实现检验的面对不连续性进行多方位探测。综合检验结果，对不连续性进行评定。

底波衰减测试

按规定的灵敏度进行扫查时，如发现噪声信号幅度高于正常噪声信号幅度一倍或第一次底波有明显降低时，应停止检查，并用如下的方法测定底波的衰减差：

7.4.1  在与被检产品几何形状、尺寸、表面状况相同的正常产品上移动探头，在相同部位使第一次底波高度反射最大，调整仪器灵敏度使第一次底波高度为荧光屏满刻度的80%。

7.4.2  将探头重新移到被检产品有杂波或底波降低的位置，仔细检查检验部位上下表面状态，确认底波反射损失不是由几何形状、尺寸、表面状况诸因素引起的。

7.4.3  比较两者的底波衰减量，以百分比记录此数。

7.4.4  当被检产品的底波波幅低于正常材料底波波幅的50%时。若衰减原因是由于杂乱信号引起的，则应进行冶金分析，以确定其原因并决定验收与否。

7.5  在评定不连续性时，当被验收产品与对比试块由于各种因素存在较大差异时，应加以修正。如条件允许的情况下，可对该位置检验面进行表面处理，排除由表面粗糙度引起的检验误差。

质量的分级与验收

8.1  超声检验分AAA、AA、A、B 、C 五个等级。工程图纸中应注明所要求的等级。当被检产品须用多个等级验收时，在图纸上应划出区域并注明每个区域所要求检验的验收等级。

8.2  棒材如需要横波检验时，检验方法应按GJB3538《变形铝合金棒材超声波检验方法》规定。

8.3  在AAA、AA、A、B、C 级验收等级中，其允许存在的不连续性当量值应符合表3规定。

表3   不连续性当量                  单位为毫米

| 等级 | 单个不连续性 | 多个不连续性 | 长条状不连续性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 当量平底孔直径 不大于 | 每个不连续性当量平底孔直径 大于 | 指示中心间距 大于 | 不连续性反射当量平底孔直径 不小于 | 指示长度 不大于 |
| AAA | 0.8 | 0.4 | 25 | 0.4 | 3 |
| AA | 1.2 | 0.8 |  | 0.8 | 13 |
| A | 2.0 | 1.2 |  | 1.2 | 25 |
| B | 3.2 | 2.0 |  | 2.0 |  |
| C | 3.2 | 不要求 | 不要求 |

8.4  超过规定的超声波质量等级要求的不连续性，经供需双方协商同意只要在随后的机械加工中可被除去时，则是允许的，应对不连续准确标记详细记录不连续性位置、深度、当量值等检验参数。

8.5  在检验过程中检验人员如能对不连续性进行判定为裂纹缺陷，应判定为不合格产品。

8.6  底反射波损失要求由供需双方协商确定。

8.7  对检验不合格产品的不连续性位置应进行明显标记，以防混料。

8.8  检验结束后，应对探伤灵敏度进行校验，如发生异常，应对上次校验后所检验的产品进行重新检验。

检验记录与报告

9.1  检验记录一般包括：产品名称、产品规格、合金牌号、状态、批号、熔次号、产品件号、探伤仪型号、探头规格、检验频率、检验方法、耦合剂、验收标准、对比试块号、检验结果详细记录、检验人、审核人和检验日期等。

9.2  检验报告一般包括：编号、送检单位、产品名称、产品规格、合金牌号、状态、批号、熔次号、产品件号、探伤仪型号、探头规格、检验频率、检验方法、耦合剂、验收标准、对比试块号、检验结果。检验报告应至少一式两份，由检验单位和送检单位各持一份，检验报告应作为质量档案保存。

# Text boxes

201×-××-××实施

201×-××-××发布

变形铝、镁合金产品

超声波检验方法

Process for ultrasonic  lnspection of wrought

aluminum and magnesium alloy products

（草案稿）

GB/T 6519-201X

代替GB/T 6519-2000

中华人民共和国国家标准

ICS 77.040.20

H 26