ICS 71.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 63.25—201X/ISO 15379∶2004

铝用炭素材料检测方法

第25部分

无压下底部炭块钠膨胀率的测定

Carbonaceous materials used in the production of aluminium

Part 25：Cathode block —Determination of expansion due to sodium penetration without application of pressure

（ISO 15379∶2004，Carbonaceous materials for the production of aluminium — Cathode block materials — part 2:Determination of expansion due to sodium penetration without application of pressure，IDT）

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

前    言

YS/T 63《铝用炭素材料检测方法》共有26部分：

——第1部分   阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定；

——第2部分   阴极炭块和预焙阳极  室温电阻率的测定；

——第3部分   热导率的测定  比较法；

——第4部分   热膨胀系数的测定；

——第5部分   有压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第6部分   开气孔率的测定  液体静力学法；

——第7部分   表观密度的测定  尺寸法；

——第8部分   二甲苯中密度的测定  比重瓶法；

——第9部分   真密度的测定  氦比重计法；

——第10部分  空气渗透率的测定；

——第11部分  空气反应性的测定  质量损失法；

——第12部分  预焙阳极CO2反应性的测定  质量损失法；

——第13部分  杨氏模量的测定  静测法；

——第14部分  抗折强度的测定  三点法；

——第15部分  耐压强度的测定；

——第16部分  微量元素的测定  X射线荧光光谱分析方法；

——第17部分  挥发分的测定；

——第18部分  水分含量的测定；

——第19部分  灰分含量的测定；

——第20部分  硫分的测定；

——第21部分  阴极糊  焙烧膨胀/收缩性的测定；

——第22部分  焙烧程度的测定  等效温度法；

——第23部分  预焙阳极空气反应性的测定  热重法；

——第24部分  预焙阳极CO2反应性的测定  热重法；

——第25部分  无压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第26部分  耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定。

本部分为第25部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分为非仲裁方法。

本部分等同采用ISO 15379-2:2004《铝生产用炭素材料 —底部炭块 —第二部分：无压下底部炭块钠膨胀率的测定》。本部分对ISO 15379-2:2004进行了以下编辑性修改：

——删除了ISO15379-2:2004的目录、前言、引言；

——标准名称按照本系列标准的要求进行了修改。

本部分主要技术性修改见附录B。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝用炭素材料检测方法

第25部分

无压下底部炭块钠膨胀率的测定

1   范围

本部分规定了铝用阴极炭块由于钠渗透引起的线性膨胀率（即钠膨胀率）的测定方法。

本部分适用于测定铝用阴极炭块由于钠渗透引起的线性膨胀率（即钠膨胀率），线性膨胀率还取决于取样方向的各向异性。

- 2   规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 26297.1-2010 铝用炭素材料取样方法 第1部分 底部炭块

3   方法原理

如图1所示，将底部炭块试样浸入石墨坩埚内初始分子比为4.0的冰晶石熔盐电解质中。将整个系统加热到980℃±5℃，以0.7A/cm2的电流密度电解2h。利用一个插入样品钻孔的探针测量其钠膨胀率。

4   试验装置

测定钠膨胀率的试验装置如图1所示。

4.1  炉子：能加热到980℃，熔盐温度梯度小于10℃。

4.2  炉子控温装置：适合将温度控制在（980±5）℃。

4.3  温度测量装置：如热电偶，适合用K型或S型，在980℃时的测量误差为±5℃。

4.4  石墨坩埚：内径90mm，高90mm，作为阳极使用。

4.5  铜管：外径14mm，内径12mm，铜管作为样品台和测量膨胀率的固定参考物。同时是电源与样品之间的导线。铜管一端应带有螺纹，长度应该满足当样品放在坩埚底部时铜管能伸出炉外。

4.6  膨胀杆：直径5mm，用来测量样品膨胀率。膨胀杆棒插入样品孔洞，并伸出铜管。

4.7  测量装置：用来观察膨胀过程，量程为10mm，在量程范围内的精度为1μm，可连接至计算机或者电子自动记录仪。

4.8  坩埚底座：耐热钢材质，使阳极电流由电源到达石墨坩埚。

4.9  石墨电源：可以改善坩埚和底座之间的导电性。

4.10 电源：能提供（54±1）A的直流电，电流密度为0.7A/cm2。

5   试剂

5.1  氩气：焊接级别。

5.2  冰晶石（Na3AlF6）：纯度不小于99.7%的天然冰晶石，或纯度不小于97%的合成冰晶石。

5.3  氟化钠（NaF）：纯度不小于99%。

5.4  氟化钙（CaF2）：纯度不小于97%。

5.5  氧化铝（Al2O3）： 纯度不小于98%。

5.6  电解质：分子比为4.0，组成为：71.5%的 Na3AlF6，14.5%的NaF，5.0% 的CaF2，9.0%的Al2O3。电解质用颚式破碎机破碎到粒度小于2mm，质量1300g。

单位为毫米

A-膨胀杆； B-样品台（铜）； C-热电偶；  D-钢容器 ； E-样品；  F-石墨坩埚；G-电解质； H-石墨粉。

图1  钠膨胀率测定设备装配示意图

- 取样

按GB/T XX.1-XXXX进行取样。样品直径30.0mm±0.1mm，长度100mm。在样品中心钻孔直径6mm，钻到底部以上10mm。钻孔应该有25mm±5mm深的螺纹，测量距离是65mm±5mm。螺纹的内径应该和铜管配套。

- 测量步骤

将试样安装到铜管（4.5）上。确定室温下铜管底部和样品孔洞底部距离差值为l0，按5.6的要求准备电解质，将电解质加入石墨坩埚（4.4）中，将坩埚放入坩埚底座（4.8）中。 石墨电源（4.9）可以改善坩埚和底座之间的导电性。将坩埚和底座放入炉子（4.1）中。将带有铜管的样品放在熔盐上部以使其和坩埚一同预热。穿过铜管将膨胀杆（4.6）插到样品中孔的底部。将热电偶放在靠近坩埚熔盐中心高度附近位置。

在氩气保护下，将炉温升到980℃±5℃。待温度稳定后，样品插入距离坩埚底部30mm处。

将形变探测器架放在铜管顶部，使其靠在膨胀杆（4.6）上部，测量铜管和膨胀杆之间的位置变化。样品一直加热到样品和试验装置无进一步的热导漂移为止。测量铜管和膨胀杆的位移差值，作为后面测量的长度变化Δlmeas(t)的零参照点。

将电源（4.10）连接到坩埚底座和铜管上。以54A±1A的恒定电流电解2h。每隔1min记录长度的改变量Δlmeas(t)，然后停止电解。从熔盐中取出样品，让炉子冷却到室温。

8   结果

8.1 计算

按公式（1）计算t时刻的钠膨胀率。

ΔL(t)=Δl测量（t）l0×100%   ·································(1)

式中：

ΔL(t)— t时刻的钠膨胀率，单位为百分数（%）；

Δl测量(t)— t时刻试样的长度改变量，单位为毫米（mm）；

l0 — 试样的原始长度，单位为毫米（mm）。

以时间T为横轴，以钠膨胀率ΔL(t)为纵轴，作图。曲线最高点对应的钠膨胀率的最大值ΔLmax即该试样的钠膨胀率。结果保留两位小数。

8.2  精密度

精密度根据下列公式计算。

按公式（2）计算重复性：

r = 0.22×ΔLmax+0.03      ································(2)

式中：

ΔLmax— 钠膨胀率的最大平均值。

0.03 — 绝对值（%）

例如：材料A钠膨胀率最大平均值ΔLmax是 0.70%。那么重复性为

0.22×0.70+0.03=0.18 %

按公式（3）计算再现性：

R = 0.28×ΔLmax ································(3)

式中，ΔLmax与公式（2）中的ΔLmax一致。

自由度为实验室数量乘以样品数，如：4个实验室，3个样品，则自由度为12。

- 测试报告

检测报告应包括下列内容：

a) 本标准编号；

b) 所有辨认测试样品所必需的详细资料；

c) 取样方向，相对于挤压方向或振动方向；

d) 检验结果：给出最大钠膨胀ΔLmax以及相对钠膨胀ΔL（t）对时间t所作的图；

e) 检验日期。

附 录 A

（资料性附录）

本标准与ISO15379-2:2004章条编号对照表

表A.1给出了本标准章条编号与ISO15379-2:2004章条编号对照一览表

| 本标准章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| — | 目录、前言、引言 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

附  录 B

（资料性附录）

本标准与ISO15379-2:2004的技术性差异及其原因

表B.1给出了本标准与ISO15379-2:2004的技术性差异及其原因对照一览表

| 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 引用了与国际标准对应的中国标准，而非国际标准 | 适合中国国情 |
| 6 | 使用对应的中国标准 | 适合中国国情 |