中华人民共和国国家标准

钆铁合金化学分析方法

第3部分：钙、镁、铝、硅、锰量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical Analysis Methods of Gadolinium Iron

Part 5: Determination of Ca, Mg, Al, Si and Mn content

by Inductively coupled plasma Atomic Emission spectrum method

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

XB/T ×××××.5—201×

前　　言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

XB/TXXXXX-201X《钆铁合金化学分析方法》共分5个部分：

——第1部分：稀土总量的测定  重量法；

——第2部分：稀土杂质含量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定  重铬酸钾容量法；

——第5部分：硅量的测定  分光光度法。

本部分为第5部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：赣州有色冶金研究院。

本部分起草单位：包头稀土研究院。

- 本部分参加起草单位：北京有色金属研究总院、赣州有色冶金研究所、北京纳克分析仪器有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心。

本部分主要起草人：杜梅、于勇海、郝茜。

钆铁合金化学分析方法

第5部分：钙、镁、铝、硅、锰量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本标准规定了钆铁合金中钙、镁、铝、硅、锰含量的测定方法。

本标准适用于钆铁合金中钙、镁、铝、硅、锰含量的测定。测定范围：钙为0.0010～0.020%；镁为0.0010～0.030%；锰为0.0050~0.050%；铝为0.010～0.080%；硅为0.0050～0.060%。

- 方法原理

试样以硝酸溶解，在稀酸介质中，以电感耦合等离子发射光谱仪进行测定。各测定元素以基体匹配法进行校正，钙、镁、锰也可以工作曲线法校正。

- 试剂

  - 硝酸，优级纯。

  - 盐酸，优级纯。

  - 钙标准溶液：称取0.2497g在105~110℃干燥至恒重的碳酸钙(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL水，5mL盐酸（3.1）低温加热溶解，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Ca 1000µg。

  - 镁标准溶液：称取0.3469g在105~110℃干燥至恒重的碳酸镁(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL水，5mL盐酸（3.1）低温加热溶解，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Mg 1000µg。

  - 铝标准溶液：称取0.1000g金属铝(>99.99%)，加10mL水，10mL盐酸（3.1）低温加热至完全溶解，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Al 1000µg。

  - 硅标准溶液：称取0.2140g二氧化硅（>99.9%，预先经1000℃灼烧1h后，置于干燥器中，冷却至室温），置于加有3g无水碳酸钠的铂坩埚中，上面再覆盖1~2g无水碳酸钠，将铂坩埚先于低温处加热，再置于1000℃高温处加热熔融至透明，继续加热熔融3min，取出，冷却，用盛有冷水的塑料烧杯浸出熔块至完全溶解。取出坩埚，仔细擦洗，冷却至室温。溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于塑料瓶中。此溶液1mL含Si 100μg。

  - 锰标准溶液：称取0.1582g在105~110℃干燥至恒重的二氧化锰(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL水，5mL盐酸（3.2）低温加热溶解，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Mn 1000µg。

  - 钙、镁、铝、锰混合标准溶液：分别移取5.00mL钙标准溶液（3.3）、镁标准溶液（3.4）、铝标准溶液（3.5）、锰标准溶液（3.7）至100mL容量瓶中，加入2mL盐酸（3.2），加水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钙、镁、铝、锰各50μg。

  - 铁标准贮存溶液：称取5.0000g铁粉（>99.9%）置于300mL烧杯中，加入20mL水，20mL盐酸（3.2），加热溶解，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Fe 50mg。

  - 钆标准贮存溶液：称取17.2871g氧化钆（>99.9%，预先经1000℃灼烧1h后，置于干燥器中，冷却至室温），置于200mL烧杯中，加20mL水，25mL盐酸（3.2），加热溶解，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Gd 150mg。

  - 氩气（>99.99%）。

- 仪器

电感耦合等离子体光谱仪。

- 试样

将试料过1mm孔径筛。

- 分析步骤

- 试料

称取1g试料，精确至0.0001g。。

- 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 分析试液的制备

将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加10mL水、5mL硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，取下，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，待用。

- 标准系列溶液的配制

分取铁标准贮存溶液（3.9）及钆标准贮存溶液(3.10)5mL于4个100mL容量瓶中，分别加入50µg/mL 的Ca、Mg、Al、Mn混合标液（3.8）0，1.00，2.00，20.00mL及100µg/mL 的Si标液（3.5）0，0.50，1.00，10.00mL，配制成工作曲线系列。工作曲线浓度见表1。

表1

| 元素 | Mg | Al | Si | Ca | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准1/% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准2/% | 0.0050 | 0.0050 | 0.005 | 0.0050 | 0.0050 |
| 标准3/% | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.0101 |
| 标准4/% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

6.6 分析线波长

测定元素分析线波长见表2。

表2

| 元素 | Ca | Mg | Al | Si | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/ nm | 393.3 | 279.5 | 236.7 | 251.6 | 257.6 |

  - 测定

按仪器使用参数，依次测定工作曲线溶液及试样溶液。

- 分析结果的计算

将标准系列溶液（6.5）的浓度直接输入计算机，用基体匹配法进行校正，直接测定分析试液（6.4）中钙、镁、铝、硅、锰的质量分数。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| Ca | <0.0010 |  |
|  | 0.00516 | 0.000235 |
|  | 0.0201 | 0.000655 |
| Mg | 0.00228 | 0.0000995 |
|  | 0.00709 | 0.000256 |
|  | 0.0216 | 0.000985 |
| Al | 0.0129 | 0.000652 |
|  | 0.0318 | 0.00123 |
|  | 0.0620 | 0..00119 |
| Si | 0.00471 | 0.000265 |
|  | 0.00960 | 0.000304 |
|  | 0.0408 | 0.000836 |
| Mn | 0.00503 | 0.000293 |
|  | 0.0198 | 0.000361 |
|  | 0.0394 | 0.000986 |

8.2 再现性

表4

| 元素 | 质量分数/% | 再现性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| Ca |  |  |
|  | 0.00511 | 0.000184 |
|  | 0.0199 | 0.000696 |
| Mg | 0.00219 | 0.000131 |
|  | 0.00714 | 0.000256 |
|  | 0.0210 | 0.00102 |
| Al | 0.0124 | 0.000748 |
|  | 0.0316 | 0.00101 |
|  | 0.0615 | 0.000734 |
| Si | 0.00481 | 0.000271 |
|  | 0.00975 | 0.000287 |
|  | 0.0405 | 0.000805 |
| Mn | 0.00496 | 0.000240 |
|  | 0.0198 | 0.000339 |
|  | 0.0389 | 0.00136 |

8.3 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表5

| 元素 | 质量分数/% | 允许差，% |
| --- | --- | --- |
| Ca |  |  |
| Mg |  |  |
| Al |  |  |
| Si |  |  |
| Mn |  |  |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。