w(Mg)%=V×c×M×250×250m×V0×V1×100%

XB

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T ×××××.1—201×

钆铁合金化学分析方法

第５部分：硅量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of gadolinium ferroalloy

Determination of silicon content

Molybdenum blue spectrophotometry

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

XB/TXXXXX-200X《钆铁合金化学分析方法》共分6个部分：

——第1部分： 稀土总量的测定  重量法

——第2部分： 非稀土杂质量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法

——第3部分： 稀土杂质量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

——第4部分： 铁量的测定  滴定法

——第5部分： 硅量的测定  钼蓝分光光度法

——第6部分： 氟量的测定

本部分为第５部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：赣州有色冶金研究所、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分起草单位：北京有色金属研究总院。

本部分参加起草单位：包头稀土研究院、赣州有色冶金研究所、天瑞仪器股份有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司、广东珠江稀土有限公司。

本部分主要起草人：杨萍、陈云红。

钆铁合金化学分析方法

第５部分：硅量的测定

钼蓝分光光度法

- 范围

本标准规定了钆铁合金中硅量的测定方法。

本标准适用于钆铁合金中硅量的测定。测定范围0.01%～0.2%。

- 方法原理

试样以稀盐酸溶解，在稀酸介质中，硅与钼酸铵形成硅钼杂多酸，在硫酸和草酸介质中分解磷，砷杂多酸，用抗坏血酸还原钼杂多酸为蓝色低价络合物，于分光光度计波长800nm处测定吸光度，以标准曲线求得相应的硅量。

- 试剂和材料

3.1  盐酸（1+2）G.R；

3.2  氨水（1+1）G.R；

3.3  硫酸（1+5）G.R；

3.4  草-硫混酸：1g草酸溶于100mL硫酸（3.5）；

3.5  钼酸铵（50g/L）；

3.6  抗坏血酸（10g/L）；

3.7 硅标准贮存液：称取 0.1070g二氧化硅（SiO2＞99.9%，120℃烘2h冷却至室温），置于铂坩埚中，加入5g无水碳酸钠（优级纯），于950℃～1000℃熔融至红色透明。稍冷后用热水浸出，冷却。将溶液移入500mL容量瓶中，用水定容混匀。立即转移到塑料瓶中。此溶液硅浓度为100μg/mL。

3.8 硅标准溶液：移取硅标准贮存溶液（3.9）10mL于100mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液浓度为10μg/mL硅。

  - 对硝基酚溶液（1g/L）。

- 仪器

分光光度计。

- 试样

将试样制备成粉末或小粒状，密封，置于干燥器中备用。

- 分析步骤

6.1 测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.2  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 硅质量分数 / % | 称样量/ g | 分取试液的体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.010～0.050 | 2.00 | 5.00 |
| ＞0.050～0.20 | 1.00 | 2.00 |

6.3 空白试验

随同试样做空白试验。

6.4  测定

6.4.1将试料（6.2）于250mL聚乙烯烧杯中，加入约30mL水，40mL盐酸（3.1），盖上表面皿，等剧烈反应后，低温加热溶解完全，取下，用水洗杯壁及表面皿，冷却至室温，将溶液移入200mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 按表1分取（6.4.1）溶液，于25mL比色管中，加入1滴对硝基酚溶液（3.9），用氨水（3.2）调溶液为黄色，加0.5mL硫酸（3.3），加入2.5mL钼酸铵（3.5），混匀。在不低于20℃的室温放置10min。加入5mL草-硫混酸（3.4），2.5mL抗坏血酸（3.6），每加一种溶液需混匀，用水稀释至刻度，混匀。放置10min。

6.4.3 吸光度的测定:将部分试料溶液（6.4.2）移入1cm或2cm比色皿中，以试料空白溶液（6.3）作参比，于分光光度计波长800nm处，测量其吸光度。在标准曲线上求出溶液（6.4.2）的硅量。

6.5  标准曲线的绘制

6.5.1 分取硅标准溶液（3.8）0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL于6个25mL比色管中，以下按6.4.2操作。

6.5.2 将部分试料溶液（6.5.1）移入2cm比色皿中，以试剂空白溶液作参比，于分光光度计波长800nm处，测量其吸光度。以硅含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

- 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算待测元素硅的质量分数w，%：

(1)

式中：

c——曲线上求出溶液（6.4.2）的硅含量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 硅质量分数 / % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.036 | 0.004 |
| 0.13 | 0.02 |
| 0.21 | 0.04 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 硅质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | 0.006 |
| >0.05～0.20 | 0.08 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。