ICS 77.120.20

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.12-201X

代替GB/T 13748.12-2005

镁及镁合金化学分析方法

铜含量的测定

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys

— Determination of low copper content

（IDT ISO 794:1976）

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分包括方法一、方法二、方法三。

本部分方法一和方法二代替GB/T13748.12—2005中方法一和方法二，除编辑性整理外，其内容没有变化。

本部分方法三等同翻译ISO 794：1976《镁及镁合金—铜的测定—草酰二酰肼光度法》，与ISO 794：1976的一致性程度为等同。

本部分自发布之日起，同时代替GB/T 13748.12—2005。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分方法二、方法三参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分方法二主要起草人：路霞、张元克、张树朝、张爱芬、XXX。

本部分方法三主要起草人：XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

- —GB/T 4374.1—1984、GB/T 13748.8—1992、GB/T 13748.12—2005。

镁及镁合金化学分析方法

铜含量的测定

方法二 高含量铜的测定 新亚铜灵分光光度法

10  范围

本方法规定了镁合金中铜含量的测定方法。

本方法适用于镁合金中铜含量的测定。测定范围：2.00%～4.00%。

11  方法原理

试料用盐酸和过氧化氢溶解，在柠檬酸铵存在下用盐酸羟胺将Cu（Ⅱ）还原为Cu（Ⅰ），在pH=6左右的酸度下，Cu（Ⅰ）与新亚铜灵生成1∶2的黄色络合物，于分光光度计波长455nm处测量其吸光度。

12  试剂

12.1  过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

12.2  盐酸（1+1）。

12.3  硝酸（1+1）。

12.4  盐酸羟胺溶液（100g/L）。

12.5  新亚铜灵（2，9—二甲基—1，10—二氮杂菲）乙醇溶液（1g/L）。

12.6  柠檬酸铵溶液（500g/L）。

12.7  铜标准溶液：称取0.0500g铜[ω（Cu）≥99.9%]于300mL烧杯中，加入200mL水及100mL硝酸（12.3），低温加热至完全溶解，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg铜。

13  仪器

分光光度计。

14  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

15  分析步骤

15.1 试料

称取0.50g试样（14），精确至0.0001g。

15.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

15.3 空白试验

随同试料（15.1）做空白试验。

15.4 测定

15.4.1  将试料（15.1）置于200mL烧杯中，缓慢加入15mL盐酸（12.2），滴加过氧化氢（12.1），缓慢加热至试样完全溶解，煮沸除去过量的过氧化氢，冷却至室温，移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

15.4.2  移取10.00mL试液（15.4.1）于100mL容量瓶中，加入5mL柠檬酸铵溶液（12.6），混匀，加入5mL盐酸羟胺溶液（12.4），混匀，静置片刻，边摇边加入10mL新亚铜灵乙醇溶液（12.5），用水稀释至刻度，混匀。

15.4.3  将部分溶液（15.4.2）移入1cm比色皿中，以空白试验（15.3）溶液为参比，于分光光度计波长455nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铜量。

15.5 工作曲线的绘制

15.5.1  移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00，6.00，7.00，8.00mL铜标准溶液（12.7），分别加入5mL柠檬酸铵溶液（12.6），混匀，以下按15.4.2进行。

15.5.2  将部分溶液（15.5.1）移入1cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长455nm处测量其吸光度，将测得系列标准溶液的吸光度减去试剂空白溶液的吸光度后，以铜量为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

16  分析结果的计算

按公式（2）计算铜的质量分数（%）：

ω(Cu)=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100 ……………………………………………(2)

式中：

m1——自工作曲线上查得的铜量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

17  精密度

17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

铜的质量分数/%：      2.11     3.00      3.88

重复性限   r/%：      0.03     0.05      0.08

17.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 铜的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 2.00～3.00 | 0.10 |
| ＞3.00～4.00 | 0.15 |

18  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法三  草酰二酰肼分光光度法

19  范围

本方法规定了镁及镁合金中铜含量的测定方法。

本方法适用于镁及镁合金中铜含量的测定。测定范围：0.002%～0.40%。

本方法不适用于含锆的镁合金。

20  方法提要

试样用盐酸溶解。在乙醛存在下于pH8.8～9.3时形成紫色的铜-草酰二酰肼络合物，适宜的pH范围是由控制氨水的量来获得，在分光光度计波长约540nm处进行光度测量。

21  试剂

21.1  盐酸(ρ1.19g/mL)。

21.2  硝酸(ρ1.23g/mL)：取50mL硝酸(ρ1.42g/mL)，用水稀释至100mL。

21.3  过氧化氢(ρ1.12g/mL)。

21.4  氨水(ρ0.90g/mL)。

21.5  柠檬酸溶液(500g/L)。

21.6  乙醛溶液(400g/L)：在1000mL容量瓶中加入400g乙醛 （CH3CHO），冷却至约5℃，慢慢加入冷却至约5℃的蒸馏水，并稀释至1000mL。在15℃左右的温度下贮存。

注1：当水和乙醛混合时产生热量，同时乙醛是容易挥发的（沸点为21℃），建议混合时将容器放在冷却水冷却。

21.7  草酰二酰肼溶液(2.5g/L)：溶解2.5g 草酰二酰肼（C2H6N4O2）于温水（40℃～50℃）中，然后冷却到20℃，稀释至1000mL。必要时过滤。

21.8  铜标准溶液(1.000g/L)。

21.8.1 溶解1.000g电解铜（不小于99.95%）于加有20mL水的10mL硝酸（21.2）的适当容积（例如400mL）的高型烧杯中，盖上表皿，完全溶解后，在水浴上蒸发至开始结晶，用水稀释，转移至1000mL容量瓶中，冲洗，冷却后用水稀释至1000mL。此溶液1mL含1mg铜。

21.8.2 溶解3.9296g含有5个结晶水的硫酸铜（CuSO4·5H2O）于水中，稀释至1000mL。此溶液1mL含1mg铜。

21.9 铜标准溶液（0.050g/L)。取50.00mL 铜标准溶液（21.8）于1000mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.05mg铜。

21.10铜标准溶液（0.005g/L)。取50.00mL 铜标准溶液（21.9）于500mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含5µg铜。使用前现配。

21.11铜标准溶液（0.0025g/L)。取50.00mL 铜标准溶液（21.9）于1000mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2.5µg铜。使用前现配。

22   仪器

22.1 pH计，带有玻璃电极。

22.2 光电比色计或分光光度计（波长在540nm左右）。

23  试样

23.1 试验室样品。

23.2 试验样品

经钻或铣制取厚度不大于1mm的碎屑。

24  分析步骤

24.1 校准曲线

24.1.1 盐酸溶液

在250mL的烧杯中加入20mL盐酸（21.1）和1mL过氧化氢（21.3），蒸发至近干。加入50mL水，加热至沸腾，并煮沸约5min，冷却，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度。

24.1.2 调节pH值的预备试验

在适当容积（例如50mL或100mL）的烧杯中移入10mL盐酸溶液（24.1.1）、10.00mL铜标准溶液（21.10）、2mL柠檬酸溶液（21.5），混匀，然后加入10mL乙醛溶液（21.6）。

在搅拌下用刻度移液管或滴定管加入足够量的氨水（21.4）使溶液的pH为9左右（在8.9～9.2的范围内）。

记下调节pH值所使用氨水的毫升数（这个量通常为5.5mL～7mL），弃去此溶液。

24.1.3 校准曲线的绘制

在一系列9个50mL的容量瓶中，各加10mL盐酸溶液（24.1.1），然后分别加入0（补偿溶液）、2.00、4.00、6.00、8.00和10.00mL铜标准溶液（21.11），其余三个容量瓶中分别加入6.0、8.0和10.0mL铜标准溶液（21.10），于每个瓶中加入2mL柠檬酸溶液（21.5），混匀，加入10mL乙醛溶液(21.6)，加入与调节pH预备试验中相同量的氨水（见24.1.2），冷却到20℃左右，加入10mL草酰二酰肼溶液（21.7）。

用水稀释至50mL，混匀。45min后在吸收曲线的最高峰（波长约540nm）处以补偿溶液为参比调节仪器的吸光度至零后进行光度测量。

用50mL溶液中的含铜量为横坐标，以对应的吸光度为纵坐标。绘制工作曲线。

24.2 称样

按照表5称取试样（23.2），称准至0.001g。

表5

| 估计铜含量/% | 试样量/g | 主液体积/mL | 分取试液体积/mL | 分取试液中铜量/µg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.002～0.02 | 2 | 100 | 10.00 | 4～40 |
| ＞0.02～0.08 | 1 | 200 | 10.00 | 10～40 |
| ＞0.08～0.2 | 1 | 500 | 10.00 | 16～40 |
| ＞0.2～0.4 | 1 | 500 | 5.00 | 20～40 |

24.3 测定

24.3.1 试样的溶解

试样置于适当容积（例如250mL）的高型烧杯中，加入约20mL水，然后缓慢加入20mL盐酸（21.1），用表皿盖上。需要时微热加速溶解，滴加1mL过氧化氢（21.3），加热煮沸并蒸发至糖浆状。用50mL左右的热水溶解并加热至盐类完全溶解。

冷却，需要时通过中速滤纸过滤并且收集滤液于适当容积的容量瓶中（见表5“主液体积”），用热水洗烧杯和滤纸，洗涤液合并到主液中，冷却到至室温，用水稀释到刻度，混匀。

24.3.2 调节pH值的预备试验

按表5移取一定量的试液（24.3.1）放入适当容积（例如50mL或100mL）的烧杯中，加入约10mL水，试样为2g时加4mL柠檬酸溶液（21.5），试样为1g时加入2mL柠檬酸溶液（21.5），混匀。加入10mL乙醛溶液（21.6）。

在搅拌下用移液管或滴定管加入足够量的氨水（21.4），使溶液pH接近9（在8.9～9.2的范围内）。   记下调节pH值时所用氨水的量（这个量通常在5.5mL～7mL）。弃去此试验溶液。

24.3.3 显色反应

移取同调节pH值的预备试验相同体积的试液（24.3.1）放入50mL容量瓶中。2g试样时加入4mL柠檬酸溶液（21.5），1g试样时加入2mL柠檬酸溶液（21.5），混匀。

加入10mL乙醛溶液（21.6）和在预备试验中确定的氨水（21.4）的量（见24.3.2），冷却到20℃左右，加入10mL草酰二酰肼溶液（21.7），用水稀释至50mL，混匀。

24.3.4 空白试验

在适当容积（例如250mL）的高型烧杯中放入20mL盐酸（21.1）和1mL过氧化氢（21.3），用表皿盖上，蒸发到近干，用水稀释，转移溶液到体积与试样主液所用相同的容量瓶中，在室温下稀释至刻度。移取与显色反应用量相同的溶液，按24.3.2所述调节pH值。

然后取第2份空白试验溶液按步骤24.3.3操作。

24.3.5 光度测量

放置45min后，以空白试验（24.3.4）溶液为参比，调节仪器的吸光度为零，在吸收曲线最高峰（波长约540nm）处，进行光度测量。由校准工作曲线（24.1.3）确定显色溶液光度测量值对应的铜量。

25  分析结果的计算

按公式（3）计算铜的质量分数（%）：

ω(Cu)=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100 ……………………………………(3)

式中：

m1——自工作曲线上查得的铜量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

26  试验报告

本试验报告应包括下列内容：

a) 所用方法的参考资料；

b) 结果及所用的计算方法；

c) 在测定中注意到的异常现象；

d) 本标准中未包括的或自选的操作。