ICS 77.120.20

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.15-201X

代替GB/T 13748.15-2005

镁及镁合金化学分析方法

锌含量的测定

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys

— Determination of zinc content

(NEQ ISO 4194:1981)

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T 13748.15—2005，除编辑性整理外，其内容没有变化。

本部分方法一使用重新起草法参考ISO 4194：1981《镁合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法》，与ISO 4194：1981一致性程度为非等效。

本部分自发布之日起，同时代替GB/T 13748.15—2005。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分主要起草人：冯敬东、王淑华、马文民、XXX。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

- —GB/T 13748.10—1992、GB/T 13748.15—2005。

镁及镁合金化学分析方法

锌含量的测定

方法一  火焰原子吸收光谱法

1  范围

本方法规定了镁合金中锌含量的测定方法。

本方法适用于镁合金中锌含量的测定。.测定范围：0.10%～7.00%。

2  方法提要

试料用盐酸、过氧化氢和氢氟酸分解，以空气—乙炔贫燃性火焰、于原子吸收光谱仪波长213.9nm处测量锌的吸光度。

3  试剂

3.1  镁[ω(Mg)≥99.9%，不含锌]。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

3.4  过氧化氢 (ρ1.10g/mL)。

3.5  锌标准储存溶液：按下述方法之一制备。

3.5.1 称取1.0000g金属锌[ω(Zn)≥99.9%]置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入50mL水，加入25mL的盐酸（3.2），低温加热使其完全溶解。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.5.2 称取1.2600g基准试剂氧化锌（预先在1000℃灼烧1h，并于干燥器中冷却至室温）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入25mL的盐酸（3.2）溶解。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.6 锌标准溶液：移取10.00mL锌标准储存溶液(3.5)于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg锌。

3.7 锌标准溶液：移取10.00mL锌标准储存溶液(3.5)于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg锌。

3.8 镁基体溶液（1mg/mL）：称取1.0000g镁（3.1）置于250mL烧杯中，盖上表皿，加入50mL水，分次加入总量为20mL的盐酸（3.2），低温加热使其完全溶解。加入5滴过氧化氢，煮沸5min，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4  仪器

4.1 原子吸收光谱仪，附有锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下述指标的原子吸收光谱仪均可使用。

——特征浓度：在与测量试样溶液的基体相一致的溶液中，锌的特征浓度不大于0.025μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差不应超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度标准溶液)测量10次吸光度，其标准偏差不应超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作准曲线按浓度分为五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

称取1.0g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

称取1.000g金属镁(3.1)，随同试料（6.1）作空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于250mL烧杯中，盖上表皿，加水约50mL,分次加入20mL盐酸（3.2），低温加热至完全溶解，滴加5滴过氧化氢（3.4），加入2滴氢氟酸（3.3），煮沸5min，冷却(必要时过滤)，将试液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 按表1移取、稀释试液。

表1

| 锌的质量分数/% | 分取试液(6.4.1)体积/mL | 稀释体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.10～1.00 | 10.00 | 50 |
| ＞1.00～7.00 | 5.00 | 100 |

6.4.3 使用空气－乙炔贫燃性火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零，与相应的标准溶液同时测量锌的吸光度，减去空白试验（6.3）溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锌浓度。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 标准溶液系列的制备

6.5.1.1 适用锌的质量分数为0.10%～1.00%：移取0，1.00，3.00，5.00，7.00，9.00，10.00mL锌标准溶液(3.7)分别置于一组100mL容量瓶中，各加入20.0mL镁基体溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.1.2适用锌的质量分数为1.00%～7.00%：移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00，6.00，7.00mL锌标准溶液(3.6)分别置于一组100mL容量瓶中，各加入5.0mL镁基体溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 测定

在与试液测定相同条件下测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以锌的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算锌的质量分数（%）：

ω(Zn)=c⋅V2⋅V0×10−6m0⋅V1×100······························（1）

式中：

c——从工作曲线上查得的锌浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V2——测量时试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锌的质量分数/%：     0.174      3.16      6.94

重复性限   r/%：     0.010      0.07      0.12

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 锌的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.10～0.30 | 0.02 |
| ＞0.30～1.00 | 0.05 |
| ＞1.00～ 3.00 | 0.10 |
| ＞3.00～5.00 | 0.15 |
| ＞5.00～7.00 | 0.20 |

- 9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。