ICS

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

红土镍矿化学分析方法

锰量的测定 火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of laterite nickel ore – Determination of manganese contents – Flame atomic absorption spectrometry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准由二十五部分组成：

本部分为第11部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001 《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》给出的规则进行起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：中华人民共和国宁波出入境检验检疫局。

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分系首次发布。

红土镍矿化学分析方法 锰量的测定 火焰原子吸收光谱法

- 范围

本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定红土镍矿中锰量的方法。

本部分适用于红土镍矿中锰量的测定。测定范围(质量分数)：0.05 %～1.00 %。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008,neq ISO 3687:1987）

GB/T 12806  实验室玻璃仪器  单标线容量瓶(GB/T 12806-1991,eqv ISO 1042:1983)

GB/T 12808  实验室玻璃仪器  单标线吸量管(GB/T 12808-1991,eqv ISO 648:1977)

- 方法提要

试料经盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸分解后，用盐酸溶解盐类。在 2 %盐酸介质中，用空气-乙炔火焰，在原子吸收光谱仪上，波长279.5 nm处，以扣除背景方式测定锰的吸光度。

- 试剂

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水，符合GB/T 6682的规定。

  - 盐酸(ρ1.19 g/mL)。

  - 硝酸(ρ1.40 g/mL)。

  - 氢氟酸(ρ1.13 g/mL)。

  - 高氯酸(ρ1.67 g/mL)。

  - 盐酸（1+1）。

  - 盐酸（2+98）。

  - 锰标准储备溶液(1.00 mg/mL)，称取1.0000 g金属锰(质量分数大于99.9 %)置于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（4.5），加热溶解，蒸发至干，用适量盐酸（4.6）溶解后，冷却至室温，移入至1000 mL容量瓶中，用盐酸（4.6）稀释至刻度、混匀。

  - 锰标准溶液(100 mg/L)，移取10.00 mL锰标准储备溶液(4.7)置于100 mL容量瓶中，用盐酸（4.6）稀释至刻度、混匀。

- 锰标准储备溶液也可使用市售的有证标准物质。

- 仪器

常用实验室仪器，包括单刻度容量瓶和单刻度吸量管，分别符合GB/T 12806和GB/T 12808的规定。

  - 原子吸收光谱仪（带背景校正器），配锰空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，使用的原子吸收光谱仪应达到下列技术指标:

- 特征浓度：本部分锰的特征浓度应小于0.054 mg/L。

- 精密度的最低要求：用最高浓度的校准溶液，经多次重复测量，并计算其吸光度平均值和标准偏差。该标准偏差不超过该吸光度平均值的1.0 %；用最低浓度的校准溶液(不是零校准溶液)，经多次重复测量，并计算其标准偏差。该标准偏差不应超过最高浓度校准溶液的平均吸光度值的0.5 %。

- 校准曲线的线性：校准曲线按浓度分为五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比不小于0.8。

- 原子吸收光谱仪推荐的仪器工作条件：波长：279.5 nm；灯电流：20 mA；光谱通带：0.2H；空气流量：17.0 L/min；乙炔流量：2.0 L/min；背景校正方式：开。

- 因仪器型号而异，可选不同的工作参数。

  - 分析天平，感量0.1 mg。

  - 烘箱，能控制温度105 ℃～110 ℃。

- 取制样

按GB/T XXXX标准规定进行取制样，试样应通过0.090 mm筛孔，并于105 ℃～110 ℃的烘箱中干燥2 h，于干燥器中冷却至室温，待用。

- 分析步骤

警告——为避免空气－乙炔点火、熄火可能引起的爆炸性伤害，必须按照仪器说明书要求操作仪器，为减小产生的气体的毒害，请保持良好通风。

  - 试料

按表1称取试样(6)，精确至0.1 mg。

- 试料的称取量

| 锰含量（质量分数范围）/ % | 试料量/ g |
| --- | --- |
| 0.05～0.50 | 0.20 |
| ＞0.50～1.00 | 0.10 |

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 试料的分解

将试料置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少量水润湿，加10 mL 盐酸（4.1），5 mL 硝酸（4.2），5 mL 氢氟酸（4.3）和2 mL高氯酸（4.4），低温加热溶解半小时，取下稍冷，用水冲洗杯壁，继续加热至冐浓白烟后，移至高温处，加热至白烟冐尽并蒸干。冷却后，加4 mL 盐酸（4.5）和20 mL 水，加热熔解盐类，冷至室温，转入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

移取上述10.00 mL溶液至50 mL容量瓶中，用盐酸（4.6）稀释至刻度，混匀。

    - 试液的测定

按照仪器操作说明书预热并将仪器调节至最佳工作状态，在原子吸收光谱仪选定的工作条件下，使用空气-乙炔火焰，于波长279.5 nm处，以随同试料的空白试验溶液调零，扣除背景方式测定锰的吸光度，从校正曲线上查出相应的锰的浓度。

  - 校准曲线的绘制

    - 移取0.00 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL锰标准溶液(4.8)分别置于一组100 mL的容量瓶中，用盐酸（4.6）稀释至刻度，混匀。

    - 与试液测定相同的条件下，以“零标准溶液”调零，测量标准溶液的吸光度。以吸光度为纵座标，以锰的浓度为横座标，绘制校准曲线。

- 结果计算

按式(1)计算锰的含量WMn，其数值以质量分数（%）表示：

WMn = ρ×V×V1m×V2×10−4	(1)

式中：

ρ——自校准曲线上查得的试料溶液中锰的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V ——测定试液的最初体积，单位为毫升(mL)；

V1——分取试液稀释后的体积，单位为毫升(mL)；

V2——分取试液的体积，单位为毫升(mL)；

m ——试料的质量的数值，单位为克(g)。

当锰含量≥0.1 %时，计算结果表示到小数点后两位；当锰含量＜0.1 %时，计算结果表示到小数点后叁位。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5 %。在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限(R)，超过再现性限(R)的情况不超过5 %。本标准的重复性限r和再现性限R，见表2。

- 测定结果的重复性限和再现性限

| 含量范围（质量分数）/ % | 重复性限，r/ % | 再现性限，R/ % |
| --- | --- | --- |
| 0.05～1.00 |  |  |

- 质量保证和控制

应用国家级标准物质或行业级标准物质（当两者都没有时，也可用控制标样代替），每二周或每月校核一次本分析标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a)测试实验室名称和地址；

b)试验报告发布日期；

c)本标准的编号；

d)试样本身必要的详细说明；

e)分析结果；

f)测定过程中存在的任何异常特性和本标准中没有规定的可能对试样的分析结果产生影响的任何操作。

_________________________________