红土镍矿化学分析方法

二氧化硅的测定 氟硅酸钾滴定法

编制说明

1  任务来源

根据全国有色金属协会标准化技术委员会“关于印发《红土镍矿化学分析方法》25项系列行业标准任务落实会会议纪要的函”（有色标秘[2010]号），确定《红土镍矿化学分析方法 二氧化硅的测定 氟硅酸钾滴定法》由河南纳士科技股份有限公司负责起草，验证单位为北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院、紫金矿业集团股份有限公司。

2  标准编写原则和编写格式

本标准根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写。

- 标准编写的目的和意义

镍矿床按照地质成因来划分主要有两类，岩浆型硫化镍矿和风化型红土镍矿，其中红土镍矿资源储量占全球镍资源的72%，但目前约有60%的镍从硫化镍矿中提取。随着品位高、开采条件好的硫化镍矿资源渐趋紧张乃至枯竭。具有勘查、采矿成本低，可以直接生产氧化镍、镍硫、镍铁等产品的红土镍矿资源，将成为未来镍的主要来源。目前，作为世界最大的不锈钢生产国和消费国，我国对镍的需求量不断增加，2010年中国的镍矿进口量（主要是红土镍矿）达1657.5万吨。

由于红土镍矿是工业上新开发利用的含镍原料，其品质指标国内外均没有统一的规定，而且检验标准和检验经验也相对缺乏，因此建立快速、准确、可靠的红土镍矿中各种元素的化学分析方法，并制定相应的红土镍矿行业标准对开发与利用红土镍矿资源，保证进出口红土镍矿检验结果的准确性具有重要意义。

- 国内外有关工作情况

与含镍矿物有关的国家标准和行业标准主要有GB/T 15923-1995 《镍矿石化学分析方法》、YS/T 341-2006 《镍精矿化学分析方法》，YS/T 472-2005 《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》，这些标准均不含“二氧化硅的测定方法”，但可参照其它矿物中二氧化硅的测定方法。其中相关的文献资料和标准有：《实用冶金分析—方法与基础》1990年12月第1版 辽宁科学技术出版社；《矿石及有色金属分析手册》1990年12月第1版 冶金工业出版社；GB/T6730.10—1986《铁矿石化学分析方法 重量法测定硅量》；GB/T1873—1995《磷矿石和磷精矿中二氧化硅含量的测定 重量法和容量法》；GB/T14506.3——2010《硅酸盐岩石化学分析方法 重量法测定硅量》等。

二氧化硅是红土镍矿中主要的测定成份之一，其含量一般在5%~45%。目前，二氧化硅的分析方法主要有重量法、氟硅酸钾滴定法以及分光光度法。分光光度法灵敏度高，适用于低含量硅的测定；重量法准确度高但操作繁琐、费时；与重量法相比氟硅酸钾滴定法操作简便、快速、应用广泛，也有较高的准确度，适用于高含量硅的测定。本研究拟采用了氢氧化钾熔样，氟硅酸钾滴定法测定红土镍矿中的二氧化硅含量。

- 标准适用的范围

本标准适用于红土镍矿中二氧化硅的测定，测定范围为：5%～45 % 。

- 实验部分

条件试验选用编号W-7176铁矿石标准样品，其中SiO2的质量分数为8.12%，称样量为0.2000g，样品试验选用红土镍矿样品。

Fe标准溶液（10mg/mL）、Ca、Cr、Ni、SiO2标准溶液（1mg/mL） Al、Mg标准溶液（5 mg/mL ）。

### 样品前处理

选用了碱熔融和混酸溶样两种方法。混酸溶样法即以HCl+HNO3+HF处理样品，试验结果表明:该方法无法保证样品完全溶解，而且溶样温度大于60℃时会造成硅挥发损失,不宜采用。碱熔融法采用氢氧化钠和氢氧化钾两种熔剂，两种熔剂均能保证试样溶解完全, 但与氢氧化钠相比, 氢氧化钾能减少铝的干扰，还为氟硅酸钾沉淀的形成提供了必要的K+。故本法选用氢氧化钾作为熔剂。

熔融温度（500℃~700℃）和时间（5min~30min）试验表明:温度控制在600℃~700℃熔融10min以上，熔融效果较好。本法选择在650℃的温度下熔融10min~15min。

#### 酸的影响

试样经碱熔后，需经酸化使待测元素硅进入溶液中，而酸度是影响氟硅酸钾沉淀完全的一个重要因素,相关资料表明单纯用盐酸作介质，铝钛允许存在量较小，氟硅酸钾沉淀速度较慢但可允许大量铁、钙、镁共存；而硝酸作为介质时，铝钛生成的氟铝酸钾和氟钛酸钾的溶解度都比在盐酸介质中大，可减少铝、钛干扰，同时氟硅酸钾沉淀的酸度以3mol/L硝酸为宜。酸度低易形成其它盐类氟化物沉淀产生干扰，酸度过高会增加氟硅酸钾的溶解度。样品经碱熔，需酸化过程，条件试验是在样品熔融盐酸酸化后，进行了单一硝酸介质和盐酸硝酸混合介质的试验。试验见表1、2、3。

综合考虑红土镍矿主体元素Fe及Al、Ca、Mg等共存元素的影响，本方法选用了样品熔融后加入20mL盐酸和10mL硝酸。

表1  硝酸用量试验  铁矿石标准样品SiO2：8.12%，称样量：0.2000g

| 硝酸/mL | 测定值SiO2/% | 相差/% |
| --- | --- | --- |
| 5 | 8.08 | -0.04 |
| 10 | 8.13 | +0.01 |
| 15 | 8.11 | -0.01 |
| 20 | 8.11 | -0.01 |
| 25 | 8.08 | -0.04 |

表2  盐酸用量试验  铁矿石标准样品SiO2：8.12%，称样量：0.2000g  硝酸10mL

| 盐酸/mL | 测定值SiO2/% | 相差/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8.13 | +0.01 |
| 0* | 8.26 | +0.14 |
| 5 | 8.12 | 0 |
| 10 | 8.13 | +0.01 |
| 15 | 8.13 | +0.01 |

表3盐酸用量试验  红土镍矿样品SiO2认定值5.12%  称样量：0.2000g  硝酸10mL

| 盐酸/mL | 测定值SiO2/% | 相差/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5.19 | +0.07 |
| 0* | 5.27 | +0.15 |
| 5 | 5.13 | +0.01 |
| 10 | 5.09 | -0.03 |
| 15 | 5.07 | -0.05 |

注：*在试液中补加10mgCaO、20mg MgO

#### 6.3 温度的影响

温度是影响氟硅酸钾沉淀完全的另一个重要因素。沉淀温度应低于25℃以下，温度高，增加氟硅酸钾沉淀的溶解度，使结果偏低。温度低，吸附的杂质和共沉淀不易被洗涤干净，会造成结果偏高。沉淀温度应控制在室温（20℃~25℃）为宜，同时，洗涤液的温度也应与沉淀温度保持一致。温度试验结果见表4和图1。

| 温度 | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 18℃ | 20℃ | 24℃ | 28℃ | 30℃ | 33℃ | 35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wSiO2/% | 8.29 | 8.22 | 8.15 | 8.15 | 8.13 | 8.13 | 8.12 | 8.04 | 7.99 | 7.92 |

表4

图1

#### 6.4  KF和KCl用量的选择

氟离子和钾离子适当过量，有助于降低氟硅酸钾沉淀的溶解度。KCl加入不足，沉淀不完全；而KCl加入过量，会造成大量析出，增加沉淀洗涤的次数。样品经氢氧化钾碱熔时已提供大量钾离子，因此本法选择补加KCl 3g左右；KF溶液(200g/L)用量试验结果见表5。

由表5可见，KF(200g/L)用量8mL~15mL均可以，本法KF用量选择加入10mL。

表5  KF用量试验

| SiO2标准值/% | KF用量/mL | SiO2测定值/% | 相差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.12 | 5 | 7.87 | -0.25 |
|  | 8 | 8.08 | -0.04 |
|  | 10 | 8.11 | -0.01 |
|  | 15 | 8.15 | +0.03 |
|  | 20 | 8.26 | +0.14 |

#### 沉淀的洗涤

沉淀的洗涤是影响氟硅酸钾滴定法准确度的关键因素之一，务必将沉淀及漏斗上的游离酸洗净，否则结果偏高。但洗涤次数又不可过多，以6~8次为宜，以免氟硅酸钾被溶解（KspK2SiF6=8.6×10-7，在17.5℃时100mL水中可溶解0.12g），而乙醇具有降低氟硅酸钾溶解度和加快洗去游离酸速度的作用，所以本法选用饱和氯化钾的乙醇溶液进行洗涤。

### 6.6 指示剂选择

氟硅酸钾法测定硅是酸碱滴定，在水解这一步生成了HF和H4SiO4。HF的电离常数（Ka=7.2×10-4）比硅酸大得多，为防止硅酸被氢氧化钠滴定，就必须控制滴定终点pH值为7.5~8.0，否则当pH大于8.5时，部分硅酸分解被滴定。试验了几种指示剂，主要有溴百里香酚蓝(pH6.0~7.6黄变蓝），硝嗪黄（pH6.0~7.1黄变浅红）以及溴百里香酚蓝—酚红混合指示剂（pH7.5黄变亮蓝紫色）。其中以溴百里香酚蓝—酚红混合指示剂终点更敏锐。故本法采用溴百里香酚蓝—酚红混合指示剂，在pH为7.5时，由黄突跃至亮蓝紫色。

### 6.7滴定温度试验

氟硅酸钾在热水中溶解后先水解为四氟化硅，再水解生成氢氟酸和硅酸，四氟化硅水解是吸热反应，故滴定应保持在70℃~90℃，促使水解迅速，滴定终点明显。若温度低于50℃反应缓慢，终点不稳。

### 6.8共存元素的干扰试验

影响氟硅酸钾滴定法测硅的主要干扰元素为Al、Ti，而Ti在红土镍矿样品中含量较低，其影响可忽略不计；Al在氟硅酸钾沉淀过程中易生成氟铝酸钾（钠）夹杂在氟硅酸钾沉淀中，使测定结果显著偏高，可通过选用氢氧化钾作为熔剂，硝酸作介质，缩短沉淀的放置时间等可消除40 mg Al的干扰。试验了主体元素Fe及共存元素Al、Ca、Mg对硅测定的影响，结果表明，在选定的试验条件下，Fe (300 mg)、Al(40 mg)、 Ca (70 mg)、Mg(60mg)均不干扰硅的测定。

### 6.9方法的重复性和准确性试验

6.9.1方法重复性试验

分别对不同二氧化硅水平的红土镍矿进行11次平行测定，测定结果见表6。

表6   方法重复性数据   wSiO2/%

| 试样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.13 | 5.05 | 5.09 | 5.09 | 5.13 | 5.16 | 5.19 | 5.11 | 5.19 | 5.08 | 5.10 | 5.12 |
| 2 | 11.91 | 11.99 | 12.07 | 12.02 | 12.00 | 12.08 | 11.97 | 12.02 | 12.02 | 11.97 | 11.95 | 12.00 |
| 3 | 19.83 | 19.98 | 19.83 | 19.86 | 19.93 | 19.98 | 20.09 | 19.90 | 19.82 | 19.86 | 19.79 | 19.90 |
| 4 | 25.89 | 25.66 | 25.66 | 26.04 | 25.89 | 25.81 | 25.69 | 25.61 | 25.66 | 25.60 | 25.69 | 25.75 |
| 5 | 38.76 | 38.31 | 38.76 | 38.71 | 38.68 | 38.68 | 38.31 | 38.61 | 38.52 | 38.66 | 38.54 | 38.59 |

对上述样品数据进行分析，采用格拉布斯检验方法，分析其异常值情况，分析结果见表7。

表7  不同二氧化硅水平样品检测结果异常值分析

| 试样编号 | 标准偏差S/% | G1 | Gp | n =11,α=0.05舍弃界限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0452 | 1.549 | 1.549 | 2.355 | 无异常值 |
| 2 | 0.0500 | 1.800 | 1.600 |  | 无异常值 |
| 3 | 0.0902 | 1.220 | 2.106 |  | 无异常值 |
| 4 | 0.142 | 1.056 | 2.042 |  | 无异常值 |
| 5 | 0.161 | 1.739 | 1.056 |  | 无异常值 |

采用格拉布斯检验方法，查检验临界值表，n=11,α=0.05舍弃界限值为2.355，由以上分析可知，不同水平分析11次，分析数据无异常值。本方法重复性好。

6.9.2方法准确性试验

6.9.2.1标准样品对照实验

表8   wSiO2/%   n=5

| 标准样品编号 | 标准值/% | 测定值/% | 平均值/% | 标准偏差S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-7176 | 8.12 | 8.09 8.10 8.15 8.08 8.13 | 8.11 | 0.0292 |
| 1709 | 10.66 | 10.63 10.68 10.61 10.72 10.70 | 10.67 | 0.0466 |
| *W-7176 | 8.12 | 8.10 8.10 8.15 8.13 8.15 | 8.13 | 0.0235 |

在显著性水平α=0.05，f=n-1=5-1=4

t1=8.12−8.1150.0292=0.77     t2=10.66−10.6750.0466=0.38

t3=|8.12−8.13|50.0235=0.95      由t表查得t0.954=2.78，t1、t2、t3均小于t0.954，故本方法无显著差异。

注：*在W-7176标准样品中，加入1mgCa、2mgNi、3mgCr、10mgMg与红土镍矿样品相匹配。

6.9.2.2与经典分析方法的对照试验

表9   wSiO2/%

| 试样编号 | 本方法测定值/% n=11 | 本方法平均值/% | 重量法测定值/% n=5 | 重量法平均值/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见表5 | 5.12 | 5.10 5.06 5.04 5.00 5.05 | 5.05 |
| 5 |  | 38.59 | 38.45 38.50 38.60 38.37 38.27 | 38.44 |

结果表明，两种分析方法无明显差异。

6.9.2.3加标回收试验

表10  红土镍矿样品加入二氧化硅标准回收试验 wSiO2/%   样品称样量0.1000g

| 样品编号 | 测定值/% | 加标量/mg | 测得总量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.12 | 10.00 | 15.03 | 99.10 |
|  |  |  | 15.06 | 99.40 |
|  |  | 40.00 | 44.86 | 99.35 |
|  |  |  | 45.26 | 100.35 |
| 3# | 19.90 | 5.00 | 24.84 | 98.80 |
|  |  |  | 24.86 | 99.20 |
|  |  | 20.00 | 39.75 | 99.25 |
|  |  |  | 39.90 | 100.00 |

样品加标回收率在98.80%~100.35%之间，证明本方法准确性较好。

7  协同试验

7.1 样品的准备

由河南纳士科技股份有限公司搜集、提供红土镍矿试样，二氧化硅含量从5%～45% 的5个水平的样品。

7.2 精密度试验

在精密度试验方面，共征集3个实验室（见表11）对5个水平的红土镍矿样品进行协同试验，依据GB/T 6379.2确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法，对反馈数据进行数据处理，给出了方法的重复性标准差、再现性标准差与水平值的函数关系（数据处理过程详见附件）：

表11  参加试验的实验室编号

| 编号 | 实验室 |
| --- | --- |
| 1 | 北京矿冶研究总院 |
| 2 | 广州有色金属研究院 |
| 3 | 紫金矿业集团股份有限公司 |

8 预期效果

经研究、讨论及审定后，所制定的《红土镍矿化学分析方法 二氧化硅的测定 氟硅酸钾滴定法》标准为有色金属行业标准，为国内首次制定、发布。