前    言

GB/T 4324-200X《钨化学分析方法》分为30部分：

GB/T 4324.1  钨化学分析方法  铅量的测定  氢化物原子吸收光谱法

镉量的测定

GB/T 4324.2  钨化学分析方法  铋量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 4324.3  钨化学分析方法  锡量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 4324.4  钨化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 4324.5  钨化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 4324.6  钨化学分析方法  铁量的测定

GB/T 4324.7  钨化学分析方法  钴量的测定

GB/T 4324.8  钨化学分析方法  镍量的测定

GB/T 4324.9  钨化学分析方法  镍量的测定

GB/T 4324.10 钨化学分析方法  铜量的测定

GB/T 4324.11 钨化学分析方法  铝量的测定

GB/T 4324.12 钨化学分析方法  硅量的测定

GB/T 4324.13 钨化学分析方法  钙量的测定

GB/T 4324.14 钨化学分析方法  钙量的测定

GB/T 4324.15 钨化学分析方法  镁量的测定

GB/T 4324.16 钨化学分析方法  镁量的测定

GB/T 4324.17 钨化学分析方法  钠量的测定  原子吸收光谱法

GB/T 4324.18 钨化学分析方法  钾量的测定  原子吸收光谱法

GB/T 4324.19 钨化学分析方法  钛量的测定

GB/T 4324.20 钨化学分析方法  钒量的测定

GB/T 4324.21 钨化学分析方法  铬量的测定

GB/T 4324.22 钨化学分析方法  锰量的测定

GB/T 4324.24 钨化学分析方法  磷量的测定

GB/T 4324.25 钨化学分析方法  氧量的测定

GB/T 4324.26 钨化学分析方法  氮量的测定

GB/T 4324.27 钨化学分析方法  碳量的测定

GB/T 4324.28 钨化学分析方法  钼量的测定

GB/T 4324.29 钨化学分析方法  氯化残渣量的测定

GB/T 4324.30 钨化学分析方法  灼烧损失量的测定

本部分为GB/T 4324的第3部分。

本部分代替GB/T4324.3-1984《钨化学分析方法  聚乙二醇辛基苯基醚---苯荧光酮光度法测锡量》

本部分与GB/T4324.3-1984相比主要变化如下：

——测定方法由原来以乳化剂OP-苯荧光酮胶束增溶分光光度法改为氢化物原子吸收光谱法；

——扩大了检测范围，检测范围由0.00008%～0.0040%改为0.00005%～0.020%。

——增加了重复性条款。

——为保证样品适用不同溶解方法，在“试样”中对细、中、粗颗粒碳化钨的平均粒度作了界定。

——对钨粉、钨条、三氧化钨、钨酸、仲钨酸铵分别修改了溶样方法，增加了蓝钨、紫钨、碳化钨、偏钨酸铵的溶样方法；

——在“工作曲线的绘制”中改用基体匹配标准曲线法代替样品标准加入法；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由株洲硬质合金集团公司负责起草。

本部分由郴州钻石钨制品有限责任公司负责起草。

本部分由赣州研究所参加起草。

本部分主要起草人：杜方才、张洁、谢斌斌。

本部分主要验证人：             。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4324.3-1984

钨化学分析方法

锡量的测定

氢化物原子吸收光谱法

1　范围

本部分规定了钨粉、钨条、三氧化钨、蓝钨、紫钨、碳化钨、钨酸、偏钨酸铵、仲钨酸铵中锡含量的测定方法。

本部分适用于钨粉、钨条、三氧化钨、蓝钨、紫钨、碳化钨、钨酸、偏钨酸铵、仲钨酸铵中锡含量的测定。测定范围：0.00005%～0.020%。

2　方法提要

钨粉、钨条、蓝钨、细、中颗粒碳化钨、三氧化钨、钨酸、仲钨酸铵、偏钨酸铵用过氧化氢及氢氧化钠分解，紫钨、粗颗粒碳化钨灼烧成三氧化钨后用过氧化氢及氢氧化钠分解。以酒石酸络合钨并调节酸度，磷酸助溶，经流动注射-氢化物发生器与原子吸收分光光度计联用测定锡量。

3　试剂

3.1 过氧化氢（ρ1.10 g/mL）。

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL），GR。

3.3氢氧化钠溶液（100 g/L）。

3.4 酒石酸溶液（150 g/L）。

3.5 盐酸 (1+9)，GR。

3.6 磷酸（1+1）。

3.7 硼氢化钾溶液（15g/L）：称取3克硼氢化钾和0.6g氢氧化钠，溶于水中，用水稀释至200mL，混匀。用时现配。

3.8 钨基体，应与试样性质基本相同，并且不含被测元素锡或锡含量极微。

3.9 锡标准溶液

3.9.1锡标准贮存溶液： 称取0.1000 g纯锡（99.95%以上，使用前刮去表面氧化层），置于1000mL容量瓶中，加200mL盐酸（3.2），在沸水浴上溶解完全后，冷却，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含锡0.1mg。

3.9.2锡标准溶液：移取50mL锡标准溶液（3.9.1）于500mL容量瓶中，用盐酸（3.5）稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含10μg锡。

3.9.3锡标准溶液：移取10mL锡标准溶液（3.9.1）于1000mL容量瓶中，用盐酸（3.5）稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1μg锡。

3.10 酚酞溶液（10g/L）：称取1g酚酞，溶于100mL95%乙醇。

4　仪器

4.1  原子吸收光谱仪，附锡空心阴极灯，分析波长224.6nm。

4.2  流动注射氢化物发生器

4.2.1  原子化温度800℃～900℃

载气：高纯氮气，输出压强0.25Mpa，流量400mL/min，

高纯氧气，输出压强0.05Mpa，流量3～6mL/min。

或压缩空气，输出压强0.05Mpa，流量15～30mL/min。

按图1连接载气：

图1 氢化物发生器载气连接图

1——氮气瓶    2——氢化物发生器    3——流量计   4——气液分离器    5——氧气瓶或压缩空气瓶    6——流量计   7——玻璃三通（一角约60°，另两角约150°）    8——电热石英加热管

4.3  当仪器（4.1）和仪器（4.2）联用之后，在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，锡的特征浓度应不大于0.88ng/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%;用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.88%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5　试样

  - 钨条应粉碎并通过120目筛网。

5.2  细颗粒碳化钨平均粒度为1μm～3μm，中颗粒碳化钨平均粒度大于3μm～9μm，粗颗粒碳化钨平均粒度大于9μm。

6　分析步骤

6.1　试样量

按表1称取试样,准确至0.0001g。

表1

| 锡量，% | 试样量，g | 分取体积，mL | 氢氧化钠溶液(3.3) ，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00005～0.00060 | 1.0000 | -- | 10 |
| >0.00060～0.0013 | 0.5000 | -- | 6 |
| >0.0013～0.0060 | 0.1000 | -- | 5 |
| >0.0060～0.0140 | 0.5000 | 10 | 6 |
| >0.0140～0.0200 | 0.3000 | 10 | 5.5 |

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

警告：加热过氧化氢空白时，溶液体积应始终保持不少于5mL（中间反复加水2～3次），以防过氧化氢爆炸。

6.4　测定

6.4.1  试料的处理

6.4.1.1  钨粉、钨条：将试料（6.1）置于100mL钢铁量瓶中，用水润湿，分次加入8mL～10mL过氧化氢（3.1），待剧烈反应停止后。置于电炉上加热至样品完全溶解，再置于低温电热板上蒸干。沿杯壁冲洗少量水，按表1加入氢氧化钠溶液（3.3），在电炉上溶解至清亮并冒大气泡，取下冷却。

6.4.1.2  三氧化钨、钨酸、偏钨酸铵、仲钨酸铵：将试料（6.1）置于100mL钢铁量瓶中，用少量水润湿，按表1加入氢氧化钠溶液（3.3），加5滴～6滴过氧化氢（3.1），在电炉上溶解至清亮并冒大气泡，取下冷却。

6.4.1.3  蓝钨、细、中颗粒碳化钨：将试料（6.1）置于100mL钢铁量瓶中，加10mL～30mL过氧化氢（3.1），加热蒸至近干，沿杯壁冲洗少量水，按表1加入氢氧化钠溶液（3.3），在电炉上溶解至清亮并冒大气泡，取下冷却。

6.4.1.4  紫钨、粗颗粒碳化钨：将试料（6.1）置于100mL石英锥形瓶中，于750℃高温炉中氧化完全，以下按6.4.1.2项进行。

6.4.2  当砷含量小于或等于0.0060%时，按6.4.4项进行。

6.4.3  用水稀释至刻度，摇匀。分取10mL溶液于100mL钢铁量瓶中。

6.4.4  加1滴酚酞溶液（3.10）,用酒石酸溶液（3.4）调至无色并过量12mL，加2mL磷酸（3.6）摇匀，置于电炉上煮沸1 min～2min，取下冷却，用水稀至刻度，混匀。

6.4.5 将试样连同空白溶液在原子吸收光谱仪上,经流动注射—氢化物发生器，于波长224.6nm处，测量吸光度。减去随同试样所做空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的锡量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  按表1试样量称取钨基体（3.8）六份，置于一组100mL钢铁量瓶中，按表2加入锡标准溶液（3.9.2或3.9.3），以下根据试样类别分别按6.4.1～6.4.5项进行。

6.5.2  减去试剂空白溶液的吸光度，以锡的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

表2

| 锡，% | ≤0.00005～0.0060 | >0.0060～0.020 |
| --- | --- | --- |
| 锡标准溶液 | 3.9.3 | 3.9.2 |
| 锡标准溶液加入量,（mL） | 0.0 | 0.0 |
|  | 1.0 | 1.0 |
|  | 2.5 | 2.5 |
|  | 4.0 | 4.0 |
|  | 5.5 | 5.5 |
|  | 7.0 | 7.0 |

7  分析结果的计算

按式（1）计算锡的质量分数，数值以％表示：

…………………………（1）

式中：

C1----从工作曲线上查得试液中锡的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）;

C0----从工作曲线上查得随同试样空白中锡的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）;

V----试液定容的体积，单位为毫升（mL）;

V1----试液测定的体积，单位为毫升（mL）;

V2----试液分取的体积，单位为毫升（mL）;

m----试样量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锡的质量分数(％)：   0.00010      0.0010      0.010

重复性限r  (％)：   0.000019     0.00013      0.00062

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表3所列允许差。

表3

| 锡的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.00005～0.00060 |  |
| >0.00060～0.0013 |  |
| >0.0013～0.0060 |  |
| >0.0060～0.0140 |  |
| >0.0140～0.0200 |  |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钨化学分析方法

锡量的测定

氢化物原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten

——Determination of tin content

Hydrogenate atomic absorption spectrometric method

（讨论稿）

GB/T 4324.3—200×

代替GB/T4324.3-1984

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14