中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX—201×

红土镍矿化学分析方法

镍含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Method for chemical analysis of laterite nickel ores —

Determination of nikel content —

Flame atomic absorption spectrometric method

(草案)

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

- 前    言

YS/T XXXX《红土镍矿化学分析方法》共包括XX部分：

本部分为YS/T XXXX的第XX部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：北京矿冶研究总院、中华人民共和国鮁鱼圈出入境检验检疫局、金川有色金属集团。

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院

本部分起草人：汤淑芳、于力、刘春峰。

本标准为首次发布的有色金属行业标准。

红土镍化学分析方法

铜含量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本标准规定了红土镍矿中镍含量的测定方法。

本标准适用于红土镍矿中镍含量的连续测定。测定范围（质量分数）：0.10%～3.00%。

- 2  方法原理

试样用盐酸、硝酸、氢氟酸及高氯酸分解，用盐酸溶解盐类，在5%稀盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长232.0nm处，使用空气—乙炔火焰，测量镍的吸光度。

3  试剂

除另有说明外，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的蒸馏水或其纯度相当的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.4  高氯酸（ρ1.670g/mL）。

3.5  硝酸（1+1）。

3.6  镍标准储存溶液，1mg/mL

称取1.0000g纯镍（质量分数大于99.9%）置于400mL烧杯中，加50mL硝酸（3.5）溶解完全，j加热驱除氮的氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

3.7 镍标准溶液：移取10.00mL镍标准贮备溶液（3.6）置于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镍。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附镍空心阴极灯。

在仪器工作条件下，凡能达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用。

——精密度的最低要求：测量最高标准溶液的吸光度10次，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%。测量最低标准溶液（不是“零”标准溶液）的吸光度10次，其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线的线性：将工作曲线按浓度等分为五份，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.80。

——最低灵敏度：工作曲线中所用等差系列标准溶液中浓度最大者，其吸光度不低于0.30。

推荐仪器工作条件见附表A（参考件）。

5  试样

试样粒度应小于160μm，于105～110℃烘干2h后，置于干燥器中，冷却至室温。

6  分析步骤

警告：应按照原子吸收光谱仪制造商的说明去点燃和熄灭空气—乙炔燃烧器，以避免可能的爆炸危险。

6.1  试料

称取表1试样，称准至0.0001g。

表1 称样量

| 镍的质量分数（%） | 定容体积（mL） | 稀释倍数d |
| --- | --- | --- |
| 0.10~0.50 | 100 | - |
| >0.50~2.50 | 100 | 5 |
| >2.50~3.00 | 100 | 10 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样分析做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 试样的分解

将试料（6.1）置于200mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水润湿，加入6mL盐酸（3.1）、2mL硝酸（3.2）、2mL氢氟酸（3.3）、1mL高氯酸（3.4），盖上表皿，低温加热至微沸，保持30min。取下稍冷，用少许水吹洗表皿及杯壁，继续加热至冒尽高氯酸白烟，取下冷却，加入5mL盐酸溶液（3.1），微热溶解盐类，取下，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 工作曲线的配制

移取0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL铜标准溶液（3.7）于一组100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，摇匀。

6.4.3  测量

在调整好的原子吸收光谱仪上，扣除背景，点燃空气—乙炔火焰，用水调零。按浓度由低至高的顺序吸入镍系列标准溶液（6.4.2），于波长232.0nm处测定镍元素的吸光度。以镍的质量浓度为横坐标，净吸光度（减去“零浓度”溶液的吸光度）为纵坐标，绘制镍的工作曲线。

在相同条件下，吸入空白试验溶液、试样溶液，测量试液的吸光度，根据净吸光度（减去空白试液的吸光度），从工作曲线上查得相应的镍含量。

7  分析结果的计算

按下式计镍含量，以质量分数表示：

wNi%=ρ×V×10−6×dm×100

式中：

ρ—工作曲线上查得镍的质量浓度，mg/L；

V—试液的总体积，mL；

d—样品溶液的稀释倍数；

m—试样的质量，g；

计算结果保留至小数点后二位。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过7%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| w(Ni)/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过7%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| w(Ni)/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

注：重复性（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A

（资料性附录）

仪器工作条件

AAS990s型原子吸收光谱仪测定铜含量的参考工作条件如下：

| 波长，nm | Ni（232.0nm） |
| --- | --- |
| 灯电流，mA | 3 |
| D2-HCL电流，mA |  |
| 狭缝宽度，nm | 0.4 |
| 观测高度，mm | 6.0 |
| 乙炔流量，L/min | 1.1 |