ICS 77.120.20

H 12

GB/T 13748.10—2012

代替GB/T 13748.10—2005

目    次

前　　言	II

1 范围	1

2 方法提要	1

3 试剂	1

4 仪器	1

5 试样	1

6 分析步骤	1

7 分析结果的计算	2

8 精密度	3

9  质量保证与控制	3

前　　言

GB/T13748-2012 分为25部分，本部分为第10部分。

本部分是对GB/T13748.6-2005《镁及镁合金化学分析方法—钼蓝分光光度法测定硅量》的修订，为编辑性整理。

本标准自实施之日起代替GB/T13748.10-2005

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

镁及镁合金化学分析方法

第10部分　硅量的测定

钼蓝分光光度法

1 范围

本部分规定了用钼蓝分光光度法测定硅量。

本部分适用于镁及镁合金中硅量的测定。测定范围：质量分数0.002%～1.5%。

2 方法提要

试料用溴水-硫酸溶解，氟化钾络合硅。在pH1.0～1.5时，硅与钼酸铵形成硅钼黄杂多酸，在酒石酸存在下的高酸度硫酸介质中用抗坏血酸还原为硅钼蓝。于分光光度计波长810nm处测量其吸光度。

3 试剂

3.1  镁（w(Si)＜0.0002%）

3.2  溴水（饱和溶液）。

3.3  盐酸（1+1）。

3.4  硫酸（2+5）。

3.5  氟化钾溶液（50g/L）。

3.6  氨水（1+1）（高纯）。

3.7  硼酸饱和溶液。

3.8  钼酸铵溶液（100g/L）。

3.9  酒石酸溶液（200g/L）。

3.10抗坏血酸溶液（20g/L，用时配制）。

3.11硅标准贮存溶液：称取0.2140g二氧化硅（预先在1000℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温）于铂坩埚中，加入5g无水碳酸钠，搅匀，上面再覆盖1g无水碳酸钠，在950℃熔融至透明，冷却。用热水浸出，加热至溶液透明，冷却。移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，贮于塑料瓶中。此溶液1mL含100.0μg硅。

3.12硅标准溶液：移取50.0mL硅标准贮存溶液（3.11）置于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮于塑料瓶中。此溶液1 mL含10.0μg硅。

3.13对硝基苯酚溶液（1g/L）。

4 仪器

分光光度计

5 试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6 分析步骤

6.1测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.2试料量

按表1称取试样，精确至0.0001g。

6.3空白试验

按表1称取相应的镁（3.1）代替试料（6.2），随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1将试料（6.2）置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，盖上表皿，加入15 mL溴水（3.2），边冷却边按表1慢慢加入硫酸（3.4）。如果在溶样过程中溴的橙色消失或有残渣析出，应补加溴水（3.2），待试料完全溶解后，煮沸溶液至过量溴被除去。

6.3.2用水稀释溶液至约40 mL，冷却，加入1 mL氟化钾溶液（3.5），用塑料棒搅匀，在60～70℃放置15～20min，然后加入10 mL硼酸饱和溶液（3.7），混匀，冷却。

硅质量分数小于0.04%时，将试液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至约60 mL。

硅质量分数大于0.04%时，按表1将试液移入容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。分取相应体积试液于100 mL容量瓶中，以水稀释至约60 mL。

表1

| 硅质量分数 w/% | 试料量 m/g | 硫酸加入量V/mL | 定容体积 V0/mL | 分取体积 V1/mL | 稀释体积 V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0020~0.0080 | 0.5 | 5.0 | 100 | ----- | ----- |
| ＞0.0080~0.040 | 0.2 | 2.4 | 100 | ----- | ----- |
| ＞0.040~0.20 | 0.2 | 2.4 | 100 | 20 | 100 |
| ＞0.20~0.80 | 0.1 | 2.4 | 100 | 10 | 100 |
| ＞0.80~1.50 | 0.1 | 2.4 | 250 | 10 | 100 |

6.3.3加一滴对硝基苯酚溶液（3.13）,用氨水（3.6）将溶液调至亮黄色，再用盐酸（3.3）调至无色并过量1 mL。加入5 mL钼酸铵溶液（3.8），混匀，放置10min。

6.3.4加入5 mL酒石酸溶液（3.9）、10 mL硫酸（3.4）和5 mL抗坏血酸溶液（3.10），以水稀释至刻度，混匀，放置15min。

6.3.5将部分溶液移入1～2cm吸收皿中，以随同试料的空白溶液（6.3）为参比，于分光光度计波长810nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的硅量。

6.4工作曲线的绘制

6.4.1移取0，1.00，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00 mL硅标准溶液（3.13），分别置于一组100 mL容量瓶中，加入与试液相当量的镁空白溶液，以水稀释至约60 mL，混匀。以下按6.3.3～6.3.4步骤进行。

6.4.2将部分溶液（6.4.1）移入1～2cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长810nm处测量其吸光度，以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按下式计算硅的质量分数，数值以%表示：

式中：m1——自工作曲线上查得的硅的质量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

w(Si)/%： 0.0037     0.067       1.50

r/%：0.00030    0.0025      0.046

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2                                      ％

| 硅质量分数 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.0020～0.0050 | 0.0007 |
| ＞0.0050～0.0100 | 0.0015 |
| ＞0.0100～0.0250 | 0.0025 |
| ＞0.0250～0.050 | 0.004 |
| ＞0.050～0.100 | 0.007 |
| ＞0.100～0.150 | 0.010 |
| ＞0.150～0.400 | 0.020 |
| ＞0.400～1.00 | 0.040 |
| ＞1.00～1.50 | 0.050 |

9 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

2012-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

镁及镁合金化学分析方法

第10部分　硅量的测定

钼蓝分光光度法

Chemical Analysis Methods for Magnesium and Magnesium Alloys

Part 10　Determination of Silicon Content

Molybdenum Blue Spectrophotometric Method

（讨论稿）

2012－××发布

中华人民共和国国家标准