ICS  77.120.10

H  12

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.9-201X

代替GB/T13748.9—2005、GB/T13748. 5—1992、GB/T4374.2—1984

镁及镁合金化学分析方法
第9部分：铁含量测定

邻二氮杂菲分光光度法

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys

—Part 9：Determination of iron content
——Orthopenanthroline spectrophotometric method

（NEQ ISO 792:1973）

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 13748—201X共分为21部分，本部分为9部分。

本部分是对GB/T 13748.9—2005的修订。

本部分修改采用国际标准ISO 792：1973（1）《镁及镁合金——铁的测定——邻菲罗啉光度法》。

本部分代替GB/T 13748.9-2005。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分起草单位：东北轻合金有限责任公司。

本部分起草人：XXX、XXX、

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13748.9-2005、GB/T 13748.5-1992和GB/T 4374.2-1984。

镁及镁合金化学分析方法
第9部分：铁含量的测定

邻二氮杂菲分光光度法

- 1  范围

本方法规定了镁及镁合金中铁含量的测定方法。

本方法适用于纯镁中铁含量的测定。测定范围：0.0010%～1. 00%。

- 2  方法提要

试料以盐酸溶解，用盐酸羟胺还原铁，在pH3.5～pH4.5乙酸缓冲介质中，二价铁离子与邻二氮杂菲显色，于分光光度计510nm，处测量其吸光度，借此测定铁含量。

锌的干扰加入过量的邻二氮杂菲消除；锆的影响通过延长显色时间消除。

- 3  试剂

3.1  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

3.2  盐酸（1+1）。

3.3  盐酸羟胺（10g/L）。

3.4  乙酸——乙酸钠缓冲溶液：称取272g乙酸钠（CH3COONa·3H2O），用500mL水溶解，过滤后，加入240mL乙酸（ρ1.05g/mL），以水稀释至1000mL，混匀。

3.5  邻二氮杂菲（10g/L）。

3.6  铁标准贮存液：按下述方法之一制备。

3.6.1  称取1.7556g硫酸亚铁铵[（NH4）2Fe（SO4）2·6H2O]（基准物质）于100mL烧杯中，加入少量水和20mL盐酸（3.2）溶解。将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含250µg铁。

3.6.2  称取0.3575g预先在600℃下灼烧过的纯三氧化二铁[ω（Fe2O3）≥99.9%]于100mL烧杯中，加入30mL乙酸（3.2），加热至完全溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含250µg铁。

3.7  铁标准溶液：移取50.00mL铁标准贮存液（3.6.1或3.6.2）于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含25µg铁。

3.8  铁标准溶液：移取50.00mL铁标准贮存液（3.7）于250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含5µg铁（用时现配）。

- 4  仪器

分光光度计。

- 5  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样1.0g（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料作空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于200mL聚乙烯烧杯中，盖上表皿，加入5mL水，分次加入总量为20mL盐酸（3.2），待剧烈反应停止后，加热至完全溶解。在水浴上蒸发至糊状（试液量约为10mL，空白试液约为0.5mL），取下，冷却。

注：含锆的镁合金试料，如有不溶性残渣，加1滴氢氟酸（3.1）溶解。

6.4.2  将溶液按表1移入容量瓶中（如有混浊需过滤），以水稀释至刻度，混匀，根据试样中铁含量不同分别按下述操作：

铁的质量分数在0.001%～0.01%时，将试液全部移入100mL容量瓶中，以水稀释至约50mL，混匀。

铁的质量分数在＞0.01%～1.00%时，将按表1移取部分试液于100mL容量瓶中，以水稀释至约50mL，混匀。

表1

| 铁的质量分数/% | 试液总体积/mL | 移取试液体积/mL | 吸收池厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0010～0.005 | 100 | 全部 | 5 |
| ＞0.005～0.010 | 100 | 全部 | 3 |
| ＞0.010～0.100 | 100 | 25.00 | 1 |
| ＞0.100～0.500 | 200 | 10.00 | 1 |
| ＞0.500～1.00 | 200 | 5.00 | 1 |

6.4.3  加入4mL盐酸羟胺溶液（3.3），15mL缓冲溶液（3.4）和10mL邻二氮杂菲溶液（3.5），以水稀释至刻度，混匀，放置1h。

6.4.4  将部分溶液（6.4.3）移入相应的吸收池中，以空白试验（6.3）的溶液为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的铁量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  铁的分数质量为0.001%～0.005%时：

移取0.00，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00mL铁标准溶液（3.8），分别置于100mL容量瓶中，以水稀释至约50mL，以下按6.4.3进行。

铁的分数质量为＞0.005～0.010时：

移取0.00，1.00，2.00，,3.00，4.00，5.00mL铁标准溶液（3.7），分别置于100mL容量瓶中，以水稀释至约50mL，以下按6.4.3进行。

铁的分数质量为＞0.010～1.00时：

移取0.00，1.00，3.00，,5.00，7.00，9.00,11.00mL铁标准溶液（3.7），分别置于100mL容量瓶中，以水稀释至约50mL，以下按6.4.3进行。

6.5.2  将部分试液（6.5.1）移入相应的吸收池中，以试剂空白溶液作参比，于分光光度计波长510nm处测定其吸光度，以铁量为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算铁的质量分数：

ω(Fe)=m11000000m0⋅V1V0×100……………………………………(1)

式中：

m1——自工作曲线上查得的铁量，单位为微克（μg）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锌质量分数（%）    0.0040      0.028      0.10      0.422      0.984

重复性限r (%)     0.0004      0.003      0.008     0.013      0.021

- 8.2  允许差

- 实验室之间的分析结果的差值应不大于表2所列允许差

表2

| 铁的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0010～0.0025 | 0.0004 |
| >0.0025～0.0050 | 0.0008 |
| >0.0050～0.0075 | 0.0010 |
| >0.0075～0.010 | 0.0020 |
| >0.015～0.020 | 0.004 |
| >0.020～0.040 | 0.006 |
| >0.040～0.080 | 0.008 |
| >0.080～0.100 | 0.010 |
| >0.100～0.250 | 0.015 |
| >0.250～0.500 | 0.020 |
| >0.500～0.750 | 0.030 |
| >0.750～1.00 | 0.040 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。