ICS 77.120.20

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.7-201X

代替GB/T 13748.7-2005

镁及镁合金化学分析方法

锆含量的测定

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys

—Determination of zirconium content

（IDT ISO 2354:1976、ISO 1178:1976）

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

前   言

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分包括方法一、方法二、方法三。

本部分方法一代替GB/T 13748.7—2005《镁及镁合金化学分析方法 锆含量的测定 二甲苯酚橙分光光度法》，除编辑性整理外，其内容没有变化。

本部分方法二等同翻译ISO 2354：1976《镁合金—不溶性锆的测定—茜素磺酸盐光度法》，与ISO 2354：1976一致性程度为等同。

本部分方法三等同翻译ISO 1178：1976《镁合金—可溶性锆的测定—茜素磺酸盐光度法》，与ISO1178：1976一致性程度为等同。

本部分的附录A是规范性附录。

本部分自实施之日起代替GB/T 13748.4—2005。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分方法一主要起草人：张元克、路霞、路培乾、XXX。

本部分方法二主要起草人：XXX、XXX。

本部分方法三主要起草人：XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T 13748.3—1992、GB/T 13748.7—2005。

镁及镁合金化学分析方法

锆含量的测定

方法一  二甲苯酚橙分光光度法

1  范围

本部分规定了镁及镁合金中锆含量的测定方法。

本部分适用于镁及镁合金中锆含量的测定。测定范围：0.100%～1.000%。

2  方法提要

试料用盐酸和氢氟酸分解，加入高氯酸除去氟离子。以高氯酸调整酸度，加入二甲苯酚橙与锆生成红色络合物，于分光光度计波长535nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

3.3  高氯酸（ρ1.69g/mL）。。

3.4  高氯酸[c(HClO4)=6.5mol/L]：移取275mL高氯酸（3.3）以水稀释至500mL，混匀（需要时标定）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  二甲苯酚橙溶液（1g/L）：过滤，贮存于棕色瓶中。

3.7  苦杏仁酸溶液（150g/L）：过滤备用。

3.8  洗涤液：1000mL溶液中含有20mL盐酸（3.1）及50g苦杏仁酸，加热溶解后，过滤备用。

3.9  锆标准贮存溶液，按3.9.1配制和3.9.2标定。

3.9.1  配制：称取1.77g氧氯化锆（ZrOCl2·8H2O）置于300mL烧杯中，加入100mL水及166mL盐酸（3.5）溶解，移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL约含1mg锆。

3.9.2 标定：移取50.00mL锆标准贮存溶液（3.9.1）于300mL烧杯中，加入30mL盐酸（3.1），加热至沸，加入50mL苦杏仁酸溶液（3.7），充分搅拌，放置于80℃的恒温水浴锅中保温30min，取出冷却，用中速滤纸过滤，用洗涤液洗净烧杯，将沉淀全部转移到滤纸上，用洗涤液洗涤沉淀6～8次，将滤纸及沉淀物一同放入预先恒重的30mL带盖铂坩埚中（重量为m0），烘干，炭化后，放入700℃马弗炉（4.2）中灰化20min，取出再放入1000℃高温炉中灼烧2h～3h，取出，置于干燥器中冷却，称量。重复灼烧至恒量（重量为m1）。

按公式（1）计算锆标准贮存液中锆的质量浓度：

ρ(Zr)=0.7403×(m1−m0)V×100··························（1）

式中：

ρ(Zr)——锆的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

0.7403——二氧化锆换算为锆的系数；

m1——灼烧后铂坩埚加沉淀的重量，单位为毫克（mg）；

m0——预先恒重的铂坩埚重量，单位为毫克（mg）；

V——移取的锆标准贮存溶液体积，单位为毫升（mL）。

3.10 锆标准溶液：根据标定结果（3.9.2）移取适量锆标准贮存溶液（3.9.1）于500mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含40μg锆。

4  仪器

4.1  分光光度计。

4.2  马弗炉：1000℃±20℃。

5  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

| 锆的质量分数/% | 试料质量/g |
| --- | --- |
| 0.100～0.500 | 0.50 |
| ＞0.500～1.000 | 0.25 |

表1

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于250mL三角烧杯中，盖上表皿。缓慢加入10mL盐酸（3.5），加入1滴氢氟酸（3.2），加热至试料完全溶解。加入20mL高氯酸（3.3），加热蒸发至冒白色浓烟聚集在烧杯口部，继续冒烟3min，取下冷却。加入约50mL水使盐类完全溶解，冷却，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 移取5.00mL溶液（6.4.1）于100mL容量瓶中，加入10.0mL高氯酸（3.4），混匀，加入5.0mL二甲苯酚橙溶液（3.6），以水稀释至刻度，混匀。

6.4.3 将部分溶液（6.4.2）移入1cm比色皿中，以空白试验溶液（6.3）为参比，于分光光度计波长535nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的锆量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取0，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00mL锆标准溶液（3.10），分别置于一组100mL容量瓶中，加入10.0mL高氯酸（3.4），混匀，加入5.0mL二甲苯酚橙溶液（3.6），以水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 将部分溶液（6.5.1）移入1cm比色皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长535nm处测量其吸光度。以锆的含量为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（2）计算锆的质量分数（%）：

ω(Zr)=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100································（2）

式中：

m1——从工作曲线上查得的锆量，单位为微克（μg）；

V0——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锆的质量分数/%：      0.106       0.426       0.852

重复性限   r/%：      0.005       0.007       0.012

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 锆的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.100～0.400 | 0.015 |
| ＞0.400～1.000 | 0.025 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法二  茜素磺酸盐分光光度法

10  范围

本方法规定了镁合金中不溶性锆含量的测定方法。

本方法适用于镁合金中不溶性锆含量的测定。测定范围：0.02%～0.3%。

镁合金中含有的稀土、钍和银不干扰不溶性锆的测定。

注1：鉿比较容易与锆共存（1%以下的锆），能和锆一起被测定。

11  方法提要

试样用盐酸溶解，过滤在含有氢氟酸的高氯酸溶液中溶解不溶性锆残余物，取部分试样溶液，在1.5mol/L盐酸介质中，加热形成锆-茜素磺酸盐络合物，在分光光度计波长约525nm处，对有色络合物进行吸光度测定。

12  试剂

12.1  盐酸(ρ1.18g/mL)。

12.2  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

12.3  高氯酸 (ρ1.54g/mL)。

12.4  茜素磺酸钠溶液（1.5g/L）：称取1.5g茜素磺酸钠溶解于约300mL温水中，过滤，冷却，用水稀释至1000mL，混匀。

12.5  氯化镁溶液(420g/L)：称取42g六水合氯化镁（MgCl2·6H2O）溶解于水中，用水稀释至100mL，混匀。每升溶液中含50g镁。

12.6  锆标准溶液(5g/L)。按照下列方法之一制备。

12.6.1 称取0.500g（称准至0.001g）金属锆（纯度≥99.9%）置于干烧杯中，边冷却边加入30mL甲醇、5mL溴，当反应停止后，慢慢加热，使溶解完全。加入20mL盐酸（12.1），加热至沸，并继续煮至溶液呈无色，加水使溶液体积保持约50mL。冷却，用水移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

12.6.2  称取1.77g八水合氯氧化锆（ZrOCl2·8H2O）溶解于水中，加入10mL盐酸（12.1），过滤，加水至体积为100mL，混匀。

注2：使用的二氯氧化锆，必须不受潮解。且不能将其置于烘箱中进行干燥，因为在烘箱中它的一部分可能转变成另一种形态，这种形态虽能溶解并用重量法测定（见“溶液的标定”），但与茜素磺酸盐的反应却很慢。

可以采用下列方法之一标定12.6.2溶液：

a）苦杏仁酸重量法

移取10.00mL锆标准溶液（12.6.2）于适当体积烧杯（如250mL）中，稀释至体积约40mL，加入30mL盐酸（12.1）。煮沸并加入50mL苦杏仁酸溶液（150g/L）。

在80℃温度下保持约20min。冷却，用中速滤纸过滤，残渣用每升含有20mL盐酸（12.1）和50g苦杏仁酸的溶液进行洗涤。将装有残渣的滤纸移入预先称重的铂坩埚内，烘干，在950℃～1000℃温度下小心灼烧至恒重，称量二氧化锆（ZrO2）的质量。

按公式（3）计算标准溶液中锆的质量浓度（mg/mL）：

c=m1×0.7403V································（3）

式中：

m1——称得二氧化锆的质量，单位为毫克（mg）；

V——移取锆标准溶液（12.6.2）的体积，单位为毫升（mL）；

0.7403——ZrO2换算成Zr的系数。

b) 对ρ-溴苦杏仁酸重量法

移取10.00mL锆标准溶液（12.6.2）于适当体积的烧杯（如250mL）中，稀释至体积约70mL，加热至温度为80℃左右，在不断搅拌下，徐徐加入预先加热至80℃左右的50mL对ρ-溴苦杏仁酸溶液（0.1mol/L）。

于80℃左右温度下静置20min，加入2～3mL对ρ-溴苦杏仁酸溶液（0.1mol/L），检查锆的沉淀是否完全。不断搅拌，冷却至室温，用中速滤纸过滤，用水仔细洗涤。将装有沉淀物的滤纸移入预先称量的铂坩埚中，烘干，在950℃～1000℃温度下小心灼烧至恒重，称量二氧化锆（ZrO2）的质量。

按公式（4）计算标准溶液中锆的质量浓度（mg/mL）：

c=m1×0.7403V································（4）

式中：

m1——称得二氧化锆的质量，单位为毫克（mg）；

V——移取锆标准溶液（12.6.2）的体积，单位为毫升（mL）；

0.7403——ZrO2换算成Zr的系数。

12.7  锆标准溶液（0.100g/L）：根据步骤12.6制备的锆标准溶液的浓度，分取出适量的溶液置于适量容量瓶中，并进行稀释，得到每升溶液中恰好含0.100g锆，1mL标准溶液含0.1mg锆。此标准溶液在使用前配制。

13  仪器

一般实验室仪器及

13.1  分光光度计。

13.2  光电比色计。

14  试样

14.1  试验室样品

14.2  试验样品

采用钻或铣得到厚度不大于1mm的碎屑。

15  分析步骤

15.1 称样

按表3称取试样（14.2），精确至0.001g。

表3

| 可溶性锆的质量分数/% | 试样质量/g |
| --- | --- |
| 0.1～0.3 | 6 |
| 0.3～1.0 | 4 |

15.2空白试验

随同试样分析步骤做空白试验。

15.3 标准曲线的制备

15.3.1 标准溶液的制备，使用1cm比色皿进行光度测量。

于9个适当容积（如100mL）的干锥形瓶中，各加入2mL含有0.1g 镁的氯化镁溶液（12.5），按表4加入不同体积的锆标准溶液（12.7）。

分别补加水使溶液体积均为10.0mL，加入2.5mL盐酸（12.1）和10.0mL茜素磺酸钠溶液（12.2）。将盛有溶液的锥形瓶置于沸水浴上保持2.5min～3.5min，要小心避免过热，立即冷却至室温，加入2.0mL 盐酸（12.1）。将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表4

| 锆标准溶液（12.7）体积/mL | 相当于锆量/mg |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1.0 | 0.1 |
| 2.0 | 0.2 |
| 3.0 | 0.3 |
| 4.0 | 0.4 |
| 5.0 | 0.5 |
| 6.0 | 0.6 |
| 7.0 | 0.7 |
| 8.0 | 0.8 |

15.3.2 光度测量

使用分光光度计（13.1）在波长约525nm处，或用配有适当滤光片的光电比色计（13.2），以补偿溶液作参比，调节仪器的吸光度为零后，于1h内测量每个标准溶液（15.3.1）的吸光度。

15.3.3 标准曲线的绘制

以100mL显色溶液中所含有的锆量（mg）为横坐标，与之相应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

15.4  测定

15.4.1 试样的溶解

将称取的试样（14.1）置于适当体积（如600mL）的烧杯中，盖上表皿，按照试样的称取量加入如下不同数量的试剂。

—称取4g试样：分次加入80mL水和40mL盐酸（12.1）。

—称取6g试样：分次加入120mL水和60mL盐酸（12.1）。

待反应停止后，加热至试样完全分解，加热至沸并继续煮沸5min。用中速滤纸过滤，并用热水彻底洗涤。

15.4.2 试液的制备

将有残渣的滤纸移入适当体积的容器中，小心地烘干，然后在600℃～800℃的温度下灼烧将碳完全除去。冷却，加入5mL水、1mL氢氟酸（12.2）和2mL高氯酸（12.3），小心加热蒸发至溶液即将干燥，不冷却，用少量水洗涤容器壁，再加入2mL高氯酸（12.3），重复小心地蒸发至溶液即将干燥。

注3：如果不慎导致坩埚里溶液全部蒸干燥，则再加入2mL水和1mL盐酸（12.1），再加热几分钟。

15.4.2.1 不含银的合金

将坩埚里的溶液移入100mL容量瓶中，用水小心洗涤，加水至刻度，混匀。

15.4.2.2 含银的合金

将坩埚里的溶液移入适当容量的烧杯里（例如250mL），用水小心地洗涤，加入15mL盐酸（12.1）并煮沸几分钟。加入50mL水并再煮沸以促进氯化银的凝结，冷却至室温。用含有少量纤维浆的细质地滤纸进行过滤，用水洗涤沉淀物和滤纸。将滤液和洗涤液收集于100mL容量瓶中，加水至刻度，混匀。

15.4.3 显色

根据估计的不溶性锆含量及受检的合金类型，按表5所示，分取15.4.2.1或15.4.2.2得到的试液。将取出的试液移入适当容积（如100mL）的干燥锥形瓶中，补加水使体积为10.0mL。然后按表5中的量加入盐酸（12.1），加入10.0mL茜素磺酸钠溶液（12.4），将锥形瓶置于沸水浴上保持2.5min～3.5min，要小心避免过热。快速冷却至室温，加入2.0mL 盐酸（12.1），将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表5

| 估计不溶性锆的含量/% | 分取试液的体积/mL | 加入盐酸（12.1）的体积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试液（15.4.2.1）/mL | 试液（15.4.2.2）/mL |
| 0.02～0.15 | 10.0 | 2.5 | 1.0 |
| 0.1～0.3 | 5.0 | 2.5 | 1.75 |

15.4.4 光度测量

以空白试验溶液作参比调节仪器吸光度为零后，在1h之内测量试样溶液的吸光度。在标准曲线上（参见15.3.3）查得相当于试液吸光度的锆量。

16  分析结果的计算

按公式（5）计算锆的百分含量：

ω(Zr)=m1×V0×10−3m0×V1×100································（5）

式中：

m1——从标准曲线上查得的锆量，单位为毫克（mg）；

V0——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

17  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 所用方法的参考资料；

b) 结果和所用的计算方法；

c) 在测定过程中注意到的任何异常现象；

d) 本标准未包括的任何操作或者自选的操作。

方法三  茜素磺酸盐分光光度法

18  范围

本方法规定了镁合金中可溶性锆含量的测定方法。

本方法适用于镁合金中可溶性锆含量的测定。测定范围：0.10%～1.0%。

对合金中含铅和（或）铋的特殊情况，本方法不完全适用，为此，应按附录A进行修改。

镁合金中所含有的稀土、钍和银不干扰可溶性锆的测定。

注4：鉿比较容易与锆共存（1%以下的锆），能和锆一起被测定。

19  方法提要

试样用盐酸溶解，过滤除去不溶物，分取部分试液，在1.5g热盐酸介质中，形成锆-茜素磺酸盐络合物。有色络合物在波长约525nm处进行光度测量。

20  试剂

20.1  盐酸(ρ1.18g/mL)。

20.2  茜素磺酸钠溶液（1.5g/L）：称取1.5g茜素磺酸钠溶解于约300mL温水，过滤，冷却，用水稀释至1000mL，混匀。

20.3  氯化镁溶液(420g/L)：称取42g六水合氯化镁（MgCl2·6H2O）溶解于水中，用水稀释至100mL，混匀。每升溶液中含50g镁。

20.4  锆标准溶液(5g/L)。按照下列方法之一制备。

20.4.1 称取0.500g（称准至0.001g）金属锆（纯度≥99.9%）置于干的烧杯中，在冷却情况下加入30mL甲醇，5mL溴，当反应停止后，微热至溶解完全。加入20mL盐酸（20.1），加热至沸，并继续煮至溶液呈无色，加水使溶液的体积保持约50mL，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

20.4.2  将1.77g八水合氯氧化锆（ZrOCl2·8H2O）溶解于水中，加入10mL盐酸（20.1），过滤，加水至体积为100mL，混匀。

注5：不应使用潮湿的氯氧化锆，但无论如何不能把它放在烘箱内进行烘干，否则，它的一部分可以转变成另一种型式，虽然它仍是可溶性的且可用重量法（见“溶液的标定”）测定，但与茜素磺酸盐的反应却很缓慢。

使用下列方法之一标定20.4.2溶液：

a）苦杏仁酸重量法

移取10.00mL锆标准溶液（20.6.2）于适当体积烧杯（如250mL）中，稀释至体积约40mL，加入30mL盐酸（20.1）。煮沸并加入50mL苦杏仁酸溶液（150g/L）。

在80℃温度下保持约20min。让其冷却，用中速滤纸过滤，残渣用每升含有20mL盐酸（20.1）和50g苦杏仁酸的溶液进行洗涤。将装有残渣的滤纸移入预先称重的铂坩埚内，烘干，在950℃～1000℃的温度下小心灼烧至恒重，称量二氧化锆（ZrO2）的质量。

按公式（6）计算标准溶液中锆的质量浓度（mg/mL）：

c=m1×0.7403V································（6）

式中：

m1——称得二氧化锆的质量，单位为毫克（mg）；

V——移取锆标准溶液（20.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

0.7403——ZrO2换算成Zr的系数。

b) 对ρ-溴苦杏仁酸重量法

移取10.00mL锆标准溶液（20.4.2）于适当体积的烧杯（如250mL）中。稀释至体积约70mL，加热至温度为80℃左右，在不断搅拌下，徐徐加入预先加热至80℃左右的50mL对ρ-溴苦杏仁酸溶液（0.1mol/L）。

于80℃左右温度下静置20min，加入2mL～3mL对ρ-溴苦杏仁酸溶液（0.1mol/L），检查锆的沉淀是否完全。不断搅拌，冷却至室温，用中速滤纸过滤，用水仔细洗涤。然后将装有沉淀物的滤纸移入预先称量的铂坩埚中，烘干，在950℃～1000℃温度下小心灼烧至恒重，称量二氧化锆（ZrO2）的质量。

按公式（7）计算标准溶液中锆的质量浓度（mg/mL）：

c=m1×0.7403V······································（7）

式中：

m1——称得二氧化锆的质量，单位为毫克（mg）；

V——移取锆标准溶液（20.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

0.7403——ZrO2换算成Zr的系数。

20.5  锆标准溶液（0.100g/L）：根据步骤20.4制备的锆标准溶液的浓度，分取出适量的溶液置于适量容量瓶中，并进行稀释，得到每升溶液中恰好含0.100g锆，1mL标准溶液含0.1mg锆。此标准溶液在使用前配制。

21  仪器

一般实验室设备及

21.1 分光光度计。

21.2 光电比色计。

22  试样

22.1 试验室样品

22.2 试验样品

采用钻或铣得到厚度不大于1mm的碎屑。

23  分析步骤

23.1 称样

按表6称取试样（22.2），精确至0.001g。

表6

| 锆的质量分数/% | 试样质量/g |
| --- | --- |
| 0.1～0.3 | 6 |
| 0.3～1.0 | 4 |

23.2空白试验

随同试料做试剂空白。

23.3 标准曲线的制备

23.3.1 标准溶液的制备，使用1cm比色皿进行光度测量。

于9个适当容积（如100mL）的干锥形瓶中，各加入2mL含有0.1g 镁的氯化镁溶液（20.3），按表7加入不同体积的锆标准溶液（20.5）。

分别补加水使溶液体积均为10.0mL，加入2.5mL盐酸（20.1）和10.0mL茜素磺酸钠溶液（20.2）。将盛有溶液的锥形瓶置于沸水浴上保持2.5min～3.5min，要小心避免过热，立即冷却至室温，加入2.0mL 盐酸（20.1）。将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表7

| 锆标准溶液（20.5）体积/mL | 相当于锆量/mg |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1.0 | 0.1 |
| 2.0 | 0.2 |
| 3.0 | 0.3 |
| 4.0 | 0.4 |
| 5.0 | 0.5 |
| 6.0 | 0.6 |
| 7.0 | 0.7 |
| 8.0 | 0.8 |

23.3.2 光度测量

使用分光光度计（21.1）在波长约525nm处，或用配有适当滤光片的光电比色计（21.2），以补偿溶液作参比调节仪器的吸光度为零后，于1h内测量每个标准溶液（23.3.1）的吸光度。

23.3.3 标准曲线的绘制

以100mL标准溶液中所含有的锆量（mg）为横坐标，与之相应的吸光度为纵坐标，绘制标准工作曲线。

23.4 测定

23.4.1 试样的溶解

将称取的试样（22.2）置于适当体积（如600mL）的烧杯中，盖上表皿，按照试样的称取量加入如下不同数量的试剂。

—称取4g试样：分次加入80mL水和40mL盐酸（20.1）。

—称取6g试样：分次加入120mL水和60mL盐酸（20.1）。

待反应停止后，加热至试样完全分解，蒸发至沸并继续煮沸5min。溶液经中速滤纸过滤，以热水洗涤。收集滤液和洗液于500mL容量瓶中，冷却，稀释至刻度，混匀。

注6：为避免锆在微酸性溶液中水解，因而在制备好试液后应尽快进行测量。

注7：残渣可用于不溶性锆的测定（参见ISO 2354）。

23.4.2 显色

移取10.00mL试液（23.4.1）于适当容积（如100mL）的干锥形瓶中，加入2.5mL盐酸（20.1）和10.0mL茜素磺酸钠溶液（20.2），将锥形瓶置于沸水浴上保持2.5min～3.5min，要小心避免过热，立即冷却至室温，加入2.0mL 盐酸（20.1），将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

23.4.3 光度测量

按照23.3.2所述的操作手续，以空白试验溶液作参比调节仪器至吸光度为零后，在1h之内测量试样溶液的吸光度。在标准工作曲线上（参见23.3.3）查得相当于试液吸光度的锆量。

24  分析结果的计算

按公式（8）计算锆的百分含量：

ω(Zr)=m1×V0×10−3m0×V1×100································（8）

式中：

m1——从标准曲线上查得的锆量，单位为毫克（mg）；

V0——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

25  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 所用方法的参考资料；

b) 结果和所用的计算方法；

c) 在测定过程中注意到的任何异常现象；

d) 本标准未包括的任何操作或者自选的操作。

附录A

规范性附录

含铅和（或）铋的镁合金的特殊情况

A.1	原理

在溶解试样时，铅和（或）铋通过过氧化氢氧化而进入到溶液中。测定时则按一般的方法。

A.2 对一般方法进行修改

A.2.1 试剂

除条款20列出的试剂外，还有过氧化氢溶液（ρ1.12g/mL）。

A.2.2 测定

第23.4.1条被以下所取代：

试样溶液的制备：

将称取的试样（22.2）置于适当体积（如600mL）的烧杯中，盖上表皿，按照试样的称取量加入如下不同数量的试剂。

—称取4g试样：分次少量加入80mL水和40mL盐酸（20.1）。

—称取6g试样：分次少量加入120mL水和60mL盐酸（20.1）。

待反应停止后，加入1mL过氧化氢（A.2.1）并放置10min，加热至沸并继续煮沸5min。

合金中不含有银：

溶液经中速滤纸过滤，以热水洗涤，滤液和洗液收集于500mL容量瓶中，冷却，稀释至刻度，混匀。

合金中含有银：

加入50mL水，并煮沸数分钟以使氯化银凝聚，冷却至室温，溶液经含有同质滤纸浆的致密滤纸过滤，用冷水洗涤，滤液和洗液收集于500mL容量瓶中，冷却，稀释至刻度，混匀。

注8：为避免锆在微酸性溶液中水解，因而在制备好试液后应很快测量。

注9：残渣可用于不溶性锆的测定（参见ISO2354）。