中华人民共和国国家标准

GB/T ××××－××××

蓝宝石衬底片厚度及厚度变化测试方法

Standard test method for thickness and thickness variation on sapphire substrates

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 29.045

H 80

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会(SAC/TC203/SC2)归口。

本标准由协鑫光电科技控股有限公司、中国科学院上海光机所负责起草。

本标准主要起草人：魏明德、黄朝晖、刘逸枫

- 蓝宝石衬底片厚度及厚度变化测试方法

- 1 范围

本标准规定了制备氮化镓薄膜外延及其他用途的蓝宝石单晶切割片、研磨片、抛光片(简称衬底片)厚度和厚度变化是否满足标准限度要求的测试方法。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明年代的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 12964 硅单晶抛光片

GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片

GB/T 14264 半导体材料术语

- 3 术语和定义

GB/T 14264确立的术语和定义适用于本标准。

3.1 五点厚度变化  5 points thickness variation (TV5)

衬底片上特定5个的厚度测量值中的最大厚度与最小厚度的差值称为衬底片的5点厚度变化。

- 4 方法概述

- 分立点式测量

在衬底片中心点和距边2mm圆周上的4个对称位置点 (见图1) 测量衬底片厚度。中心点厚度作为衬底片的标称厚度。5个的厚度测量值中的最大厚度与最小厚度的差值即为衬底片的5点厚度变化。

1

2

4

3

5

图1  分立点位置

图中：1,4,5: 距圆边 2mm

2: 中心点

3: 距平边2mm

- 扫瞄式测量

衬底片由基准环上的3点支点支撑，中心点厚度作为衬底片的标称厚度，利用接触式或非接触式的探头或激光器按规定图形(见图2)扫瞄衬底片表面，进行厚度测量。距边2mm内开始取点，至少每1mm~3mm取一点测量厚度，测量值中的最大厚度与最小厚度的差值即为衬底片的总厚度变化。

A

C

D

B

D

B

C

A

图2 厚度测量扫描路径

- 5 设备

5.1	接触式测厚仪

测厚仪由带有指示仪表的量具及可支持衬底的夹具或平台组成。仪表最小指示单位不大于1um，测量探头的底面积不应超过2mm2，待确认厚度校正标准片，厚度值的范围从0.25mm～1.2mm，厚度间隔为0.2mm±0.025mm。

5.2	非接触式测厚仪

由一个可移动的基准平台，具有指示器的固定探头装置，定位器等所组成。

- 6 样品

衬底片应具有清洁、干燥的表面，如果待测片不具备参考面，应在衬底片背面边缘处作出测量定位标记。

- 7 测量步骤

7.1 测量环境条件

除另有规定外，应在下列条件下进行测量：

- 温度：20℃ ~ 25℃

- 湿度：不大于70%

- 配置有防振平台

7.2 仪器校正

7.2.1 从一组厚度校正标准片中选取厚度与待测衬底片厚度相差在0.125mm范围内的厚度校正标准片进行校正测量。

7.2.2 仪器可自动调整厚度测量仪，使所得测量值与该厚度校正标准片的厚度标准之差在2 μm以内。

7.3 测量

7.3.1 分立点式测量可采用接触式或非接触式两种。

- 将待测衬底片正面朝上放入夹具中，或置于厚度测量仪的平台或支架上。

- 依图1所示的测量位置点作测量并记录测量的厚度值。

7.3.2 扫瞄式测量

- 将待测衬底片正面朝上并将参考面依对位位置放入夹具中，或置于厚度测量仪平台或支架上。

- 厚度测量仪探头执行厚度校正。(部分设备无需厚度校正)

- 自动或手动移动平台至扫瞄开始位置。

- 自动或手动开始测量待测衬底片的厚度。

- 沿扫瞄线对应的位置开始记录被测点上的厚度测量值，对于记录成对位移的和值的最大值与最小值之差，则为该衬底片总厚度变化值。

- 8 报告

报告应包含以下信息：

- 测试日期；

- 操作人姓名；

- 设备名称、型号；

- 测试条件和测试方法；

- 批号或者材料的其它标识；

- 已测试的晶片数量；

- 测试结果

- 测试结果仅对送样负责

- 9 精密度

- 9.1 接触式测量

通过对厚度为480 μm ± 15 μm的粗磨片25片，在3个实验室采用接触式检测厚度及厚度变化。

9.1.1 对接触式厚度的检测，2σ标准偏差小于5.11 μm，精密度为 ± 1.08%。

9.1.2 对接触式厚度变化的检测，2σ标准偏差小于1.32 μm，精密度为 ± 37%。

- 9.2 激光式测量

通过对厚度为430 μm ± 15 μm的抛光片25片，在4个实验室采用激光式检测厚度及厚度变化。

9.2.1 对激光式厚度的检测，2σ标准偏差小于2.54 μm，精密度为 ± 0.58%。

9.2.2 对激光式厚度变化的检测，2σ标准偏差小于1.02 μm，精密度为 ± 32%。