前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：四川新光硅业科技有限责任公司。

本标准参加起草单位：天威四川硅业有限责任公司、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司、东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司、陕西天宏硅材料有限责任公司、洛阳中硅高科技有限公司。

本标准主要起草人： 敖细平、王波、梁洪、刘畅、张华端、王阿丽、古行乾。

本标准首次制定。

多晶硅还原炉和氢化炉尾气成分的测定

1  范围

1.1  本标准规定了多晶硅还原炉和氢化炉尾气成分的分析方法。

1.2  本标准适用于改良西门子法工艺还原炉和氢化炉尾气成分（氢气、氯化氢、三氯氢硅、二氯二氢硅和四氯化硅）的测定。

1.3  本标准的检测范围为0.1%～100%（V/V）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7445 纯氢、高纯氢和超纯氢

GB/T 8979 纯氮、高纯氮和超纯氮

3  方法原理

根据尾气中各个组分的沸点、极性及吸附性的差异，利用气相色谱将各个组分从色谱柱中分离，采用热导检测器（TCD）检测其含量。

4  试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的试剂或材料。

4.1 高纯氢气，符合GB/T 7445中规定的技术要求。

4.2 高纯氮气，符合GB/T 8979中规定的技术要求。

5  仪器和设备

5.1 气相色谱仪：具备热导检测器；

5.2 进样器：1ml气密玻璃注射器；

5.3 气体采样袋：容积约250ml；

5.4 色谱柱：长1～2m，内径5mm，内填充硅烷化材料的色谱柱，或其他等效材料的色谱柱。

6  样品

6.1 采样袋的准备

采样袋用干燥的氮气吹扫，确保袋内干燥，吹扫完毕后采样袋充满氮气，备用。

6.2 样品的采集

6.2.1 样品采集示意图，见图1。

图1 样品采集示意图

6.2.2 样品采集条件

确保样品为气态，且流量保持稳定。

6.2.3 样品采集

将采样袋的一端与还原炉（或氢化炉）尾气出口连接，另一端放入准备好的碱液中，打开还原炉（或氢化炉）尾气出口针型阀，保持流量稳定，吹赶置换，置换完毕后把采样袋两端密封，迅速带回实验室分析。

7  分析步骤

7.1 环境要求

7.1.1 温度：18～25℃；

7.1.2 湿度：55～65%RH。

7.2 参考色谱条件

7.2.1 气化室温度：90℃；

7.2.2 检测器温度：100℃；

7.2.3 柱温：70℃；

7.2.4 载气流量：20ml/min；

7.2.5 桥电流：80～100mA。

7.3 定标

用取样袋采集纯氢样品，连续进样6次，进样量0.5ml，按已设定色谱操作条件，在操作软件上绘制标准曲线，做成H2分析方法，保存。

7.4 标准色谱图

图2为在本标准规定的色谱条件下，H2的标准谱图。

图2  H2标准谱图

图3为在本标准规定的色谱条件下，还原炉尾气谱图。

图3 还原炉尾气谱图

7.5 样品测定

取0.5ml待测样品，注入进样口测定样品中H2的含量，另取0.5ml样品，注入另一进样口，用面积归一法测出样品中氯化氢、三氯氢硅、二氯二氢硅和四氯化硅的含量。

8  结果计算与表述

8.1 根据7.3工作曲线上查出H2含量为X(%)。

8.2 根据面积归一法得出氯化氢、三氯氢硅、二氯二氢硅和四氯化硅的含量为Yi（%），计算出最终混合气中各组分的含量Ai：

Ai=（1-X）×Yi                 ………………………………(1)

式中：

i ——分别代表HCl、SiH2Cl2、SiHCl3、SiCl4；

Yi——面积归一法算出的含量（%）；

Ai——尾气中HCl、SiH2Cl2、SiHCl3、SiCl4的含量（%）。

9  精密度

9.1 精密度

实验室内分别对还原炉及氢化炉尾气进行测定，H2、HCl、SiH2Cl2、SiHCl3、SiCl4的相对标准偏差分别为0.46%、10.8%、8.5%、4.7%、6.2%。

9.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1 允许差

| 氯硅烷各组分含量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0～10 | 0.3 |
| >10～100 | 1.0 |

10 质量控制及质量保证

H2标准曲线的相关系数r≥0.9995，否则重新定标。

11 干扰因素

11.1 采样袋的密封性。

11.2 操作人员的熟练程度。

12 报告

报告应包含以下内容：

报告日期；

分析结果及表示；

分析实验室及分析人员；

分析仪器参数；

使用分析方法。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

多晶硅还原炉和氢化炉尾气成分的测定

Test Method for Measuring Composition of PolySilicon Deposition Reactor and TCS to STC Converter Vent Gas

（送审稿）

YS/T xxxx-201x

i

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 29.045

H 80

夹子

夹子

还原炉/氢化炉尾气

针形阀

碱液

取样袋