ICS

GB/T ××××—××××

稀土系AB5型贮氢合金
压力-组成等温线（PCI）的测试方法

Method for Measuring Pressure-Composition Isotherms of 
RE-base AB5 Hydrogen Storage Alloys

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

中华人民共和国国家标准

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司。

本标准参加起草单位：北京有色金属研究总院、包头稀土研究院。

本标准主要起草人：吉力强、刘晓鹏、朱惜林、闫慧忠、熊玮、高金良、张永健。

稀土系AB5型贮氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者应具有一定的专业知识和技能并充分认识到不当的操作可能引起的气体泄露，电流泄露，火灾或其他严重后果。

  - 范围

本标准规定了稀土系AB5型贮氢合金的压力-组成等温线（PCI）的测试方法。

本标准适用于稀土系AB5型贮氢合金锭和贮氢合金粉的压力-组成等温线（PCI）测试，测试温度范围25℃~70℃，压力范围1KPa~5MPa。测试环境温度25±0.5℃。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB T 6003.1   金属丝编织网试验筛

GB/T 7445     纯氢、高纯氢和超纯氢

  - 方法原理

本方法是根据贮氢合金的热力学特性，利用理想气体状态方程计算出在不同的氢气压力下贮氢合金晶体中氢原子的变化量，最终得到贮氢合金中氢含量随氢气压力变化的关系曲线。在一定的温度下，向反应容器中导入一定压力（p1）的氢气，合金开始与氢气发生反应，当反应达到平衡时，反应容器内压力保持一定（p2），计算出压力的变化量（= p1- p2）。由于吸放氢过程中反应容器体积恒定不变，且吸放氢过程中反应容器处于恒温水浴中，温度变化可忽略不计，所以根据公式（1）的理想气体状态方程：

……………………………………………（1）

式中：——反应容器内的平衡压力；             V——反应容器体积；

——合金样品中H原子物质的量；           T——绝对温度；

R——气体常数；

可知与成正比，可以得出合金样品中氢含量与平衡压力的关系，即可绘制出合金样品的压力-组成等温线（PCI）。贮氢合金理想的压力-组成等温线（PCI）见图1。

氢压（MPa）

T1<T2<T3

T3

T2

T1

吸H曲线

放H曲线

平台区

W（wt%）

）

最大吸H量

P3

P2

P1

A

B

压力滞后

图1

  - 设备与材料

    - 压力-组成等温线（PCI）测试仪

最高测试温度≥70℃，精度0.1℃；最高测试压力≥5MPa，精度0.001MPa。测试仪器的简要构造如图2所示：

C

N1

S1

S2

S3

N2

S4

P

A

B

D

图2

A——供H2体系；B——储气瓶；C——样品室；D——控温设备。

N1和N2为针型阀。S1、S2、S3和S4为气压阀。

    - 控温设备

用于控制样品室的温度，精度0.1℃。允许控温误差±0.5℃。

    - 电子天平

量程200g，精度0.0001g。

    - 高纯氢气

符合GB/T 7445中高纯氢的要求。

  - 测试准备

    - 试样处理

      - 合金锭试样

取贮氢合金锭样品，首先除去合金表面的氧化层，然后将其破碎成能放入样品反应室的合适小块，注意样品破碎过程中要防止氧化。

      - 合金粉试样

将合金粉样品先后过28目和200目试验筛，取适量200目筛上的合金粉进行测试。其中28目和200目试验筛的筛孔尺寸符合GB/T 6003.1中R40/3分别为600μm和75μm时的要求。

    - 试样量

放入样品室的样品体积填充率要达到样品室容积的5%~20%，在2~5g的范围内进行称量，称量精度为±0.1%。

    - 检漏试验

将样品室与测试仪器连接，然后向测试系统充入设备允许的最大压力的惰性气体，确认测试系统无气体泄漏。

    - 样品室容积的测定

取装有惰性气体的标准容器，初始压力为P1，容积为V1。将标准容器与预先排真空的测试系统连接，接通共存后的压力是P2，系统管线的体积V2可以利用公式（2）求出。

P1V1=P2（V1+V2）…………………………………………（2）

然后将装有惰性气体的样品室（初始压力P3）与测试系统连接，接通共存后的压力为P4，样品室的体积V3可以利用公式（3）求出。

P3V3=P4（V2+V3）…………………………………………（3）

此测试可通过多次测量取平均值的方法使测试数据更加准确。

    - 参数设定

启动仪器，进入测试程序，输入测试所需的样品信息，设定活化条件和吸放氢测试的截止压力。

    - 压力零点设定

将样品室抽真空，使其压力稳定在0.001MPa以下，并将该状态设定为压力零点。

    - 活化处理

在设定的活化处理温度下抽真空，使系统压力达到压力零点，然后关闭S3和S4阀门，打开S1阀门将设定压力的氢气导入测试系统内，待压力稳定后打开S2阀门，样品室与测试系统连通，使贮氢合金与氢气充分反应，直到压力不在下降为止，必要时补充氢气。最后再抽真空脱气，使系统压力达到压力零点，完成样品的一次活化。如此活化3次。活化过程是否需要加热取决于测试样品，如此方法无法活化，可适当提高活化温度，待活化后再恢复至测试温度。

  - PCI测试

    - 测试要求

开始测试前要求系统真空度达到压力零点以下，使活化处理后的合金完全恢复金属相，重新设定压力零点，并确认恒温设备将温度恒定在设定值。

    - 测试步骤

      - 吸氢测试

- 关闭气压阀S2、S3和针型阀N2，然后打开针型阀N1和气压阀S1，使氢气进入设备管线并达到设定压力值Pd。

- 打开气压阀S2，样品室与设备管线连同，氢气开始与贮氢合金样品发生反应。

- 待整个系统压力达到平衡时（ΔPr≤0.01MPa），记录平衡压力Pr、样品室温度Tr和在此平衡压力下的氢含量W，以lgPr对W作图，即得PCI吸氢曲线在该状态的测试点。其中Pr和Tr的数值作为测试下一个数据点的参考依据。

- 再次从（a）开始重复操作，直至平衡压Pr达到设定的截止压力。

- 取不低于10个点组成吸氢曲线。

      - 放氢测试

- 在吸氢测试结束后关闭气压阀S2、S1和针型阀N1，然后打开针型阀N2和气压阀S3，使样品室以外的氢气压力降到设定值Pd。

- 打开气压阀S2，样品室与设备管线连同，贮氢合金开始放氢。

- 待整个系统压力达到平衡时（ΔPr≤0.01MPa），记录平衡压力Pr、样品室温度Tr和在此平衡压力下的氢含量W，以lgPr对W作图，即得PCI放氢曲线在该状态的测试点。其中Pr和Tr的数值作为测试下一个数据点的参考依据。

- 再次从（f）开始重复操作，直至平衡压Pr≤0.005MPa。

- 取不低于10个点组成放氢曲线。

  - 计算

    - 测试数据计算方法

将数据代入公式（4）和公式（5）可分别计算出相对于贮氢合金重量百分率的变化量和氢与贮氢合金原子比的变化量。计算结果的有效数字保留到小数点后第3位。

ΔW=201.6RXPd×VdTd+'Pr×Vh'Th+'Pr×Vr'Tr−Pr'VrTr'+VhTh'+VdTd'……（4）

ΔHM=2RMPd×VdTd+'Pr×Vh'Th+'Pr×Vr'Tr−Pr'VrTr'+VhTh'+VdTd'……（5）

式中：

Tr ——测试样品的温度(K)；                      Pr ——样品室内的平衡压力（MPa）；

Vr ——样品室内的容积(cm3)；                    Th ——管线的温度(K)；

Ph ——管线内的平衡压力（MPa），等于Pr；       Vh ——管线内的容积(cm3)；

Td ——测试系统的标准温度 (K)；                 Vd ——测试系统的容积 (cm3)；

Pd ——测试系统内的平衡压力(MPa)；               X ——试样质量（g）；

R ——气体常数（J·mol-1·K-1）；                 H/M ——氢原子数与贮氢合金原子数之比；

W——吸入氢气质量相对于贮氢合金质量的百分数；

注：、和表示吸/放氢前相应的状态参数；、和表示吸/放氢后相应的状态参数；

    - 计算结果取值

      - 最大吸氢量（wt%）

在吸氢曲线上，样品在设定的最大测试压力下吸入氢气的最大值，用Wmax表示。

      - 滞后系数

在吸氢量＝50%Wmax时吸氢曲线与放氢曲线的压力差，用Hf表示，见公式（6）。

Hf＝………………………………………（6）

式中：——吸氢曲线上氢含量等于50%Wmax时的氢气压力。

——放氢曲线上氢含量等于50%Wmax时的氢气压力。

      - 斜率因子

在放氢曲线上，氢含量分别为75%Wmax和25%Wmax这两点之间的斜率，用F表示，见公式（7）。

F＝ …………………………………（7）

式中：——放氢曲线上氢含量等于75%Wmax时的氢气压力。

——放氢曲线上氢含量等于25%Wmax时的氢气压力。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 测试结果取值项目 | 测试温度 | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| 最大吸氢量（wt%） | 40℃ | 0.03 |
|  | 55℃ | 0.03 |
|  | 70℃ | 0.06 |
| 斜率因子 | 40℃ | 0.02 |
|  | 55℃ | 0.02 |
|  | 70℃ | 0.01 |
| 滞后系数 | 40℃ | 0.03 |
|  | 55℃ | 0.02 |
|  | 70℃ | 0.02 |

    - 允许差

- 实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

- 表2

| 测试结果取值项目 | 测试温度 | 允许差 |
| --- | --- | --- |
| 最大吸氢量（wt%） | 40℃ | 0.06 |
|  | 55℃ | 0.06 |
|  | 70℃ | 0.10 |
| 斜率因子 | 40℃ | 0.04 |
|  | 55℃ | 0.04 |
|  | 70℃ | 0.02 |
| 滞后系数 | 40℃ | 0.06 |
|  | 55℃ | 0.04 |
|  | 70℃ | 0.04 |

  - 测试报告

测试报告应包括以下内容：

- 样品名称；

- 活化条件；

- 氢气纯度；

- 测试温度；

- 压力-组成等温线；

- 最大吸氢量、压力系数、斜率因子；

- 测试日期；

- 测试人；

- 其它必要事项；

  - 质量保证

每月用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准测试方法的有效性。当发现测试数据异常时，应找出原因。纠正错误后重新进行校核。