- 镧镁合金化学分析方法

- EDTA滴定法测定镁量

- 包头稀土研究院

- 2011-8-19

镧镁合金化学分析方法

镁含量的测定 EDTA络合滴定法

金斯琴高娃  于亚辉  崔爱端

前言

镧镁合金具有高强度和优异的耐热性能，近年来发展十分迅猛。随着镧镁中间合金应用领域和需求量的不断增加，下游生产厂家对其产品质量提出了更高的要求，因此，建立镧镁合金中镁含量的标准分析方法是十分必要的。本标准是为了满足相应产品标准和市场需要而制定的。镧镁合金中镁量是一个重要的检测指标，根据稀标委的工作安排，包头稀土研究院负责起草镧镁合金中镁量的测定方法。

基于国家标准需具备较广泛的适用性，本试验采用EDTA滴定法测定镁量，在参考一系列同类分析方法的前提下，充分试验了各种条件对镁量测定的影响，确定了此方法。此方法具有灵敏度高，准确性好，干扰元素少等优点。

1 实验部分

1.1方法原理

试样以稀HCl溶解，经氨水分离两次，以三乙醇胺掩蔽铝、铁，硫化钠掩蔽铜、镍等。铬黑T为指示剂，在pH=10时，用EDTA标准溶液滴定钙、镁合量，用等离子光谱法或原子吸收光谱法测定钙含量，再从钙镁合量中扣除。测定范围：70.00%～85.00%。

1.2试剂

1.2.1  盐酸（1+1）。

1.2.2  氨水（1+1）。

1.2.3  氯化铵洗液（20 g/L）：2g氯化铵溶于500mL水中，加入20mL NH4OH（1.2.3），PH=10；

1.2.4  三乙醇胺（1+1）。

1.2.5  硫化钠（5%）。

1.2.6  铬黑T指示剂：称取1g 铬黑T指示剂与99g氯化钠固体研磨，混匀烘干，保存于磨口瓶中备用。

1.2.7  氨性缓冲溶液：称取67.5g氯化铵溶于水中，加570mL氨水，用水稀释至1L，混匀（pH≈10）。

1.2.8  镁标准溶液：准确称取0.4146g优级纯MgO，以5mL HCl（1.2.1）溶解，移入250mL容量瓶，混匀。此溶液1 mL含镁1mg；

1.2.9 EDTA标准溶液[c(EDTA)≈0.010moL/L]（用等浓度的基准锌标液标定后，确定EDTA标准溶液的浓度）。

1.2.10 氯化铵（分析纯）。

1.2.11 盐酸羟胺（分析纯）。

1.2.12 氯化钠（分析纯）。

1.2.13 pH试纸。

1.3操作步骤

1.3.1称取2.5g试样（精确至0.0001g），缓慢加入40mL盐酸（1.2.1），至溶解，放置冷却，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。

1.3.2分取25mL试液（1.3.1）于250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。

1.3.3分取10mL试液（1.3.2）于300 mL烧杯中，加入2 g氯化铵（1.2.10），加入50mL水，加热至沸，以氨水（1.2.2）调至沉淀刚出现，并过量20mL，加热至沸，取下稍冷。用中速滤纸过滤，滤液接于300mL烧杯中，用热氯化铵洗液（1.2.3）洗烧杯2~3次，洗沉淀4~5次，沉淀放于原烧杯中，加入50mL水，加入10mL盐酸（1.2.1），加热溶解沉淀并将滤纸搅碎，加入2g氯化铵（1.2.10），加热至沸，以氨水（1.2.2）调至pH≈7〔以pH试纸（1.2.13）检验〕，并过量20mL，加热至沸，取下稍冷，用中速滤纸过滤，用热氯化氨洗液（1.2.3）洗烧杯2~3次，洗沉淀5~6次，滤液与第一次滤液合并。

1.3.4于滤液中加入5mL三乙醇胺（1.2.4），5mL硫化钠（1.2.5），10mL氨性缓冲溶液（1.2.7）, 少许铬黑T指示剂（1.2.6），用EDTA标准溶液（1.2.9）滴定溶液由酒红色变为纯兰色即为终点。

1.3.5使用等离子光谱法或原子吸收光谱法测定试样中钙含量。

1.4计算

按式（2）计算试料中镁量的质量分数（%）：

………………………………（1）

式中：

V——滴定试液（1.3.3）消耗EDTA标准溶液的体积，单位为mL；

c——EDTA标准溶液的浓度，单位为moL/L；

M1——Mg的原子量，单位为g/moL；

M2——Ca的原子量，单位为g/moL；

m——试料质量,单位为g；

Ca%——试料中钙的含量，单位为%；

2 实验结果与讨论

2.1样品均匀性检验

分别称取0.5g，1.0g，2.5g，5.0g试料（LaMg—1）,进行均匀性检验，结果见表1。

表1  样品均匀性检验

| 称样量/g | 测定结果/% |
| --- | --- |
| 0.50 | 88.20 89.00 86.65 87.20 85.77 |
| 1.0 | 88.12 87.10 86.50 86.20 87.42 |
| 2.5 | 87.22 86.50 87.39 86.88 86.74 |
| 5.0 | 87.01 86.85 86.77 87.12 86.75 |

实验结果表明试料的均匀性不是很好，称样量大于2.5g时，基本满足均匀性的要求，因此选择了称取2.5g试料。

2.2酸不溶物中镁量的测定

统一样品经盐酸溶解后有不溶物，不溶物经氢氧化钠，过氧化钠熔融，盐酸酸化后，用等离子光谱法测定镁量，三个统一样品酸不溶物中镁量均<0.02%，可以忽略不计。

2.1.2不同pH值及氨水分离次数的分离效果

对含有10 mg样品的溶液，在不同pH的条件下，用氨水进行一次分离与两次分离，测定了氢氧化镧中的镁量及滴定液中的镧量，结果见表2。

表2不同PH时镧与镁的分离效果

|  | 氢氧化镧中的Mg量/% |  |  | 滴定液中的镧量/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 9.5 | 10 | 10.5 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 一次分离 | 0.45 | 0.56 | 0.80 | 0.13 | 0.022 | 0.012 |
| 两次分离 | 0.020 | 0.038 | 0.055 | 0.13 | 0.021 | 0.010 |

由表2可知，二次分离后氢氧化镧中的Mg量可忽略不计，pH=10～10.5时滴定液中的镧量可忽略不计，本实验选用pH=10～10.5（氯化铵2g，氨水过量15mL），两次分离。

2.3共存元素干扰实验

主要考虑的共存元素有铜、镍、硅、铝、铁。其最高含量均为0.5%。将LaMg—1样品分取10mg于300mL烧杯中并加入以上元素各0.05mg，以下按（1.3.3）（1.3.4）（1.3.5）进行。实验结果见表3。

表3加入杂质和不加杂质的结果对照

| 样品编号 | Mg/% |
| --- | --- |
| LaMg—1 | 86.80 |
| LaMg—1加杂质 | 86.92 |

由表3可知，采用本实验方法，共存元素的干扰可以忽略不计。

2.4掩蔽剂的选用

向10mg纯镁分别加入0.05mg铜、镍、铝、铁等，比较了加入三乙醇胺和硫化钠与不加时的情况，结果显示，不加掩蔽剂时有严重的脱终点现象，加入掩蔽剂终点突变较明显，回收率99.60%。

2.5准确度实验

镧镁合金没有标准样品，因此用氧化镧和氧化镁合成了两个样品，用本方法测定，结果见表4。

表4  方法的准确度

|  |  | 回收率/% |  | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La 加入量/mg | 2 | / | 3 | / |
| Mg加入量/mg | 10 | 99.80 | 8 | 99.70 |

由表4可知，本方法具有较高的准确度。

2.6精密度试验

表5  方法的精密度

| 样品编号 | Mg含量/% | 平均值/% | 标准偏差 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaMg—1 | 87.22 86.63 86.77 87.20 86.61 87.13 86.60 87.10 86.74 87.02 86.72 | 86.88 | 0.25 | 0.29 |
| LaMg—2 | 76.20 76.26 76.15 75.98 76.37 76.03 76.05 76.07 76.37 76.01 76.32 | 76.16 | 0.15 | 0.20 |
| LaMg—3 | 69.13 69.19 69.48 69.23 69.02 69.30 69.21 69.40 69.18 69.41 69.50 | 69.28 | 0.15 | 0.22 |

由表8可知，方法具有较高的重现性。

3 结论

本方法通过大量条件试验，选择最佳分析条件对镧镁合金中镁量进行测定，最终得出了最佳的分析条件，结果准确度和精密度均较好。