镧镁合金化学分析方法

高频-红外吸收法测定碳量

研究报告

- 包头稀土研究院

- 2011.08

- 镧镁合金化学分析方法

- 高频-红外吸收法

- 碳量的测定

- 包头稀土研究院              蒋天怡 赵长玉

- 国家稀土产品质量监督检验中心        袁利兵

- 1、 前言

- 镧镁合金国家标准分析方法的制定是根据产品标准的制定而制定的，根据全国标准化委员会稀标委的工作安排，由包头稀土研究院起草制订镧镁合金中碳含量的分析方法。

基于国家标准分析方法需具备较广泛的适用性，本试验采用高频－红外法测定碳含量，在参考国家标准分析方法的前提下，充分试验了助熔剂对碳量测定的影响因素，确定了此方法。此方法具有准确性好、分析快速等优点。

- 实验部分

- 2.1 方法提要

试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氧气氛中熔融燃烧，碳呈二氧化碳释出，以红外线吸收器测定。

- 2.2 仪器与试剂

2.2.1 纯铁助熔剂。

2.2.2 钨助熔剂。

2.2.3 锡助熔剂。

2.2.4 超低碳硫坩埚（经1100℃灼烧1h）。

2.2.5 标准样品：在含碳量0.0050%~1.00%范围内选择三个合适的标样。

2.2.6 高频-红外碳硫仪（检测器灵敏度：0.001µg/g）。

2.2.7 氧气（≥99%）。

2.3 工作曲线的校正

利用固体碳硫专用标钢（2.2.5）校正高频-红外碳硫仪上碳的工作曲线。

2.4 处理试样

测定碳含量的样品呈屑（块）状。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

2.5 实验方法

准确称取两份0.2g试样（2.4），精确至0.001g，加入坩埚（2.2.4）中，向坩埚（2.2.4）中加入1.5g钨助熔剂（2.2.2），在高频-红外碳硫仪（2.2.6）上独立地进行平行测定，其测定值的相对误差不大于5%时，取其平均值。

注：本实验用2号样品作为条件实验样品。

3、结果与讨论

3.1 助熔剂的选择

3.1.1 助熔剂种类的选择

分别用钨、纯铁＋钨、纯铁＋钨＋锡、钨＋锡，检测已知碳含量为0.037%的镧镁的样品，在称样量和仪器状态不变的情况下，只改变助熔剂的种类，实验结果见表3.1.1。

表3.1.1 助熔剂对比实验

| 助熔剂 | 测定值/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钨 | 0.039 | 0.036 | 0.040 | 0.038 | 0.039 | 0.038 |
| 纯铁+钨 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.028 |
| 纯铁+钨+锡 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 0.036 | 0.032 | 0.036 |
| 钨+锡 | 0.043 | 0.039 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 |

由以上对比实验可见：镧镁合金中镁的含量较高，为防止样品在燃烧过程中发生喷溅，所以本实验采用钨助熔剂来测定镧镁样品。

3.1.2 助熔剂量的选择

选择钨助熔剂的合理用量，实验结果见表2.1.2。

表2.1.2 助熔剂量的选择

| 编号 | 助熔剂用量/g | 测定值/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9 | 0.031 | 0.030 | 0.031 |
| 2 | 1.0 | 0.029 | 0.028 | 0.030 |
| 3 | 1.2 | 0.041 | 0.040 | 0.038 |
| 4 | 1.5 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |
| 5 | 1.7 | 0.030 | 0.030 | 0.029 |
| 6 | 2.0 | 0.033 | 0.034 | 0.031 |
| 7 | 2.3 | 0.030 | 0.029 | 0.033 |

由表2.1.2可以看出助熔剂为1.5g时结果最佳，故选择1.5g助熔剂量为本实验所用。

3.2 称样量的选择

选用钨1.5g做为助熔剂，称样量的多少决定了样品燃烧、释放碳的程度，测定结果见表3.2。

表3.2 称样量的选择

| 试样重量/ g | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含碳量/% | 0.040 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.029 | 0.038 | 0.032 |
|  | 0.044 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.040 | 0.029 | 0.033 |

由表3.2可见，称样量太少对空白的引入较大，而称样量过高，则样品在有限的助熔剂中可能会影响到碳的释放情况，所以采用0.150-0.250g作为本实验的最佳称样量。

4、精密度实验

4.1 统一样精密度实验汇总

表4.1精密度数据表

| 编号 | 称样量/g | 碳含量/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 低 | 0.185 | 0.0052 | 0.0055 | 0.00060 | 10.91 |
|  | 0.194 | 0.0048 |  |  |  |
|  | 0.158 | 0.0058 |  |  |  |
|  | 0.167 | 0.0051 |  |  |  |
|  | 0.200 | 0.0062 |  |  |  |
|  | 0.205 | 0.0048 |  |  |  |
|  | 0.199 | 0.0056 |  |  |  |
|  | 0.173 | 0.0063 |  |  |  |
|  | 0.198 | 0.0056 |  |  |  |
|  | 0.235 | 0.0064 |  |  |  |
|  | 0.205 | 0.0049 |  |  |  |
| 2 中 | 0.225 | 0.0363 | 0.0369 | 0.0016 | 4.34 |
|  | 0.250 | 0.0391 |  |  |  |
|  | 0.214 | 0.0385 |  |  |  |
|  | 0.178 | 0.0374 |  |  |  |
|  | 0.215 | 0.0352 |  |  |  |
|  | 0.221 | 0.0343 |  |  |  |
|  | 0.206 | 0.0376 |  |  |  |
|  | 0.198 | 0.0384 |  |  |  |
|  | 0.235 | 0.0349 |  |  |  |
|  | 0.192 | 0.0376 |  |  |  |
|  | 0.206 | 0.0369 |  |  |  |
| 3 高 | 0.182 | 0.0461 | 0.0487 | 0.0016 | 3.29 |
|  | 0.241 | 0.0503 |  |  |  |
|  | 0.186 | 0.0482 |  |  |  |
|  | 0.233 | 0.0469 |  |  |  |
|  | 0.201 | 0.0475 |  |  |  |
|  | 0.196 | 0.0498 |  |  |  |
|  | 0.167 | 0.0492 |  |  |  |
|  | 0.178 | 0.0511 |  |  |  |
|  | 0.234 | 0.0486 |  |  |  |
|  | 0.215 | 0.0502 |  |  |  |
|  | 0.208 | 0.0478 |  |  |  |

4.2 加标回收实验

向2号统一样中加入碳含量为0.027%等称样量的标准样品，进行回收率实验，结果见下表4.2。

表4.2加标回收实验

| 编号 | 称样量/g | 测量值/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2中 | 0.189 | 0.0637 | 99.3 |
|  | 0.235 | 0.0628 | 95.9 |
|  | 0.221 | 0.0650 | 104.1 |
|  | 0.244 | 0.0624 | 94.4 |
|  | 0.150 | 0.0648 | 103.3 |
|  | 0.248 | 0.0618 | 92.2 |
|  | 0.233 | 0.0654 | 105.6 |
|  | 0.198 | 0.0622 | 93.7 |

在含量为0.0369%的镧镁样品中进行加标回收试验，回收率在92.2%～105.6%之间，该方法的准确度可以满足检测要求。

5、结论

通过研究助熔剂选择试验、空白确定实验以及称样量的选择试验，最终确定实验方案，完成精密度及加标回收试验，说明本试验方法可以完全满足镧镁合金中碳量的测定。