镧镁合金化学分析方法

ICP-MS法测定稀土杂质量

研究报告

包头稀土研究院

2012年 3月

镧镁合金化学分析方法

ICP-MS法测定稀土杂质量

张翼明 张立锋 张秀艳

1 前言

根据全国稀标委的工作安排，包钢稀土研究院承接了《La-Mg合金化学分析方法—ICP-MS法测定稀土杂质》国家标准起草工作。本方法采用ICP-MS法直接测定镧镁合金中14种稀土杂质元素，实验对测定同位素、样品酸度及基体浓度进行了选择，考察了以Rh、In、Cs和Tl为内标元素对仪器信号漂移和基体抑制效应的校正效果，标准加入的回收率为98%-102%，方法检测下限介于0.0069 ng/mL - 0.30 ng/mL。对三个统一样进行了测试，相对标准偏差在1.65%~7.75%之间，测定范围为：0.0020~0.10%。

2 实验部分

2.1试剂和材料

2.1.1 硝酸（1+1）（优级纯）。

2.1.2过氧化氢（30%）（优级纯）。

2.1.3 盐酸（优级纯）。

2.1.4 氧化镧（>99.99%）

2.1.5铈标准溶液：称取0.1228g经950℃灼烧1 h的氧化铈（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），加2mL过氧化氢（2.1.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铈。

2.1.6镨标准溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1 h的氧化镨（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镨。

2.1.7钕标准溶液：称取0.1167g经950℃灼烧1h的氧化钕（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钕。

2.1.8钐标准溶液：称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钐。

2.1.9铕标准溶液：称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铕。

2.1.10钆标准溶液：称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钆。

2.1.11铽标准溶液：称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），加2mL过氧化氢（2.1.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铽。

2.1.12镝标准溶液：称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镝。

2.1.13钬标准溶液：称取0.1145g经950℃灼烧1h的氧化钬（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钬。

2.1.14铒标准溶液：称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铒。

2.1.15铥标准溶液：称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铥。

2.1.16镱标准溶液：称取0.1139g经950℃灼烧1h的氧化镱（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），加2mL过氧化氢（2.1.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镱。

2.1.17镥标准溶液：称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镥。

2.1.18钇标准溶液：称取0.127经950℃灼烧1h的氧化钇（>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（2.1.1），加2mL过氧化氢（2.1.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钇。

2.1.19混合稀土标准溶液：分别移取1mL单一稀土储备液（2.1.5～2.1.18）于1000mL容量瓶中，用

1%硝酸溶液定容。此时溶液中各含混合稀土浓度为1ug/mL。

2.1.20铯内标储存溶液：称取1.3611g在110℃烘干的硫酸铯（优级纯），溶于水中，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铯。

2.1.21铑内标储存溶液：称取192.80g氯铑酸铵，溶于1mol/L盐酸溶液中，并用此酸溶液定容于50mL容量瓶中。此溶液1 mL含1000 ug铑。（或去国家标准物质中心购买：1mg/mL）

2.1.22铊内标储存溶液：称取1.3030g硝酸铊，溶于水中，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铊

2.1.23铟内标储存溶液：称取1.0000g金属铟，溶于20mL(1+1)盐酸溶液中，加热溶解后移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铟。

2.1.24混合内标溶液：分别移取铑、铟、铯和铊标准储存溶液（2.1.20～2.1.23）1.0mL于同一1000mL 容

量瓶中，加10mL 硝酸，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含铑、铟、铯和铊各1.0μg。

2.1.25 氧化镁：基准试剂。

2.1.26标准系列配制：移取适量混合稀土标准溶液(2.1.19)和混合内标溶液（2.1.24），配制成工作曲线系列，加入适量硝酸使溶液酸度保持在1%,该标准系列见表1。

表1 标准系列

| 标准系列名称 | 混合稀土浓度/ng/mL | 混合内标浓度/ ng/mL |
| --- | --- | --- |
| 标一 | 0.0 | 10.0 |
| 标二 | 5.0 | 10.0 |
| 标三 | 10.0 | 10.0 |
| 标四 | 20.0 | 10.0 |
| 标五 | 50.0 | 10.0 |

2.2试验方法

称取0.2g（精确至0.0001g） 试样于50mL小烧杯中，加硝酸（2.1.1）4.0mL，加热溶解至清亮（不清时，可加1滴H2O2），冷却，转移至100mL容量瓶中并以水稀释至刻度，混匀。按表2移取溶液于容量瓶中，加入混合内标溶液，使其浓度为10ng/mL，补加硝酸，使其酸度为1%，以水稀释至刻度，混匀，待测。

表2   称样量及移取倍数

| 稀土含量范围/% | 称样量/g | 总体积/mL | 移取体积/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0020—0.020 | 0.2 | 100 | 5 | 100 |
| 0.020—0.10 | 0.2 | 100 | 2 | 100 |

2.3计算公式

按下式计算试料中稀土离子的质量分数，数值以％表示：

式中：

ρ1----试液中待测稀土离子的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0----随同试样空白中待测稀土离子的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V----试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1----试液测定的体积，单位为毫升（mL）；

V2----试液移取的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试样重，单位为克（g）；

M----代表被测稀土元素。

3 结果讨论

3.1测量同位素的选择

镧的同位素有2个，镧的氧复合离子和镧、镁复合离子对后面的重稀土元素有干扰，根据丰度高和无干扰的原则来选择被测同位素。所以选择的同位素见表3。

表3测量同位素的选择

| 元素 | 89Y | 140Ce | 142Ce | 141Pr | 146Nd | 147Sm | 151Eu | 160Gd | 159Tb | 161Dy | 165Ho | 166Er | 169Tm | 174Yb | 175Lu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰度/% | 100 | 88.5 | 11.1 | 100 | 17.6 | 15.0 | 52.2 | 21.9 | 100 | 18.9 | 100 | 33.4 | 100 | 31.8 | 97.4 |

3.2仪器参数的选择

3.2.1功率的选择

按下表设计进行实验，固定载气流量，变换不同的功率，测定其信号值（以10ng/mL的镨、铽为例）。结果见表4。

表4 功率的选择

|  | 功率（W） |
| --- | --- |
|  | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Pr141的强度 | 241281 | 250185 | 264825 | 269276 | 274362 |
| Tb159的强度 | 183643 | 196749 | 209585 | 215892 | 220356 |

由表4可见，功率升高时，被测元素信号相对应值有所增加，在灵敏度满足测定条件，考虑到RF发生器的功率管使用寿命，选择功率为1100W。

3.2.1载气流量的选择

按下表设计进行实验，功率为1100W，改变不同的载气流量，测定信号值（均为10ng/mL）。结果见表5。

表5载气流量的选择

| 载气流量 元素 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89Y | 68689 | 98410 | 103630 | 118706 | 120500 | 163880 | 185570 | 109659 | 92429 |
| 140Ce | 138819 | 193204 | 213598 | 220101 | 223896 | 286589 | 320171 | 208823 | 183594 |
| 142Ce | 13332 | 20443 | 21169 | 23332 | 27776 | 324979 | 29443 | 21943 | 20832 |
| 141Pr | 121684 | 165432 | 190462 | 238979 | 264531 | 322728 | 330663 | 243368 | 224851 |
| 146Nd | 42239 | 61838 | 78638 | 83198 | 87998 | 110877 | 147837 | 87118 | 75678 |
| 147Sm | 17973 | 20536 | 31741 | 36506 | 38242 | 50479 | 58127 | 39007 | 35183 |
| 151Eu | 57978 | 97244 | 102090 | 120948 | 128840 | 153320 | 153320 | 117244 | 106937 |
| 160Gd | 23943 | 35546 | 42033 | 50014 | 53206 | 68636 | 67040 | 52142 | 46821 |
| 159Tb | 106888 | 152818 | 174914 | 189924 | 209585 | 228447 | 266173 | 199106 | 182339 |
| 161Dy | 22712 | 28617 | 39064 | 43153 | 45424 | 49966 | 56326 | 39973 | 34522 |
| 165Ho | 134804 | 155542 | 176282 | 197020 | 207390 | 265460 | 290346 | 161764 | 143207 |
| 166Er | 43479 | 54883 | 62011 | 69139 | 71277 | 78404 | 89096 | 63644 | 57021 |
| 169Tm | 141729 | 162572 | 183415 | 204257 | 208426 | 252195 | 283459 | 170909 | 162572 |
| 174Yb | 48800 | 56812 | 64096 | 71379 | 72836 | 83033 | 91045 | 65552 | 59725 |
| 175Lu | 136526 | 157212 | 177898 | 198584 | 206858 | 221338 | 239955 | 184103 | 165486 |
| 103Rh | 64096 | 72981 | 86435 | 93527 | 108634 | 118972 | 129856 | 117632 | 100765 |
| 115In | 116894 | 159736 | 175389 | 208626 | 236396 | 257834 | 269820 | 187629 | 143759 |
| 205Tl | 123586 | 163592 | 180016 | 192785 | 200987 | 225638 | 246082 | 186709 | 159835 |
| 133Cs | 112238 | 164921 | 180955 | 215313 | 229057 | 270287 | 286321 | 190117 | 167212 |

由表5可见，载气流量变化时对被测元素信号有明显的影响，同时内标元素也发生相应变化，基本上均可得到有效补偿，在满足被测元素灵敏度的前提下，应选择较低的载气流量，并考虑到锥体记忆效应的影响，选择载气流量0.80L/min。

3.2.2最佳测定条件

ELAN  DRC-e型电感耦合等离子体质谱仪（Perkin Elmer公司），仪器工作参数见表6。

表6 仪器工作参数

| 电感耦合等离子体参数 | 测量参数 |
| --- | --- |
| RF功率 | 1100 W | 分辨率（10％峰高） | (0.70±0.1) amu |
| 等离子气流量(Ar)： | 15 L/min | 测量方式 | 跳峰 |
| 辅助气流量(Ar)： | 1.2 L/min | 测量点/峰 | 1 |
| 雾化气流量(Ar)： | 0.80 L/min | 扫描次数 | 10 |
| 分析室真空 | 1×10-6torr | 停留时间 | 50 ms/次 |
| 接口参数 | 重复次数 | 2 |
| 采样锥孔径(Ni) | 1.1 mm | 样品提升量 | 1.2 mL/min |
| 截取锥孔径(Ni) | 0.9 mm | / | / |

3.3酸度试验

本实验考察了溶液酸度对测定结果的影响。加入混合稀土标液和内标溶液各10ng/mL。按表7计的酸度进行实验，分别加入不同量的硝酸，测定信号值，统计结果见表7

表7 酸度的选择实验

| 元素 | 溶液酸度 |
| --- | --- |
|  | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| 89Y | 133301 | 132993 | 128638 | 125157 | 131859 | 130003 |
| 140Ce | 227759 | 224162 | 224762 | 224557 | 216574 | 227364 |
| 142Ce | 28971 | 29443 | 28529 | 28971 | 28559 | 28854 |
| 141Pr | 264210 | 267356 | 266327 | 267356 | 258436 | 267430 |
| 146Nd | 87488 | 80793 | 87469 | 81923 | 81924 | 86359 |
| 147Sm | 59639 | 58708 | 59636 | 59639 | 60615 | 59289 |
| 151Eu | 128720 | 124853 | 129752 | 125654 | 127187 | 126386 |
| 160Gd | 54688 | 55028 | 58436 | 54688 | 55029 | 54369 |
| 159Tb | 202864 | 205268 | 208753 | 202864 | 200173 | 204158 |
| 161Dy | 54946 | 54073 | 53986 | 54946 | 54636 | 55199 |
| 165Ho | 200021 | 200249 | 209526 | 208732 | 201636 | 201636 |
| 166Er | 72859 | 70878 | 72649 | 71968 | 72859 | 74641 |
| 169Tm | 203617 | 207789 | 204638 | 209286 | 209128 | 206451 |
| 174Yb | 78313 | 71045 | 74269 | 74672 | 74672 | 76493 |
| 175Lu | 203158 | 200357 | 205804 | 205156 | 201953 | 208359 |
| 103Rh | 100864 | 101247 | 100953 | 107853 | 108742 | 107246 |
| 115In | 233674 | 239756 | 234568 | 238753 | 239864 | 236939 |
| 205Tl | 203258 | 209747 | 203586 | 207478 | 204686 | 209674 |
| 133Cs | 220594 | 220595 | 228638 | 220593 | 224868 | 229184 |

由表7知，溶液酸度在5%以内各酸度对测定结果基本没有明显影响，考虑到酸度大时引入空白和对仪器的腐蚀作用，所以选择1%硝酸酸度做为测定时的酸度。

3.4基体效应实验

3.4.1基体的配置

镧镁合金中镧的含量是从15%—30%，所以配置两种基体溶液：

基体1：镧的含量为15%，镁的含量为85%。

基体2：镧的含量为30%，镁的含量为70%。

3.4.2基体效应实验

在ICP-MS测定中，基体效应通常被认为是一种非质谱干扰，它对分析信号能产生抑制或增强的作用。基体效应对样品分析的准确度和精密度均有着明显的影响。本实验旨在考察样品溶液中镧镁基体浓度对被测稀土杂质元素的影响。用基体1进行实验，加入10ng/mL混合稀土标准溶液，测定各稀土杂质元素信号值的变化。测试结果见表8。

表8 镧镁基体浓度对离子信号的影响

| 元素 | 镧镁质量浓度/mg/mL |
| --- | --- |
|  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 89Y | 185570 | 183714 | 155879 | 111342 | 105775 |
| 140Ce | 320171 | 307364 | 272935 | 234909 | 194077 |
| 142Ce | 29443 | 27971 | 24965 | 21254 | 16660 |
| 141Pr | 330663 | 310823 | 271304 | 241704 | 198718 |
| 146Nd | 147837 | 123402 | 105313 | 92007 | 82788 |
| 147Sm | 58127 | 45802 | 40595 | 38945 | 33901 |
| 151Eu | 153320 | 147187 | 138056 | 126591 | 101328 |
| 160Gd | 67040 | 65028 | 60280 | 52235 | 42849 |
| 159Tb | 266173 | 255526 | 230277 | 203660 | 159778 |
| 161Dy | 56326 | 50510 | 40624 | 34359 | 28347 |
| 165Ho | 290346 | 284539 | 249697 | 207435 | 173883 |
| 166Er | 89096 | 86423 | 75731 | 57912 | 48875 |
| 169Tm | 283459 | 272120 | 232436 | 195744 | 161887 |
| 174Yb | 91045 | 90124 | 82836 | 56448 | 47328 |
| 175Lu | 239955 | 228640 | 203962 | 173169 | 135580 |
| 103Rh | 107584 | 95673 | 856739 | 74986 | 58639 |
| 115In | 234568 | 227964 | 196847 | 167949 | 129873 |
| 205Tl | 203586 | 193572 | 184842 | 157682 | 127583 |
| 133Cs | 286321 | 274868 | 237646 | 203245 | 158939 |

由表8验结果可知，镧镁基体质量浓度在0.3mg/mL以下时，所有稀土杂质元素信号降低幅度小于30%；质量浓度介于0.3~1.0mg/mL之间时，各杂质元素信号下降幅度30%—50%；所选的四种内标元素的基体抑制行为与被测杂质基本一致（用基体2进行实验，与基体1的情况一致）。考虑到高浓度基体在仪器锥孔的沉降作用，确定采用小于0.3mg/mL镧镁基体浓度来进行样品测定。

3.5内标元素的选择

为了考察内标对仪器信号漂移和基体效应的补偿效果，试验了Rh、In、Cs和Tl作为内标元素。在0.3mg/mL 基体1溶液中加入10ng/mL的混合稀土标液，分别采用不同内标来进行计算，统计回收率。结果见表9。

表9 内标元素的选择

| 元素 | 回收率/% |
| --- | --- |
|  | 133Cs | 115In | 205Tl | 103Rh |
| 89Y | 102 | 104 | 108 | 101 |
| 140Ce | 102 | 96 | 102 | 95 |
| 142Ce | 101 | 94 | 105 | 97 |
| 141Pr | 103 | 93 | 110 | 93 |
| 146Nd | 98 | 95 | 105 | 95 |
| 147Sm | 98 | 98 | 104 | 99 |
| 151Eu | 98 | 94 | 99 | 94 |
| 160Gd | 97 | 98 | 99 | 91 |
| 159Tb | 102 | 96 | 110 | 93 |
| 161Dy | 100 | 90 | 109 | 92 |
| 165Ho | 103 | 92 | 105 | 93 |
| 166Er | 96 | 91 | 105 | 96 |
| 169Tm | 103 | 94 | 99 | 98 |
| 174Yb | 98 | 96 | 103 | 92 |
| 175Lu | 99 | 92 | 107 | 99 |

由表9知，在4种内标元素中回收率在90~110%之间，效果都很好；从单个内标元素看，以Cs作为内标获得的回收率波动范围最小，因此，选择Cs作为内标来进行实验（基体2的试验结果与基体1的试验结果一致）。

3.6检出限和检测下限

对空白溶液测定11次，计算标准偏差，以3倍的标准偏差作为检出限，10倍的标准偏差作为测定下限，各元素检出限和测定下限统计结果见表10。

表10 和检测下限

| 同位素 | 检出限/ng/mL | 测定下限/ ng/mL |
| --- | --- | --- |
| 89Y | 0.0083 | 0.027 |
| 140Ce | 0.027 | 0.089 |
| 142Ce | 0.092 | 0.30 |
| 141Pr | 0.012 | 0.040 |
| 146Nd | 0.071 | 0.23 |
| 147Sm | 0.011 | 0.036 |
| 151Eu | 0.043 | 0.14 |
| 160Gd | 0.014 | 0.046 |
| 159Tb | 0.0068 | 0.022 |
| 161Dy | 0.014 | 0.046 |
| 165Ho | 0.0021 | 0.0069 |
| 166Er | 0.0033 | 0.011 |
| 169Tm | 0.0037 | 0.012 |
| 174Yb | 0.0034 | 0.011 |
| 175Lu | 0.0031 | 0.010 |

3.7回收率实验

准确称取统一样（1#）0.2000g 于50mL小烧杯中，加硝酸(2.1.1)4.0mL，加热溶清，冷却，转移至100mL容量瓶中并以水稀释至刻度，混匀。分别移取4份2mL溶液于100mL容量瓶中，分别加入0.00mL、0.50mL、1.00mL、5.00mL混合稀土标准溶液（2.1.5），加入混合内标溶液 1.0mL，补加硝酸0.5mL，以水稀释至刻度，混匀，待测。以Cs为内标，考察各元素回收率，统计结果见表11。

表11加标回收结果统计

| 元素 | 本底值 ng/mL | 加标5ng/mL | 加标10ng/mL | 加标50ng/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值ng/mL | 回收率/% | 测定值ng/mL | 回收率/% | 测定值ng/mL | 回收率/% |
| 89Y | 0.16 | 5.24 | 102 | 10.26 | 101 | 49.66 | 99 |
| 140Ce | 4.24 | 9.20 | 99 | 14.36 | 101 | 54.01 | 100 |
| 142Ce | 4.15 | 9.10 | 99 | 14.02 | 99 | 54.65 | 101 |
| 141Pr | 0.24 | 5.27 | 101 | 10.40 | 102 | 49.76 | 99 |
| 146Nd | 1.00 | 5.92 | 98 | 10.84 | 98 | 50.50 | 99 |
| 147Sm | 0.10 | 5.05 | 99 | 10.00 | 99 | 50.67 | 101 |
| 151Eu | <0.10 | 5.00 | 100 | 9.75 | 98 | 49.75 | 99 |
| 160Gd | 1.51 | 6.47 | 99 | 11.32 | 98 | 51.98 | 101 |
| 159Tb | <0.10 | 4.97 | 99 | 10.10 | 101 | 49.34 | 99 |
| 161Dy | <0.10 | 5.08 | 102 | 10.3 | 103 | 50.89 | 102 |
| 165Ho | <0.10 | 4.92 | 98 | 9.90 | 99 | 49.73 | 99 |
| 166Er | <0.10 | 5.01 | 100 | 9.99 | 100 | 50.56 | 101 |
| 169Tm | <0.10 | 4.93 | 99 | 10.27 | 103 | 49.68 | 99 |
| 174Yb | <0.10 | 4.98 | 100 | 9.92 | 99 | 49.45 | 99 |
| 175Lu | <0.10 | 4.96 | 99 | 10.15 | 102 | 49.86 | 100 |

由表11验结果可知，在低、中、高三个水平进行加标回收试验，回收率均介于98%-102%之间，表明该方法具有良好的准确性。

3.8精密度实验

为了考察本方法的精密度， 对三个统一样分别进行了11次重复测定，统计平均值和相对标准偏差，统计结果见表12、表3、表14。

表12  1#统一样统计数据

| 元 素 | 测定次数 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 89Y | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 140Ce | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 3.62 |
| 142Ce | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 6.11 |
| 141Pr | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 146Nd | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0027 | 4.09 |
| 147Sm | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 151Eu | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 160Gd | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0045 | 3.05 |
| 159Tb | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 161Dy | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 165Ho | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 166Er | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 169Tm | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 174Yb | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 175Lu | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |

表13  2#统一样统计数据

| 元 素 | 测定次数 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 89Y | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 140Ce | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 2.24 |
| 142Ce | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 7.55 |
| 141Pr | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 4.35 |
| 146Nd | 0.054 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 2.19 |
| 147Sm | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 151Eu | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 160Gd | 0.0082 | 0.0083 | 0.0080 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0080 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 1.65 |
| 159Tb | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 161Dy | 0.0032 | 0.0033 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0030 | 4.69 |
| 165Ho | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 166Er | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 169Tm | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 174Yb | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 175Lu | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |

表14  3#统一样统计数据

| 元 素 | 测定次数 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 89Y | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 140Ce | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 2.99 |
| 142Ce | 0.033 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 7.75 |
| 141Pr | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 3.44 |
| 146Nd | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 1.67 |
| 147Sm | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 151Eu | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 160Gd | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 4.14 |
| 159Tb | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 161Dy | 0.0056 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0054 | 2.62 |
| 165Ho | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 166Er | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 169Tm | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 174Yb | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |
| 175Lu | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | / |

由表12~14实验结果表明，三个统一样的测定RSD在1.65-7.75%之间，具有良好的室内精密度。但是142Ce与140Ce的结果虽然相近，但RSD相比之下很高。可能是142Ce的丰度低不稳定所致；还可以看出Nd的含量高142Ce的RSD也高；经过移取以后，镧对140Ce的干扰非常小，可以忽略不计，铈的结果以140Ce的结果为准。

4结论

以上实验数据表明，采用ICP-MS法可以直接测定镧镁合金中14种稀土杂质含量，方法检测下限介于0.0069 ng/mL - 0.30 ng/mL，加标回收在98%-102%；3个统一样的测定室内精密度在1.65%-7.75% 之间,方法准确靠，操作简单，精密度和准确度都能满足分析要求。本法具有实验室检测可操作性。