ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.5—201×

镨钕镝合金化学分析方法

第5部分：非稀土杂质量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods for praseodymium neodymium dysprosium alloy

Part 5：Determination of non rare-earth impurity

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/TXXXXX-201X《镨钕镝合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-201X  镨钕镝合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-201X  镨钕镝合金化学分析方法  氯量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-201X  镨钕镝合金化学分析方法  碳量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-201X  镨钕镝合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-201X  镨钕镝合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

第6部分：GB/TXXXXX.6-201X  镨钕镝合金化学分析方法  氧量的测定

第7部分：GB/TXXXXX.7-201X  镨钕镝合金化学分析方法  配分量的测定

本部分为第5部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要由包头稀土研究院国家稀土产品质量监督检测中心负责起草。

本部分主要由包头稀土研究院起草。

本部分由赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、北京纳克分析仪器有限公司参加起草。

本部分主要起草人：李玉梅、王东杰、王安丽。

本部分参加起草人：温斌、姚南红、祁生平、樊建新、陈燕、谢亚莉、宋晓春、王义惠。

镨钕镝合金化学分析方法

第5部分：非稀土杂质量的测定

等离子发射光谱法

- 范围

本部分规定了镨钕镝合金中非稀土杂质量的测定方法。

本部分适用于镨钕镝合金中非稀土杂质量测定范围为：铁：0.050～0.80%，硅、铝：0.010～0.50%，钙、镁：0.0050～0.50%。

- 方法原理

试料用硝酸溶解，采用基体匹配法测定铁、硅、铝、钙、镁含量。

- 试剂和材料

3.1 硝酸（1+1）（优级纯）。

3.2 盐酸（1+1）（优级纯)。

3.3 镨基体溶液：称取1.2082g经950℃灼烧1h的氧化镨(>99.99%)置于250mL烧杯中，加入20mL 硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg镨。

3.4 钕基体溶液：称取4.3737g经950℃灼烧1h的氧化钕(>99.99%)置于250mL烧杯中，加入20mL 硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含37.5mg钕。

3.5 镝基体溶液：称取0.2869g经950℃灼烧1h的氧化镝(>99.99%)置于250mL烧杯中，加入20mL 硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2.5mg镝。

3.6 铁标准贮存溶液：称取0.1000g铁(>99.99％)于250mL烧杯中，加30mL 盐酸（3.2）低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg 铁。

3.7 硅标准贮存溶液：称取0.2139g二氧化硅（＞99.9%），置于铂坩埚中，加入5g无水碳酸钠（3.12），于950℃~1000℃高温炉中熔融至红色透明，取出，稍冷后用热水浸出，冷却。移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，立即转移至聚乙烯瓶中保存，此溶液1mL含0.1mg硅。

3.8 铝标准贮存溶液：称取0.1000g高纯铝（>99.99%）250mL烧杯中，加5mL水及10mL 盐酸 (3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

3. 9 钙标准贮存溶液：称取0.2497g经110℃烘干的无水碳酸钙（基准试剂）于250mL烧杯中， 加40mL 盐酸（3.2），煮沸以除尽二氧化碳。冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。

3.10 镁标准贮存溶液：称取0.1000g镁（>99.99％）于250mL烧杯中，加入10mL 硝酸（3.1），加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

3.11 混合标准使用液：分别移取钙标准储存液（3.8）、镁标准储存液（3.9）、铝标准储存液（3.7）各5.00mL，铁标准贮存液10.00mL于50mL聚乙烯容量瓶中，加入5.00mL 硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀，此溶液含钙100μg/mL、镁100μg/mL、铝100μg/mL、铁200μg/mL 。

3.11 标准系列溶液：按表1移取各贮存溶液于五个的100mL聚乙烯容量瓶中，稀释至刻度，混匀，标准系列溶液的各元素浓度见表2。

3.12 无水碳酸钠（优级纯）

3.12 氩气 ＞99.99%。

- 仪器

岛津8100顺序扫描型等离子发射光谱仪。

5  试样

将块状试样，处理成屑状。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

6  分析步骤

6.1试料

称取2.5000g试样，精确至0.0001g。

  - 测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

6.4测定

6.4.1称取试料（6.1）于250mL烧杯中，加入40mL 硝酸（3.1），低温加热至试样溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2移取10mL于50mL容量瓶中，混匀。

6.4.3 将分析试液（6.4.1）与标准系列溶液（3.11）同时进行氩等离子体光谱测定，由计算机输出被测元素的质量分数。

6.4.4 标准系列溶液的配制

表1  标准系列溶液的配制

| 母液 |  | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移取 体积 /mL | 标1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  | 标2 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |
|  | 标3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|  | 标4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  | 标5 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |

表2 标准系列溶液浓度(ug/mL)

| 待测元素 | 铁 | 硅 | 铝 | 钙 | 镁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 标3 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 标4 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 标5 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |

6.4.5分析谱线的选择

根据现行国标中非稀土元素的标准方法所用谱线以及各元素谱线的灵敏度初选谱线如表3。

表3  各元素谱线波长

| 测定元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Fe | 259.940、239.562 |
| Si | 251.612、212.415 |
| Al | 167.079、237.313 |
| Ca | 393.366 |
| Mg | 279.553、280.270 |

6.4.6将分析试液（6.4.2）与标准系列溶液（6.4.3）同时进行氩等离子体光谱测定，由计算机输出分析试液（6.4.2）或（6.4.3）中被测元素的质量浓度。

- 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算待测元素的质量分数（%）：

w(x)ρ=ρ2−ρ1×VV2×10−6m×V1×100…………………………...……………………..….（1）

式中：ρ2——计算机输出的分析试液中各元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ1——计算机输出的空白溶液中各元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液（6.4.1）的总体积，单位为毫升（ml）；

V2——分析试液（6.4.3）的体积，单位为毫升（ml）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液（6.4.2）的体积，单位为毫升（ml）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求

得。

表4

| 测定元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Fe |  |  |
| Si |  |  |
| Al |  |  |
| Ca |  |  |
| Mg |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

  - 再现性

表5

| 测定元素 | 质量分数 / % | 再现性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Fe |  |  |
| Si |  |  |
| Al |  |  |
| Ca |  |  |
| Mg |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表6

| 非稀土杂质量质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。