- 镨钕镝合金化学分析方法

- 等离子发射光谱法测定配分含量

- 研究报告

- 包头稀土研究院

- 2011-07

- 镨钕镝合金化学分析方法

配分含量的测定

于勇海  王安丽  崔爱端

前言

本文研究了利用等离子发射光谱仪，测定镨钕镝合金中配分的量。测定范围：镨：15.00～25.00%钕：65.00～85.00%；镝：1.00～10.00%。

1 实验部分

1.1仪器及主要参数

仪器：岛津ICPS-8100光谱仪；

主要参数：RF功率：1.2kW；冷却气流量：14 L/min；辅助气流量：1.2 L/min；载气流量：0.7L/min；观测高度：11mm。

1.2 试剂及标准溶液

1.2.1  硝酸（优级纯）。

1.2.2  镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨（>99.99%）于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（1.2.1），低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨。

1.2.3  钕标准贮存溶液：称取0.1166g经950℃灼烧1h的氧化钕（>99.99%）于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（1.2.1），低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钕。

1.2.4  镝标准贮存溶液：称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝（>99.99%）于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（1.2.1），低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镝。

1.2.5  镨标准溶液：分取镨标准贮存溶液（1.2.2）10mL于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（1.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镨。

1.2.6  钕标准溶液：分取钕标准贮存溶液（1.2.3）20mL于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（1.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含200μg钕。

1.2.7  镝标准溶液：分取镝标准贮存溶液（1.2.4）5mL于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（1.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg镝。

1.3 工作曲线的配制

在三个100mL容量瓶中，分别加入镨标准溶液（1.2.5）8.00、12.00、15.00mL，钕标准贮存溶液（1.2.3）2.50、3.50、4.50mL以及镝标准溶液（1.2.7）1.00、4.00、10.00mL，配制成工作曲线系列。工作曲线浓度见表1。

表1　工作曲线的浓度

| 元素 | Pr | Nd | Dy |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准1/μg/mL | 8.00 | 25.00 | 0.50 |
| 标准2/μg/mL | 12.00 | 35.00 | 2.00 |
| 标准3/μg/mL | 15.00 | 45.00 | 5.00 |

1.4 试样溶液的制备

1.4.1  将试料钻成碎金属屑，以保证试料的均匀性。

1.4.2  称取0.2g（精确至0.0001g）试料（1.4.1）于100mL烧杯中，加入10mL水，5mL浓硝酸溶解。冷却后定容于100mL容量瓶中，混匀。后分取2mL装入100mL容量瓶，加入2mL硝酸（1.2.1），稀释至刻线，混匀。进行测定。

1.5分析线波长

测定元素分析线波长见表2。

表2　分析线波长选择

| 元素 | Pr | Nd | Dy |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长/ nm | 410.072 | 430.357 | 353.171 |

1.6测定

按仪器使用参数，依次测定工作曲线溶液及试样溶液。

2  结果讨论

2.1 共存元素干扰情况

2.1.1 稀土杂质的干扰

在选定的分析线波长下，50µg/mL的每一共存稀土元素对各被测元素产生的干扰量均小于0.10µg/mL。可视为共存元素间无干扰。

2.1.2 非稀土杂质的干扰

由于镨钕镝合金中有一定含量的酸溶性非稀土杂质，将10个非稀土杂质Fe（10g/mL）、Ca（10μg/mL）、Al（10μg/mL）、Mg（10μg/mL）、Mn（10μg/mL）、Ni（10μg/mL）、Cu（10μg/mL）、Zn（10μg/mL）、K（10μg/mL）、Na（10μg/mL）的混合液进行测定，产生的干扰量均小于0.10µg/mL。可视为共存元素间无干扰。

2.2 溶样酸的选择

对统一样分别用稀盐酸、稀硝酸、浓硝酸进行分解，测定各被测元素含量，结果无差别。同时考虑到硅等元素的测定时，需选择硝酸介质，为方便检测，故此方法采用稀硝酸溶解。

2.3 分析线波长的选择

试验对被测元素的多条谱线进行了考察，通过绘制了系列标准的轮廓图和工作曲线图，分析各条谱线的受稀土元素的干扰情况、工作曲线的相关系数、信噪比和强度，选择了合适的分析谱线，谱图见下：

2.4 仪器功率的选择

试验考察功率对测定的影响，在功率为1000W、1100W、1200W、1300W和1400W时对统一样品进行测定，各谱线的发射强度随着功率的提高变化不大，故本方法选择仪器的最佳功率为1000W。

2.5 测定范围的确定

在本方法要求的测定范围的上下限处完成标加回收试验，试验结果满意。（详见2.7 回收率试验 ）

2.6精密度试验

对统一样进行11次测定，精密度结果见表3。

表3 精密度结果

| 样品 | 元素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一样1# | Pr（归一） | Nd（归一） | Dy（归一） |
|  | 24.06 | 74.30 | 1.64 |
|  | 23.98 | 73.92 | 1.62 |
|  | 24.32 | 74.13 | 1.58 |
|  | 24.12 | 74.26 | 1.63 |
|  | 24.08 | 73.90 | 1.52 |
|  | 23.99 | 74.25 | 1.72 |
|  | 24.23 | 74.29 | 1.66 |
|  | 24.20 | 74.19 | 1.59 |
|  | 24.30 | 74.36 | 1.60 |
|  | 24.19 | 74.11 | 1.59 |
|  | 24.22 | 74.26 | 1.66 |
| 平均值/% | 24.15 | 74.18 | 1.62 |
| RSD/% | 0.48 | 0.20 | 3.24 |
| 统一样2# | 22.42 | 71.58 | 6.00 |
|  | 22.63 | 71.69 | 5.98 |
|  | 22.13 | 71.92 | 5.94 |
|  | 22.26 | 71.32 | 5.88 |
|  | 22.28 | 71.66 | 6.13 |
|  | 22.33 | 71.59 | 6.28 |
|  | 22.38 | 71.42 | 6.32 |
|  | 22.12 | 71.32 | 6.11 |
|  | 22.53 | 71.48 | 5.98 |
|  | 22.49 | 71.55 | 5.86 |
|  | 22.50 | 71.23 | 5.88 |
| 平均值/% | 22.37 | 71.52 | 6.03 |
| RSD/% | 0.73 | 0.28 | 2.63 |
|  | 22.00 | 69.72 | 8.28 |
|  | 21.78 | 69.93 | 8.29 |
|  | 21.69 | 69.58 | 8.30 |
|  | 22.23 | 69.99 | 8.22 |
|  | 22.13 | 70.03 | 8.19 |
|  | 22.17 | 69.52 | 8.32 |
|  | 21.98 | 69.48 | 8.39 |
|  | 21.89 | 70.09 | 8.11 |
|  | 22.03 | 69.54 | 8.19 |
|  | 22.06 | 69.55 | 8.16 |
|  | 22.19 | 69.69 | 8.28 |
| 平均值/% | 22.01 | 69.74 | 8.25 |
| RSD/% | 0.78 | 0.33 | 0.99 |

各样品中每个被测元素的精密度均小于3%。

2.7 回收率实验

在选定的测定条件下，以Pr、Nd、Dy三个元素的测定值，进行标准加入回收实验。回收率结果见表4。

表4 回收率结果

| 元素 | 加入量/μg/mL | 回收率/% | 加入量/μg/mL | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr | 2.00 | 101.28 | 4.00 | 97.53 |
| Nd | 5.00 | 97.56 | 10.00 | 98.64 |
| Dy | 0.50 | 99.29 | 1.00 | 103.12 |

由表可见，各元素回收率在97~104%之间。

2.8对照实验

在选定的测定条件下，将统一样的测定结果与等离子光谱仪（VARIAN 725-ES）的测定结果进行对照，结果见表5。

表5   对照实验结果

| 测定仪器 |  | Pr | Nd | Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一样1# | 本方法 | 24.15 | 74.18 | 1.62 |
|  | VARIAN 725-ES | 24.32 | 74.02 | 1.66 |
|  | 纳克Plamsa 1000 | 24.05 | 74.33 | 1.62 |
| 统一样2# | 本方法 | 22.37 | 71.52 | 6.03 |
|  | VARIAN 725-ES | 22.16 | 71.77 | 6.07 |
|  | 纳克Plamsa 1000 | 22.52 | 71.33 | 6.15 |
| 统一样3# | 本方法 | 22.01 | 69.74 | 8.25 |
|  | VARIAN 725-ES | 22.12 | 69.62 | 8.26 |
|  | 纳克Plamsa 1000 | 21.94 | 69.80 | 8.26 |

使用各仪器进行结果对照，数据表明，各仪器间数据结果误差较小。

3   结论

本方法利用等离子发射光谱仪，测定镨钕镝合金中配分的量，通过加标回收、精密度实验及不同仪器测定结果的比对， RSD均小于3%，加标回收率在97~104%之间，可得出该方法准确性较好，溶解样品方法简单，可以快速测定镨钕镝合金中的配分的量。