前    言

GB/T XXXXX-201X《镨钕镝合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：GB/T XXXXX.1-201X  镨钕镝合金化学分析方法  稀土总量的测定。

第2部分：GB/T XXXXX.2-201X  镨钕镝合金化学分析方法  氯量的测定。

第3部分：GB/T XXXXX.3-201X  镨钕镝合金化学分析方法  碳量的测定。

第4部分：GB/T XXXXX.4-201X  镨钕镝合金化学分析方法  稀土杂质量的测定。

第5部分：GB/T XXXXX.5-201X  镨钕镝合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定。

第6部分：GB/T XXXXX.6-201X  镨钕镝合金化学分析方法  氧量的测定。

第7部分：GB/T XXXXX.7-201X  镨钕镝合金化学分析方法  配分量的测定。

本部分为第3部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分由赣州虔东稀土集团股份有限公司，北京纳克分析仪器有限公司，国家钨与稀土产品质量监督检验中心参加起草。

本部分主要起草人：张淑杰、吴文琪、赵长玉。

本部分参加起草人：姚南红、温斌、张龙菁、刘平、刘道斌。

镨钕镝合金化学分析方法

第3部分：碳量的测定

脉冲-红外吸收法

- 范围

本部分规定了镨钕镝合金中碳含量的测定方法。

本部分适用于镨钕镝合金中碳含量的测定。测定范围：0.010-0.30%。

- 方法原理

试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氧气氛中高频燃烧，碳呈二氧化碳释出，以红外检测器中进行测定。

- 试剂和材料

# 3.1 钨助熔剂。

# 3.2 锡助熔剂。

# 3.3 超低碳硫坩埚（经1100℃灼烧1h）。

# 3.4 标准样品：在含碳量0.010%~1.00%范围内选择三个合适的标样。

# 3.5 氧气（≥99%）。

- 仪器

高频-红外碳硫仪。

检测器灵敏度：0.001µg/g。

5  试料

样品呈块状，制成屑状或剪成小块。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试料0.20～0.30g，精确至0.001g，加入坩埚（3.3）中，加入1.5g钨助熔剂（3.1）和0.3g锡助熔剂（3.2）。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白校正

6.3.1 打开高频炉，将已加入1.5g钨助熔剂（3.1）和0.3g锡助熔剂（3.2）坩埚（3.3）置于坩埚支架上，测量时，坩埚升到燃烧管内。

6.3.2 高频燃烧，显示空白值，重复测定3~5次，扣除空白后碳结果的平均值<0.0005%，方可进行下步测定。

6.4  校正仪器

称取标样（3.4）三份，按（6.5）条操作方法校正仪器。

6.5  测定

6.5.1 打开高频炉，将坩埚（3.3）置于坩埚架上，测量时，坩埚升到燃烧管内。

6.5.2 扫气后，高频电源通电，助溶剂熔融使试样燃烧。试样中的碳以一氧化碳和二氧化碳气体的形态释出，经试剂分离后进入红外检测器，由仪器显示分析结果。（如仪器不能自动显示分析结果按7进行结果计算）。

7    分析结果的计算与表述

按公式（1）计算样品中碳的质量分数（%）：
……………………………………………..（1）

式中：  C1—空白试验碳含量，单位为百分数（%）；

C2—测定后的碳含量，单位为百分数（%）；

—助熔剂量与实际称样量的比值。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法外推求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 碳质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2再现性

表2

| 碳质量分数/ % | 再现性限（R） |
| --- | --- |
| 注：再现性限（R）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 碳量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

镨钕镝合金化学分析方法

第3部分：碳量的测定
脉冲红外吸收法

Chemical analysis methods of praseodymium neodymium dysprosium alloy

Part 3：Determination of carbon content

High frequency-infrared absorption method

(预审稿)

GB/T ×××××.3—201×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H14