# 镨钕镝化学分析方法

# 等离子发射光谱法测定稀土杂质量

# 包头稀土研究院

# 2011-08

# 镨钕镝化学分析方法

La、Ce、Sm、Eu、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu

和Y量的测定

杜梅  于勇海  王东杰

摘要：本文研究了利用等离子发射光谱仪，测定镨钕镝中La、Ce、Sm、Eu、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu和Y的含量。方法采用基体匹配法测定十二个稀土杂质元素的含量。各元素的测定范围均为

0.050～0.20%。

1 实验部分

1.1仪器及主要参数

仪器：岛津ICPS-8100型光谱仪；

主要参数：RF功率：1.2kW；冷却气流量：14 L/min；辅助气流量：1.2 L/min；载气流量：0.7L/min；观测高度：11mm。

1.2 试剂及标准溶液

1.2.1.  硝酸，分析纯；

1.2.2.  La、Ce、Sm、Eu、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu和Y标准溶液：按常规方法配制。使用液浓度为50µg/mL的La、Ce、Sm、Eu、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu和Y混合标液。

1.2.3  镨溶液：4mg/mL，需要知道被测元素的浓度。

1.2.4  钕溶液：15 mg/mL，需要知道被测元素的浓度。

1.2.5  镝溶液：1 mg/mL，需要知道被测元素的浓度。

1.3 工作曲线的配制

分取镨溶液（1.2.3）、钕溶液（1.2.4）及镝溶液(1.2.5)10mL于4个100mL容量瓶中，分别加入50µg/mL 的混合标液（1.2.2）0，2.00，4.00，20.00mL配制成工作曲线系列。工作曲线浓度见表1。

表1　工作曲线的浓度

| 元素 | La | Ce | Sm | Eu | Gd | Tb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准1/% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 标准2/% | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 标准3/% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 标准4/% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 元素 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 标准1/% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准2/% | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 标准3/% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 标准4/% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

各测定元素的波长及强度谱图见表1。

图中4为标准1的谱图

图中6为标准2的谱图

图中7为标准3的谱图

图中8为标准4的谱图

表1 测定元素的波长及强度谱图

1

4 试样溶液的制备

1.4.1  将试料制成屑状。

1.4.2  称取2g（精确至0.0001g）试料（1.4.1）于300mL烧杯中，加入10mL水，5mL浓硝酸（1.2.1）溶解完全，冷却后定容于100mL容量瓶中，混匀。稀释十倍后进行测定。

1.5 分析线波长

测定元素分析线波长见表2。

表2　分析线波长选择

| 元素 | La | Ce | Sm | Eu | Gd | Tb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/ nm | 333.749 | 413.380 | 442.434 | 272.778 | 310.051 | 350.917,332.440 |
| 元素 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 波长/ nm | 341.646 | 337.275 | 313.126 | 328.937 | 261.542 | 371.029 |

1.6测定

按仪器使用参数，依次测定工作曲线溶液及试样溶液。

2  结果讨论

2.1 共存元素干扰情况

在选定的分析线波长下，50µg/mL的共存元素	（除被测元素外的11个稀土元素及Ca、Mg、Al、Si、Fe、Mn）对各被测元素产生的干扰量均小于0.10µg/mL。可视为共存元素间无干扰。

2.3 测定方式及基体浓度的选择

在选定的分析线波长下，基体元素会对某些被测元素带来一定的光谱干扰，基体浓度也会对被测元素产生一定的基体效应，因此采用基体匹配法进行测定。考虑到方法所要求的测定下限及基体浓度过高对进样系统的影响，确定基体浓度为2mg/mL。

2.4 方法检出限的确定

在选定的测定条件下，对被测元素的空白溶液测定10次，以其三倍的标准偏差作为方法中被测元素的检出限。结果见表2。

表2   测定元素检出限

| 元素 | La | Ce | Sm | Eu | Gd | Tb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限/% | 0.007 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.015 |
| 元素 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 检出限/% | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

对于方法中所要求的各元素检出限，可由以上结果得出。

2.5 基体元素配分变化时的影响

当基体元素配分变化时，仍以Pr：Nd：Dy=20：75：5作为基体的工作曲线对含量均为0.050%的被测元素进行校正，误差结果见表3。

表3  基体元素配分变化时的误差结果

| 基体配分（Pr：Nd：Dy） | 误差结果/% |
| --- | --- |
|  | La | Ce | Sm | Eu | Gd | Tb |
| 15：84：1 | 0.0514 | 0.0482 | 0.0514 | 0.0509 | 0.0489 | 0.0523 |
| 25：65：10 | 0.0483 | 0.0509 | 0.0477 | 0.0506 | 0.0519 | 0.0529 |
| 基体配分（Pr：Nd：Dy） | 误差结果/% |
|  | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 15：84：1 | 0.0506 | 0.0501 | 0.0506 | 0.0522 | 0.0515 | 0.0505 |
| 25：65：10 | 0.0513 | 0.0492 | 0.0525 | 0.0514 | 0.0501 | 0.0482 |

由结果可知，Pr、Nd、Dy的配分比例发生变化时，对结果带来的误差不超过10%。方法适合测定按产品要求改变的配分比例的样品。

2.6精密度试验

对统一样进行11次测定，精密度结果见表6。

表6-1 合成样1的精密度结果

| 样品 | 测定元素的结果/% |
| --- | --- |
|  | La | Ce | Sm | Eu | Gd | Tb |
| 合成样1 | 0.0576 | 0.0884 | 0.0566 | 0.0527 | 0.0545 | 0.0686 |
|  | 0.0590 | 0.0833 | 0.0538 | 0.0522 | 0.0557 | 0.0750 |
|  | 0.0563 | 0.0877 | 0.0598 | 0.0511 | 0.0537 | 0.0729 |
|  | 0.0599 | 0.0913 | 0.0586 | 0.0533 | 0.0558 | 0.0737 |
|  | 0.0581 | 0.0791 | 0.0557 | 0.0527 | 0.0546 | 0.0696 |
|  | 0.0606 | 0.0798 | 0.0524 | 0.0542 | 0.0562 | 0.0687 |
|  | 0.0576 | 0.0808 | 0.0608 | 0.0536 | 0.0579 | 0.0687 |
|  | 0.0563 | 0.0903 | 0.0543 | 0.0515 | 0.0535 | 0.0769 |
|  | 0.0558 | 0.0921 | 0.0557 | 0.0528 | 0.0572 | 0.0697 |
|  | 0.0583 | 0.0807 | 0.0582 | 0.0519 | 0.0544 | 0.0743 |
|  | 0.0578 | 0.0823 | 0.0560 | 0.0526 | 0.0558 | 0.0737 |
| 平均值/% | 0.0579 | 0.0851 | 0.0565 | 0.0526 | 0.0554 | 0.0720 |
| SD | 0.0015 | 0.0049 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0030 |
| RSD/% | 2.60 | 5.81 | 4.58 | 1.72 | 2.50 | 4.17 |
| 样品 | 测定元素的结果/% |
|  | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 合成样1 | 0.0613 | 0.0532 | 0.0553 | 0.0519 | 0.0521 | 0.0505 |
|  | 0.0569 | 0.0572 | 0.0554 | 0.0543 | 0.0534 | 0.0509 |
|  | 0.0582 | 0.0516 | 0.0560 | 0.0509 | 0.0515 | 0.0498 |
|  | 0.0675 | 0.0539 | 0.0563 | 0.0525 | 0.0530 | 0.0514 |
|  | 0.0589 | 0.0599 | 0.0570 | 0.0527 | 0.0530 | 0.0497 |
|  | 0.0624 | 0.0582 | 0.0564 | 0.0501 | 0.0540 | 0.0513 |
|  | 0.0608 | 0.0565 | 0.0581 | 0.0556 | 0.0536 | 0.0507 |
|  | 0.0671 | 0.0549 | 0.0545 | 0.0517 | 0.0511 | 0.0508 |
|  | 0.0593 | 0.0529 | 0.0576 | 0.0537 | 0.0528 | 0.0507 |
|  | 0.0653 | 0.0599 | 0.0558 | 0.0541 | 0.0524 | 0.0509 |
|  | 0.0633 | 0.0589 | 0.0564 | 0.0548 | 0.0529 | 0.0512 |
| 平均值/% | 0.0619 | 0.0561 | 0.0563 | 0.0529 | 0.0527 | 0.0507 |
| SD | 0.0036 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0006 |
| RSD/% | 5.78 | 5.30 | 1.86 | 3.23 | 1.68 | 1.12 |

表6-2 合成样2的精密度结果

| 样品 | 测定元素的结果/% |
| --- | --- |
|  | La | Ce | Sm | Eu | Gd | Tb |
| 合成样2 | 0.0576 | 0.0884 | 0.0566 | 0.0527 | 0.0545 | 0.0686 |
|  | 0.0590 | 0.0833 | 0.0538 | 0.0522 | 0.0557 | 0.0750 |
|  | 0.0563 | 0.0877 | 0.0598 | 0.0511 | 0.0537 | 0.0729 |
|  | 0.0599 | 0.0913 | 0.0586 | 0.0533 | 0.0558 | 0.0737 |
|  | 0.0581 | 0.0791 | 0.0557 | 0.0527 | 0.0546 | 0.0696 |
|  | 0.0606 | 0.0798 | 0.0524 | 0.0542 | 0.0562 | 0.0687 |
|  | 0.0576 | 0.0808 | 0.0608 | 0.0536 | 0.0579 | 0.0687 |
|  | 0.0563 | 0.0903 | 0.0543 | 0.0515 | 0.0535 | 0.0769 |
|  | 0.0558 | 0.0921 | 0.0557 | 0.0528 | 0.0572 | 0.0697 |
|  | 0.0583 | 0.0807 | 0.0582 | 0.0519 | 0.0544 | 0.0743 |
|  | 0.0578 | 0.0823 | 0.0560 | 0.0526 | 0.0558 | 0.0737 |
| 平均值/% | 0.0579 | 0.0851 | 0.0565 | 0.0526 | 0.0554 | 0.0720 |
| SD | 0.0015 | 0.0049 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0030 |
| RSD/% | 2.60 | 5.81 | 4.58 | 1.72 | 2.50 | 4.17 |
| 样品 | 测定元素的结果/% |
|  | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 合成样2 | 0.0613 | 0.0532 | 0.0553 | 0.0519 | 0.0521 | 0.0505 |
|  | 0.0569 | 0.0572 | 0.0554 | 0.0543 | 0.0534 | 0.0509 |
|  | 0.0582 | 0.0516 | 0.0560 | 0.0509 | 0.0515 | 0.0498 |
|  | 0.0675 | 0.0539 | 0.0563 | 0.0525 | 0.0530 | 0.0514 |
|  | 0.0589 | 0.0599 | 0.0570 | 0.0527 | 0.0530 | 0.0497 |
|  | 0.0624 | 0.0582 | 0.0564 | 0.0501 | 0.0540 | 0.0513 |
|  | 0.0608 | 0.0565 | 0.0581 | 0.0556 | 0.0536 | 0.0507 |
|  | 0.0671 | 0.0549 | 0.0545 | 0.0517 | 0.0511 | 0.0508 |
|  | 0.0593 | 0.0529 | 0.0576 | 0.0537 | 0.0528 | 0.0507 |
|  | 0.0653 | 0.0599 | 0.0558 | 0.0541 | 0.0524 | 0.0509 |
|  | 0.0633 | 0.0589 | 0.0564 | 0.0548 | 0.0529 | 0.0512 |
| 平均值/% | 0.0619 | 0.0561 | 0.0563 | 0.0529 | 0.0527 | 0.0507 |
| SD | 0.0036 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0006 |
| RSD/% | 5.78 | 5.30 | 1.86 | 3.23 | 1.68 | 1.12 |

表6-3 合成样3的精密度结果

| 样品 | 测定元素的结果/% |
| --- | --- |
|  | La | Ce | Sm | Eu | Gd | Tb |
| 合成样3 | 0.210 | 0.245 | 0.221 | 0.205 | 0.209 | 0.225 |
|  | 0.211 | 0.229 | 0.207 | 0.206 | 0.209 | 0.221 |
|  | 0.216 | 0.234 | 0.201 | 0.212 | 0.213 | 0.220 |
|  | 0.206 | 0.237 | 0.207 | 0.204 | 0.205 | 0.214 |
|  | 0.208 | 0.232 | 0.214 | 0.206 | 0.209 | 0.233 |
|  | 0.212 | 0.228 | 0.205 | 0.208 | 0.210 | 0.213 |
|  | 0.212 | 0.248 | 0.200 | 0.207 | 0.209 | 0.229 |
|  | 0.202 | 0.239 | 0.207 | 0.197 | 0.200 | 0.213 |
|  | 0.210 | 0.241 | 0.218 | 0.208 | 0.210 | 0.221 |
|  | 0.208 | 0.227 | 0.205 | 0.201 | 0.203 | 0.209 |
|  | 0.210 | 0.235 | 0.207 | 0.210 | 0.209 | 0.220 |
| 平均值/% | 0.209 | 0.236 | 0.208 | 0.206 | 0.208 | 0.220 |
| SD | 0.0036 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0041 | 0.0036 | 0.0072 |
| RSD/% | 1.73 | 2.89 | 3.16 | 1.98 | 1.73 | 3.28 |
| 样品 | 测定元素的结果/% |
|  | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 合成样1 | 0.225 | 0.209 | 0.210 | 0.204 | 0.206 | 0.203 |
|  | 0.209 | 0.212 | 0.208 | 0.207 | 0.207 | 0.203 |
|  | 0.215 | 0.213 | 0.214 | 0.206 | 0.210 | 0.206 |
|  | 0.216 | 0.208 | 0.210 | 0.196 | 0.204 | 0.194 |
|  | 0.224 | 0.216 | 0.213 | 0.201 | 0.208 | 0.197 |
|  | 0.204 | 0.215 | 0.209 | 0.204 | 0.206 | 0.201 |
|  | 0.225 | 0.208 | 0.212 | 0.206 | 0.208 | 0.203 |
|  | 0.212 | 0.201 | 0.201 | 0.204 | 0.199 | 0.200 |
|  | 0.217 | 0.213 | 0.213 | 0.204 | 0.210 | 0.204 |
|  | 0.211 | 0.207 | 0.204 | 0.200 | 0.198 | 0.194 |
|  | 0.226 | 0.213 | 0.209 | 0.213 | 0.206 | 0.207 |
| 平均值/% | 0.217 | 0.211 | 0.209 | 0.204 | 0.206 | 0.201 |
| SD | 0.0074 | 0.0043 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0039 | 0.0046 |
| RSD/% | 3.40 | 2.02 | 1.88 | 2.09 | 1.90 | 2.28 |

合成样1、2、3分别为在统一样品中加入0.05%、0.10%、0.20%的各测定元素。由精密度结果可知，各样品中每个被测元素的精密度均小于10%。

3   结论

本方法利用等离子发射光谱仪，采用基体匹配法来测定镨钕镝合金中的La、Ce、Sm、Eu、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu和Y量。样品中个测定元素的精密度结果均小于10%。本方法准确、可靠。