镨钕镝合金化学分析方法

草酸盐重量法测定稀土总量

研究报告

- 包头稀土研究院

- 2012.03

镨钕镝合金化学分析方法

草酸盐重量法测定稀土总量

周凯红  赵长玉  赵静

- 1前言：

- 本标准是为了满足相应产品标准和市场需要而制定的。镨钕镝合金中稀土总量是一个重要的检测指标，根据稀标委的安排，包头稀土研究院负责对镨钕镝合金中稀土总量的测定方法进行起草。

基于国家标准需具备较广泛的适用性，本试验采用草酸盐重量法测定稀土总量，在参考一系列同类分析方法的前提下，充分试验了各种条件对稀土总量测定的影响，确定了此方法。此方法具有灵敏度高，准确性好，干扰元素少等优点。

2实验部分

2.1实验原理

以盐酸溶解样品，氨水分离、脱硅和草酸盐沉淀分离镁、钙、铁、硅等杂质元素，在高温灼烧下生成稀土氧化物，以配分换算成金属稀土总量。测定范围：90.00%~99.50%。

2.2试剂

2.2.1  盐酸（ρ1.19 g/ mL）。

2.2.2  过氧化氢（30%）。

2.2.3  硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

2.2.4  高氯酸（ρ1.67 g/ mL）。

2.2.5  盐酸（1+1）。

2.2.6  盐酸洗液（1+98）。

2.2.7  氨水（r0.90g/mL）。

2.2.8  氨水（1+1）。

2.2.9  氯化铵洗液（20g/L）：100 ml水中含2.0 g氯化铵（3.13）（以氨水调至pH值9～10）。

2.2.10 草酸溶液（100g/L）。

2.2.11 间甲酚紫溶液（1g/L，乙醇溶液）。

2.2.12 草酸洗液（20g/L）。

2.2.13氯化铵（分析纯）。

2.2.14精密pH试纸（0.5～5.0）。

2.2.15 广泛pH试纸（0～14）。

2.2.16 中速滤纸。

2.2.17 慢速滤纸。

2.3试验方法

2.3.1根据稀土总量的含量，称取试料量4.0g（精确至0.0001g），将试料以盐酸（2.2.5）和过氧化氢（2.2.2）溶解至样品完全反应，煮沸，冷却装入250mL容量瓶中，待测定。

2.3.2分取试液10.00mL至300mL烧杯中，加入20mL硝酸（2.2.3）和5mL高氯酸（2.2.4）冒烟至近干，以5mL盐酸（2.2.5）提取，并用少量水冲洗表面皿及杯壁，加热，用中速滤纸过滤，用热的盐酸洗液（2.2.6）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，在滤液中加入2g 氯化铵（2.2.13），用氨水（2.2.8）调出少量沉淀后，并过量20mL〔此时pH约9～10(以pH试纸（2.2.15）检验)〕，加1mL过氧化氢（2.2.2），煮沸，取下，使pH值始终保持在约9～10之间(以pH试纸（2.2.15）检验)。用中速滤纸（2.2.16）过滤，用氯化铵洗液（2.2.9）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，将滤纸取下放回原烧杯。

2.3.3 用20mL盐酸（2.2.5）、2mL过氧化氢（2.2.2）将滤纸破坏成纸浆，加热水至150mL，加20mL热的草酸溶液（2.2.10），加入2～3滴间甲酚紫（2.2.11）使溶液呈红色，以氨水（2.2.8）调至溶液变为橙黄色，以精密pH试纸（2.2.14）测得pH值1.8～2.0之间，于80～90℃保温40min，或冷却至室温，放置2h，以慢速滤纸（2.2.17）过滤，用草酸洗液（2.2.12）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，取出沉淀放入事先已恒重的铂金坩埚中灰化，于950℃高温炉中灼烧至恒重，取出冷却至室温后称量，计算。

2.4结果计算

按公式（1）计算Pr-Nd-Dy的百分含量：

w=m1−m0×V0×MM0m×V×100…………………………...……………………..….（1）

式中：m0－铂金锅的质量，单位为g；

m1－铂金锅及烧成物的质量，单位为g；

m－试料的质量，单位为g；

V0—原试液总体积，单位为mL；

V—移取试液体积，单位为mL；

M—Pr-Nd-Dy金属的平均分子量。

M0—Pr-Nd-Dy氧化物的平均分子量。

3结果与条论

3.1 溶解样品的选择

称取试样4.0g（精确至0.0001g）。

实验以浓盐酸、盐酸（1+1）溶解，结果发现以浓盐酸和盐酸（1+1）均能溶解样品至清亮，且反应稳定（浓盐酸溶解时，理论用量为8mL，盐酸（1+1）溶解时理论用量为16mL），考虑样品溶解时加入浓盐酸反应剧烈，另考虑反应损失一定的酸，需要加入盐酸（1+1）溶解30mL，因此本实验选择盐酸（1+1）30mL溶解样品。

3.2 干扰元素的实验

根据镨钕镝各种干扰元素的量，确定以氨水和脱硅分离杂质元素。

3.2.1氨水分离次数的选择

以本标准的最高稀土含量合成溶液（见标准回收实验），在其中分别标加0.8mg的Ca和Mg标准溶液,分别实验氨水分离1次和2次：

| 稀土含量/% | 一次滤液中稀土量/% | 一次沉淀中Ca、Mg量/% | 二次滤液中稀土量/% | 二次沉淀中Ca、Mg量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.00 | <0.05 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |

由上述实验可以看出：氨水分离一次即可将杂质分离较好，因此本实验选择一次分离即可。

3.2.2干扰元素的实验

以1#样为本标准的最低样（1#杂质量最低ICP-AES测定），并咨询相关产品标准，若稀土含量为90%，只有Fe含量可达到7%。（将Pr6O11、Nd2O3、Dy2O3（REO>99.00）灼烧1h，冷却，称取Pr6O110.0435g、Nd2O30.1243g、Dy2O30.0017g加10mL盐酸溶解后标加下列干扰元素）

| 干扰元素 | Fe | Ca | Si | Mg | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基底中含量/% | 0.18 | <0.0050 | 0.025 | 0.18 | 0.041 |
| 标加量/mg | 14 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 沉淀中干扰元素含量/mg | 0.028 | <0.01 | 0.054 | <0.01 | 0.029 |

可以看出干扰元素在此过程中干扰影响较小，本实验选择的分离可满足测定需求。

3.3草酸用量选择实验

按本标准的最高稀土含量合成试液（见标准回收实验），稀土总量为99.50%，分别加入不同量的100g/L的草酸溶液，结果见下表。

| VH2C2O4/mL | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀土总量 /% | 99.32 | 99.42 | 99.50 | 99.43 | 99.47 | 99.52 |

为了使稀土草酸盐尽可能沉淀完全，根据同离子效应，溶液中应有较大浓度的C2O42-，同时为了避免生成 RE(C2O4)+、RE(C2O4)2-、RE(C2O4)33+等络离子而使稀土遭到损失又需控制C2O42-的浓度。实验选择20.00 mL H2C2O4（100g/L）进行操作。

根据稀土与草酸生成沉淀的原理，pH较大，不利于稀土沉淀完全，因此用氨水调节pH到1.8~2.0。

3.4灼烧温度与灼烧时间实验

分别移取1#样品10.00mL，按上述实验步骤进行后，分别进行以下实验。

| 灼烧温度/℃ | 800 | 850 | 900 | 950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀量/g | 0.1965 | 0.1924 | 0.1922 | 0.1923 |

上述实验均在不同温度下灼烧50min，冷却至室温，称重。以实验结果表明850-950℃均可将草酸盐转化为氧化物，因此本实验选择900-950℃灼烧。

在选定900-950℃后，分别进行以下实验

| 灼烧时间/min | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀量/g | 0.1925 | 0.1907 | 0.1908 | 0.1906 |

上述实验结果表明在灼烧30min后即可达到全部转化，因此本实验选择灼烧40min。

3.7  精密度试验

称取试样4.0g（精确至0.0001g），操作步骤同2.3。

3.7.1统一试样分析结果的数据汇总（见表11）

表11统一试样分析结果的数据汇总（重量法）

| 编号 | 测定结果/％ | 平均值/％ | SD/％ | RSD/％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98.13、97.82、97.43、97.56、97.86、97.74、98.04、97.98、98.24、98.36、97.49 | 97.88 | 0.34 | 0.35 |
| 2 | 97.61、97.08、97.44、96.92、97.01、96.85、97.45、97.51、97.23、97.40、96.97 | 97.22 | 0.27 | 0.28 |
| 3 | 96.39、96.45、95.85、96.20、95.69、95.96、96.35、95.71、95.66、96.18、96.34 | 96.07 | 0.30 | 0.31 |
| 4 | 99.00、98.89、99.23、99.34、98.86、99.21、99.08、98.84、99.14、99.20、98.92 | 99.06 | 0.17 | 0.17 |

经ICP-AES测定，分子量分别为：1# MREM=143.66 MREO=169.00；2# MREM=144.46 MREO=169.68；3# MREM=144.91 MREO=170.06；4# MREM=144.52   MREO=169.81。

3.7.2 标准回收实验

将Pr6O11、Nd2O3、Dy2O3（TREO>99.00）灼烧1h，冷却，按下表称取：

表12回收率实验数据汇总

| 称取Pr6O11/g | 称取Nd2O3/g | 称取Dy2O3/g | 标加Fe/mg | 标加Ca、Si、Mg、Al/mg | 理论稀土/g | 测得稀土/g | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0435 | 0.1243 | 0.0017 | 12.8 | 0.8 | 0.1441(90.00%) | 0.1445 | 100.28 |
| 0.0276 | 0.1418 | 0.0087 | 4.8 | 0.8 | 0.1520(95.00%) | 0.1519 | 99.93 |
| 0.0481 | 0.1207 | 0.0183 | 0.78 | 0 | 0.1592(99.51%) | 0.1588 | 99.75 |

由表结果可见，标准回收率为99.00～105.00％，表明本方法的准确度令人满意。

4 结论

4.1 本实验通过大量的条件实验选择了最佳的实验条件。

4.2 本实验根据样品所含杂质元素，相应的进行了分离步骤，对结果影响较小。

4.3 此法具有快速简便、灵敏度高、结果准确的特点。

4.4 本法具有实验室检测可操作性。

统一样品：1号稀土总量：97.88%，2号稀土总量：97.22%，3号稀土总量：96.07%，4号稀土总量：99.06%。