XB

XB/T 612.3—20XX

前　　言

前　　言

XB/T 612《钕铁硼废料化学分析方法》共分3个部分：

第1部分：稀土氧化物总量的测定  重量法；

第2部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

第3部分：硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为第3部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司。

本部分参加起草单位：包头稀土研究院、北京纳克分析仪器有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心。

本部分主要起草人：

本部分参加起草人：

钕铁硼废料化学分析方法

第3部分：硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、

钙、镁含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了钕铁硼废料中硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼废料中硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- |
| B、Al、Cu、Cr、Ni、Mn、Ti、Ca、Mg | 0.01~2 |
| Co | 0.01~5 |

2  方法原理

试样经王水分解，在王水介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

3  试剂和材料

    - 3.1  盐酸羟胺：优级纯。

    - 3.2  过氧化氢（30%）。

    - 3.3  盐酸（1+1）。

    - 3.4  硝酸（1+1）。

    - 3.5  硫酸（5%）。

    - 3.6  硼标准贮存溶液：准确称取0.5720g硼酸（H3BO3，光谱纯），置于200mL烧杯，加30mL水，溶解后，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg硼。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg硼和1mL含10μg硼。

    - 3.7  钴标准贮存溶液：准确称取0.1000g金属钴（纯度﹥99.99%），置于200mL烧杯，加20mL硝酸（3.4），低温溶解，冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg钴。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg钴和1mL含10μg钴。

    - 3.8  铝标准贮存溶液：准确称取0.1000g金属铝箔（纯度﹥99.99%）（预先用稀盐酸浸泡，经无水乙醇清洗，用红外灯烘干），置于200mL烧杯中，加20mL盐酸（3.3），滴加2mL硝酸（3.4），低温溶解，冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg铝。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg铝和1mL含10μg铝。

    - 3.9  铜标准贮存溶液：准确称取0.1000g金属铜（纯度﹥99.99%），置于200mL烧杯，加20mL硝酸（3.4），低温溶解，冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg铜。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg铜和1mL含10μg铜。

    - 3.10  铬标准贮存溶液：准确称取0.2829g重铬酸钾（纯度﹥99.9%）（预先在110℃烘干），置于200mL烧杯中，加20mL硝酸（3.4），低温溶解，冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg铬。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg铬和1mL含10μg铬。

    - 3.11  镍标准贮存溶液：准确称取0.1000g金属镍粉（纯度﹥99.99%），置于200mL烧杯，加20mL硝酸（3.4），低温溶解，冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg镍。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg镍和1mL含10μg镍。

    - 3.12  锰标准贮存溶液：准确称取0.1582g二氧化锰（纯度﹥99.99%）（预先经110℃烘1h），置于200mL烧杯，加20mL盐酸（3.3），再加少量盐酸羟胺（3.1）低温溶解，冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg锰。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg锰和1mL含10μg锰。

    - 3.13  钛标准贮存溶液：准确称取0.1669g氧化钛（纯度﹥99.99%）（预先在600℃灼烧至恒重），置于30mL铂金坩埚中，加4g焦硫酸钾在650-700℃熔融10min(中间摇一次)，取下冷却，用硫酸溶液（3.5）浸取，冷却后移入100mL容量瓶中，用硫酸溶液（3.5）稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg钛。再将此溶液用10mL硫酸（5%）稀释成1mL含100μg钛和1mL含10μg钛。

    - 3.14  钙标准贮存溶液：准确称取0.2498g无水碳酸钙（光谱纯）（预先在110℃烘干）于200mL烧杯中，滴加20mL盐酸（3.3）至完全溶解，煮沸以除尽二氧化碳，冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg钙。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg钙和1mL含10μg钙。

    - 3.15  镁标准贮存溶液：准确称取0.1658g氧化镁（光谱纯）（预先在800℃灼烧至恒重），置于200mL烧杯中，加10mL水，加20mL盐酸（3.3），加热至完全溶解，冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg镁。 再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg镁和1mL含10μg镁。

    - 3.16  镨基体贮存溶液：准确称取1.2082g经950℃灼烧1h的氧化镨(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg镨。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含1mg镨。

    - 3.17  镝基体贮存溶液：准确称取1.1477g经950℃灼烧1h的氧化镝(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg镝。再将此溶液用10mL盐酸（3.3）稀释成1mL含1mg镝。

    - 3.18  钕基体贮存溶液：准确称取2.3328g经950℃灼烧1h的氧化钕(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg钕。

3.19  铁基体贮存溶液：称取2.8594g经110℃烘干１h的三氧化二铁（＞99.99%），置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg铁。

    - 3.20  氩气（纯度大于99.99%）。

4  仪器

4.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

4.2  光源：氩等离子体光源

5  试样

5.1  炉渣料、块片料经破碎、研磨、混匀后立即称量。

5.2  干燥粉料直接称样。

5.3  油泥料、潮湿粉料称取30克左右试样于100mL瓷蒸发皿中，低温加热至干燥，烧尽试料表面油份及水份，冷却，立即研磨均匀。

6 分析步骤

6.1  试料

称取0.5g试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验

6.4  分析试液的制备

6.4.1  将试料（6.1）置于150mL烧杯中，加入30mL盐酸（3.3）及10mL硝酸（3.4），加热使试样分解完全，冷却至室温，移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  分取试料（6.4.1）5.00mL于 50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

6.5  标准系列溶液的制备

根据表2的计算量分别移取硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁各元素贮存溶液（3.6~3.15）、镨、钕、镝、铁各基体溶液（3.16~3.19）于5个200mL容量瓶中，加入盐酸（3.3）9mL及硝酸（3.4）3mL，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含各元素总量1mg，各元素分量见表2。

表2

| 标号 | 各元素浓度 /（μg /mL） |
| --- | --- |
|  | B | Co | Al | Cu | Cr | Ni | Mn | Ti | Ca | Mg | Pr | Nd | Dy | Fe |
| 1# | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 | 100 | 10 | 880 |
| 2# | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 200 | 20 | 746 |
| 3# | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 300 | 50 | 545 |
| 4# | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 250 | 100 | 440 |
| 5# | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 400 | 0 | 370 |

6.6  测定

6.6.1  测定条件：按推荐的波长在仪器的最佳条件下测定。

6.6.2  推荐分析线见表3。

表3

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 249.773 | Cr | 267.716 |
|  | 208.959 | Ni | 231.604 |
| Co | 228.616 | Mn | 257.610 |
|  | 237.862 | Ti | 338.376 |
| Cu | 224.700 | Ca | 393.366 |
| Al | 237.312 | Mg | 279.553 |
|  | 308.215 | / | / |

6.6.3  将空白溶液（6.3）分析试液（6.4.2）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

7 分析结果的计算

按式(1)计算各元素的质量分数w，% ：

………… ( 1 )

式中：

Me——被测元素；

c——仪器测出溶液分析试液（6.4.2）中各元素的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

c0——仪器测出空白溶液（6.3）中各元素的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V——试液的总体积，单位为毫升(mL)；

V1——分取试液的体积，单位为毫升(mL)；

V2 ——测定试液的体积，单位为毫升(mL)；

m ——试料的质量，单位为克(g)。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表5中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表4

| 元素名称 | 质量分数% | 重复性限（r）% | 元素名称 | 质量分数% | 重复性限（r）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 0.70 | 0.03 | Ni | 0.5 | 0.03 |
|  | 1.71 | 0.03 |  | 1.02 | 0.03 |
|  | 2.2 | 0.04 |  | 1.51 | 0.04 |
| Co | 0.81 | 0.04 | Mn | 0.54 | 0.02 |
|  | 2.83 | 0.06 |  | 1.03 | 0.04 |
|  | 4.82 | 0.06 |  | 1.52 | 0.04 |
| Al | 0.29 | 0.03 | Ti | 0.56 | 0.02 |
|  | 1.11 | 0.03 |  | 1.05 | 0.02 |
|  | 1.60 | 0.04 |  | 1.57 | 0.03 |
| Cu | 0.13 | 0.02 | Ca | 0.15 | 0.02 |
|  | 1.32 | 0.04 |  | 1.16 | 0.04 |
|  | 1.77 | 0.04 |  | 1.68 | 0.05 |
| Cr | 0.50 | 0.02 | Mg | 0.042 | 0.03 |
|  | 1.02 | 0.03 |  | 1.04 | 0.03 |
|  | 1.52 | 0.03 |  | 1.56 | 0.04 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表5所列的允许差：

表5

| 元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| B、Al、Cu、Cr、Ni、Mn、Ti、Ca、Mg 、Co | 0.01～0.05 | 0.005 |
|  | >0.05～0.15 | 0.01 |
|  | >0.15～0.30 | 0.03 |
|  | >0.30～1.00 | 0.08 |
|  | >1.00～2.00 | 0.20 |
|  | >2.00～5.00 | 0.70 |

9  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国稀土行业标准

钕铁硼废料化学分析方法

第3部分：硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of scraps of neodymium iron boron—

Part 3: Determination of boron, cobalt, aluminum, copper, chromium, nickel, manganese, titanium, calcium, magnesium contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(送审稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

ICS 77.120.99

H14