ICS 29.045

H 17

YS/T XXX-201X

- Determination of boron and phosphorus concentration in silicon powder by chemical analysis

- Part 1: Curcumin method for spectrophotometric determination of boron in silicon powder

（讨论稿）

硅粉化学分析法 硼、磷含量的测定

第一部分：硼的测定

姜黄素分光光度法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《硅粉化学分析法硼、磷含量的测定》分为2个部分：

——第1部分：硼含量的测定 姜黄素分光光度法

——第2部分：磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法

本部分为第1部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司、四川新光硅业科技有限责任公司。

本部分参加起草单位：。

本部分主要起草人： 。

硅粉化学分析法 硼、磷含量的测定

第1部分：硼含量的测定

姜黄素分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了硅粉中硼含量的测定方法。

本部分适用于硅粉中硼含量的测定。测定范围：0.00050％～0.00500％。

2  方法提要

硅粉试样经硝酸、氢氟酸溶解，在无水条件下，硼与姜黄素显色形成络合物，在分光光度计波长550nm处测量其吸光度，并计算出硼含量。

3  试剂

本标准中的试剂无特殊标注，都用优级纯。

3.1氢氟酸(ρ=1.12g/cm3)。

3.2 盐酸（ρ=1.18g/cm3）。

- 3.3 硝酸（ρ=1.41g/cm3）。

3.4硝酸（1+1）。

3.5盐酸（1+1）。

3.6盐酸（1+5）。

3.7无水乙醇。

3.8硫-磷混合酸：将5毫升浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)慢慢加入到2毫升水中，冷却后加入3毫升磷酸(ρ    =0.98g/cm3)。

3.9草酸，分析纯。

3.10姜黄素，分析纯。

3.11显色剂：1.25g草酸（3.9）+0.25g姜黄素（3.10）+50mL无水乙醇（3.7）+2mL盐酸（1+1）（3.5）。

3.12 硼标准贮存溶液：（0.1mg/mL）:称取0.5719g硼酸（高纯）溶于水中，温热溶解，冷却后转移到1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，贮存于塑料瓶中。

3.13硼标准溶液：（1.0ug/mL）：移取硼标准贮存溶液（3.12）10mL于1000ml容量瓶中，用水定容至刻度，贮存于塑料瓶中。

4  仪器和设备

聚四氟乙烯烧杯、石英坩埚、分光光度计。

5  试样

试样通过100目筛筛分，用磁铁吸去铁粉。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.1g试样，精确至0.0001g。

6.2 空白试验

随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1 将试料（6.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入4滴硫-磷混合酸(3.8)，再加入硝酸（1+1）8mL，慢慢滴加氢氟酸（3.1）至样品基本溶解。

6.3.2将其放到温度为200℃的电加热板上加热，进一步溶解，并将里面的溶液浓缩至2～3滴左右，取下，稍冷后加入盐酸（1+1）1mL，再将其放到电加热板上加热，继续浓缩至2～3滴左右，取下，稍冷后加入纯水1mL，再将其放到电加热板上加热，继续浓缩至2～3滴左右，取下，冷却。

6.3.3将6.3.2处理后的样品倒入石英坩埚中，加入1.5mL盐酸（1+5）清洗聚四氟乙烯烧杯，并将洗液倒入石英坩埚中，再加入1mL纯水清洗聚四氟乙烯烧杯，并将洗液倒入石英坩埚中，再用1mL无水乙醇清洗聚四氟乙烯烧杯，并将洗液倒入石英坩埚中，最后再用1mL无水乙醇清洗聚四氟乙烯烧杯，并将洗液倒入石英坩埚中。

6.3.4于转移后的样品（6.3.3）中加入显色剂（当天配置）4mL(3.11)，将其放在55℃的恒温水浴锅中加热蒸发至干。然后再将其放在45℃的烘箱中恒温15min，取出。

6.3.5用无水乙醇将6.3.4中显色完全后的样品溶解，并转移至50mL容量瓶中，定容。

6.3.6用2cm吸收皿，以无水乙醇作参比，于550nm处进行光度测量。扣除空白，在工作曲线上查得硼含量。

6.4工作曲线绘制

6.4.1 分别移取0、0.5、1、2、3mL硼标准溶液（3.13），于5个100mL石英坩埚中，加入4滴硫-磷混合酸(3.8)，1.5mL盐酸（1+5），2mL无水乙醇和4mL显色剂。

6.4.2将其放在55℃的恒温水浴锅中加热蒸发至干。然后再将其放在45℃的烘箱中恒温15min，取出。

6.4.3用无水乙醇将6.4.2中显色完全后的样品溶解，并转移至50mL容量瓶中，定容。

6.4.4用2cm吸收皿，以无水乙醇作参比，于550nm处进行光度测量。扣除工作曲线的零点，以硼含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

硼含量以硼的质量分数ω(B)计，数值以 % 表示，按公式（1）计算：

ω(B)=m1m×106×100…………………………………………………（1）

式中：

——工作曲线上查得的硼含量，单位为微克（μg）；

——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后5位。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

硼的质量分数/%：

重复性限  ｒ/%：

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 硼的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |

9  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。