ICS 77.040.01

H 17

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替YS/T xx~xx-xxxx

高纯铟化学分析方法

高纯铟中痕量元素的含量

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of high purity indium－

Determination of trace impurities content

－Inductively coupled plasma mass spectrometry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前      言

本标准是初次制订。

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口；

本标准起草单位：北京有色金属研究总院

本标准主要起草人：

本标准由中国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯铟化学分析方法

铝、镉、铜、镁、铅、锌量的测定

电感耦合等离子体质谱法

  - 范围

本方法规定了5N～6N高纯铟中杂质元素的测定方法。

本标准适用于高纯铟中镁、铝、铁、镍、铜、锌、银、锡、铅含量的测定。测定范围：各元素质量分数见表1。

- 表1

| 元素 | 测定范围 w/% |
| --- | --- |
| Mg | 0.000005～0.0002 |
| Al | 0.00001～0.0002 |
| Fe | 0.000005～0.0002 |
| Ni | 0.000005～0.0002 |
| Cu | 0.000005～0.0002 |
| Zn | 0.00001～0.0002 |
| Ag | 0.000005～0.0002 |
| Sn | 0.00001～0.0002 |
| Pb | 0.000005～0.0002 |

  - 方法提要

方法1：在5	N氢溴酸溶液中，用异丙醚萃取铟，浓缩杂质，以铑做内标，以ICP-MS法测定各元素计数值。

方法2：采用盐酸溶样，用异丙醚萃取铁，将有机相消解后，浓缩杂质，以铑做内标，以ICP-MS法测定各元素计数值。

  - 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂；所用水为去离子水，电导率不大于6.67×10-2μs.cm-1。

    - 氢溴酸（8.5N），蒸馏后使用。

    - 盐酸（优级纯），蒸馏后使用。

    - 硝酸，BV三级。

    - 异丙醚：分析纯，使用前蒸馏提纯。并用5N氢溴酸饱和。

    - 镁标准溶液：取金属镁（99.999％），用硝酸（3.3，1+1）溶解后蒸干，再加盐酸溶解，配成1mL含1mg镁的盐酸（1＋4）溶液。

    - 铝标准溶液：取金属铝（99.999％），用盐酸（3.2，ρ1.19g/mL）。溶解后，配成1mL含1mg铝的盐酸（1＋4）溶液。

    - 铁标准溶液：称取1.0000g铁（99.99％），置于300mL烧杯中，用30mL硝酸（3.3）溶解，加热除去氮的氧化物，冷却，配成1mL含1mg铁的溶液。

    - 镍标准贮存溶液：称取1.0000g镍（99.9％），置于300mL烧杯中，加10mL硝酸（3.3），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，配成1mL含1mg镍的溶液。

    - 铜标准溶液：取金属铜（99.999％），用硝酸（3.3，1+1）溶解后蒸干，再加盐酸（3.2，）溶解，配成1mL含1mg铜的盐酸（1＋4）溶液。

    - 锌标准溶液：取金属锌（99.999％），用硝酸（3.3，1+1）溶解后蒸干，再加盐酸（3.2）溶解，配成1mL含1mg锌的盐酸（1＋4）溶液。

    - 锡标准溶液：称取1.0000g（99.99％），置于300mL烧杯中，加入50mL（1+1）盐酸（3.2），加热溶解，取下冷却，配成1mL含1mg锡的溶液。

    - 铅标准溶液：取金属铅（99.999％），用硝酸（3.3，1+1）溶解后蒸干，再加盐酸（3.2）溶解，配成1mL含1mg铅的盐酸（1＋4）溶液。

    - 混合标准溶液A：分别取一定量各杂质贮备标准溶液，先配得最高含量标准，然后逐次稀释，至1mL含镁、铝、镍、铜、锌、银、锡、铅各1μg。

    - 混合标准溶液B：取一定量铁标准溶液（3.7），先配的最高含量标准，然后逐次稀释，至1mL含铁1μg。

    - 内标溶液：Rh标准溶液(1000μg/mL)由国家标准物质研究中心提供，使用前稀释，稀释后溶液1mL含1μg/mLCs，体积分数为2%HCL介质。

  - 仪器

电感耦合等离子体质谱仪。

仪器条件见附录A。

注：铁在冷延或动态反应池模式下进行测定。

  - 分析步骤

    - 试料

- 称取1.0g试样，精确至0.0001g。

    - 测定数量

- 独立地进行两次测定，取其平均值。

    - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

    - 测定

方法一：将试料（5.1）置于30mL石英坩埚中，用稀氢溴酸（约2mol/L）洗涤，再用纯水冲洗四、五次，加5 mL5mol/L氢溴酸，盖上表面皿，在防尘罩中加热（约60℃）溶解后，冷却至室温。用5mL5mol/L氢溴酸洗入分液漏斗中，加20mL预先用5mol/L氢溴酸饱和过的异丙醚，振荡2min，静置分层后，将水相移入另一分液漏斗中，重复萃取1次，静置分层后，水相放入15mL石英坩埚中，在防尘罩中加热（上用红外灯照射，下用电炉加热，用可调变压器调节温度为约120℃）蒸干，加3滴王水溶解残渣，然后用去离子水转移至10mL比色管中，定容待测。

方法二：将试料（5.1）置于30mL石英坩埚中，用7mol/L盐酸和纯水各洗一次，加入计算量①的浓盐酸，将石英烧杯置于密闭蒸发器内，控制温度在60℃左右分解。待铟全部溶解后（此时溶液的酸度应为7mol/L），加入两滴过氧化氢，再加入7mol/L盐酸，使溶液总体积为10mL，继续加热使过量的过氧化氢分解，直到没有气泡放出为止。溶液冷却后，移入60mL分液漏斗中，加入被7mol/L盐酸饱和过的异丙醚10mL，剧烈震荡2min，静置分层后弃去水相，有机相用10mL被异丙醚饱和过的7mol/L盐酸洗涤，振荡1min，静置分层后，再弃去水相，将有机相移入15mL石英坩埚中，在防尘罩中加热50~60℃，减压蒸发至干。加入3滴王水溶解残渣，然后用去离子水转移至10mL比色管中，定容待测。

    - 工作曲线的绘制：

- 在4个10mL比色管中，分别加入0.1mL硝酸（3.2）、0.1mL内标溶液C（3.15），再分别加0、0.10、0.20、0.30mL标准溶液C（3.13）（方法二中为3.14），在与试料测定相同条件下，以0浓度溶液调“零”，用ICP-MS仪测定各被测元素的计数，以被测元素浓度为横坐标，各被测元素的计数为纵坐标绘制工作曲线。

  - 分析结果的计算

按下式计算各待测元素的质量分数w（X），数值以％表示：

式中： X—被测元素镁、铝、铁、镍、铜、锌、银、锡、铅；

ρ2—自工作曲线上查得试料中各杂质元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ1—自工作曲线上查得空白试料溶液的各杂质元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V—试料溶液的体积，单位为毫升（mL）。

m0—试料的质量；单位为克（g）。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

表3

| 元素 | 测定元素含量/% | 重复性限/% |
| --- | --- | --- |
| Mg | ＜0.00005 0.00005~0.00010 0.00010~0.00020 | 0.00003 0.00004 0.00005 |
| Al |  |  |
| Fe |  |  |
| Ni |  |  |
| Cu |  |  |
| Zn |  |  |
| Ag |  |  |
| Sn |  |  |
| Pb |  |  |

- 注：重复性限（r）为2.8Sr，为重复性标准偏差。

    - 允许差

实验室之间分析结果的相对误差应不大于表4所列允许差。

表4

| 元素 | 测定元素含量/% | 重复性限/% |
| --- | --- | --- |
| Al | ＜0.00005 0.00005~0.00010 0.00010~0.00020 |  |
| Cd |  |  |
| Cu |  |  |
| Mg |  |  |
| Pb |  |  |
| Zn |  |  |

- 9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_________________________