ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX.1—201×

LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法

第2部分：光谱性能的测定

Test Methods Of Silicate Phosphors Activated By Rare Earths For LED

Determination Of Spectrum Property

预审稿

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由路明发光科技股份有限公司负责起草。

本标准第一验证方：有研稀土新材料股份有限公司、杭州大明荧光材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、厦门通士达新材料有限公司、广州有色金属研究院

本标准第二验证方：杭州大明荧光材料有限公司、厦门通士达新材料有限公司、广州有色金属研究院、包头稀土研究院、北京工业大学、天美(中国)科学仪器有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：

LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法

第2部分：光谱性能的测定

- 范围

本标准规定了LED用稀土硅酸盐荧光粉光谱性能的测定方法。

本标准适用于LED用稀土硅酸盐荧光粉光谱性能测定。

测定范围：200～800nm。

- 方法原理

使用氙灯作为激发光源，氙灯发出的光进入激发单色仪后，经过分光产生不同波长的激发光，根据需要用某一波长的激发光，激发样品室里的LED用稀土硅酸盐荧光粉样品，样品发出的光进入发射单色仪后，经过分光产生发射光谱，然后通过光电转换把光信号转变成电信号。同理，固定某一发射波长，而产生激发光谱。

- 仪器与装置

  - 荧光分光光度计：精度1nm，光谱范围200nm ～ 800nm；

  - 激发光源：色温5500K～6500K，显色指数大于95的石英玻壳氙灯，在紫外B波段，A波段和可见光区有连续光谱，每10min光输出稳定度优于1%，在整个寿命期内满足上述要求。

  - 稳压电源：220V，50Hz，电压稳定度优于1%。

- 测试条件

  - 测试条件

    - 环境温度：25℃±3。

    - 相对湿度：≤80%。

    - 测量过程中，除规定的激发时间内的激发光源照射外，不允许有可见光或紫外光等杂散光干扰。

- 测试步骤

  - 开启氙灯，根据仪器要求稳定10min～30 min。参照仪器使用说明书校正仪器。

  - 将试样装入样品槽内，用平面玻璃将试样压平后（注意制样时，使样品槽内每次样品重量和密实程度趋于一致），放到样品室里；

  - 以460nm激发波长作为监控波长，作一个发射光谱扫描，读出发射光谱峰值波长；

  - 用该发射光谱的峰值波长作为监控波长，作激发光谱扫描，读出激发光谱峰值波长；

  - 再用该激发光谱峰值波长作为监控波长，作发射光谱扫描，读出发射光谱峰值波长λ。

- 测试结果表述

发射峰值波长用λ表示；

- 精密度

  - 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)采用线性内插法求得。

- 表1

| 试样牌号 | λem(nm) | 重复性限（r）/nm |
| --- | --- | --- |
| 201201 | 520.6 | 3 |
| 201202 | 540.6 | 4 |
| 201203 | 555.9 | 4 |
| 201204-1 | 579.5 | 3 |
| 201204-2 | 595.2 | 3 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

  - 允许差

实验室之间发射光谱分析结果的差值应分别不大于22nm。