前    言

GB/T xxxx—200X《灯用稀土紫外发射荧光粉试验方法》共分3个部分：

——第1部分：相对发射强度的测定

——第2部分：发射主峰和半峰宽的测定

——第3部分：热稳定性的测定

本部分为第3部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由江门市科恒实业股份有限公司负责起草。

本部分由XXX公司参加起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分参加起草人：XXX、XXX、XXX。

GB/T 14634.3—200×

灯用稀土紫外发射荧光粉试验方法
第3部分：热稳定性的测定

范围

本部分规定了灯用灯用稀土紫外发射荧光粉的热稳定性的测定方法。

本部分适用于灯用稀土紫外发射荧光粉的热稳定性的测定。

方法原理

2.1将空炉加热至规定的温度，再放入灯用稀土紫外荧光粉试样，在规定的温度下加热至规定时间，随即取出，在空气中自然冷却至室温。对未加热处理过的试样和加热处理过的试样进行相对发射强度测定，用两者之间差异绝对值来表示所试验的灯用稀土紫外荧光粉的热稳定性。

2.2 参考引用GB/T 14634.3-2010  《灯用稀土三基色荧光粉试验方法 第3部分热稳定的测定》

仪器与装置

3.1加热炉为间热式加热炉，最高工作温度为1000℃。温度控制器控温偏差小于5℃。

3.2炉膛内工作区域（即恒温区）温度偏差小于10℃，此工作区域即恒温区。恒温区最小范围为200mm×100mm×80mm。

3.3 氧化铝舟、30ml氧化铝坩埚、具有测紫外发射相对强度的光谱仪（CMS2200），支架，天平（感量0.1g）。

测定步骤

对加热炉设定加热温度。

接通电源，使其温度均匀升到设定温度（650℃），保温0.5h。

称取5g试样放置在30mL氧化铝坩埚内。

将坩埚放在氧化铝舟中，每次不得超过4只坩埚。

用支架把放有坩埚的氧化铝舟撑起，放在炉膛恒温区。

加热处理至规定时间（例如0.5h），把氧化铝舟从加热炉子内取出，自然冷却。

待该试样冷却至室温后，测定其相对发射强度或色品坐标，并与未加热处理过的同批试样的相对发射强度或色品坐标对比。

计算试样的热稳定性。

测试结果的表述

5.1按式（1）计算相对发射强度的热稳定性Bs，两次平行测定相对发射强度的热稳定性差值不大于1%时，取其平均值。

## Bs（%）=         ×100%

## 式中:

## B0—— 未加热处理过的试样相对发射强度（%）；

## Bh—— 加热处理过的试样相对发射强度（%）。

## 6  精密度

6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 试样牌号 | 相对发射强度热稳定性（Bs） / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| 208001A（UVB300） | 98.7 | 1.09 |
|  | 100.5 | 0.98 |
|  | 98.5 | 1.10 |
| 208001B（UVA345） | 98.9 | 0.62 |
|  | 97.9 | 1.50 |
|  | 96.9 | 0.78 |
| 208002A（UVB315） | 81.8 | 1.22 |
|  | 83.5 | 1.50 |
|  | 83.3 | 1.12 |
| 208002A（UVA355） | 83.9 | 1.44 |
|  | 84.0 | 1.76 |
|  | 85.9 | 0.72 |
| 208003 （UVA370） | 100.2 | 0.73 |
|  | 98.9 | 1.85 |
|  | 100.6 | 0.84 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差 |

6.2允许差

实验室之间相对发射强度热稳定性分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 试样牌号 | 允许差/ % |
| --- | --- |
| 208001A（UVB300） | 5 |
| 208001B（UVA345） | 5 |
| 208002A（UVB315） | 5 |
| 208002A（UVA355） | 5 |
| 208003 （UVA370） | 5 |

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T 14xxx.x—200×

灯用紫外发射荧光粉试验方法
第3部分：热稳定性的测定

Test methods of rare earth three-band phosphors for fluorescent lamps
Part 3 : Determination of thermostability

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

Bh

B0