ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

III族氮化物外延片晶格常数测试方法

Test method for lattice constant of III- Nitride Epitaxial Layers

2012年3月23日

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

前  言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（TC203/SAC02）提出。

本标准由中国科学院半导体研究所负责起草。

本标准主要起草人：

III族氮化物外延片晶格参数测试方法

- 范围

  - 本标准规定了利用高分辨X射线衍射对Ⅲ族氮化物外延片晶格参数的测试方法。

  - 本标准适用于在氧化物衬底（Al2O3、ZnO等）或者半导体衬底（GaN、Si、GaAs、SiC等）上外延生长的氮化物(Ga, In, Al)N单层或多层异质外延片晶格参数的测量。其它异质外延片晶格参数的测量也可参考。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - SEMI M63-0306: 高分辨X射线衍射测量GaAS衬底上AlGaAs中Al成分的试验方法。

- 定义

  - ω

入射光和样品表面之间的角度。

  - 2θ

探测器与入射光之间的角度。

  - χ

倾斜样品的轴，由样品表面和衍射平面相交而成。

  - Phi

使样品绕样品表面法线做面内旋转的轴。

  - Bragg angle布拉格角θB

X射线入射到一组结晶学平面产生衍射的角度。

产生衍射的条件为：2dsinθB=nλ

上式即为布拉格公式。其中，λ是X射线的波长，d是相邻结晶学平面之间的距离，n为大于零的整数，θB是X射线产生衍射时入射光线与反射面之间的角度。

  - ω-2θ或2θ-ω扫描

联动扫描，探测器以两倍于样品的速度扫描。

  - 摇摆曲线 rocking curve

探测器固定在样品（hkl）晶面的2θB位置，试样在衍射位置附近以Δθ角度摇摆，衍射强度会随着角度而发生变化，记录得到衍射强度与ω的关系曲线——摇摆曲线。

  - FWHM

在衍射峰高一半处，衍射峰的全宽。

  - 维加德定律 Vegard’s Law

三元合金AxB1－xC（其中0≤x≤1）以AB（晶格常数为a1）或AC（晶格常数为a2）为基元，其晶格参数随着x成线性变化的定律，即a＝xa1+(1-x)a2

- 方法提要

Ⅲ族氮化物半导体外延片相对结晶完整性较好，利用高分辨Ｘ衍射方法测量样品的晶格参数不但很方便，而且具有精度高、无损伤和无污染的特点。外延片晶格参数的测量方法有两大类：相对测量方法和绝对测量方法。

  - 相对测量方法：

根据外延峰相对于衬底峰的位置来确定外延膜的晶格参数。在相对测量中，认为衬底不发生形变，然后利用双晶衍射或者三轴晶衍射进行ω-2θ扫描，从而得到外延膜衍射峰的位置，这样通过布拉格公式2dsinθB=nλ就可以得到对应的晶面间的距离，算出晶格常数。

  - 绝对测量方法：

在外延生长的同时，衬底也可能发生某些变化；或者如果外延膜太厚，根本看不到衬底峰，这时无法相对测量。要准确的测定外延膜的晶格参数，必须用绝对测量方法。晶格常数绝对测量的关键在测量Bragg衍射角θB，一般有两种办法：

    - 同一晶面的不同级数方法

根据Bragg公式2dsinθB=nλ，只要确定了Bragg角θB，就可以计算晶格面间距d，从而确定晶格常数。在高精度测量晶格常数的绝对测量中，误差来源于衍射仪零点误差。如果衍射仪的零点误差为Δθ0，在实际测量中ω为衍射峰位置，真实的Bragg衍射角θB应当为θB=ω+Δθ0。

对于一个晶面的不同衍射级数，假定分别为n1, n2, …,ni，根据Bragg方程得到：

n1λsin(ωn1+Δθ0)=n2λsin(ωn2+Δθ0)=.......=niλsin(ωni+Δθ0)                 (1)

其中：λ为X射线的波长，ni为衍射级数，而ωni为各级衍射的布拉格角，由此可以求的零点误差Δθ0，并求出衍射峰的位置，进而计算出晶格常数。

    - Bond方法

其测试原理如下：经限束器的X射线由测角仪的中心，直达测角仪的零点。样品同一晶面可以在测角仪的±ω两个区间进行ω扫描，衍射峰位分别为ω1和ω2, ω2−ω1=180o−2θB，于是Bragg角θB可由公式

θB=90o−ω2−ω12                                                   (2)

来精确获得布拉格衍射角θB。若测角仪存在零点误差和晶片斜切误差，总和为Δθ0，(2)式都可以予以消除，从而获得精确的Bragg衍射角θB。

- 一般要求

  - 高分辨率X射线衍射仪

入射光束的发散角应该和在平面波下的衬底的本征FWHM是可比的。对于Cu靶辐射和<001>方向样品的（002）反射，应该是～12 角秒（arcsec）。一个双晶系统有较大的光束发散角，但是为了测量样品的本征FWHM，Cu靶辐射的发散角应该小于12角秒。

分析晶体用于反射束的限束，分析晶体的反射可以是一次或多次反射，它对强度影响不大，可以给出很窄的衍射峰，FWHM～10角秒。

  - 检验条件

- 环境温度：23℃±5℃

- 大气压：86kPa～106kPa

- 测试环境应无影响测试准确度的机械振动、电磁、光照和化学腐蚀等干扰。

  - 样品要求

III族氮化物外延片表面洁净。

- 测试系统准备

  - 探测器应与入射光成一直线。

  - ω轴的步长应能够达到5角秒或更小。

  - 在Bond 方法中要求入射束限束器应是经四次反射或八次反射，即非色散限束。如果入射束只是一次反射，那么在做衍射时，必然有一个是(＋m，＋n) 排列。对于 (＋m，＋n) 排列衍射峰将加宽，强度下降，影响测量精度。

  - 步长应该不大于FWHM的七分之一，典型的ω轴的步长是5到7角秒，但也可以提高到8角秒。

  - 计数时间取决于观察到衍射峰的强度，在扫描中强度的动态范围至少要覆盖3个数量级，计数时间通常为0.1秒～2秒。

- 相对测量测试步骤

  - 探测器准直，即2θ校零。

  - 将样品置于样品台上，样品应该垂直衍射面固定。

入射光方向

定位边或缺口

如果样品是正<001>晶向，使得主定位边或缺口位于入射光方向顺时针90°位置，如图1所指示。

图1晶片相对于入射光的方向，样品没有一定的取向

  - ω校零，使得样品的表面与光束平行，并将样品半切光。

  - 将样品定位于衬底的布拉格衍射峰，在布拉格角所在位置小范围改变ω，直到获得很强的衍射，优化χ和ω，直到获得最强的衬底衍射。

  - 选择适当范围，进行2θ/ω扫描，扫描范围要求包括衬底和外延层的衍射峰。如果外延层较薄或是质量很差，需要从更低的初始角度开始扫描，以便清楚地分辨外延层衍射峰。为了确定衍射峰位，要求扫描覆盖整个衍射峰。如果衬底峰与外延峰距离太近，要求在探测器前加入分析晶体，提高探测器分辨率。

  - 计算外延峰与衬底峰之间的距离，得到峰间距为Δω。

  - 利用Vegard定律，计算得到外延片的晶格参数a1。

  - 重复7.5～7.8 步骤n－1次（n≥5），得到a2，a3……an。计算得到平均的晶格参数a

  - 测试完全结束后将衍射仪恢复到开机状态。

  - 关掉X光管，冷却30分钟后，关掉电源。

- 绝对测量测试步骤

  - 同一晶面的不同级数方法

    - 重复7.1～7.4

    - 选择一组晶面（即一个晶面的不同衍射级数），并对衍射强度优化，选择合适的扫描范围，进行2θ-ω联动扫描。根据公式(1)求的零点误差Δθ0，并求出衍射峰的位置，进而计算出晶格常数。

例如：对于<001>晶向氮化物，若测量晶格常数c，可选择（002）、（004）、（006）为一组；若测量晶格常数a，可选择（110）、（220）为一组。

    - 重复7.10～7.11

  - Bond方法

    - 重复7.1～7.4

    - 对于同一晶面(hkl)，把探测器固定在2θB位置，样品做ω扫描，衍射峰为ω1；然后把探测器转到-2θB位置，ω转到180°-θB位置，做样品做ω扫描，衍射峰为ω2。根据(2)式来精确获得布拉格衍射角θB1。

    - 计算得到θB。带入dhkl=λ2sinθB得到dhkl1。

    - 重复8.2.2、8.2.3步骤n－1次（n≥5），得到dhkl2,dhkl3，…dhkln。

    - 求平均得到：

dhkl=dhkl1+dhkl2+.......+dhklnn

根据面间距与晶格常数的关系，得到晶格常数a和c。

    - 重复7.10～7.11

- 精密度

  - 相对测量方法测量晶格常数

- 9.1.1 实验样品选用一片2英寸六方AlGaN/AlN/r-Al2O3(0001)外延片，测试样品（0002）联动曲线，根据AlGaN相对于AlN的距离，计算AlGaN晶格常数c。

- 9.1.2 单个实验室的c测量精度为0.6×10-4～1.2×10-4 Å（定义见GB/T 6379-2006），测试数值列在表1中。

- 9.1.3 多个实验室的测量精度实验选取3个实验室，每个实验室就每个样品测量6次。

- 9.1.4 基于3个实验室测量数据的晶格常数c的平均值为5.0494 Å，测量方法精密度如下：

重复性标准差：sr=0.8×10-4 Å

再现性标准差：sR=5.4×10-4 Å

- 表1 单个实验室测量数据的摇摆曲线半高宽的平均值和标准方差

| 实验室 |  | 晶格常数c（Å） |
| --- | --- | --- |
| 1 | c | 5.0489 |
|  | 标准方差 | 0.6×10-4 |
| 2 | c | 5.0494 |
|  | 标准方差 | 1.2×10-4 |
| 3 | c | 5.0500 |
|  | 标准方差 | 0.6×10-4 |

  - 绝对测量方法测量晶格常数

    - 利用同一晶面的不同级数的绝对测量方法测量

- 9.2.1.1 实验样品选用一片2英寸六方GaN/r-Al2O3(0001)外延片，测试样品（0002）（0004）联动曲线，根据公式（1）计算衍射的零点误差为Δθ0，从而得到精确布拉格衍射角θB，由布拉格公式计算得到晶格常数c。

- 9.2.1.2 单个实验室的c测量精度为0.4×10-4～1.5×10-4，测试数值列在表2中。

- 9.2.1.3 多个实验室的测量精度实验选取3个实验室，每个实验室就每个样品测量6次。

- 9.2.1.4 基于3个实验室测量数据的晶格常数c的平均值为5.1892 Å，测量方法精密度如下：

重复性标准差：sr=0.96×10-4 Å

再现性标准差：sR=5.6×10-4 Å

- 表2 单个实验室测量数据的摇摆曲线半高宽的平均值和标准方差

| 实验室 |  | 晶格常数c（Å） |
| --- | --- | --- |
| 1 | c | 5.1893 |
|  | 标准方差 | 1.5×10-4 |
| 2 | c | 5.1886 |
|  | 标准方差 | 0.4×10-4 |
| 3 | c | 5.1897 |
|  | 标准方差 | 0.6×10-4 |

    - Bond 方法测量晶格常数

- 9.2.2.1 实验样品选用一片2英寸六方GaN/r-Al2O3(0001)外延片，把探测器固定在2θB位置，样品做ω扫描，衍射峰为ω1；然后把探测器转到-2θB位置，ω转到180°-θB位置，做样品做ω扫描，衍射峰为ω2。根据(2)式来精确获得布拉格衍射角θB。由布拉格公式计算得到晶格常数c。重复10次，测量得到c的平均值为5.1897 Å。

- 9.2.2.2 单个实验室的c测量精度为3.8×10-4 Å。

- 测试报告

报告应包括下列内容：

- 测试人员

- 使用的仪器的厂家和型号

- 样品名称、编号、标识等信息

- 实验环境（温度、湿度等）

- 测试方法

- 试验结果

- （资料性附录）
不确定度来源

1.1 ω扫描的步长

测量精度首先取决于扫描步长。若步长为Δθ，步长引起的最小误差Δa/a=cotθ·Δθ。

对于Si (444)衍射，辐射为Cu Kα1，Δθ=0.001°时，Δa/a ≈3×10-6，Δa≈2×10-5Å。若步长Δθ＝1arcsec，Δa≈5×10-7Å。

1.2 温度

如果材料的热胀系数为α，在测量过程中温度起伏ΔT引起的误差Δa/a=αΔT。

对于Si，α＝2.33×10-6/度，ΔT＝1℃时，Δa/a≈2.33×10-6，也就是说，要保证晶格常数a的精度在10-7，必须得保证ΔT<0.1℃。

另外，我们所测量得晶格常数须换算到标准室温25℃，还要经过温度修正。若测量温度为Tm，ΔT＝25℃-Tm，则

a0＝ am（1+αΔT ）

1.3 折射、光束发散、洛伦兹偏振等对晶格常数的测量都有影响，因为影响较小，可忽略。

- （资料性附录）
面间距d与晶格常数的关系

立方晶系：dhkl=ah2+k2+l2

六方晶系：dhkl=143(h2+hk+k2a2)+(lc)2

- （资料性附录）

- c.1相对法测量晶格常数检测实验室比对

| 实验室 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果（Å） | 5.0489 | 5.0494 | 5.0500 |
| Z | 1.5 | 0 | 1.2 |

选择中位值为参考值，c＝5.0494 Å。3家检测实验室比对，Z值均小于2，由于该结果在95%置信区间内，因此该结果为满意。

c.2利用同一晶面的不同级数方法测量晶格常数检测实验室比对

| 实验室 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果（Å） | 5.1893 | 5.1886 | 5.1897 |
| Z | 0 | 1.7 | 0.98 |

选择中位值为参考值，c＝5.1893 Å。3家检测实验室比对，值均小于2，由于该结果在95%置信区间内，因此该结果为满意。

_________________________________