中华人民共和国国家标准

GB/T ××××－××××

蓝宝石衬底片弯曲度测试方法

Test method for bow measuring on sapphire substrates

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 29.045

H 17

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法概述	1

5 测试方法	1

6 样品	3

7 测量步骤	3

8 报告	4

9 精密度	4

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC203)提出

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC203)归口。

本标准由协鑫光电科技控股有限公司、中国科学院上海光机所负责起草。

本标准主要起草人：魏明德、刘逸枫、黄朝辉。

- 蓝宝石衬底片弯曲度测试方法

  - 范围

本标准定性的提供了测量蓝宝石切割片、研磨片、抛光片(以下简称蓝宝石衬底片)弯曲度的测试方法。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明年代的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 12964 硅单晶抛光片

GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 6619 硅片弯曲度测试方法

  - 术语和定义

GB/T14264《半导体材料术语》中确立的术语和定义适用于本标准。

3.1 弯曲度  Bow

自由无夹持晶片中位面的中心点与中位面基准平面间的偏离。中位面基准平面是由指定的小于晶片标称直径的直径圆周上的三个等距离点决定的平面。

3.2 中位面  Median Surface

与晶片的正表面和背表面等距离点的轨迹。

  - 方法概述

- 将衬底片置放在基准平台的三个支点上，三点支点形成一个基准平面，利用低压力位移指示器或非接触式位移传感器测量蓝宝石衬底片中心点偏离基准平面的距离，该距离值即表示衬底片的弯曲度。

  - 测试方法

  - 接触式测量仪器

- 由带有指示仪表的量具及可支持衬底的夹具或平台组成。

5.1.1 基准环

- 基准环是由基座、3个支撑球、3个定位柱组成的专用器具。

5.1.1.1  基座是由温度系数小于6×10－6/ºC的金属材料制成，基座外径比被测蓝宝石衬底片直径大50.8mm左右，基座厚度大于19mm。基座底面应光滑，平整度应小于0.25μm。

5.1.1.2  3个支撑球由碳化钨或其它硬质合金制成，等间距分别置于基座一定的圆周上，该圆周直径小于蓝宝石衬底片标称直径6.35mm±0.13mm。高度误差小于1.0μm，表面光滑，粗糙度应小于0.25μm。

5.1.1.3  3个定位柱由硬质塑料制成，位于3个支撑球对应的位置上，用以保证被测蓝宝石衬底片中心与3个支点的几何中心相重合，偏差小于1.0mm。定位柱对衬底片不能有任何作用力。

5.1.2 位移指示器

5.1.2.1  位移指示器应能上、下垂直调节，并指示出蓝宝石衬底片中心点与基准面之间的距离。

5.1.2.2  指示器指针应处于基准环中心，移动方向垂直于基准平面，偏差小于1º。

5.1.2.3  指针头部呈半球状，球体半径在1.0mm～2.0mm之间。

5.1.2.4  指针头部对被测硅片的压力应不大于0.3N。

5.1.2.5  位移指示器分辨率为1μm。

5.1.3 读数仪表

读取位移数值的电动仪表，显示有效数字3位以上，单位为μm。

5.2 非接触式测厚仪

由一个可移动的基准平台具三个半球形的支撑柱，具有指示器的固定探头装置，定位器等所组成。

5.2.1 基准环

基准环是由基座、3个支撑球、3个定位柱组成的专用器具。

5.2.1.1  基座是由温度系数小于6×10-6/ºC的金属材料制成，基座外径比被测蓝宝石衬底片直径大50.8mm左右，基座厚度大于19mm。基座底面应光滑，平整度应小于0.25μm。

5.2.1.2  3个支撑球由碳化钨或其它硬质合金制成，等间距分别置于基座一定的圆周上，该圆周直径小于蓝宝石衬底片标称直径6.35 mm±0.13mm。高度误差小于1.0μm，表面光滑，粗糙度应小于0.25μm。

5.2.1.3  3个定位柱由硬质塑料制成，位于3个支撑球对应的位置上，用以保证被测蓝宝石衬底片中心与3个支点的几何中心相重合，偏差小于1.0mm。定位柱对衬底片不能有任何作用力。

5.2.2 测量仪

测量仪由测量探头 (非接触式探头或激光式探头)、显示器、花岗岩平台三部分组成。

5.2.2.1  非接触式测量探头是一对无接触位移传感器，上、下探头处在同一轴线上，能够上、下垂直调节。轴线与基准平面的法线之间的夹角应小于2º，每只探头能独立地测量与蓝宝石衬底片最近表面的距离，探头分辨率优于0.25μm。

5.2.2.2  激光式测量探头是一对405nm激光器和一对集束器组成，激光器一个轴向一个径向，并与晶片呈60度的入射角发射激光。

5.2.2.3  显示器具有将测量探头输出的讯号进行数字处理、计算、存储的功能，并用数字显示出探头与蓝宝石衬底片表面的距离。

5.2.2.4  花岗岩平台是一块结构细密、表面光滑的石板，面积大于305mm×355mm。测量区表面平整度小于0.25μm，并装有限制基准环移动范围的限位器。

5.2.3  厚度校准片

测量仪应备有的附件，用以校正测量仪。

  - 样品

按照GB/T2828.1的规定进行，检查水平由供需双方协商确定。需方对抽样有特殊要求时由供需双方协商解决。

衬底片应具有清洁、干燥的表面，如果待测片不具备参考面，应在衬底片背面边缘处作出测量定位标记。

  - 测量步骤

7.1	测量环境条件

7.1.1  温度：20 ~ 25℃

7.1.2  湿度：不大于70%

7.1.3  洁净度：10000级以上的洁净室

7.1.4  配置有防振平台

7.2 仪器校正

7.2.1 从一组厚度校正标准片中选取厚度与待测衬底片厚度相差在0.125 mm范围内的厚度校正标准片进行校正测量。

7.2.2 仪器可自动调整厚度测量仪，使所得测量值与该厚度校正标准片的厚度标准之差在2 μm以内。

7.3 测量

7.3.1 根据衬底片试样的直径大小，选用或调整基准平台的位置；

7.3.2 将衬底片试样的正面 (或规定面) 朝上，放在基准平台上；

7.3.3 衬底片如有参考面，应调整参考面的位置与基准平台上的标线平行；

7.3.4 移动基淮平台，使试片中心处在指示器指针之下；

7.3.5 测量衬底片试样中心的位置，记录指示器的读值，并记作F1

7.3.6 顺时针转动试样片，每转90度测量一次，读取数值并记录，分别记为F2，F3，F4；

7.3.7 翻转试样片，重复上述的动作，读取数值并纪录，分别记为B1， B2，B3，B4，需考虑数值的正负符号；

7.3.8 按照公式计算衬底片弯曲度 (BOW)

BOW=Fi−Bi2

公式中：BOW：弯曲度, μm

Fi：正面测量数值, μm

Bi：反面测量数值, μm

i：1, 2, 3, 4

7.3.9 取BOW数值中最大值作为该蓝宝石试样片的弯曲度。

  - 报告

报告应包含以下信息：

- 测试日期；

- 操作人姓名；

- 批号或者材料的其它标识；

- 每批的衬底片数量；

- 已测试的衬底片数量；

  - 精密度

本方法的精密度是经过4个试验室巡回测试确定的，测试晶片试样共25片，晶片直径规格为50.8mm，2σ标准偏差小于1.41 μm，多个实验室间的精密度为± 37 % 。