ICS

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替YS/T xx~xx-xxxx

高纯三氧化二镓化学分析方法

高纯三氧化二镓中痕量元素的含量

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of high purity gallium oxide －

Determination of trace impurities content

－Inductively coupled plasma mass spectrometry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部         发布

前      言

本标准是初次制订。

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口；

本标准起草单位：东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司

本标准主要起草人：

本标准由中国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯三氧化二镓化学分析方法

钠、镁、钙、钛、钒、铬、锰、铁、镍、钴、铜、锌、锡、铅、铟含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

  - 范围

本方法规定了6N高纯三氧化二镓中杂质元素的测定方法。

本标准适用于高纯三氧化二镓中钠、镁、钙、钛、钒、铬、锰、铁、镍、钴、铜、锌、锡、铅、铟含量的测定。测定范围：各元素质量分数见表1。

表1

| 元素 | 测定范围(w/%) |
| --- | --- |
| Na | ≤0.00001 |
| Mg | ≤0.00002 |
| Ca | ≤0.00002 |
| Cr | ≤0.000005 |
| Mn | ≤0.000005 |
| Fe | ≤0.00001 |
| Co | ≤0.000004 |
| Ni | ≤0.000004 |
| Cu | ≤0.000006 |
| Zn | ≤0.000005 |
| Sn | ≤0.000004 |
| In | ≤0.000005 |
| Pb | ≤0.000004 |
| Ti | ≤0.000004 |
| V | ≤0.000004 |

  - 方法提要

试料经混酸溶解后，制备成待测溶液电感耦合等离子体质谱仪进行检测，获得待测元素质量数信号。以杂质元素的质量数的信号强度为纵坐标，杂质元素的浓度为横坐标绘制标准加入法工作曲线，进而计算测得样品中待测元素的质量分数

  - 试剂 标准溶液

3.1试剂

硝酸：Optima级超纯硝酸。

高纯盐酸：优级纯，亚沸蒸馏后使用；

去离子水：电导率18.2MΩ·cm-1

氩气：纯度＞99.996%

氢气：纯度＞99.996%

氦气：纯度＞99.996%

3.2标准溶液

3.2.1采用国家混合标准液。该混合标准含待测元素含量为100ug·ml-1。

3.2.2标准液的稀释配制。将500ul的混合标准液（3.2.1）稀释至50ml得到标准液，该标准液含待测元素的浓度为1ug·ml-1。

  - 仪器

电感耦合等离子体质谱仪。

  - 分析步骤

    - 试料

称取0.1g试样，精确至0.0001g。

    - 测定数量

独立地进行三次测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试料做空白试验。

    - 测定

将试料（5.1）于干燥的坩埚中，加入1.0ml去离子水，1.0ml硝酸，1.0ml盐酸后置于110℃的电热板上加热消解，待反应完全以后用去离子水定容至50g,摇匀待测。

    - 工作曲线的绘制：

在ICP-MS上按照标准加入法在制好的样品溶液内等分加入标准液稀释液（3.2.2）使得加标浓度依次为0ng·ml-1、0.5ng·ml-1、1.0 ng·ml-1、2.0 ng·ml-1、4.0 ng·ml-1、8.0 ng·ml-1，并对溶液进行信号采集，以校准溶液对应的信号强度为纵坐标，准确浓度为横坐标，绘制成标准加入法校准曲线。

  - 分析结果的计算

W（％）＝｛〔（C1-C0）×V〕/（M×109）｝×100％

式中：

C0——从校正线查得试料空白的杂质元素浓度 ng·ml-1；

C1——从校正线查得试料杂质元素浓度 ng·ml-1；

V——试液体积 ml；

M——试料量 g。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

表3

| 元素 | 测定元素含量/% | 重复性限/% |
| --- | --- | --- |
| Na | 3.6×10-5~5.0×10-5 | 1.4×10-5 |
| Mg | 1.1×10-5~1.6×10-5 | 4.8×10-5 |
| Ca |  |  |
| Cr | 1.0×10-5~2.0×10-5 | 8.9×10-6 |
| Mn | 0.1×10-5.×10-5 | 2.2×10-6 |
| Fe | 5.0×10-5~8.3×10-5 | 3.5×10-5 |
| Co |  |  |
| Ni | 0.9×10-5~1.5×10-5 | 6.1×10-6 |
| Cu | 1.3×10-5~1.6×10-5 | 2.4×10-6 |
| Zn | 2.3×10-5~3.8×10-5 | 1.20×10-5 |
| Sn | 1.2×10-5~1.3×10-5 | 8.8×10-7 |
| In |  |  |
| Pb | 0.3×10-5~0.6×10-5 | 2.8×10-6 |
| Ti | 1.0×10-5~1.4×10-5 | 4.2×10-6 |
| V | 0.6×10-5~1.0×10-5 | 3.0×10-6 |

注：重复性限（r）为2.8Sr，为重复性标准偏差。

    - 允许差

实验室之间分析结果的相对误差应不大于表4所列允许差。

表4

| 元素 | 测定元素含量/% | 再现性限/% |
| --- | --- | --- |
| Mg |  |  |
| Ti |  |  |
| Cr |  |  |
| Mn |  |  |
| Fe |  |  |
| Ni |  |  |
| Co |  |  |
| Cu |  |  |
| Zn |  |  |
| Sn |  |  |
| Pb |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_________________________