X

XB/T XXXX.1—201X

前    言

XB/T XXXX-210X《钕镁合金化学分析方法》共分２个部分：

－－第1 部分：铝、铜、铁、镍和硅量的测定；

－－第２部分：镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

本部分为第1 部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本部分起草单位：湖南稀土金属材料研究院。

本部分参加起草单位：由包头稀土研究院、北京有色金属研究总院、中国科学院长春应用化学研究所。

本部分主要起草人：刘荣丽、易师、邹龙、崔益新。

本部分参加起草人： 高励珍、刘春、鲍叶琳、绍荣珍、刘鹏宇、段太成。

钕镁合金化学分析方法

第1部分：铝、铜、铁、镍和硅量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本方法规定了钕镁合金属中铝、铜、铁、镍和硅含量的测定方法。

本方法适用于钕镁合金属中铝、铜、铁、镍和硅含量的测定，测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.0050～0.20 | Ni | 0.0050～0.20 |
| Cu | 0.0050～0.20 | Si | 0.010～0.20 |
| Fe | 0.0050～0.20 |  |  |

- 方法原理

试料用硝酸溶解后，进行氩等离子光谱法测定；采用准基体匹配法校正基体影响。

- 试剂和材料

  - 硝酸(1+1)。

  - 盐酸(1+1)

  - 硫酸(1+1)

3.4 铝标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属铝[w（Al）≥99.99％]于300mL烧杯中，加入20mL水，加入3g氢氧化钠，待其溶解完全后用盐酸（3.2）慢慢中和至出现沉淀，并过量20mL，加热使其溶解并不断搅拌，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg铝。

3.5铜标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属铜[w（Cu）≥99.99％]，加入20mL硝酸（3.1），低温加热溶解并蒸发至近干，再加入10mL硫酸（3..3），小心继续蒸发至冒白烟，冷却后加水浸取，待盐类全部溶解，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg铜。

3.6铁标准贮存溶液：称取1.0000g铁[w（Fe）≥99.99％]于150mL烧杯中，加30mL盐酸（3.2）低温加热至完全溶解，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg 铁。

3.7镍标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属镍[w（Ni）≥99.99％]于烧杯中，加入15mL硝酸（3.1），在水浴上加热溶解，然后加入2mL硫酸（3..3），继续加热蒸干直至硫酸白烟冒尽，取下冷却，加入150mL水和5mL硫酸（3..3）浸出，加热使盐类溶解，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg镍。

3.8硅标准贮存溶液：称取2.1394g二氧化硅[w（SiO2）≥99.99％]于铂坩埚中，加入10g碳酸钠-碳酸钾混合熔剂，混匀，在喷灯上熔融至清亮，再灼烧10min。冷却后用热水浸取，加热至溶液澄清，冷却后移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg硅。

3.9混合标准贮存溶液：分别移取标准贮存溶液（3.4~3.8）各10mL于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.1）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铝、铜、铁、镍和硅各100μg。

3.10钕基体贮存溶液：称取7.2899g经900℃灼烧1h的氧化钕[w(REO)≥99.0％、w（Nd2O3/REO）≥99.99％]于200mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.1），加热溶解至清，冷却后移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含25mg钕。

3.11镁基体贮存溶液：称取6.2500g镁[w（Mg）≥99.99％]于300mL烧杯中，加入50mL水，分次加入100mL硝酸（3.1），加热溶解至清，冷却后移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含25mg镁。

3.12氩气[w（Ar）≥99.99％]。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1 试料

称取5g试样(5)，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

将试料(6.1)置于500 mL烧杯中，加入少许水及30 mL硝酸(3.1)，加热溶解至清。冷却后，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。再分取10mL溶液置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸(3.1)，用水稀释至刻度，混匀，待用。

6.5  标准系列溶液的配制

6.5.1 样品标准系列溶液的配制

根据不同牌号钕镁合金中钕和镁的量，配制不同基体量的标准系列溶液。各系列溶液中基体含量及配制见表2。

表2

| 不同牌号钕镁合金的成分/% | Nd | Mg |
| --- | --- | --- |
| Nd | Mg | 浓度 /mg／mL | 加入钕基体贮存溶液（3.8）量/mL | 浓度 /mg／mL | 加入镁基体贮存溶液（3.9）量/mL |
| 35±2 | 余量 | 1.75 | 7.00 | 3.25 | 13.00 |
| 30±2 | 余量 | 1.50 | 6.00 | 3.50 | 14.00 |
| 25±2 | 余量 | 1.25 | 5.00 | 3.75 | 15.00 |

分别移取0mL、0.50mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、10.00 mL混合标准溶液(3..9)于6个100 mL容量瓶中，再根据样品牌号，按照表2加入不同的基体量，以水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中被测元素的浓度分别为0μg／mL、0.50 μg／mL、1.00μg／mL、3.00 μg／mL、5.00 μg／mL、10.00 μg／mL。

6.5.2 空白标准系列溶液的配制

分别移取0mL、0.50mL和1.00 mL混合标准溶液(3..9)于3个100 mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中被测元素的浓度分别为0μg／mL、0.50 μg／mL、1.00μg／mL。

6.6  测定

6.6.1  推荐分析线见表3：

表3

| 元素 | 谱线/ nm | 元素 | 谱线/ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 167.079、237.313、257.509 | Ni | 216.555、221.647、231.604 |
| Cu | 213.598、324.754、327.396 | Si | 212.412、251.612、288.158 |
| Fe | 234.350、240.488、 259.940 |  |  |

6.6.2  将分析试液(6.4)与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算待测元素的质量分数（%）：

……………………（1）

式中：

——自工作曲线上查得分析试液(6.4)待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——自工作曲线上查得空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试液体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表4数据采用线性内插法求得：

表4

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.0063 | 0.0006 | Cu | 0.0062 | 0.0006 |
|  | 0.011 | 0.002 |  | 0.010 | 0.001 |
|  | 0.11 | 0.02 |  | 0.11 | 0.03 |
|  | 0.20 | 0.03 |  | 0.21 | 0.02 |
| Fe | 0.0062 | 0.0005 | Ni | 0.0062 | 0.0009 |
|  | 0.011 | 0.001 |  | 0.011 | 0.001 |
|  | 0.11 | 0.02 |  | 0.11 | 0.03 |
|  | 0.21 | 0.02 |  | 0.21 | 0.03 |
| Si | 0.011 | 0.001 |  |  |  |
|  | 0.11 | 0.02 |  |  |  |
|  | 0.21 | 0.02 |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差. |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表5所列的允许差：

表5

| 元素 | 质量分数/% | 允许差/% | 元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.0050~0.0080 | 0.0010 | Cu | 0.0050~0.0080 | 0.0010 |
|  | >0.0080~0.020 | 0.0025 |  | >0.0080~0.020 | 0.0025 |
|  | >0.020~0.050 | 0.0050 |  | >0.020~0.050 | 0.0050 |
|  | >0.050~0. 20 | 0.025 |  | >0.050~0. 20 | 0.025 |
| Fe | 0.0050~0.0080 | 0.0010 | Ni | 0.0050~0.0080 | 0.0010 |
|  | >0.0080~0.020 | 0.0025 |  | >0.0080~0.020 | 0.0025 |
|  | >0.020~0.050 | 0.0050 |  | >0.020~0.050 | 0.0050 |
|  | >0.050~0. 20 | 0.025 |  | >0.050~0. 20 | 0.025 |
| Si | 0.010~0.05 | 0.0050 |  |  |  |
|  | >0.05~0.08 | 0.0080 |  |  |  |
|  | >0.08~0.20 | 0.025 |  |  |  |

- 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国行业标准

钕镁合金化学分析方法

第1 部分： 铝、铜、铁、镍、硅量的测定

电感耦合等离子体光谱法

Chemical Analysis Methods of Neodymium-Magnesium alloy

Part 1：Determination of aluminum, copper, iron, nickle and silicon contents

——Inductively coupled plasama atomic emission spectrometry

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布