Q

前    言

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会(TC 243)归口并负责解释；

- 本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司；

- 本标准参加起草单位： ；

- 本标准主要起草人：×××、×××。

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)化学分析方法

第2部分：羧乙基锗倍半氧化物含锗量的测定 碘酸钾滴定法

范围

本标准规定了羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)含量的测定方法。

本标准适用于羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)含量的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法（neq ISO 3696：1987）

YS/T ×××.1-×××× 羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)化学分析方法 第1部分：二氧化锗含量的测定 苯芴酮分光光度法

方法提要

将试料经高效消解罐在200℃充分氧化消解后，使有机锗中的Ge(Ⅱ)氧化分解成Ge(Ⅳ)，然后赶净硝酸后在3mol/L磷酸及4.5mol/L盐酸介质中，以次亚磷酸钠还原四价锗为二价，以淀粉为指示剂，在20℃下，用碘酸钾标准溶液滴定。

试剂

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，实验用水为按GB/T 6682的规定制备。

硝酸，（ρ=  g/mL）。

次亚磷酸钠。

高锰酸钾。

盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

盐酸（1+1）。

磷酸（3+1）。

碳酸氢钠饱和溶液。

淀粉溶液（1 %）。

碘酸钾标准溶液

称取预先在130 ℃下烘干至恒重的基准KIO3 2.9478 g于400 mL烧杯中，加入碘化钾40 g、无水碳酸钠1.0 g，水200 mL，搅拌至完全溶解后，移入1000 mL容量瓶中，用水定容，混匀，放置24 h，此溶液对锗的滴定度为0.003000 g.mL-1。

试料

样品经制备后过0.075 mm（200目）筛孔，并于105 ℃ 烘干至恒重，测定其水分含量。

分析步骤

总锗的测定

      - 称取0.1 ~0.15 g 试料均匀分布于消解罐中，加入1mL水和2.5mL硝酸（4.1）置于电热烘箱中缓慢升温至200 ℃，恒温1 h后，取出冷却至室温。

      - 将消解后的试料转移入300 mL的锥形瓶中，用3-5mL水洗净消解罐，洗水并入锥形瓶中。

      - 将锥形瓶置于电热板上，微热至糊状赶净硝酸后，取下冷却，补加水使溶液的体积为20 mL左右后，低温加热溶解，再加入60 mL磷酸（4.6），20 mL盐酸（4.5），4~5g次亚磷酸钠（4.2），摇匀后，盖上盖氏漏斗，往漏斗中加入饱和碳酸氢钠溶液（4.7），加热至沸，保持12 min取下，冷却至20℃。揭去盖氏漏斗，立即加入5 mL淀粉溶液（4.8），用碘酸钾标准溶液（4.9）滴定至蓝色15 s不褪为终点。

分析结果的计算

总锗含量计算

按式（1）计算锗的质量分数：

T╳ (V—V0)

Ge（％）=             ╳ 100

m

式中：T—碘酸钾标准溶液对锗的滴定度，g.mL-1；

V—滴定时消耗碘酸钾标准溶液的体积，mL；

V0—空白试验时消耗碘酸钾标准溶液的体积，mL；

m—试料量，g。

羧乙基锗倍半氧化物含锗量计算

羧乙基锗倍半氧化物含锗（%）= 总锗（%）－无机二氧化锗（%）×0.6941。

其中无机二氧化锗含量按照YS/T ×××.1-××××进行测定。

测量次数

独立地进行２次测定，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

精密度

重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）, 超过重复性限（r）的情况应不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内标法求得。

表1 重复性限

| 锗的质量分数/% |  |
| --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |

允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于0.25%。

质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

ICS 77.040

H 17

××××-××-××实施

××××-××-××发布

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)化学分析方法

第2部分：羧乙基锗倍半氧化物含量的测定 碘酸钾滴定法

Chemical analysis methods for carboxyethl-germanium sesquioxide（Ge-132）—

Part2: Determination of Carboxyethl-germanium sesquioxide（Ge-132）content—Potassium iodate titration

（讨论稿 2013年4月）

YS/T×××.2- ××××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS