Q

ICS 77.040

H 17

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××.3- ××××

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)化学分析方法

第3部分：铅、砷、镉、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法

Chemical analysis methods for carboxyethl-germanium sesquioxide（Ge-132）—

Part3:  Determination of plumbum, arsenic, cadmium, hydrargyrum—Inductively coupled plasma mass spectrometry

（讨论稿 2013年4月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

- 前    言

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会(TC 243)归口并负责解释；

- 本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司；

- 本标准参加起草单位： ；

- 本标准主要起草人：×××、×××。

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)化学分析方法

第3部分：铅、砷、镉、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法

  - 范围

- 本标准规定了羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)中铅、砷、镉、汞含量的测定方法。

- 本标准适用于羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132) 中铅、砷、镉、汞含量的测定。

测定范围：见表1。

- 表1

| 元素 | 测定范围, ×10-4 (w/w,%) | 元素 | 测定范围,×10-4,(w/w,%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.01 ~1.0 | Cd | 0.01 ~0.5 |
| As | 0.01 ~1.0 | Hg | 0.01 ~0.5 |

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法（neq ISO 3696：1987）

  - 方法提要

将试料经高效消解罐在200℃充分氧化消解后，使有机锗中的Ge(Ⅱ)氧化分解成Ge(Ⅳ)，然后赶净锗及硝酸后，制备成待测溶液，用电感耦合等离子体质谱仪进行测定，获得待测元素质量数信号。以待测元素质量数的信号强度为纵坐标，待测元素浓度为横坐标绘制标准加入法工作曲线，进而计算得出样品中待测元素的质量分数。

  - 试剂和材料

除另有规定外，在分析中所使用的水均为去离子水，电阻率≥18.0MΩ.cm-1。

    - 硝酸（MOS级）, 总杂质含量≤1ng/mL。

    - 盐酸（MOS级），总杂质含量≤1ng/mL。

    - 标准贮存液：

      - Pb标准溶液(1000μg/mL)，2%HNO3溶液。

      - As标准溶液(1000μg/mL)，2%HNO3溶液。

      - Cd标准溶液(1000μg/mL)，2%HNO3溶液。

      - Hg标准溶液(1000μg/mL)，2%HNO3溶液。

    - 混合标准液：分别移取0.1mL的Pb标准溶液(4.3.1)、As标准溶液（4.3.2）、Cd标准溶液（4.3.3）、Hg标准溶液（4.3.4）于100mL的容量瓶中，稀释至刻度，此时混合标准液各待测杂质元素的浓度为1µg/mL。

    - 氩气：纯度＞99.999%。

  - 仪器

    - 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）,仪器工作参数见附录A。

    - 推荐采用表2所列待测元素的同位素质量数。

表2  同位素质量数的选定

| 元素 | 测定同位素质量数 | 元素 | 测定同位素质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 208 | 砷 | 75 |
| 镉 | 112 | 汞 | 201 |

  - 分析步骤

    - 试料

- 样品经制备后过0.075mm（200目）筛孔，称取0.1-0.25g试料（精确至0.1mg）于50mL样品消解罐中。

    - 测定次数

- 平行进行两次测定，取其平均值。

    - 样品处理

      - 在6.1的试料消解罐中加入1mL去离子水和2.5mL硝酸（4.1）置于电热烘箱中缓慢升温至200 ℃，恒温1 h后，取出冷却至室温。

      - 将消解后的试料加入5mL盐酸（4.2）后置于110℃的电热板上加热，微沸至近干，取下冷却后，将溶液转移至50mL的容量瓶，用水定容，混匀待测。

    - 工作曲线绘制

- 按（6.3）步骤称取羧乙基锗倍半氧化物样品制备6等份校准溶液，分别加入0µL、50µL、100µL、200µL混合标准液（4.4），使得校准溶液加标浓度分别为0ng/mL、 0.10 ng/mL、 0.20 ng/mL、 0.40 ng/mL，并在ICP-MS上按照标准加入法进行信号采集，以校准溶液对应的信号强度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准加入法校准曲线，要求相关系数r＞0.997，使用该校准曲线对样品溶液进行测定，按样品重量和溶液实际重量带入仪器软件计算后，得到样品被测元素的含量。

    - 空白溶液配制

- 在消解罐中依次加入1mL去离子水和2.5mL硝酸（4.1），其余操作同6.3.

    - 空白标准曲线的绘制

- 按（6.5）步骤制备4等份空白校准溶液，分别加入0 µL、50 µL、100 µL、200 µL混合标准液（4.4），使得校准溶液加标浓度分别为0 ng/mL、0.10 ng/mL、0.20 ng/mL、0.40 ng/mL，并在ICP-MS上按照标准加入法进行信号采集，以校准溶液对应的信号强度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准加入法校准曲线，要求相关系数r＞0.998，使用该校准曲线对空白溶液进行检测标定，按样品重量和溶液实际重量带入仪器软件计算后，得到空白待测杂质元素含量。

  - 分析结果的计算

按式(1)计算待测元素的质量分数，结果以%表示：

………………………(1)

式中：

ρ1—自工作曲线上查得空白试料溶液的各待测元素的质量浓度，单位为ng/mL；

ρ2—自工作曲线上查得试料中各待测元素的质量浓度，单位为ng/mL；

V—试料溶液的体积，单位为mL；

m0—试料的质量，单位为g.

  - 精密度

    - 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3据采用线性内插法求得。

表 3  重复性限

| 元素 | 质量分数 w/w ×10-4% | 重复性限 r/×10-4 % | 元素 | 质量分数 w/w× 10-4% | 重复性限 r/×10-4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.01~0.10 |  | Cd | 0.01~0.10 |  |
|  | 0.10~2.00 |  |  | 0.10~1.00 |  |
| As | 0.01~0.10 |  | Hg | 0.01~0.10 |  |
|  | 0.10~2.00 |  |  | 0.10~1.00 |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4 允许差

| 质量保证和控制 元素 | 质量分数 w/w 10×-4% | 允许差 R/ 10×-4% | 元素 | 质量分数 w/w % | 允许差 R/ 10×-4% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.01~0.10 |  | Cd | 0.01~0.10 |  |
|  | 0.10~1.00 |  |  | 0.10~0.50 |  |
| As | 0.01~0.10 |  | Hg | 0.01~0.10 |  |
|  | 0.10~1.00 |  |  | 0.10~0.50 |  |

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

附录A

电感耦合等离子体质谱法测定条件

（资料性附录）

A1.电感耦合等离子体源参数

RF功率： W          载气流量： L/min        补充气流量： L/min    雾化器泵速： rps

冷却气流量： L/min   样品提升量：  mL/min    辅助气流量： L/min

A2.质谱仪参数

真空室动态压力： Pa  模拟电位HV： V          脉冲电位HV： V

A3.接口参数

采样深度： mm        铂采样锥孔径： mm        铂截取锥孔径： mm