ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

III族氮化物外延片晶格常数测试方法

Test method for lattice constant of III-Nitride Epitaxial Layers

（本稿完成日期：2012.11.23）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）归口。

本标准由中国科学院半导体研究所负责起草。

本标准主要起草人：孙宝娟、赵丽霞、王军喜、曾一平、李晋闽。

本标准为首次制定。

III族氮化物外延片晶格常数测试方法

范围

本标准规定了利用高分辨X射线衍射对Ⅲ族氮化物外延片晶格参数的测试方法。

本标准适用于在氧化物（Al2O3、ZnO等）或者半导体衬底（GaN、Si、GaAs、SiC等）上外延生长的氮化物(Ga, In, Al)N单层或多层异质外延片晶格参数的测量。其它异质外延片晶格参数的测量也可参考。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### GB/T24576-2009  高分辨率X射线衍射测量GaAs衬底生长的AlGaAs中Al成分的试验方法

定义

ω

入射光和样品表面之间的角度。

2θ

探测器与入射光之间的角度。

χ

倾斜样品的轴，由样品表面和衍射平面相交而成。

Phi

使样品绕样品表面法线做面内旋转的轴。

Bragg angle布拉格角θB

一单色平面波入射到一个完整晶体的晶面（hkl），当入射到相邻两原子面的两束X射线的反射光束光程差为X射线波长的整数倍时产生衍射，即2dsinθB=nλ，这就是著名的Bragg方程。其中，λ是X射线的波长；d是晶面（hkl）的面间距；θB是X射线产生衍射时入射光线与反射面之间的角度，即Bragg angle布拉格角θB。

ω-2θ或2θ-ω

联动扫描，探测器以两倍于样品的速度扫描。

FWHM

在衍射峰高一半处衍射峰的全宽。

方法提要

Ⅲ族氮化物半导体外延片相对结晶完整性较好，利用高分辨Ｘ衍射方法测量样品的晶格参数不但很方便，而且具有精度高、无损伤和无污染的特点。外延片晶格参数的测量方法有两大类：

相对测量方法

根据外延峰相对于衬底峰的位置来确定外延膜的晶格参数。在此测量方法中，认为衬底不发生形变，处于完全驰豫状态，然后利用双晶衍射或者三轴晶衍射进行ω-2θ扫描，从而得到外延膜衍射与衬底峰峰的峰间距△ω。若外延峰在衬底峰的左面，外延膜处于压应变状态，△ω为负；若外延峰在衬底峰的右面，外延膜处于张应变状态，△ω为正。根据布拉格公式2dsinθB=nλ，得到对应的晶面间的距离，即：

(1)

其中：de为测量晶面外延膜的面间距，ds为测量晶面衬底的面间距，θs为测量晶面衬底的布拉格角，ds和θs可通过查数据库得到。根据面间距与晶格常数的关系，得到晶格常数a和c。

绝对测量方法

在外延生长的同时，衬底也可能发生某些变化；或者如果外延膜太厚，根本看不到衬底峰，这时无法使用相对测量的方法。要准确的测定外延膜的晶格参数，必须用绝对测量方法。晶格常数绝对测量的关键在测量Bragg衍射角θB，一般有两种办法：

同一晶面的不同级数方法

根据Bragg公式2dsinθB=nλ，只要确定了Bragg角θB，就可以计算晶格面间距d，从而确定晶格常数。在高精度测量晶格常数的绝对测量中，误差来源于衍射仪零点误差。如果衍射的零点误差为△θ0，在实际测量中ω为衍射峰位置，真实的Bragg衍射角θB应当为θB=ω+△θ0。

对于一个晶面的不同衍射级数，假定分别为n1, n2, …,ni，根据Bragg方程得到：

(2)

其中：λ为X射线的波长，ni为衍射级数，而为各级衍射的布拉格角，由此可以求的零点误差△θ0，并求出衍射峰的位置，进而计算出晶格常数。

Bond方法

其测试原理如下：经限束器的X射线由测角仪的中心，直达测角仪的零点。样品可以在测角仪的±ω两个区间进行ω扫描，衍射峰位分别为ω1和ω2, ，于是Bragg角θB可由公式

(3)

来精确获得布拉格衍射角θB。测角仪存在零点误差和晶片斜切误差，(3)式都可以予以消除，从而获得精确的Bragg 衍射角θB。

一般要求

高分辨率X射线衍射仪

入射光束的发散角应该与在平面波下的衬底本征的FWHM是可比的。对于Cu靶辐射和<001>方向样品的（002）反射，应该约为12 角秒（arcsec）。分析晶体用于反射束的限束，分析晶体的反射可以是一次或多次反射，它对强度影响不大，可以给出很窄的衍射峰，FWHM～10角秒。

检验条件

环境温度：23℃±5℃

相对湿度：50％±10%RH

大气压：86kPa～106kPa

测试环境应无影响测试准确度的机械振动、电磁、光照和化学腐蚀等干扰。

样品要求

III族氮化物外延片表面洁净。

测试系统准备

探测器应与入射光成一直线。

ω-2θ轴的步长应能够达到5角秒或更小。

在Bond 方法中要求入射束限束器应是经四次反射或八次反射，即非色散限束。如果入射束只是一次反射，那么在做衍射时，必然有一个是(＋m，＋n) 排列。对于 (＋m，＋n) 排列衍射峰将加宽，强度下降，影响测量精度。

步长应该不大于FWHM的七分之一，典型的ω-2θ轴的步长是5到7角秒，但也可以提高到8角秒。

计数时间取决于观察到衍射峰的强度，在扫描中强度的动态范围至少要覆盖3个数量级，计数时间通常为0.1秒～2秒。

相对测量测试步骤

探测器准直，即2θ校零。

将样品置于样品台上，样品应该垂直衍射面固定。

如果样品是正<001>晶向，使得主定位边或缺口位于入射光方向顺时针90°位置。

ω校零，使得样品的表面与光束平行，并将样品半切光。

将样品定位于衬底的布拉格衍射峰，在布拉格角所在位置小范围改变ω，直到获得很强的衍射，优化χ和ω，直到获得最强的衬底衍射。

选择适当范围，进行2θ/ω扫描，扫描范围要求包括衬底和外延层的衍射峰。如果外延层较薄或是质量很差，需要从更低的初始角度开始扫描，以便清楚地分辨外延层衍射峰。为了确定衍射峰位，要求扫描覆盖整个衍射峰。如果衬底峰与外延峰距离太近，要求在探测器前加入分析晶体，提高探测器分辨率。

计算外延峰与衬底峰的峰间距△ω。

利用公式（1），计算得到外延片的晶格参数a1。

重复7.5～7.8 步骤n－1次（n≥5），得到a2，a3……an。计算得到平均的晶格参数a。

测试完全结束后将衍射仪恢复到开机状态。

关掉X光管，冷却30分钟后，关掉电源。

绝对测量测试步骤

同一晶面的不同级数方法

重复7.1～7.4

选择一组晶面（即一个晶面的不同衍射级数），并对衍射强度优化，选择合适的扫描范围，进行2θ-ω联动扫描。根据公式(2)求的零点误差△θ0，并求出衍射峰的位置，进而计算出晶格常数。

例如：对于<001>晶向氮化物，若测量晶格常数c，可选择（002）、（004）、（006）为一组；若测量晶格常数a，可选择（110）、（220）为一组。

重复7.10～7.11

Bond方法

重复7.1～7.4

对于同一晶面(hkl)，把探测器固定在2θB位置，样品做ω扫描，衍射峰为ω1；然后把探测器转到-2θB位置，ω转到180°-θB位置，做样品做ω扫描，衍射峰为ω2。根据(3)式来精确获得布拉格衍射角θB1。

计算得到θB。带入得到dhkl1。

重复8.2.2、8.2.3步骤n－1次（n≥5），得到dhkl2,dhkl3，…dhkln。

求平均得到：

根据面间距与晶格常数的关系，得到晶格常数a和c。

重复7.10～7.11

分析结果的计算与表述

相对测量方法测量晶格常数

举例： 对于在蓝宝石衬底上生长的六方GaN/InGaN多层外延膜，测试结果如图1下，量子阱可以理解为一个平均组分x的单异质结外延层，它有自己的衍射峰和干涉条纹，这个衍射峰（即“0”级峰）与衬底峰的间距△ω，得出<001>方向的晶格常数cmqw =5.207 Å。通过软件拟合可以得到c=5.2066 Å与 cmqw的结果一致。

图1  六方GaN/InGaN多层外延膜测试及拟合结果

绝对测量方法测量晶格常数

利用同一晶面的不同级数的绝对测量方法测量

举例：六方GaN/Si(111)晶格常数测量，结果如图2所示。

图2  六方GaN/Si(111)的三轴晶对称2θ/ω扫描

根据公式（2）得：

可以计算出（001）晶面间距即c＝5.1179 Å。

Bond 方法测量晶格常数

举例：对于在蓝宝石衬底上生长的c方向六方GaN单层外延膜，采用Bond方法计算晶格常数c。ω的步长为0.0005度，（0002）面ω数据如表1所示。

| n | ω1(度) | ω2(度) | (度) | ( Å) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.0358 | 162.459 | 17.2884 | 2.5920 |
| 2 | 17.0358 | 162.461 | 17.2874 | 2.5921 |
| 3 | 17.0360 | 162.459 | 17.2885 | 2.5919 |
| 4 | 17.0360 | 162.460 | 17.2880 | 2.5920 |
| 5 | 17.0362 | 162.462 | 17.2871 | 2.5921 |

表 1  H-GaN晶格常数Bond方法测量

5次取平均得：＝2.5920 Å，从而求得c＝2×＝5.1840 Å。

测试报告

报告应包括下列内容：

- 测试人员

使用的仪器

样品名称、标识等信息

试验环境（温度、湿度等）

测试方法

试验结果

（规范性附录）
不确定度来源

A.1 ω扫描的步长

测量精度首先取决于扫描步长。若步长为Δθ，步长引起的最小误差Δa/a=cotθ·Δθ。

对于Si (444)衍射，辐射为Cu Kα1，Δθ=0.001°时，Δa/a ≈3×10-6，Δa≈2×10-5Å。若步长Δθ＝1arcsec，Δa≈5×10-7Å。

A.2 温度

如果材料的热胀系数为α，在测量过程中温度起伏ΔT引起的误差Δa/a=αΔT。

对于Si，α＝2.33×10-6/度，ΔT＝1℃时，Δa/a≈2.33×10-6，也就是说，要保证晶格常数a的精度在10-7，必须得保证ΔT<0.1℃。

另外，我们所测量得晶格常数须换算到标准室温25℃，还要经过温度修正。若测量温度为Tm，ΔT＝25℃-Tm，则

a0＝ am（1+αΔT ）

A.3 折射、光束发散、洛伦兹偏振等对晶格常数的测量都有影响，因为影响较小，可忽略。

（资料性附录）
面间距d与晶格常数的关系

立方晶系：

六方晶系：

（资料性附录）
常用氮化物晶格常数和衍射面晶面Bragge角

H-GaN

a=3.189 Å，c=5.185 Å

(0002):  θB＝17.285°

:  φ＝43.189°， θB＝24.049°

H-AlN

a=3.112 Å，c=4.982 Å

(0002):  θB＝18.013°

:  φ＝42.757°， θB＝24.903°

H-InN

a=3.548 Å，c=5.760 Å

(0002):  θB＝15.513°

:  φ＝43.130°， θB＝21.499°

H-ZnO

a=3.249 Å，c=5.206 Å

(0002):  θB＝17.213°

:  φ＝42.772°， θB＝23.774°

注：对于Cukα1辐射λ=1.54056 Å。

_________________________________