碳化硅抛光片微管密度无损检测方法的精密度测试报告

# 测试目的

本测试是为了验证国家标准草案《碳化硅抛光片微管密度无损检测方法》中规定的碳化硅抛光片微管密度的测试方法的精密度。

# 测试仪器

具有正交偏光系统的光学显微镜

# 测试概要

本测试根据《碳化硅抛光片微管密度无损检测方法》的要求，由北京天科合达蓝光半导体有限公司（简称天科合达）和中国科学院半导体研究所（简称半导体所）两家单位，分别对Φ50.8mm和Φ76.2mm的碳化硅抛光片的微管密度重复测量3次，根据3次测试的结果分别计算该方法的重复性测试的精密度。

# 测试过程及结果

## Φ50.8mm碳化硅抛光片微管密度测试位置分布和测试值

### 中国科学院半导体研究所测试结果

| 序号 | 测试点位置 | 测试点面积(mm2) | 测试值（个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 1 | 5 | 35.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5.5 | 47.6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 53.55 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 65.45 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7.5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8.5 | 71.4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | 71.4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 9.5 | 71.4 | 15 | 10 | 12 |
| 11 | 10 | 65.45 | 20 | 19 | 17 |
| 12 | 10.5 | 65.45 | 30 | 29 | 38 |
| 13 | 11 | 59.5 | 7 | 9 | 10 |
| 14 | 11.5 | 59.5 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 12 | 47.6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12.5 | 35.7 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 952 | 80 | 76 | 85 |
| 微管密度 | - | - | 8.40 | 7.98 | 8.93 |

### 北京天科合达蓝光半导体有限公司测试结果

| 序号 | 测试点位置 | 测试点面积(mm2) | 测试值（个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 1 | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7.5 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8.5 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9.5 | 72 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 10 | 78 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 10.5 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 78 | 6 | 6 | 4 |
| 11 | 11.5 | 72 | 9 | 2 | 3 |
| 12 | 12 | 72 | 24 | 18 | 24 |
| 13 | 12.5 | 72 | 4 | 5 | 10 |
| 14 | 13 | 66 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 13.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 14.5 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 1068 | 44 | 36 | 46 |
| 微管密度 | - | - | 4.12 | 3.37 | 4.31 |

### φ50.8mm碳化硅抛光片微管密度测试结果

单位：个/cm2

| 测试单位 | 第一次测试结果 | 第二次测试结果 | 第三次测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半导体所 | 8.40 | 7.98 | 8.93 |
| 天科合达 | 4.12 | 3.37 | 4.31 |

## Φ76.2mm碳化硅抛光片微管密度测试位置分布和测试值

### 中国科学院半导体研究所测试结果

| 序号 | 测试点位置 | 测试点面积(mm2) | 测试值（个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 1 | 3 | 41.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.5 | 53.55 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 71.4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 4.5 | 77.35 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 77.35 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 5.5 | 89.25 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | 95.2 | 7 | 3 | 3 |
| 8 | 6.5 | 95.2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | 101.15 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 7.5 | 101.15 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | 8 | 107.1 | 8 | 10 | 10 |
| 12 | 8.5 | 107.1 | 9 | 14 | 8 |
| 13 | 9 | 107.1 | 13 | 18 | 13 |
| 14 | 9.5 | 107.1 | 7 | 7 | 11 |
| 15 | 10 | 107.1 | 1 | 3 | 8 |
| 16 | 10.5 | 107.1 | 3 | 3 | 4 |
| 17 | 11 | 101.15 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 11.5 | 95.2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 12 | 95.2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12.5 | 89.25 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 13 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13.5 | 77.35 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 14.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15 | 47.6 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 2165.8 | 57 | 71 | 64 |
| 微管密度 | - | - | 2.63 | 3.28 | 2.96 |

### 北京天科合达蓝光半导体有限公司测试结果

| 序号 | 测试点位置 | 测试点面积(mm2) | 测试值（个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4.5 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5.5 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 90 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 7.5 | 96 | 9 | 5 | 5 |
| 9 | 8 | 96 | 5 | 3 | 4 |
| 10 | 8.5 | 102 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 9 | 102 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | 9.5 | 108 | 12 | 9 | 6 |
| 13 | 10 | 108 | 15 | 17 | 15 |
| 14 | 10.5 | 114 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | 11 | 114 | 16 | 16 | 15 |
| 16 | 11.5 | 108 | 12 | 10 | 11 |
| 17 | 12 | 102 | 5 | 8 | 8 |
| 18 | 12.5 | 102 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | 13 | 102 | 3 | 3 | 4 |
| 20 | 13.5 | 102 | 4 | 3 | 3 |
| 21 | 14 | 90 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 14.5 | 90 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 15 | 78 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 15.5 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 16.5 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 2304 | 109 | 102 | 98 |
| 微管密度 | - | - | 4.73 | 4.43 | 4.25 |

### Φ76.2mm碳化硅抛光片微管密度测试结果

单位：个/cm2

| 测试单位 | 第一次测试结果 | 第二次测试结果 | 第三次测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半导体所 | 2.63 | 3.28 | 2.96 |
| 天科合达 | 4.73 | 4.43 | 4.25 |

# 结果分析

本方法的精密度是由起草单位和验证单位在同样条件下，用正交透射偏光显微镜对φ50.8mm碳化硅抛光片和φ76.2mm碳化硅抛光片分别进行3次重复性试验，并根据标准偏差公式和重复性试验数据计算得出标准偏差和相对偏差。各样片的标准偏差值和相对偏差值如下：

### 碳化硅抛光片微管密度测试精密度分析

| 样品规格 | 测试单位 | 标准偏差（个/cm2） | 相对偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ50.8mm碳化硅抛光片 | 半导体所 | 0.47 | 6% |
|  | 天科合达 | 0.50 | 13% |
| φ76.2mm碳化硅抛光片 | 半导体所 | 0.32 | 11% |
|  | 天科合达 | 0.24 | 5% |

综上所述，本检测方法的测试结果标准偏差不大于0.5个/cm2，相对偏差不大于15%。