X

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国行业标准

钕镁合金中稀土杂质化学分析方法

第2部分：镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

电感耦合等离子体光谱法

Chemical Analysis Methods of Neodymium-Magnesium alloy

Part 2：Determination of lanthanum, cerium, praseodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium,Lutetium and yttrium contents

——Inductively coupled plasama atomic emission spectrometry

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB/TXXXX.2—201X

- 前    言

XB/T XXXX-210X《钕镁合金化学分析方法》共分２个部分：

－－第1 部分：铝、铜、铁、镍和硅量的测定；

－－第２部分：镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

本部分为第2部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本部分起草单位：湖南稀土金属材料研究院。

本部分参加起草单位：由包头稀土研究院、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、国家稀土产品质量监督检验中心。

本部分主要起草人：刘荣丽、易师、邹龙、范会涛。

本部分参加起草人：   、     、    、     、      、   、     。

钕镁合金化学分析方法

第2部分：镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥

和钇量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本方法规定了钕镁合金属中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定方法。

本方法适用于钕镁合金属中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。测定范围见表1。

表1

| - 元素 | - 质量分数 / % | - 元素 | - 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| - 镧 | - 0.0050～0.50 | - 镝 | 0.010～0.50 |
| - 铈 | 0.0050～0.50 | - 钬 | 0.010～0.50 |
| - 镨 | 0.0050～0.50 | - 铒 | 0.010～0.50 |
| - 钐 | 0.0050～0.50 | - 铥 | 0.0050～0.50 |
| - 铕 | 0.0050～0.50 | - 镱 | 0.0050～0.50 |
| - 钆 | - 0.010～0.50 | - 镥 | 0.0050～0.50 |
| - 铽 | 0.010～0.50 | - 钇 | - 0.010～0.50 |

- 方法原理

试料用盐酸溶解后，进行氩等离子光谱法测定；采用准基体匹配法校正基体影响。

- 试剂和材料

3.1 HCl （1+1）

3.2 HCl （1+19）

3.3HNO3 （1+1）

3.4 H2O2 （30%）

3.5镧标准贮存溶液：称取0.1173g经900℃灼烧1h的氧化镧(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镧。

3.6铈标准贮存溶液： 称取0.1229g经900℃灼烧1h的氧化铈(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.3），滴加H2O2（3.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铈。

3.7镨标准贮存溶液：称取0.1208g经900℃灼烧1h的氧化镨(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.8钐标准贮存溶液：称取0.1160g经900℃灼烧1h的氧化钐(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钐。

3.9铕标准贮存溶液：称取0.1158g经900℃灼烧1h的氧化铕(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铕。

3.10钆标准贮存溶液：称取0.1153g经900℃灼烧1h的氧化钆(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钆。

3.11铽标准贮存溶液：称取0.1176g经900℃灼烧1h的氧化铽(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），滴加H2O2（3.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铽。

3.12镝标准贮存溶液：称取0.1148g经900℃灼烧1h的氧化镝(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镝

3.13钬标准贮存溶液：称取0.1146g经900℃灼烧1h的氧化钬(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钬。

3.14铒标准贮存溶液：称取0.1144g经900℃灼烧1h的氧化铒(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铒。

3.15铥标准贮存溶液：称取0.1142g经900℃灼烧1h的氧化铥(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铥。

3.16镱标准贮存溶液：称取0.1139g经900℃灼烧1h的氧化镱(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镱。

3.17镥标准贮存溶液：称取0.1137g经900℃灼烧1h的氧化镥(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镥。

3.18钇标准贮存溶液：称取0.1270g经900℃灼烧1h的氧化钇(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钇。

3.19混合标准贮存溶液：分别移取镧标准贮存溶液（3.5）、铈标准贮存溶液（3.6）、镨标准贮存溶液（3.7）、钐标准贮存溶液（3.8）、铕标准贮存溶液（3.9）、钆标准贮存溶液（3.10）、铽标准贮存溶液（3.11）、镝标准贮存溶液（3.12）、钬标准贮存溶液（3.13）、铒标准贮存溶液（3.14）、铥标准贮存溶液（3.15）、镱标准贮存溶液（3.16）、镥标准贮存溶液（3.17）、钇标准贮存溶液（3.18）各10mL于100mL容量瓶中，以盐酸（3.2）定容至刻度，混匀。

此溶液1mL含镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇各100μg。

3.20钕标准贮存溶液：称取2.9160g经900℃灼烧1h的氧化钕(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含25mg钕。

3.21镁标准贮存溶液：称取4.1455g经900℃灼烧1h的氧化镁(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含25mg镁。

3.22 氩气 ＞99.99%。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1 试料

称取2.5000g试样，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3 分析试液的制备

将试料(6.1)置于200 mL烧杯中，慢慢加入40 mL盐酸(3.1)，加热溶解至清。冷却后，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取10mL于100mL容量瓶中，以盐酸（3.2）稀释至刻度，混匀。

6.4 标准系列溶液的配制

根据不同牌号钕镁合金中钕和镁的量，配制不同基体量的标准系列溶液。各系列溶液中基体含量及配制见表2。

表2

| 不同牌号钕镁合金的成分/% |  | Nd |  | Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd | Mg | 浓度 /mg／mL | 加入钕基体贮存溶液（3.20）量/mL | 浓度 /mg／mL | 加入镁基体贮存溶液（3.21）量/mL |
| 35±2 | 余量 | 0.875 | 3.50 | 1.625 | 6.50 |
| 30±2 | 余量 | 0.75 | 3.00 | 1.75 | 7.00 |
| 25±2 | 余量 | 0.625 | 2.50 | 1.875 | 7.50 |

分别移取0mL、0.50 mL、1.00mL、3.00 mL、10.00 mL混合标准溶液(3.19)于5个100 mL容量瓶中，再根据样品牌号，按照表2加入不同的基体量，以盐酸（3.2）稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中被测元素的浓度分别为0μg／mL、0.50μg／mL、1.00 μg／mL、3.00 μg／mL、10.00 μg／mL。

6.5  测定

6.5.1  推荐分析线见表3：

- 表3

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 408.671、412.322 | Dy | 340.780、364.540 |
| Ce | 413.380、413.765 | Ho | 341.646、379.675 |
| Pr | 417.939、422.535 | Er | 369.265、389.623 |
| Sm | 356.827、442.434、 | Tm | 313.126、346.220 |
| Eu | 412.970、420.505 | Yb | 289.138、369.419 |
| Gd | 342.247、376.839 | Lu | 261.542、307.760 |
| Tb | 332.440、384.873 | Y | 324.228、371.030 |

6.5.2  将分析试液(6.3)与标准系列溶液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算待测稀土元素的质量分数（％）：

w(X)=ρV2V0×10−6mV1×100…………………………………………………（1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得被测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V2——试液的测定体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g)；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表4数据采用线性内插法求得：

表4

| 元素 | 质量分数/% | 重复线性(r)/% | 元素 | 质量分数/% | 重复线性(r)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧 | 0.0063 | 0.00056 | 铈 | 0.0062 | 0.00042 |
|  | 0.011 | 0.0024 |  | 0.011 | 0.0028 |
|  | 0.20 | 0.022 |  | 0.20 | 0.034 |
|  | 0.50 | 0.023 |  | 0.50 | 0.022 |
| 镨 | 0.0062 | 0.00031 | 钐 | 0.0062 | 0.00036 |
|  | 0.011 | 0.0022 |  | 0.011 | 0.0022 |
|  | 0.20 | 0.025 |  | 0.20 | 0.023 |
|  | 0.50 | 0.022 |  | 0.49 | 0.026 |
| 铕 | 0.0063 | 0.00053 | 钆 | 0.0061 | 0.00067 |
|  | 0.012 | 0.0031 |  | 0.011 | 0.0022 |
|  | 0.20 | 0.028 |  | 0.20 | 0.022 |
|  | 0.50 | 0.019 |  | 0.49 | 0.025 |
| 铽 | 0.0062 | 0.00053 | 镝 | 0.0062 | 0.00059 |
|  | 0.011 | 0.0022 |  | 0.011 | 0.0028 |
|  | 0.20 | 0.021 |  | 0.20 | 0.027 |
|  | 0.49 | 0.021 |  | 0.50 | 0.028 |
| 钬 | 0.0061 | 0.00048 | 铒 | 0.0061 | 0.00059 |
|  | 0.011 | 0.0023 |  | 0.010 | 0.0023 |
|  | 0.20 | 0.020 |  | 0.20 | 0.028 |
|  | 0.50 | 0.026 |  | 0.50 | 0.028 |
| 铥 | 0.0062 | 0.00076 | 镱 | 0.0060 | 0.00048 |
|  | 0.011 | 0.0027 |  | 0.011 | 0.0028 |
|  | 0.19 | 0.027 |  | 0.19 | 0.023 |
|  | 0.49 | 0.026 |  | 0.50 | 0.023 |
| 镥 | 0.0060 | 0.00034 | 钇 | 0.0061 | 0.00036 |
|  | 0.011 | 0.0022 |  | 0.011 | 0.0022 |
|  | 0.19 | 0.031 |  | 0.19 | 0.026 |
|  | 0.50 | 0.026 |  | 0.50 | 0.019 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表5所列的允许差：

表5

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- |
| 镧铈镨钐铕钆铽 镝钬铒铥镱镥钇 | 0.0050~0.010 | 0.0009 |
|  | >0.010~0.020 | 0.002 |
|  | >0.020~0.050 | 0.004 |
|  | >0.050~0.10 | 0.010 |
|  | >0.10~0.30 | 0.020 |
|  | >0.30~0.50 | 0.025 |

- 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————